门诊综合楼设备购置项目

竞争性谈判文件

第二包：医用设备及器械

项目编号：0686-2241Q3561086Z

采购人：北京市平谷区中医医院

采购代理机构：北京国际贸易有限公司

2022年6月

目   录

第一部分 谈判邀请函……………………………………………………………………2

第二部分 供应商须知……………………………………………………………………5

第三部分 采购需求………………………………………………………………………13

第四部分 合同条款………………………………………………………………………54

第五部分 附件--供应商响应文件的格式………………………………………………68

第六部分 谈判评审标准…………………………………………………………………92

第一部分  谈判邀请函

日期：2022年6月14日

北京国际贸易有限公司（以下简称：“采购代理机构”）受北京市平谷区中医医院（以下简称“采购人”）的委托，根据财政部《关于疫情防控采购便利化的通知》、《市属医院新型冠状病毒感染的肺炎防控应急采购流程指南》等相关规定，根据相关规定，就“门诊综合楼设备购置项目”所需下列货物，参照竞争性谈判方式进行采购。现邀请合格供应商参加该项目的采购。

1、采购项目情况和内容：

| 包 号 | 名称 | 分包预算金额 （人民币万元） | 数量 | 是否接受进口产品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 医用设备及器械 | 289.636 | 详见 采购需求 | 详见 采购需求 | - |
| 交货期 |  | 合同签订后 20 日内 |  |  |  |
| 交货地点 |  | 北京市平谷区中医医院指定地点 |  |  |  |
| 用途 |  | 医疗诊治 |  |  |  |

注：本次谈判供应商必须以包为单位进行响应，谈判和合同授予也以包为单位。

2、谈判响应文件接收时间：2022年6月18日下午12：30—13：00（北京时间）

谈判响应文件送达地点：北京国际贸易有限公司（北京市朝阳区建国门外大街甲3号）

3、谈判时间及地点：2022年6月18日下午13：00（北京时间），北京国际贸易有限公司（北京市朝阳区建国门外大街甲3号），届时供应商只能派 1 人（法定代表人或授权代表）参加谈判会议。

- 供应商的响应文件一式4份。其中正本1份，副本3份，电子版（U盘）1份。如果正本与副本不符，以正本为准。

- 满足以下条件的供应商是合格的供应商，可以参加本次谈判：

(1)具有独立承担民事责任的能力，在中华人民共和国境内注册，有生产或供应能力的本国供应商，包括法人、其他组织或者自然人。

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

(5)近三年内（至本项目谈判响应文件接收时间前）在经营活动中没有重大违法记录。

(6)只有在法律上和财务上独立、合法运作并独立于采购人和采购代理机构的供应商

才能参加竞争性谈判。

(7)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得在本项目

中同时参加竞争性谈判。

(8）被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）的供应商，不得参与本项目的政府采购活动。

(9)本项目不接受联合体。

(10)采购项目有特殊要求的，供应商应当提供其符合特殊要求的其他资格证明文件：

报价产品属于医疗器械的，供应商如为代理商，供应商应具有合法的医疗器械

经营资格；供应商如为制造商，使用自身生产的产品报价时，供应商应具有合

法的医疗器械生产资格。

(11)按照采购要求从采购代理机构正式获取了竞争性谈判文件。

(12)符合法律、法规规定的其它要求。

6、谈判文件的发售

6.1 发售时间：2022年6月14日上午8：30至2022年6月17日下午16：30 (北京时间，节假日除外)。

6.2 谈判文件发售地点：北京国际贸易有限公司4层416室（北京市朝阳区建国门外大街甲3号）。

6.3 谈判文件售价：每套人民币300元；谈判文件售后不退。

7、凡对本次谈判提出询问，请与北京国际贸易有限公司联系（技术方面的询问请以信

函或传真的形式）。

采购人信息：北京市平谷区中医医院

采购人地址：北京市平谷区平谷镇平翔路6号

采购人联系方式：010-69970116

采购代理机构：北京国际贸易有限公司

采购代理机构地址：北京市朝阳区建国门外甲3号

电子信箱：bwtc0909@163.com

采购代理机构联系人：张娇、张珊、梁潇

采购代理机构电话：010-85343456

采购代理机构传真：010-65072239

邮    编：100020

采购代理机构开户名称：广发银行北京京广支行

采购代理机构开户银行：北京国际贸易有限公司

采购代理机构银行账号：9550880025670600193

8、开具增值税专用发票需提供纸质信息如下：

- 开票信息：公司名称、纳税人识别号（或三证合一后的统一社会信用代码号）、

公司地址、联系电话、开户银行名称、开户银行账号，打印并盖章。

- 一般纳税人证明文件（一般纳税人批复或近三个月所开出的增值税专用发票复

印件）。

第二部分　供应商须知

一  供应商

1	采购人、采购代理机构和供应商的范围

采购人：特指依法进行本次采购活动中的国家机关、事业单位、团体组织：北京市平谷区中医医院。

采购代理机构：受采购人委托，组织本次谈判活动的采购代理机构：北京国际贸易有限公司。

  - 供应商：响应本次谈判，递交响应文件，且符合谈判邀请公告中对合格供应商的要求。

  - 供应商不得直接或间接地与采购人或采购代理机构为采购本次谈判的项目内容进行设计、编制规范和其他文件所委托的咨询公司或附属机构有任何关联。

  - 谈判过程中若供应商被发现有向采购人、采购代理机构提供、给予任何有价值的物品，一经发现，将被取消参加谈判的资格。

  - 在任何时候发现供应商以他人名义参加谈判、相互串通，供应商提交的响应文件中提交虚假资料或失实资料的，或者以其他方式弄虚作假的，其谈判将被拒绝并没收其谈判保证金，并视情况依法追究供应商的责任。

2	 资金来源及供应商费用

2.1   资金来源：财政资金，且资金来源已落实。

2.2	 无论谈判的过程和结果如何，供应商应自行承担所有与准备和参加谈判有关的费用。

3    供应商的唱价原则

3.1   各供应商的报价不进行公开唱价。

二　供应商的响应文件

4	谈判范围及谈判文件计量单位

4.1	供应商可以对一包或者几包分别进行应答和谈判，但必须对谈判文件中“产品”所包含的全部服务内容进行报价。

4.2	供应商的响应文件中所使用的计量单位，除谈判文件中有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

5	供应商的响应文件

5.1	供应商的响应文件(统一格式)组成，包括：

附件1——谈判报价函(统一格式)

附件2——谈判报价一览表(统一格式)

附件3——分项报价表

附件4——技术条款偏离表(统一格式)

附件5——商务条款偏离表(统一格式)

附件6——资格证明文件

附件7——完成类似项目的业绩情况

附件8——成交服务费承诺书（统一格式）

附件9——供货承诺书（统一格式）

附件10——谈判文件第三部分采购需求规定的报价产品技术支持资料（或证明材料）

附件11——供货响应方案

附件12——售后服务方案和培训服务方案

附件13—— 企业声明函

附件14——其他资料

5.2	供应商应提供谈判保证金：分包预算金额的1.8% ，并作为其响应文件的一部分。保证金形式：支票或汇款。在谈判有效期内，供应商出现下列任何一种情况时，谈判保证金将没收：

（1）在谈判之日后到谈判有效期满前，供应商撤回谈判报价；

（2）供应商提交的响应文件中提交虚假资料或失实资料的，或者以其他方式弄虚作假的；

（3）在收到成交通知后规定时间内，供应商未能与买方签订合同；

（4）领取成交通知书时未向采购代理机构支付谈判成交服务费。

5.3  谈判成功后，供应商在领取成交通知书时需要按谈判文件的规定，向采购代理机构一次性支付成交服务费。

5.4  成交服务费以支票或汇票方式支付。

5.5  谈判保证金和成交服务费承诺书（附件8）密封在一起，单独递交。

6	供应商的响应文件内容填写说明

6.1	供应商的响应文件按统一格式填写，装订成册。

7	供应商的响应文件附件的编制及编目

7.1	供应商的响应文件附件由供应商视需要自行编制。规格幅面应与正文一致，附于正文之后，与正文页码统一编目编码装。

7.2	供应商的响应文件附件包括但不限于上述5.1条所列内容。

8	供应商的谈判报价

8.1  所有产品及服务均以人民币进行报价。供应商的谈判报价应遵守 “中华人民共和国价格法”。

8.2	供应商应在谈判分项报价表（附件3）上标明相关产品及服务的单价（如适用）和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。

8.3	供应商所报的各分项单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的应答，依据本须知相关规定，将被认为是无效应答而被拒绝。

8.4	每种产品及服务只能有一个谈判报价。采购人不接受具有附加条件的报价。

9    响应文件有效期

9.1  响应文件应在规定的谈判日后的  90  天内保持有效，谈判有效期不满足要求的响应文件，将被视为非实质性响应谈判文件而予以拒绝。

9.2  采购代理机构可根据实际情况，在原谈判有效期截止之前，要求供应商同意延长响应文件的有效期。接受该要求的供应商将不会被要求和允许修正其响应文件，且本须知中有关谈判保证金的返还的规定将在延长了的有效期内继续有效。供应商也可以拒绝采购代理机构的这种要求，其谈判保证金将不会被没收。上述要求和答复都应以书面形式提交。

10	供应商的响应文件的签署及规定

10.1	组成供应商的响应文件的各项资料(本须知第4条中所规定)均应遵守第8条规定。

10.2	供应商应填写全称，同时加盖印章。

10.3	供应商的响应文件必须由法人代表或授权代表签署(印刷体、复印件无效)。

10.4	供应商的响应文件一式4份。其中正本1份，副本3份，电子版（U盘）1份，电子文档应为PDF格式文件，并应是响应文件正本（加盖公章）所有内容的清晰扫描件。如果正本与副本不符，以正本为准。

10.5	供应商的响应文件的正本必须用不褪色的墨水填写或打印，注明“正本”字样。副本可以用复印件，注明“副本”字样。

10.6	供应商的响应文件如有修改错漏处，必须由同一签署人签字或盖章。

10.7	供应商的响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

11	响应文件的语言

11.1	供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构就有关谈判的所有来往函电均应使用中文。供应商可以提供使用其他语言打印的资料，但有关段落必须翻译成中文，在有差异和矛盾时，以中文为准。

三　供应商的响应文件的递交

12	供应商的响应文件的递交

12.1	供应商的响应文件必须在规定的时间派人送达到指定的谈判地点。

12.2	采购人推迟谈判时间时，应以书面(或传真、电报)的形式，通知所有供应商。在这种情况下，谈判双方的权利和义务将受到新的谈判时间的约束。

12.3	在规定的供应商的响应文件送达时间以后送达的供应商的响应文件，采购人拒绝接收。

13	供应商的响应文件的修改和撤回。

13.1	谈判以后，在谈判规定的最终报价时间内，供应商可以提出书面修改材料并及时送达，书面修改材料需有授权代表签字。

四　谈判及评审

14   谈判过程

14.1 谈判小组

谈判小组由采购人代表和有关专家代表组成。

14.2 谈判时间、地点

采购人按谈判文件规定的时间、地点主持谈判，谈判小组成员及有关工作人员参加，采购代理机构将做谈判记录。

14.3 谈判

谈判小组所有成员集中与供应商进行谈判。供应商进行陈述，向谈判小组陈述企业简介、产品介绍、服务承诺等，并应谈判小组要求进行技术答疑。谈判文件有实质变动的，谈判小组应当以书面形式通知供应商（具体论述时间由谈判小组拟定）。

14.4 谈判将以谈判文件技术要求作为参考依据，就报价、产品技术参数、服务承诺等谈判小组或采购人认为有必要的各方面进行谈判。供应商应如实提供谈判小组要求提供的资料，并以书面形式作以承诺和澄清，提供针对该项目的最终报价。

14.5 供应商提供的响应文件及在谈判小组规定时间内提交的补充文件应实质性响应谈判文件的要求，非实质性响应谈判文件要求的响应文件及其补充文件将被拒绝，采购人和采购代理机构只对被邀情谈判人提供的响应文件本身及谈判过程中书面形式做出的澄清及最终报价进行判断，而不寻求外部证据。以下情况均属于非实质性响应谈判文件：

1) 供应商未提交谈判保证金、保证金不合格或金额不足；

2) 最终报价超出采购预算，采购人无能力支付的；

3) 谈判有效期不足的；

4) 响应文件无法人签字，或签字无法定代表人有效委托的；

5) 资格证明文件不全、失效或不符合谈判文件要求（并无法及时补充）的；

6) 供应商有违法违纪行为，或在过去三年中有重大的质量、信誉等问题；

7) 响应文件中提供虚假或失实资料的；

8) 供应商的报价明显低于其他谈判人的报价，供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由谈判小组认定该供应商以低于成本报价竞标的；

9）不满足谈判文件“*”号条款要求。

15   评审

15.1  评审内容，评审严格按照谈判文件及谈判的要求和条件进行。

16	  谈判及评审过程保密

16.1	从谈判开始到授予成交供应商止，凡是属于审查、澄清、评价和谈判的有关资料，均不得向无关的人员透露。

16.2	在谈判及评审期间，供应商企图影响谈判人的任何活动，将导致被拒绝谈判，并承担相应的法律责任。

五   确定成交供应商

17   成交候选人的确定标准。

17.1	 供应商的响应文件应该是实质上响应谈判文件。

17.2  经谈判确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由谈判小组采用综合评分法――指响应文件满足谈判文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

17.3  采购人根据谈判小组的推荐意见，按照评审原则确定排名第一的供应商为成交供应商。

六　授予合同

18	谈判结果通知。

18.1	成交供应商确定后，采购人或采购代理机构以书面形式向选定的供应商发出成交通知书。

18.2	采购人或采购代理机构将向其他供应商发出结果通知书。

18.3	成交通知书将是合同的一个组成部分。

19	签订合同

19.1	接到成交通知书 30 天内，成交供应商应按通知规定的时间、地点与采购人签订经济合同。

19.2	谈判文件、成交供应商的响应文件及评审过程中有关澄清文件等均应作为合同附件。

七．	成交服务费

20	成交服务费

20.1	竞争性谈判成交服务费的具体收费办法和标准参照国家发展计划委员会颁发的

《代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）和国家发展改革委办公

厅关于代理服务收费有关问题的通知（发改办价格[2003]857号）及《国家发改

委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格

[2011]534号）执行。

20.2 成交服务费以支票（限北京地区）、汇票的方式进行收取。成交供应商如未按上

述规定办理，采购代理机构将没收其谈判保证金。

第三部分   采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

（一）采购标的需实现的功能或者目标

本次采购是为北京市平谷区中医医院配置病床等设备，供应商应根据谈判文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择需要最佳性能价格比的设备前来响应。供应商应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

- 促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）规定，本项目供应商所投产品为中小企业制造的，供应商应出具文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。供应商应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。本项目采购标的对应的《中小企业划型标准规定》所属行业为：工业。有关中小企业的认定标准，按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）文件的规定执行。也可在工业和信息化部网站（https：//www.miit.gov.cn/）通过“中小企业规模类型自测小程序” 自助查询企业类型。

- 监狱企业扶持政策：供应商如为监狱企业将视同为小型或微型企业，且所投产品为小型或微型企业生产的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

- 促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，供应商应出具谈判文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随成交结果公告同时公示其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

4.鼓励节能、环保政策：依据《财政部发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知（财库（2019）9号）》执行。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

*1.投标产品属于医疗器械的，应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械注册管理办法》，办理医疗器械注册证或者办理备案，供应商须提供有效的医疗器械注册证复印件或备案凭证并加盖公章。

*2.投标产品属于医疗器械的，中华人民共和国境内制造商应按原国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械生产监督管理办法》，办理医疗器械生产许可证或者办理备案，供应商须提供医疗器械生产许可证复印件或备案凭证。

*3.投标产品属于辐射或射线类的设备或材料的，需提供供应商的辐射安全许可证复印件（不适用的情况除外）。投标产品属于压力容器的，供应商需要根据国家特种设备制造相关管理规定，提供投标产品制造商的特种设备制造许可证（压力容器）。

*4.投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，供应商须提供相关证明文件的复印件。

三、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：

（一）采购标的的数量

| 包号 | 名称 | 品目号 | 品目名称 | 数量 | 单位 | 是否接受进口设备 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 医用设备及器械 | 2-1 | 转运平车 | 4 | 辆 | 否 | 1年 |
|  |  | 2-2 | 护理车 | 2 | 辆 | 否 | 1年 |
|  |  | 2-3 | 仪器车 | 4 | 辆 | 否 | 1年 |
|  |  | 2-4 | 治疗车 | 4 | 辆 | 否 | 1年 |
|  |  | 2-5 | 抢救车 | 4 | 辆 | 否 | 1年 |
|  |  | 2-6 | 输液车 | 4 | 辆 | 否 | 1年 |
|  |  | 2-7 | 污物车 | 4 | 辆 | 否 | 1年 |
|  |  | 2-8 | 转运氧气瓶 | 4 | 个 | 否 | 1年 |
|  |  | 2-9 | 输液泵 | 16 | 个 | 否 | 1年 |
|  |  | 2-10 | 注射泵（单排） | 10 | 个 | 否 | 1年 |
|  |  | 2-11 | 注射泵（双排） | 6 | 个 | 否 | 1年 |
|  |  | 2-12 | 电子血压计 | 16 | 个 | 否 | 1年 |
|  |  | 2-13 | 电子体温枪 | 8 | 个 | 否 | 1年 |
|  |  | 2-14 | 血糖仪 | 4 | 个 | 否 | 1年 |
|  |  | 2-15 | 手持脉搏血氧饱和度测定仪 | 3 | 个 | 否 | 1年 |
|  |  | 2-16 | 心电监护仪 | 2 | 台 | 否 | 1年 |
|  |  | 2-17 | 中央监护站 | 2 | 套 | 否 | 1年 |
|  |  | 2-18 | 心电图机 | 4 | 台 | 否 | 1年 |
|  |  | 2-19 | 除颤仪 | 4 | 台 | 否 | 1年 |
|  |  | 2-20 | 呼吸机（无创） | 3 | 台 | 否 | 1年 |
|  |  | 2-21 | 心肺复苏仪 | 2 | 台 | 否 | 1年 |
|  |  | 2-22 | 雾化泵 | 10 | 台 | 否 | 1年 |
|  |  | 2-23 | 负压担架 | 1 | 架 | 否 | 1年 |
|  |  | 2-24 | 诊查床 | 6 | 台 | 否 | 1年 |
|  |  | 2-25 | 阅片灯 | 6 | 台 | 否 | 1年 |
|  |  | 2-26 | 转运监护仪 | 1 | 台 | 否 | 1年 |
|  |  | 2-27 | 转运呼吸机 | 1 | 台 | 否 | 1年 |
|  |  | 2-28 | 升降平车 | 2 | 辆 | 否 | 1年 |
|  |  | 2-29 | 可视喉镜 | 1 | 台 | 否 | 1年 |
|  |  | 2-30 | 全自动洗胃机 | 1 | 台 | 否 | 1年 |
|  |  | 2-31 | 药品架 | 10 | 组 | 否 | 1年 |
|  |  | 2-32 | 医用冷藏箱2-8℃ | 6 | 台 | 否 | 1年 |
|  |  | 2-33 | 全自动尿液分析仪 | 1 | 台 | 否 | 1年 |
|  |  | 2-34 | 全自动粪便分析仪 | 1 | 台 | 否 | 1年 |
|  |  | 2-35 | 生物安全柜 | 1 | 台 | 否 | 1年 |
|  |  | 2-36 | 标本保存冰箱2-8℃ | 1 | 台 | 否 | 1年 |
|  |  | 2-37 | 高压灭菌器 | 1 | 台 | 否 | 1年 |

（二）采购项目交付或者实施的时间和地点

*1.采购项目交付的时间：合同签订后 20 日内

- 采购项目交付的地点：北京市平谷区中医医院指定地点

四、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

（一）采购标的需满足的服务标准、效率要求

- 供应商应有能力做好售后服务工作和提供技术保障。供应商或投标产品制造商应设有专业的售后服务维修机构，有充足的零件储备和能力相当的技术服务人员，并保证投标产品停产后的备件供应，投标时须提供有关其投标产品专业的售后服务（维修站）的信息，包括售后服务机构名称、服务人员的数量和水平、联系人和联系方式、零备件的储备等，说明供应商与该售后服务（维修站）的关系并附上相关的证明文件，如合作协议等。质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有投标产品及配件，并含第三方产品，同时供应商应定期对所有投标产品提供维护保养服务。

- 供应商发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册、电路图、零配件清单等，这些资料费应包括在投标报价内。如果采购人确认供应商提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，供应商需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄给采购人。

- 供应商应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。供应商技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标报价。供应商安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。

- 供应商应负责投标货物质量保证期内的免费维修和配件供应，供应商售后服务维修机构应备有所购货物及时维修所需的关键零部件。

- 供应商应保证在质量保证期内提供投标货物专用的软件和相应数据库资料的免费升级服务。（如果有）

- 在合同执行期和质量保证期内，供应商应保证在收到要求提供维修服务的通知后2小时内给予反馈，24小时内派合格的技术人员赴现场提供免费服务，解决问题。如不能按采购人要求的时间予以修复，供应商应保证免费提供同类备用设备，供采购人使用。

（二）采购标的需满足的服务期限要求

1.  保修范围应包括提供的所有设备（含第三方设备或配件）和安装调试服务。在保修期内应提供维修和技术咨询服务，矫正和免费更换有缺陷的设备或部件、排除系统出现的故障。质量保证期内，供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，费用由供应商负担。质量保证期满，供应商为采购人提供终身保修有偿服务。

供应商应在质保期满前三个月对设备做全面保养及性能检测，并出具相应的报告。

供应商和制造商需要同时提供包含上述质量保证期（保修期）及服务要求的承诺函

并加盖单位公章。

2.  质量保证期（保修期）结束后，保证所提供的备件不得涨价。保修费用应含维保工时费、零配件费用和软件维护、升级费用，服务内容和细则与免费维保期相同。

五、采购标的的验收标准

1. 供应商应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。供应商检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。

2. 货物运抵采购项目（标的）交付的地点后，供货方和最终用户按投标技术参数和性能描述进行验收。

3. 供应商应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。若需要，应在检测期间提供备用仪器，以便不影响采购人的使用。

六、采购标的的其他技术、服务等要求

供应商需要提供响应产品技术支持资料（或证明材料），并需要同时加盖供应商或生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章。其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如供应商技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。对于技术规格中标注“▲”号的技术参数，供应商须在响应文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。对于供应商提供的响应文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求加盖供应商或生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由供应商承担。

- 供应商所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。

- 供应商在准备响应文件时，须按谈判文件提出的格式要求，标明项目编号、包编号、货物名称、产品型号和具体指标。

- 投标所用的产品样本应包括产品的主要性能、技术参数、适用范围以及外形图样、安装尺寸等。图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰。

- 供应商除须填写谈判文件给出格式的文件作为投标的一部分外，还应提供或编写必要的说明性信息，包括但不限于：项目实施的方案、技术服务方案、培训方案、售后服务方案和承诺等，作为对本章相关内容的技术响应。

- 工作条件：除了在技术规格中另有规定外，供应商提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：

- 仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。

- 如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），供应商应在有关响应文件中加以说明。

- 培训要求：培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。供应商应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供不少于1天的免费培训。供应商投标时应提供详细的培训方案。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入投标报价。

- 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

品目2-1：转运平车

一、用途：用于急诊室、ICU、病房推运病人及手术室留观床，当急诊床、ICU床的最佳选择。

二、技术参数：

- 车面采用ABS工程注塑料一次铸压成型，具有阻燃性高，耐腐蚀，韧性强等特点，四角分别设计有把手。

- 四角有把手方便护理急救人员操作。

- 床身由 30*50 厚 1.2mm 的冷轧钢管制成，高精度焊接工艺保证焊接质量，床体坚固.可承载≥240kg。

- 床身采用环保粉沫喷塑处理，起背采用优质气压系统，背部起升75°，可单手操作；

- 护栏采用ABS提拉升降式护栏，放下采用气弹簧缓冲设计，提高舒适度及护栏使用寿命。

6、整车尺寸：≥1900*800*520/820mm，升降行程≥300mm，整体升降采用摇杆式设计，摇把采用双向过盈保护，自动润滑功能。

7、平车底座为1.5mm冷轧钢板，采用模具一次性冲压成型；

8、刹车采用中控刹车系统，四个全制动脚轮，轮径φ150mm，脚轮具有优良的耐油性、耐磨性、耐药性和耐化学品性，保证了脚轮的使用寿命。防尘脚轮使平车运动稳定、可靠、轻巧。

9、床体前部带有氧气瓶托架，可放置5L氧气瓶，以便急救使用。

10、平车头尾带有对角输液架插孔，并配有1根输液架，方便患者输液；

11、辅助装置：带有厚度3CM牛津布车垫，带有2条安全绑带，在紧急运送病人时，可保护病人不从运送推车掉落，是急诊室、ICU、病房推运病人及当急诊床、ICU床的最佳选择。

品目2-2：护理车

1.整车尺寸：≥620*470*920mm

2.主体材质采用铝·钢·ABS工程塑料结构组成；塑钢四柱承重；

3.上部：不锈钢三面围栏，凹陷设计可防止物品滑落,台面配有透明软玻璃；

4.车身配置两层抽屉，两层中抽面120mm内空：≥430*335*110mm，三折静音导轨，抽屉内部3*3分隔片，可自由分隔；抽屉拉手为燕尾式、封口插槽式透明标识卡规格：115*28m、防止液体及灰尘进入；

5.左侧：杂物盒；

6.右侧：折叠式污物袋，污物袋为帆布材质，防渗漏，易清洗；

7.车体底部：四只直径100毫米豪华万向插入式静音轮，其中两只带刹车功能。

品目2-3：仪器车

1.整车尺寸：≥539*365*920mm

2.台面采用ABS 注塑工艺一次成型；三层台面，三侧扶手；

3.3寸静音脚轮，≥两只带刹车功能；

4.车体可载重30-50kg推动中安静无异音。

品目2-4：治疗车

1.整车尺寸：≥600*470*920mm

2.主体材质采用ABS工程塑料结构组成；塑钢四柱承重；

3.上部：不锈钢304材质三面围栏，凹陷设计可防止物品滑落,台面配有透明软玻璃；

4.车身配有两种抽面120mm，内空≥430x335*110mm；

5.具备三折静音导轨，抽屉内部3*3分隔片，可自由分隔；抽屉拉手为燕尾式；

6.封口插槽式透明标识卡规格：115*28m、防止液体及灰尘进入；

7.抽屉下部两只旋转式污物桶。

8.车体左侧：置物盒；

9.车体右侧：塑料网篮锐器盒、双污物桶；

10.车体底部：豪华万向插入式静音轮，其中两只带刹车功能。

品目2-5：抢救车

一、车体参数：

1.不锈钢板镶面及ABS模具成型台面，台面选用ABS原料；（提供ABS材料的检测报告）；台面同时镶嵌优质304不锈钢拉丝板材（提供产品制造厂家的不锈钢板304材质检测报告）

2.铝合金型材立柱，表面静电喷涂处理；（提供投标产品制造厂家的铝合金型材检测报告和涂层硬度的检测报告）

3.ABS台面厚度40mm，台面安装不锈钢围栏，安全置物；

4.车体配备隐藏式侧拉板，材质同台面一致，侧拉板采用静音导轨，推拉顺畅；

5.侧板背板均选用铝塑复合板拼装，铝塑复合板厚度4mm，表层材料为涂装铝板，芯材为聚乙烯塑料；

#6.车体立柱采用嵌入式导轨技术，实现多种配件在两侧可自由调整高度和位置，也可根据院感要求在车体两侧互换；（提供证明材料）

7.底部采用四只静音防缠绕脚轮，脚轮Φ100mm，至少满足两只带刹车，一只具备定向功能，推行灵活，转向准确。

二、配置参数：

1.3个110mm高抽屉，1个150mm高抽屉；1个178mm高抽屉；

2.抽屉采用优质镀锌板焊接成型，表面为优质静电粉末喷涂；

3.抽屉全部采用流线型ABS扣手，抗氧化处理；

4.抽屉内置可任意调节的隔板，可前后左右调节方格大小；抽屉内配置高分子材料防滑垫，起到防滑、耐磨、静音、减震的作用。

5.抽屉选用优质三节静音滑轨；

6.采用不锈钢外置式旋转锁杆，配一次性锁片，带唯一编码。

7.配备碳钢仪器平台、ABS侧拉板、L型输液架、锐器盒支架、污物桶、一次性锁杆、不锈钢杂物筐、CPR板、电源插板、抽屉隔板、氧气瓶支架；

8.尺寸：≥650mm*475mm*1000mm

▲9.提供产品检测报告。

品目2-6：输液车

一、车体参数：

1.不锈钢板镶面及ABS模具成型台面，台面选用ABS原料；（提供ABS材料的检测报告）；台面同时镶嵌优质304不锈钢拉丝板材（提供产品制造厂家的不锈钢板304材质检测报告）

2.铝合金型材立柱，表面静电喷涂处理；（提供投标产品制造厂家的铝合金型材检测报告和涂层硬度的检测报告）

3.ABS台面厚度40mm，台面安装不锈钢围栏，安全置物；

4.车体配备隐藏式侧拉板，材质同台面一致，侧拉板采用静音导轨，推拉顺畅；

5.侧板背板均选用铝塑复合板拼装，铝塑复合板厚度4mm，表层材料为涂装铝板，芯材为聚乙烯塑料；

#6.车体立柱采用嵌入式导轨技术，实现多种配件在两侧可自由调整高度和位置，也可根据院感要求在车体两侧互换；（提供证明材料）

7.底部采用四只静音防缠绕脚轮，脚轮Φ100mm，至少满足两只带刹车，一只具备定向功能，推行灵活，转向准确。

二、配置参数：

1.2个110mm高抽屉；

2.抽屉采用优质镀锌板焊接成型，表面为优质静电粉末喷涂；

3.抽屉内置任意调节的透明PC滑动隔板；抽屉内配置防滑垫；

4.抽屉选用优质三节静音滑轨，抽拉顺畅安静；

5.台面上配备高度可调输液架，采用不锈钢材质，具备高强度ABS旋钮；

6.标准配件：ABS侧拉板、锐器盒支架、污物桶、不锈钢杂物筐、隔板.

7.尺寸：≥650mm*470mm*900mm

▲8.提供产品检测报告。

品目2-7：污物车

#1.整体选用优质304#不锈钢材料制作，板材表面经过拉丝美化处理，管材表面均经过抛光处理；（提供产品制造厂家的不锈钢板304材质检测报告）

2.焊接光滑无毛刺，表面抛光处理，抗腐蚀易清洗，工艺精致美观；

3.污物车四周安装多只立柱，更好的防止小车推行时物品滑落；

4.底部采用超静音防缠绕脚轮，推行灵活，安静无声，承载量大；

5.配备两只超大污物袋，可拆卸，方便换洗。

6.尺寸：≥800mm*500mm*900mm

▲7.提供产品检测报告。

品目2-8：转运氧气瓶

- 压力表最小分度值为≤1MPa，流量表最小分度值为≤1L/min。

- 外形尺寸：≤ф160±5mm×670 ±40mm

- 贮氧量（L）≥1450±2L

- 流量范围（L/min）：0～5连续可调

- 最高工作压力（MPa）：≥12.0±1.7

6、供氧器各连接口应密封良好，当最大储气压力时，供氧器处于关闭和任意开启状态下，保证无泄漏

7、带拉车

品目2-9：输液泵

1、显示屏：≥4.3英寸液晶显示屏,提升可视化效果

#2、旋转指数盘置数

3、固定方式：配有固定夹，可水平和垂直方向固定

▲4、输液模式：流速模式、滴数模式、时间模式

5、预置输液时间范围：	00：00～99：59（小时：分钟）

6、输液量预置范围：0～9999.0ml，以1.0ml步进

7、已输液量显示范围：0～9999.0ml，以1.0ml步进

8、输液速度设定范围：1.0～1200.0 ml/h

9、流速步进：1.0ml/h～99.9ml/h范围可选择以0.1ml/h步进或1.0ml/h步进；

100.0ml/h～1200.0ml/h范围能以1.0ml/h步进

#10、快速推注速度：200～1200 ml/h连续可调

11、输液精度：±5%

12、保持静脉开放(KVO)流速：当流速>10.0ml/h时为3.0ml/h

1.0ml/h≤流速≤10.0ml/h时为1.0ml/h

13、内部电池：内部可充电镍氢电池，充满后在中速下可连续运行≥3小时

14、气泡检测灵敏度：可检测单个体积≥50uL的气泡

#15、最大输液压力：≥120kPa

16、安全分类：Ｉ类带内部电源的CF型连续运行容量式输液泵

17、外壳防护等级：≥IPX4等级（防止飞溅液浸入的封闭设备）

#18、夜间模式：具有夜间模式,可以降低运行灯（报警灯）的亮度，同时调节报警声音的大小

19、报警功能：开门报警、阻塞报警、完成预置输液量报警	、气泡报警	、故障报警、电池耗尽报警、滴数报警、暂停超时报警、电池电量低报警、接近完成报警

20、标定功能：内置输液器标定软件,能对不同输液器进行一对一的标定,保证输液精准度

21、输液器要求：使用普通输液器，≥5个档位，可同时存储≥5种输液器参数

品目2-10：注射泵（单排）

一、技术参数

1、显示屏：≥3.5英寸液晶显示屏

2、自动识别注射器规格：具有注射器规格错误报警功能，运行中注射器规格识别发生变化时，能够识别由此造成的流速变化的风险

#3、固定方式：配有固定夹，可水平和垂直方向固定，注射泵机体自带提手方便转运。

#4、残余报警方式：可按剩余时间设置残余报警，设定剩余时间范围1分钟-59分钟可选。

5、注射速度预设定范围：≤400ml/h，以0.1ml步进；

6、注射总量预设定范围：0-9999.9 ml

7、已注射量显示范围：0-9999.9ml

▲8、注射精度：≤2%

#9、注射器规格：符合国家标准10ml、20ml、30ml、 50/60ml一次性无菌注射器。

10、快速注入速率：≤400ml/h；

11、KVO(保持静脉畅通)流速：0.1ml/h±0.02ml/h

12、声光报警：管路阻塞报警、推柄装卡错误报警、规格识别错误报警、注射接近完成报警、暂停超时报警、接近推空报警、电池电量低报警、电池耗尽报警、网点接入提示、网点断开提示、完成预置注射量报警、电源线脱落报警、充电进行提示、充电完成提示、电机模组故障报警

13、阻塞报警压力值：分高低二档可选

高压：10ml注射器：00kPa±30 kPa；20ml、50/60ml：90kPa±30 kPa

低压：10ml注射器：70kPa±30 kPa；20ml、50/60ml：50kPa±30 kPa

14、电源：100V -240V AC /50/60 Hz；内部可充电池DC12V

#15、内部电池：在电池充满情况下，使用内部电池供电时，中速运行可连续工作5小时以上。电池可在外部拆卸。

16、外壳防溅等级：≥IPX4等级（防止飞溅液侵入的封闭设备）；

17、安全分类：Ｉ类带内部电源的CF型

18、使用环境：温度：+5℃~ +40℃；相对湿度：20%-90%；大气压力：70kPa～106kPa；注射泵应在无冲击振动，无强磁场，周围无腐蚀性气体的环境中工作

#19、具有防水帘装置

品目2-11：注射泵（双排）

- 技术参数

1、双通道可两个通道同时推注药液，开关机可分别控制。

2、显示屏：≥3.5英寸液晶显示屏。

3、自动识别注射器规格：具有注射器规格错误报警功能，运行中注射器。规格识别

发生变化时，能够识别由此造成的流速变化的风险。

#4、固定方式：配有固定夹，可水平和垂直方向固定，注射泵机体自带提手方便转运。

#5、残余报警方式：可按剩余时间设置残余报警，设定剩余时间范围1分钟-59分钟可选。

6、注射速度预设定范围：≤400ml/h，以0.1ml步进；

7、注射总量预设定范围：0-9999.9 ml

8、已注射量显示范围：0-9999.9ml

▲9、注射精度： ≤2%

#10、注射器规格：符合国家标准10ml、20ml、30ml、 50/60ml一次性无菌注射器

11、快速注入速率：≤400ml/h；

12、KVO(保持静脉畅通)流速：0.1ml/h±0.02ml/h

13、声光报警：管路阻塞报警、推柄装卡错误报警、规格识别错误报警、注射接近完

成报警、暂停超时报警、接近推空报警、电池电量低报警、电池耗尽报警、网点接入

提示、网点断开提示、完成预置注射量报警、电源线脱落报警、充电进行提示、充电

完成提示、电机模组故障报警。

14、 阻塞报警压力值：分高低二档可选

高压：10ml注射器：00kPa±30 kPa；20ml、50/60ml：90kPa±30 kPa

低压：10ml注射器：70kPa±30 kPa；20ml、50/60ml：50kPa±30 kPa

15、 电源： 100V -240V AC /50/60 Hz；内部可充电池DC12V

#16、 内部电池：在电池充满情况下，使用内部电池供电时，中速运行可连续工作5小时以上。电池可在外部拆卸.

17、外壳防溅等级：≥IPX4等级（防止飞溅液侵入的封闭设备）；

18、安全分类：Ｉ类带内部电源的CF型

19、使用环境：温度：+5℃~ +40℃；相对湿度：20%-90%；大气压力：70kPa～106kPa；注射泵应在无冲击振动，无强磁场，周围无腐蚀性气体的环境中工作

#20、具有防水帘装置

品目2-12：电子血压计

一、技术参数：

- 显示方式：LCD数字显示

- 测量方法：示波测定法

- 测量范围：压力：0 mmHg～300mmHg (0 kPa～40kPa)

脉率：40～200次/分

- 精度：压力：±3mmHg(±0.4kPa)以内

脉率：读数的±5%以内

- 运行模式分类：连续运行

- 电气安全分类：II类设备，BF型应用部分

- 设备类型：内部电源供电设备、非AP/APG设备(不能在有易燃麻醉气与空气混合气或与氧化亚氮的混合气情况下使用的设备)

- 进液防护程度：IP22 防止直径≥12.5mm的固体异物进入，防止15°滴水造成有害影响

- 电磁兼容性：1组B类

- 压力传感器：半导体式压力传感器

- 加压方式：压力泵自动加压

- 排气方式：自动快速排气

- 充电电池：DC 3.7V（-0.1V、+0.5V）

- 电源适配器：输入：AC 100~240（±10%）50/60Hz，0.25A

输出：DC 6V 1A 6W

- 使用次数：满电状态下，测量次数约600次[在室温23℃，使用M尺寸袖带，每次加压至180mmHg(24kPa)的条件下]

- 适合臂围：22cm~32cm(M号)、32cm~42cm(L号)18cm~22cm(S号)

- 外形尺寸：≤150mm×宽120mm×高200mm

二、产品主要特性：

1.采用先进的血压测量技术，简单、精确、便捷。

2.整个主机及袖带均为医用耐久性设计，使用次数≥10万次。

3.大容量镍氢电池，满电状态下，测量次数≥600次，可多次充电使用。

4.不规则脉波检测，自动检测分析使用者的脉搏信号并判断是否心律不齐。

5.便携手提方便携带。

6.具备袖带收纳功能，误动作提醒，便携手提设计，袖带捆绑提示，≥80组记忆。

7.白色背光大屏，柔光不刺眼

8.可调节语音播报功能

9.主机和袖带均可用酒精擦拭消毒或消毒液清洗，使用更安心。

10.用来监测成人及3岁以上儿童的血压和脉搏。

三、标准配置：

主机1台；M号袖带（22-32cm）1个；L号袖带（32-42cm）1个；充电电池1组，电源适配器1个。

品目2-13：电子体温枪

1.体温测量范围： 32.0℃ ~43.0℃

2.分辨率：0.1℃

3.最大允许误差：

32.0℃~34.9℃，最大允许误差土0.3℃

35.0℃~42.0℃,最大允许误差土0.2℃

42.1℃~42.9℃，最大允许误差土0.3℃

4.显示屏：液晶显示屏，4位数字加特殊图标

5.记忆：在内存模式下记录前1组温度读数

6.自动关机：60秒后无操作后自动关机

7.电池：DC2X1.5V (土10%)

8.尺寸：≤155x40x45mm

9.输入功率：≤20mw

品目2-14：血糖仪

1.超强导电，测值误差小

#2.血糖试条使用金电极

3.准确度符合国际标准ISO 15197：2013

4.检测样本：新鲜毛细管全血、静脉全血、动脉全血

5.调码技术：免调码

6.用血量：≤1.0微升

7.加样方式：顶端加样

8试条有效期：24个月

9.环境温度：5℃-40℃

10.电池寿命：至少满足测试1000次

11.测试时间：5±1秒

12.测试范围：1.1-5.55mmol/dL 误差：不超过±0.83mmol/dL ；5.55-33.3mmol/dL 误差：≤±15%

13.退条方式：一键退条

14.电源：两节7号碱性电池

15.记忆容量：≥990个血糖测试值，≥200个质控液测试值

品目2-15：手持脉搏血氧饱和度测定仪

一、性能特点

1.≥3.5英寸高分别率液晶彩屏显示参数及波形

2.可显示脉搏血氧饱和度、脉率、血流灌注指数、体温、血氧容积波形图、脉搏强度柱状图

3.≥500小时的监测数据及趋势数据存储

4.通过蓝牙将数据上传至手机端

5.配备可充电≥2000mAh锂电池，满电情况下可使用≥18小时

6.自带金属支架和底座，重力感应进行 横/竖屏 显示方向切换，配置锁屏模式，方便读值

7.支持新生儿/儿童/成人全年龄段血氧监测

8.全中文菜单，可设置报警上下限/时间/音量/自动关机等多项功能，植入了新生儿捆绑教程

9.可将数据上传至PC端进行分析

二、技术参数

血氧饱和度 (SpO2)：

1.测量范围：35%~100%

2.测量精度：75%~100%：±2%

50%~75%：±3%

3.报警范围：≤ 95%

4.越限提示设置范围：50%-99%

4.1脉率 (PR)：

1）测量范围：30bpm~250bpm

2）精度：±2%或±2bpm取大值

3）越限提示设置范围：上限：100bpm-240bpm

下限：30bpm-99bpm

4.血流灌注指数（PI）

4.1显示范围：0.2%~20%

4.2抗干扰性

1）抗自然光干扰能力：在自然光的环境下使用，脉搏血氧饱和度和脉率测量值符合上述标准要求。

2）抗人造光干扰能力：在光环境为光频光源的情况下使用，脉搏血氧饱和度和脉率测量值符合上述标准要求。

品目2-16：心电监护仪

▲一、适用范围：成人，儿童，新生儿（提供证明材料）

二、技术参数：

1、显示器： ≥10英寸，TFT型彩色液晶屏

▲2、操作方式：全触摸屏操作，二级触摸操作系统

▲3、参数接口：ECG(可同时测量两导胸导联)，Resp，NIBP，SpO2，Temp，有创压，呼末二氧化碳

4、心电图功能：

#4.1、心律失常分析：标配≥23种心律失常分析，适用于成人，儿童，新生儿；

▲4.2、QRS检测精度及灵敏度通过AHA数据库精度≥99.8%（提供文件证明）

4.3、≥120小时ECG全息波形回顾及存储

5、血氧饱和度：

5.1、具备血氧技术，抗运动干扰，低灌注

6、无创血压：

6.1、NIBP测量模式： 手动、定时，连续(全麻模式)，腰麻，智能触发，静脉穿刺模式

6.2、NIBP袖带充气时间：成人/儿童≤ 11s ，新生儿≤ 5s

#6.3、NIBP测量精度：±3mmHg

7、呼末二氧化碳测量：

7.1、每台均标配主流法二氧化碳测量接口

#7.2、主流法可支持插管病人及非插管病人的EtCO2监护

7.3、测量范围：0mmHg～100 mmHg

7.4、预热时间短：≤5S

7.5、呼吸率计数范围： 3次/分～150次/分

▲7.6、探头防水等级：≥IPX7，可水洗消毒；

▲7.7、适配器：防水等级≥IPX4，带防雾膜，可防止水珠凝结，且具有很好的透光性

8、有创血压：

8.1、每台机器标配接口支持有创血压测量

9、支持数字放大，OCRG等视图，内置电子图解操作指南

10、数据通讯：

10.1、有线局域网或者无线遥测发射模式，支持HL7数据输出

10.2、跨床监护：≥8床位

10.3、睡眠模式：支持

11、附件：

11.1、配备ECG导联线，无创血压充气管及袖带

#11.2、配备血氧饱和度探头，平行夹设计，可水洗消毒

11.3、电池及工作时间：续航时间≥3小时

品目2-17：中央监护站

1、硬件要求

1.1主机屏幕≥24″，分辨率：≥1920*1080, 可支持双屏显示,配有激光打印机

1.2操作系统兼容XP或Win7系统平台

1.3 CPU：双核i5系列，内存≥1G，硬盘≥500G，内置高速网卡，键盘、鼠标

▲1.4中央站可有线、无线LIN和遥测混合联网，遥测系统可与中央站联网或独立使用，可遥测接收各型号床旁监护仪及四参数遥测发射盒（心电、呼吸、血氧饱和度、无创血压）

2、软件要求

2.1能显示4、6、8、12人格式,显示波形均不少于2道/每个患者

2.2个人显示画面：最多显示8导波形＋所有患者的1导波形

#2.3具有≥16人实时监护软件，具有ECG12导联显示窗口和全部生命特征窗口

2.4具有全息回顾软件，存储回顾所有患者≥120小时的8导波形

2.5存储回放每个患者≥120小时参数和事件的趋势列表和趋势图，趋势列表类型≥5种

2.6具有专用的心律失常分析窗口和专用的ST段分析窗口，对每个病人存储和回放心律失常片断和12导联的ST段文件

2.7通过心律失常报警事件画面可连接到全息回顾窗口，查看该事件发生时刻的其他参数波形数≥4导波形

2.8具有ECG12导联的分析软件，ECG12导联分析窗口类型≥4种，每床位可保留ECG12导联文件≥64个

2.9心律失常回顾波形的数量：≥23种心律失常的存储和回顾；每床位≥700个心律失常文件；与床边监护仪的心律失常种类同步

3、波形和数据显示

3.1波形显示： ECG1—12，IBP（1—8），呼吸波，EEG，CO2，外部输入，脉搏（SpO2），Flow/Paw，麻醉气体（O2，CO2，N2O）

3.2数据显示： 心率，VPC频率，呼吸频率，脉搏频率，IBP（心脏收缩，心脏舒张，平均）， NIBP（心脏收缩，心脏舒张，平均），温度或△T 或血液温度， EtCO2，tcPO2， TcPCO2，SpO2，ST 水平，FiO2，CO，麻醉气体， BIS，SO2， N 2 O，O2

4、报警功能

4.1具有三种报警级别和具有声光报警指示≥4种

4.2具有技术报警功能（网络出现故障时）

4.3报警项目：所有生命体征参数报警，心律失常报警≥22种(根据床旁监护仪功能)

品目2-18：心电图机

一、输入电路

1.1、心电输入：	12导联同步采集，10电极。

1.2、导联选择：	自动或手动。

1.3、输入方式：	浮地输入。

1.4、输入保护：	配备导联线内附除颤保护电路。

1.5、采样率：	≥8000Hz。

1.6、模数转换精度	≤1.25μV 。

1.7、输入阻抗：	≥50MΩ。

1.8、耐极化电压：	≥±550mV。

1.9、共模抑制比：	≥105dB。

1.10、频率响应：	0.05Hz-150Hz（+0.4/-3 dB）。

1.11、标准灵敏度：	10mm/mV, 误差≤±5%。

1.12、滤波器：	低通滤波、肌电滤波、交流滤波、基线抑制滤波。

1.13、低通滤波：	75Hz, 100Hz, 150Hz 三档。

1.14、肌电滤波：	25Hz/35Hz 二档。

1.15、交流滤波：	50Hz或60Hz。

1.16、基线抑制：	-20dB,-34dB 两档可选。

1.17、增益/灵敏度选择：	5，10，20mm/mV，手动或自动。

1.18、不正常状态检测：	电极脱落报警，高频噪声过高报警。

1.19、电极脱落：	液晶显示器显示脱落部位。

二、显示和记录

#2.1、显示方式：	≥6.5"液晶显示，倾斜角设计。

2.2、显示分辨率：	≥800*480。

2.3、显示导联数：	同屏12导联，≥5s。

2.4、显示内容：	系统菜单、心电波形、心率、导联名称、走纸速度、增益、滤波器、日期、患者信息、测量信息、工作模式、标记等。

2.5、记录器：	内置高分辨率热线阵打印。

2.6、记录纸宽度：	110mmx140mm折纸或卷纸。

2.7、记录道数：	3, 3+1, 6 。

2.8、走纸速度：	10, 12.5, 25，50mm/S。

2.9、无纸检出：	记录纸用完后自动停止走纸并报警。

2.10、打印数据：  程序型号、版本、日期和时间、走纸速度、灵敏度、导联名称、滤波器、患者信息（ID号码、年龄、性别）、计时标记、事件标记、心电波形、分析报告等。

#2.11、电极噪声标记：	双模式（屏幕，报告）提示，点划线热敏标记打印。

2.12、模拟信号打印：	可打印心音脉波放大器等外部机器的模拟信号。

2.13、网络数据打印：	支持访问外部文件服务器，本机热敏打印服务器报告。

2.14、操作模式：	可自动或手动。自动操作时支持实时或回顾记录，具备自动检测并延长记录心律失常波形，且支持全自动开始记录，记录波形10-24秒可调。

支持3分钟波形冻结记录模式。

支持RR间期检查。

三、其它

3.1、测量分析：	性别年龄特异性算法，支持超过40种心电相关参数自动测量。

3.2、自动测量参数：	包括心率、PR间期、QT/QTc、P/QRS/T电轴、RV5/SV1电压等值。

#3.3、自动分析结果：	具备不少于5大类综合判断意见，≥240种分析结论支持，≥四级自动分析灵敏度标准。十大类诊断意见。分析结果支持中文或英文切换（可包含原因说明）显示和打印语言可分别设置，支持两版本明尼苏达码表示。

3.4、外部输入：	10mm/0.5V±5%，输入阻抗≥100kΩ 。

3.5、信号输出：	0.5V/1mV±5%，输出阻抗≤100Ω，输出短路时不损坏心电图机。

3.6、其它输出接口：	USB/SD。

3.7、存储和传输：	内置≥400份心电图，扩展支持

3.8、文件保存类型：	代码类型或压缩类型两种可选。

3.9、网络：	配备LAN有线网络接口，支持USB方式wifi网络连接。

3.10、提示音：	QRS同步或热笔拟笔音。

3.11、输入键：	专用键盘，支持患者信息（性别、年龄）快捷输入键。

3.12、打印网格：	具备在无网格纸上打印网格功能。

3.13、心律失常检测：	具备心律失常检测并自动延长记录的功能。

3.14、QTc算法：	4种可选。

3.15、重量：	≤3Kg。

3.16、安全性：	电击防护类型： I类CF型。

3.17、交流：	100-240。

3.18、直流：	长效可充电电池，充满电可连续工作≥60分钟。

品目2-19：除颤仪

#1、除颤波形：双相波：截断指数恒定功率；最大能量≤270焦耳，至少14档能量可选；

#2、具备手动除颤模式，同步复律模式，AED自动除颤模式，输出能量（负载为50 Ω）

3、电极能量

3.1、体外除颤电极可选能量：2-270J，≥14档可选

3.1、体内除颤电极可选能量：2-50J，≥9档可选

3.3、一次性电极可选能量：2-270J，≥14档可选

3.4、AED模式（成人）：1ST 150J，2nd200J，3rd200J

3.5、AED模式（儿童）：1st50J，2nd70J，3rd70J

4、充电到最大能量时间≤5秒；

5、模式：

5.1、交流电模式，至270J，＜5秒，至200J，＜4秒

从开机到充满270J，＜10秒

5.2、电池模式：至270J，＜5秒，至200J，＜4秒

从开机到充满270J，＜10秒（在15次270J放电后）

5.3、 AED模式：从准备模式到充满270J，＜15秒。

从开机到充满270J，＜23秒。

5.4、充电能量的显示：以数值的形式显示在屏幕上。

5.5、充电状态指示：在充电完毕后以充电完毕音效表示。

#6、显示屏：≥6.5英寸，彩色TFT液晶屏，显示亮度≥1000cd/m2

7、显示波形通道：≥4通道

7.1、ECG：ECG1通道或者ECG串联2通道（#1）,SpO2测量：脉搏波形（#1）,

CO2测量,呼吸波形

7.2、显示参数：HR，SpO2（%），PR，ETCO2，RR

7.3、显示信息：分析中，充电中，充电完毕，电源开启后的放电次数，AED模式中和语音提示相同的信息，同步，AED模式，AED模式（儿童），电池标记（剩余操作时间），时间，蓝牙连接信号强度，记录器状态，SD卡状态

8、具备波形冻结显示功能,波形会冻结显示时间≥3分钟；

#9、具备录音功能：能够记录除颤时环境的声音及同步ECG波形；

10、具备主动智能自检功能：为了确保除颤器的正常运行，无论开机或者关机情况下，机器都能进行日常自检以及月度自检，检查电池剩余电量、电池的使用期限以及除颤器的高压电路；

#11、除颤后3秒内恢复心电波形的显示；

12、具备ECG监测

12.1、支持3或6芯ECG导联监测，心率计数范围15~300bpm；

12.2、响应频率：0.05至150Hz

12.3、心率监测范围：15至300bpm，可监测停搏、室颤、室速、早搏、心动过速、心动过缓、二联律等心律失常。

12.4、共模抑制比：≥100dB

13、具备自检状态指示功能，在关机状况下就能指示设备状态是否正常；

14、配备血氧饱和度与呼吸末CO2监测；

15、除颤手柄具备儿童、成人电极板功能；

16、手柄具备病人阻抗指示功能，通过颜色区别可以判断病人阻抗级别；

17、标配记录器，可实现实时和延迟记录，可记录24小时HR、VPC的趋势图，以及设备自检报告等；

18、具备录音功能，可连续存储≥20小时的环境录音信息，或者连续≥100小时ECG波形；

19、可通过SD卡和蓝牙功能转移除颤器内部数据；

20、内置可充电电池，充满电时间≤3小时；

21、内置电池在满电情况下，支持最大能量放电次数≥100次，或至少3小时连续监护；

22、支持交流电源100V至240V，电源频率：50Hz或60Hz

23、工作环境温度范围：-5至45℃；储存温度：-25至70℃；

24、能够在恶劣环境下操作，具备≥IP44防水防尘能力；

25、具备良好的抗振，防冲击能力，须通过关于救护车应用的EN1789：2007，Am1：2010标准以及MIL-STD-810F 514.5标准。

品目2-20：呼吸机（无创）

适用于呼吸衰竭患者的床边长期治疗，符合GB9706.28治疗呼吸机标准；同时适用于院内、院外急危重症患者转运过程中进行通气辅助及呼吸支持，符合YY0600.3转运呼吸机标准；在国家医疗器械产品注册证临床适用范围中明确注明。

- 技术参数

▲1.电动电控型呼吸机，内置静音微型涡轮压缩机；

2.呼吸模式：包括有创通气和无创通气，IPPV、V-A/C、V-SIMV、PCV、P-A/C、P-SIMV、CPAP/PSV、PRVC、PRVC-SIMV、APRV、BiPPV等

#3.适用于小儿和成人患者通气；

#4.具有CPR模式：具有15：2,30：2，连续按压三种模式，且有直观图形化显示功能

▲5.具有HFNC高流量氧疗模式

6.工作压力：3.0～6.0 bar

7.吸气时间：0.2～10s

8.潮气量： 10～2000ml

9.呼吸频率： 1～100 bpm

10.呼气末正压：0～40cmH2O

11.氧浓度：21%～100%

12.吸气压力：1～90cmH2O

▲13.触发方式：流量触发、压力触发

13.1流量触发 ： 0.5～20L/min

13.2压力触发 -20cmH2O～-0.5cmH2O

14.呼气触发灵敏度：5%～85%

15.窒息时间：5～60 s

16.压力上升时间：60ms～2000ms

17.压力支持：关闭 1～90cmH2O

18.压力上限：10～100cmH2O

19.吸气暂停：0%～60%

20.高流量吸氧流速：2～65 L/min

二、监测功能：

1.显示屏：≥10英寸彩色液晶触摸屏

2.波形图：P-T,V-T,F-T波形，同屏可显示≥3道以上波形

3.环形图：（P-V）、（F-V）、（F-P）环图，可同屏显示≥2个以上呼吸环

#4.监测界面：具有波形界面、呼吸环界面、趋势图界面，全参数监测界面，大字体界面等五种监测界面，且可根据用户需要任意切换

5.监测参数：峰压、平均压、平台压、PEEP、吸气潮气量、呼气潮气量、自主呼出潮气量、潮气量/体重、吸气分钟通气量、呼气分钟通气量、自主分钟通气量、分钟漏气量、总呼吸频率、机控呼吸频率、自主呼吸频率、I/E比、氧浓度、氧耗量等

#6.呼吸力学监测：P0.1、NIF、静态顺应性、动态顺应性、吸气阻力、呼气阻力、RSBI、时间常数RC、内源性PEEP、呼吸功等

#7.动态肺监测：以直观的肺叶图形表达方式显示，实时监测患者的呼吸阻力、顺应性、自主呼吸状态和吸呼时相等

三、其他功能和性能

#1.具备低流速P-V工具，分析低位拐点和高位拐点，帮助确定最佳PEEP值

#2.配备肺复张功能，提供控制性肺膨胀法进行肺复张

#3.具有气管插管补偿和管路顺应性补偿

4.手动呼吸、吸气保持、呼气保持

5.具有智能化的吸痰功能

6.具有同步雾化功能

7.数据管理：具有标准以太网网络接口RJ45、USB、RS-232、VGA，且可以数据导出

8.可以储存≥5000条以上日志

9.自检功能，检查系统管道阻力、泄漏量和顺应性、测试流量传感器

10.防水防尘等级：能在恶劣环境下使用，≥IP44等级

#11.可连接高压氧，及低压氧使用，具有标准国际接口

12.主机后背具有标准的自带可折叠式转运套件，方便医务人员转运中的悬挂和使用

#13.可升级主流式ETCO2功能

五、报警：具有声光三级报警，报警参数全面，保证呼吸通气安全；

六、电源：

- 交流电：AC 100-240V

- 内置可充电锂电池，在标准工作状态下，新的满电电池工作时间≥4小时

品目2-21：心肺复苏仪

一、适用范围：

针对院外或院内的成年心脏骤停患者进行胸外心脏按压抢救

二、主要技术参数

▲1.电动电控型心肺复苏机，无需任何气源即可实现心脏按压，摆脱了长途转运过程中气源不足无法按压的问题；

2.配备2块插拔式（内置电池，2块电池可同时装入主机）可充电锂电池，电池可连续工作≥90分钟，更换任一电池时不中断按压

3.采用背板加双侧支臂式按压结构，支臂与底板采用卡扣式连接

4.设备连接完毕后即可实现按压

#5.配备负压吸引盘，有效提拉胸腔回弹，提升血流灌注和防止胸腔塌陷的发生

#6.具备启动按压键，按压头接触到患者后完成自动定位

7.整机重量（含电池及背板）≤9kg；

8.在线充电时同时可进行按压操作

#9.彩色触摸屏，屏幕尺寸≥3英寸；亦可通过薄膜按键进行按压操作

▲10.按压深度：30~52mm或高于此范围，连续可调

11.按压频率：每分钟按压110次

12.按压模式：15：2模式、30：2模式和连续按压模式

13.按压/释放比：1：1

14.电量报警：具有电量显示图标，当电池电量低时，可产生电池电量不足报警

15.报警静音时间：≤120s

16.10秒内完成安装

17.具有手臂固定带和移位固定带，手臂可与按压装置固定连接

#18.CPR模式：具有无线通讯和联网功能，可实现与呼吸机联动，实现30：2自动按压与自动通气功能

19.安全要求：符合国家标准GB 9706.1-2007

20.生物相容性：符合国家标准GB/T16886的要求

21.产品通过国际CE认证，提供认证证书

22.设备兼容性：背板采用塑料纤维材质，可透X光；可配合超声、触诊、除颤使用，无需拆卸机器即可配合

23.配有便携式一体化背囊

品目2-22：雾化泵

一、技术性能描述

1.产生的雾粒均匀雾化药物吸入浓度高,适合不同人群吸入治疗

2.配备呼吸增益型喷雾器，可根据患者吸气量的变化，自动调节药物的吸入量。

3.压缩机性能稳定，使用寿命长，无需特别的维护和保养。

二、性能参数：

1.工作气压： 90kPa-120kPa

2.工作气流： 3.0L/min-6.0L/min

3.负载噪音：≤60dB

4.总体中位直径(MID) ：4.2μm

5.总输出率(TOR) ： 350mg土50mg/min

6.直径＜5μm的雾粒：≥50%

7.残液量：≤lg

8.输出功率：≤ 180VA+/-10%

品目2-23：负压担架

一、用途

负压担架用于新发、突发性、高传染性传染病员在转运过程中实施安全隔离转运装置，防止病原体进一步扩散，使外界环境免受污染，降低健康公众的感染几率。

二、技术参数

1.展开尺寸≥（L×D×H）1900mm×680mm×500mm

#2.换气量：≥50L/min；

3.负压值：≥15Pa（2min内）；

4.气溶胶漏过率：对0.3μm气溶胶微粒过滤效率≥99.99%；

#5.噪音等级：≤65dB（A）；

6.充电时间：≤8h；

▲7.放电时间：采用电池供电在正常情况下可连续抽吸（负压）时间≥4个小时；

8.报警：低压力和低电量报警；

三、结构功能特点

1、负压隔离舱舱体材质为高质量耐用无污染释放的高强度透明材料制作而成，舱体四周使用防水密封的拉链进行密封。

2、负压隔离舱舱体由5个支撑杆支撑为拱形，配备2个输氧口，为病员输液和输氧气；配置10个操作口。

3、承重≥150Kg。

4、配置8根长铝杆和4根短铝杆支撑舱体，防止舱体晃动塌陷，保持负压稳定。

5、舱体配置飞机式安全带，强度高，不易断裂。

6、舱体配置3个高效过滤器（滤毒罐）

品目2-24：诊查床

- 尺寸：≥1870mm*600mm*650mm

- 承重：≥150kg

3.床腿采用25*38优质成型焊管焊接而成。

4.全包式床垫，采用6公分厚高弹性海绵加蓝色高级人造革。

品目2-25：阅片灯

- 观察屏尺寸 ：≥350*400mm

- 具有滚针自锁夹片装置。

3.采用低热高亮LED光源，LED光源布局采用等距点阵均布式；

4.根据人眼生理学特点，限定LED的色温白光区域，色温达到8800K,稳定，无频闪；

5.亮度≥3000cd/㎡；

6. 屏幕光均匀度≥93%；

7.电路板采用军工技术设计、生产；采用防水型铝合金壳体电源；

8. 全部电源采用内部配置；

9.采用不锈钢滚针自锁夹片装置，插片牢固，取片轻快，对影像照片无损伤；

▲10.观片灯外框架全部采用优质铝合金一次挤压成型，表面经过特殊防腐工艺处理，不反光，散热好；

11. 观察采用亚克力材质，观察屏尺寸与胶片相同；

12. 可外接市政电源100V-265V，50Hz/60Hz；

13. 观片灯功率全部用于发光，不产生多余的无用功耗；

14. 开机通电提示：有通电指示灯显示通电状态；

15.采用低电压恒流电源控制技术；

16. LED光源寿命≥10万小时；

▲17. 提供产品检测报告。

品目2-26：转运监护仪

1.显示器： ≥10英寸，TFT型彩色液晶屏，分辨率≥800×600

▲2.操作方式：全触摸屏操作，具备二级触摸操作系统

3.支持手写输入和拼音输患者信息

4.具备智能操作指南，可用于指导解除报警及学习标准操作

5.具备睡眠模式，可自定义监护苏醒时间

6.可测量参数：ECG，Resp，NIBP，SpO2（抗运动干扰，低灌注）

7.支持7导 ECG同屏同时显示

8.具备≥9种心率失常分析功能

9.≥IPX1防水

10.数据存储：≥100小时 趋势图，NIBP列表，报警列表，回顾视图时间同步链接

11.120小时ECG全息波形回顾,波形可扩展或压缩

▲12.当出现技术报警时，会自动显示与该报警相关的电子图解操作指南

13.可通过帮助菜单直接显示相关的学习菜单

▲14.内置网卡可与中央站联网，可纳入原中央监护系统

15.可将常用菜单设置为快捷功能键

16.跨床监护功能：8床位，支持8床同时同屏监测

17.标配电池，可持续监护≥6小时

18.内置药物计算功能，可用于临床药物滴定计算

19.主机重量≤4KG

20.配备隐性把手

21.支持HL7数据输出标准

品目2-27：转运呼吸机

一、适用范围

针对院外或院内的成人，儿童和婴幼儿等危重患者进行通气辅助及呼吸生命支持

二、主要技术参数

▲1.气动电控型呼吸机

▲2.具备中文语音导航和报警功能，方便医务人员快速操作

#3.屏幕：彩色触摸屏，尺寸≥6.5英寸

#4.内置电子PEEP功能，PEEP压力0,3～30cmH2O

▲5.具有多种呼吸模式： IPPV、V-AC、V-SIMV、PCV 、P-AC、P-SIMV、CPAP、CPAP+、BIPPV、APRV

#6.具备CPR功能，心肺复苏指导和自动通气功能（单人/双人/持续三种模式）

#7.具备RSA功能，快速诱导气道插管和通气功能（预给氧/气管插管提示/插管通气）

#8.具有一键通气功能，可快速设定婴幼儿、儿童和成人模式，进入抢救状态

9.主机重量： ≤6Kg

10.工作压力： 2.7 ～ 6.0bar

11.吸呼时间比50：1~1：50可调或高于此范围

#12.潮气量：20mL ～ 2200mL

13.呼吸频率： 0～120bpm连续可调

14.氧浓度调节范围：40%~100%可调

15.吸气压力：3cmH2O～60cmH2O可调

16.触发方式：压力触发/流速触发

压力触发-20cmH2O～20cmH2O

流速触发1L/min～15L/min

17.压力上升时间：0.1s ~ 2s

18.压力支持：0，3cmH2O～35cmH2O

19.平台时间：0～80%

20.整机组装时尺寸：≤长600mm宽400mm高300mm，可用于院前转运与重症呼吸治疗，抗摔防震。

三、其他

1.可显示波形图：P-T，V-T，F-T及EtCO2波形

2.监测指标：分钟通气量、潮气量、气道压力（峰值压、平均压）、时间-压力波形等

3.可充电锂电池，工作时间：≥6小时

4.防水保护等级：IPX4

5.急救包：防水防尘防震，可背、提、挂

6.可升级呼吸末二氧化碳EtCO2监测功能

7.通过FDA及CE认证

#8.已通过EN1789救护车车载测试认证

9.具备WIFI功能，进行远程信息传输，实现远程操控。

品目2-28：升降平车

1.床面及护栏均选用ABS材料；

2.ABS护栏，采用液压助力系统；

3.ABS平车车面为分体设计，具有整体升降和背部折起功能，气压助力方式，背部折起≥70º；

4.手摇柄控制床面的升降，轻松调整床面高度540-840mm；

5.具备中控刹车系统，Φ200mm，车头尾具有中控刹车踏板；

6.车体中心底部配有可以折叠升降的第五轮装置；

7.配备全不锈钢制作的输液架，可调节高度；

8.配备床垫，可作移床使用，安装氧气瓶支架。

9.尺寸：≥1930mm*640mm*540mm-840mm

10.配备超静音防缠绕脚轮。

品目2-29：可视喉镜

- 用途

供临床挑起患者会咽部暴露声门，指引医护人员进行气管插管。

二、技术参数

#1.显示屏：LCD≥3.5英寸，分辨率≥640*480，视频宽高比4：3，屏幕可前后旋转≥120°、左右≥120°

#2.摄像头像素：≥180万，视场角≥60°，光源色温≥2300K

3.电池：≥3000mAh锂离子可充电池，持续工作时间≥200min

4.电源：MicroUSB充电接口，充电器输入100-250V/50HZ，充电器输出5V/1000mA

5.充电器数据传输接口：MicroUSB

6.储存环境：温度-10℃/+45°，湿度≤93%，大气压力500hPa/1060hPa

7.工作环境：温度5℃/+40℃，湿度30%--85%，大气压力700hPa/1060hPa

8.整机重量：≤350g

#9.防雾功能：无需预热，开机即可防雾

10.拍照摄像：一键快速拍照，可连续摄像

11.数据可输出，可外接带有HD接口的显示器

12.喉镜片为一次性塑胶镜片

13.一台主机配3个规格喉镜片

14.手柄：符合人体工学设计，镜片支架连接件为SUS303材质

15.可导出影像、照片。

品目2-30：全自动洗胃机

#1.工作压力：47Kpa-67Kpa，压力误差：≤±5kPa

▲2.流量：≥ 2.0L/min

3.洗胃周期：≤40s

▲4.自控冲液量：≤ 350ml/次，自控吸液量：≤ 450ml/次

5.工作噪声：≤ 65dB

6.工作电源：AC220V / 50HZ

7.熔断电流：2A

8.最大功率：≤ 90W

9.微电脑控制，自动压力反馈及功能控制；

10.LED背光，液晶显示屏；

11.进出胃液平衡控制；

12.进、出胃液分离控制结构；

13.具备“压力设定”功能，数字显示，可设置相应参数；

14.具备进出胃换向能力及防堵设计；

15.自动感知胃内压力，随时调节进出胃液量，发生故障时，具备报警功能；

16.采用无油泵。

品目2-31：药品架

1.尺寸：≥820mm*450mm*2000mm；

2.整体选用优质冷轧钢材料制作，板材厚度≥0.8mm，结构牢固可靠不晃动；

3.表面静电喷涂处理，颜色持久可选；（提供投标产品制造厂家涂层硬度的检测报告）

4.具备五层托盘式支架，两侧带围栏；

5.底部安装橡皮胶套。

品目2-32：医用冷藏箱2-8℃

一、用途：用于冷冻保存血浆、试剂、疫苗、生物材料等。适用于医院、血站、科研院所、疾病防控、畜牧等行业机构。

二、技术参数：

1.温度控制系统 ：

1.1微电脑控制，数码显示箱内温度，显示精度0.1℃。

1.2强制风冷系统，箱内温度恒定控制在2℃~8℃。

2.安全控制系统：

2.1多种故障报警：高低温报警、传感器故障报警、开门报警；

2.2三种报警方式：声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警

2.3多重保护功能：开机延时、停机间隔等。

3.制冷系统：

3.1采用品牌压缩机及风扇电机。

3.2具备蒸发冷凝系统设计，制冷迅速。

3.3内部强制风冷系统，确保箱内温度均匀稳定。

4.人性化设计：

4.1安全门锁设计，防止随意开启。

4.2宽电压带设计，适合187~242V电压下使用。

4.3透明中空钢化镀膜反射玻璃门及前吹风设计，防止玻璃门凝露。

4.4内设LED照明灯，存取物品一目了然。

4.5多层搁架设计，可根据需要调整间隙。

5.产品及企业资质：

5.1所投产品具有医疗器械注册证。

5.2生产企业通过ISO9001/14001/13485/OHSAS18001体系认证。

6.基本参数：

6.1有效容积：≥330升，立式

6.2箱内温度：2-8℃，空载时，温度误差：±1.5℃

6.3外形尺寸（mm）：（宽X深X高）≤700×700×1900

6.4内部尺寸（mm）：（宽X深X高）≥550×450×1300

品目2-33：全自动尿液分析仪

一、技术参数：

1.测试项目：尿胆原、胆红素、酮体、血、蛋白质、亚硝酸盐、白细胞、葡萄糖、比重、酸碱度、维生素C、微量白蛋白12项。

2.检测波长：≥3波长

3.测试原理：采用光电比色法

▲4.测试速度：≥230样本/小时

5.试管架容量：＞45份标本

6.点样方式：样本针定量滴样方式

7.检测结果：中、英文液晶显示全部检测数据、测量时间及数值打印输出

8.存储容量：存储≥9000份化验单，供随时查找结果

9.报告方式：国际单位制、常规单位制、符号系统三种单位制可选

10.打印系统：内置式热敏打印机，并可外接针式打印机

11.记录方式：机内热敏打印机可自动打印检测结果

12.显示屏：≥5寸触摸式大液晶屏

13.数据接口：标准RS- 232接口与计算机进行通讯

14.条码扫描：内置条码阅读器

#15联机功能：可与同厂家尿有形成分分析仪联机

16.急诊：具有急诊插入功能，可进行单个或成组样本的急诊测试。

17.具有异常值标记功能。

二、产品及企业相关资质要求：

1.认证要求：具备CE认证，ISO9001认证、ISO13485认证。

2.系统配套性要求：具有原厂配套试纸、质控品；并提供项目注册证明。

品目2-34：全自动粪便分析仪

▲1.系统功能要求：样本采集后运送、检测、回收全过程封闭。

2.检测项目：全自动实现样本颜色与性状拍照、样本有形成分（细胞、食物残留、细菌、病毒、寄生虫虫体及虫卵、结晶与其它颗粒）显微镜检与拍照、粪便隐血、转铁蛋白、幽门螺杆菌、腺病毒、轮状病毒等项目检测与结果自动判读。

3.支持连接医院LIS系统。

4.基本性能要求：

▲4.1.检测速度：≥80标本/小时，≥3通道计数池；

4.2.进样方式：样本架循环轨道式进样，急诊和常规标本随到随检，具备无限制样本处理能力，一次进样≥50个；

4.3.结构单元要求：

4.3.1.样本性状摄像单元：高清CMOS摄像头，性状照片能储存与调用，并方便检验师调阅判断；

4.3.2.样本稀释混匀过滤单元：自动穿刺注入稀释液，智能稀释样本，以优化满足所有标本的检测要求，尤其是满足虫卵标本的集卵要求；

#4.3.3.高频往复式气动混匀，保证样本充分混匀而不破坏样本中有形成分；

#4.3.4.CMOS LED显微镜带焦距记忆功能并自动调焦，自动进行低倍镜（x10）和高倍镜（x40）切换，低倍镜和高倍镜均能对同一视野进行多层多焦距采集高清晰图像；

低倍镜（x10）预设视野：≥100个，每个视野拍摄3个断层，主要用于寄生虫卵检测。

高倍镜（x40）可检测视野：≥12个，每个视野拍摄5个断层，主要用于检测红细胞、白细胞、吞噬细胞、脓细胞、真菌孢子（霉菌）、夏科雷登结晶、脂肪球等。

4.4.金标卡（免疫层析法）检测单元：

#4.4.1.卡仓数量≥6个，每个卡盒一次装卡50张，单项目可装载≥290张，自动送卡，卡量监测报警，不停机加卡；

4.4.2.具备自动传输、检测、回收金标卡功能；

4.4.3.自动摄取金标卡反应结果图像和自动判读结果功能；

5.配置自动图形识别软件，能对红细胞、白细胞、真菌孢子、脂肪球、夏科雷登结晶、寄生虫虫卵等进行自动分类识别。

6.LIS系统双向通讯功能，内置条码扫描。

品目2-35：生物安全柜

1.Ⅱ型A2生物安全柜，内排型。

2.气流模式：30%外排，70%循环。

3.流入气流平均风速：≥0.50±0.025m/s，

下降气流平均风速：≥0.30±0.025m/s。

4.具备超高效空气过滤器，针对颗粒直径0.12um，过滤效率≥99.999%。

5.出厂前使用ATI泄露扫描仪进行≥2次的过滤器完整性测试。

#6.在线实时监测并条形码显示高效过滤器的使用寿命，具有过滤器失效声光报警功能。

7.风速可自动调节，与风速传感器联动。

8.工作区和外排出风口处各配备一个微风速传感器，非压差传感器。

9.LCD液晶屏显示，可显示工作区温度、气流流速、时间、过滤膜使用寿命等系统参数。

#10.主机标配温度传感器：可实时检测并显示温度，监测风机运行及操作区安全状态。

11.前窗采用手动升降方式，具有安全高度高精度上、下限位，声光报警。

12.工作区三侧壁板为一体化成型，304#不锈钢材质，双层侧壁形成负压保护。

13.整个工作台面下对应面积全部为集液槽，304#不锈钢材质，有排污阀，方便清洗消毒。

14.玻璃前窗采用倾角人性化设计，采用安全钢化玻璃，具有防爆、防碎及防紫外的功能。

#15、紫外灯和日光灯不得安装在工作区背面或工作区侧面，避免直接照射到操作人员，确保使用安全，同时具有紫外灯预约功能，可预约紫外灯自动开启/关闭时间、灭菌时间，减少等待时间。

16. 操作台面前采用搁手架设计。

17.出厂前通过严格的压力衰减法检测：加压到500Pa，保持30min后气压≥450Pa

18.通过KI-Discus 碘化钾法测试，前窗操作口的保护因子≥1×105，提供具有CMA检测资质的机构的检测报告证明；

19.安全性能保障：具备紫外系统、荧光灯、前窗的连锁系统；具备低风速报警功能；具备前窗位置异位报警功能；具备前窗侧壁抗扰流系统，可避免泄漏；

20.联动控制：通过专业的联动控制芯片，与净化工程的排风系统联动，可提供截止阀、风机等，并自动控制

#21.配备与主机同一品牌的活性炭过滤器装置，且活性炭过滤装置面板能实时显示使用寿命，具有失效报警功能

22.柜内电源：双防水插座设计，插座位于安全柜左右两侧

23.具有水阀、气阀、真空阀等阀门预留孔，位于安全柜左右两侧，操作更加灵活方便

24.噪音≤65分贝

#25.外形尺寸：整体高度（含支架）≤2030mm-2150mm，工作区内部工作尺寸宽度要求≥1200mm

#26.生产企业通过ISO1348认证和ISO9001认证

27.产品具有医疗器械注册证，通过EN12469-GS认证和NSF49认证

品目2-36：标本保存冰箱2-8℃

1.温度控制系统 ：

1.1微电脑控制，数码显示箱内温度，显示精度0.1℃。

1.1强制风冷系统，箱内温度恒定控制在2℃~8℃。

1.1空载时，温度误差：±1.5℃

2.安全控制系统：

2.1.故障报警：高低温报警、传感器故障报警、开门报警、断电报警、电池欠电压报警。

2.2.报警方式：多种报警方式，声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警、可接远程报警。

2.3.保护功能：多重保护功能：开机延时、停机间隔等。

3.制冷系统：

1.1采用品牌压缩机和风扇电机。

1.1具备蒸发冷凝系统设计，制冷迅速。

1.1内部强制风冷系统，专业风道设计，确保箱内温度均匀稳定。

4.人性化设计：

4.1.安全门锁设计，防止随意开启。

4.2.宽电压带设计，适合187~242V电压下使用。

4.3.透明中空钢化镀膜反射玻璃门，防止玻璃门凝露。

4.4.内设照明灯。

4.5.多层搁架，可根据需要调整间隙。

5.基本参数：

5.1有效容积：≥1006L，立式

5.2外形尺寸（mm）（宽X深X高）：≤1300×750×2100，

5.3内部尺寸（mm）（宽X深X高）：≥1100×550×1700

6.产品和企业资质：

6.1.产品具有医疗器械注册证。

6.2.企业通过ISO9001/14001/13485/OHSAS18001体系认证。

品目2-37：高压灭菌器

1.主体

1.1 容积：≥80L

1.2材质：06Cr19Ni10不锈钢

#1.3设计压力：-0.1~0. 28Mpa

1.4设计温度：142℃

1.5使用寿命：8年(≥16000次灭菌循环)

1.6主体保温：10mm玻璃棉

1.7测试接口：标准Rc1验证口，可特制其它尺寸测试接口

2.密封门

2.1门数量：单门

2.2门板：拉伸门板，材料厚度≥2.5mm

2.3材质：06Cr19Ni10不锈钢

#2.4开关门方式：手动平移式密封门

2.5安全联锁：

压力安全联锁装置：门只有关闭到位，电源才能接通加热产生蒸汽;内室有压力,门无法打开

#2.6门密封方式：自胀式密封胶圈,采用透明医用硅橡胶模压而成。

2.7门罩：采用玻璃钢高效隔热材料模具成型

3.管路系统

3.1控制阀门：直动式电磁阀≥1个，手动球阀≥1个

3.2蒸汽产生方式：主体内加热，直接产生饱和蒸汽，无需外接蒸汽源

#3.3注水排水方式：手动注水、手动排水

3.4冷凝装置：内置蒸汽冷凝系统，灭菌结束后对内腔排出的水和蒸汽进行冷却处理，实现无蒸汽外排。

#3.5压力表：量程：-0.1～0.5MPa  精度等级：1.6级以上

4.控制系统

4.1操作方式：面板感应式操作；

4.2控制方式：

采用PLC控制,模块化设计的专用灭菌器控制器；

高度集成化的PLC，采用高速处理器芯片，实现0.1～0.9μS/步的高速运算处理；

无线通讯功能：可以通过无线接收终端，对设备进行监控和操作（启动、停止程序等），同时能够查看并记录设备的运行状态以及灭菌流程参数；

4.3界面显示：液晶显示屏：160*160点阵，≥3英寸液晶屏显示，显示温度、压力、报

警信息、支持多语言切换、支持无线通讯功能；

4.4流程控制：对于非液体程序，置换、脉动、升温、灭菌、排汽、全过程自动控制；

4.5周期计数器：六位数字显示，显示设备运行的周期次数；

#4.6延时启动功能：具有延时启动功能，可按设定时间自动运行，预约时间设定范围0～

160小时；

#4.7传感器故障自检及保护功能：设备自动检测传感器故障，并声光指示；

4.8报警显示：出现故障时，显示屏显示报警代码及报警信息，蜂鸣报警，可随时被消

除；

#4.9排汽模式：可设定排汽阀开启的温度和时间，具有快排、慢排、不排3种排汽方式，

避免液体灭菌时液体的溢出；

4.10保温功能：可根据需要设定保温功能，实现液体培养基灭菌、培养基灭菌-保温功能；保温温度可设定范围40℃～134℃；保温时间可设定范围0～160时；

4.11固体琼脂熔解功能：可通过调整参数，实现琼脂熔解、琼脂熔解-保温功能；

熔解温度可设定范围60～100℃；熔解时间可设定范围0～9999分；

4.12水位检测报警功能：灭菌器内水位未达到规定水位，低水位报警，自动切断加热电源；

4.13温度指示器：配置固定温度传感器、可移动温度传感器；温度传感器为A级精度，显示精确度0.1℃；

4.14温控模式：单温度控制；

4.15自校准功能：拥有一套完善的后台自校准系统，实现压力、温度等系统参数的校准，

在不拆分仪器的情况下，使用权限工具可进行现场调节；

4.16权限管理：多级密码权限管理，只有输入正确密码，才能不同权限，进行参数修改；

4.17安全保护：超温自动保护装置：超过设定温度，系统自动切断加热电源；防干烧保

护装置：水位过低时，系统自动切断加热电源；超压自动泄放装置：超过安全阀开启压

力，安全阀开启泄压；过流保护装置：设备电流过载时，过流保护开关动作，系统自动

切断电源；

- 程序系统

5.1程序名称：设有实验室程序、自定义程序，可供选择和设定。

实验室程序至少包括固体类、固体废弃物、培养基、液体、琼脂程序；

自定义程序可储存≥100个不同参数的程序。

5.2适用范围：可实现对医疗器械、实验室器皿、培养基、非密闭液体或制剂、与血液或体液可能接触的材料的灭菌；

5.3参数范围：灭菌温度设定范围：105℃～138℃

溶解温度设定范围：60℃～100℃

灭菌时间可设范围：0～9999分钟

脉动次数可设范围：1～6次

排汽阀开启温度范围：40℃～134℃

保温温度可设定范围：40℃～134℃

保温时间可设定范围：0～160小时

预约时间可设定范围：0～160小时

6.整体参数

6.1装载装置：304拉伸网底篮筐≥2个

6.2腔体尺寸（Φ×L）：≥Φ385×690

6.3外形尺寸（L×W×H）：≥600×540×1030

#6.4通过卫生安全评价：提供卫生安全评价报告，灭菌效果检测报告，电气安全性能检

测报告。

# 第四部分    合同条款

# 第一部分 合同一般条款

### 1.定义

### 本合同中的下列术语应当解释为：

### 1.1      “合同”系指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的其它文件。

### 1.2      “合同价”系指根据合同约定，卖方在完全履行合同义务后买方应付给卖方的价格。

### 1.3      “货物”系指卖方根据合同约定须向买方提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具、手册等其它相关资料。

### 1.4      “服务”系指根据合同约定卖方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险、及安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的服务。

### 1.5      “买方”系指采购人或购买货物的单位。

### 1.6      “卖方”系指根据合同约定提供货物及相关服务的供应商，即中标供应商。

### 1.7      “现场”系指合同约定货物将要运至和安装的地点。

### 1.8      “验收”系指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同项下的货物符合合同规定的活动。

### 2.技术规范

### 2.1      成交供应商提交货物的技术规范应当与谈判文件规定的技术规范或技术规范附件及其响应文件的技术规范偏差表相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

### 3.知识产权

### 3.1      成交供应商应当保证采购人在使用该货物或其任何一部分时不受第三方侵犯专利权、 著作权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。如果第三方向采购人（含最终用户）提出侵权诉讼，成交供应商须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和给采购人（含最终用户）造成的经济损失。

### 4.包装要求

### 4.1      除合同另有约定外,成交供应商提供的全部货物,均应当采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应当符合国家有关包装的法律、法规的规定。货物包装应当适应当远距离运输并且防潮、防震、防锈、防粗暴装卸，确保货物安全无损，运抵合同约定地点。由于货物包装不善所引起的货物锈蚀、损坏等损失均由成交供应商承担。

### 4.2      每件货物包装箱内应当附一份详细装箱单和质量合格证。

### 5.装运标志

### 5.1      成交供应商应当在每一货物包装箱的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记：

### 收货人：

### 合同号：

### 装运标志：

### 收货人代号：

### 目的地：

### 货物名称、品目号和箱号：

### 毛重／净重：

### 尺寸(长×宽×高以厘米计)：

### 5.2      如果货物单件重量在2吨或2吨以上，成交供应商应当在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标记，为便装卸和搬运，标明“重心”和“吊装点”。根据货物的特点和运输的不同要求， 成交供应商应当在包装箱上清楚地标有“小心轻放”、“防潮”、 “勿倒置”等字样和其他适当的标志。

### 6.交货方式

### 6.1      交货方式为下列其中一种，具体交货方式在合同特殊条款中约定。

### 6.1.1    现场交货：成交供应商负责办理运输和保险，将货物运抵现场。有关运输和保险的一切费用由成交供应商承担。全部货物运抵现场的日期为交货日期。

### 6.1.2    工厂交货：由成交供应商负责代办运输和保险事宜。运输费和保险费由采购人承担。运输部门出具收据的日期为交货日期。

### 6.1.3    采购人自提货物：由采购人在合同规定地点自行办理提货。提单日期为交货日期。

### 6.2      成交供应商应当在合同规定的交货期    天以前以电报或传真形式将合同号、运输方式、货物名称、数量、包装箱件数、总毛重、总体积(立方米)和备妥交货日期通知采购人。同时成交供应商应当用挂号信将详细交货清单一式    份包括合同号、运输方式、货物名称、规格、数量、总毛重、总体积(立方米)、包装箱件数和每个包装箱的尺寸(长×宽×高)、货物总价和备妥待交日期以及对货物在运输和仓储的特殊要求和注意事项通知采购人。

### 6.3      在现场交货和工厂交货条件下，成交供应商装运的货物不应当超过合同规定的数量或重量。否则，成交供应商应当对超运部分引起的一切后果负责。

### 7.装运通知

### 7.1      在现场交货和工厂交货条件下的货物，成交供应商通知采购人货物已备妥并准备运输的    小时内，应当将合同号、货物名称、数量、毛重、总体积(立方米)、发票金额、运输工具名称及装运日期，以电报或传真通知采购人。

### 7.2     如因成交供应商延误将上述内容用电报或传真通知采购人的，由此引起的一切后果损失应当由成交供应商负责。

### 8.付款条件

### 8.1      付款条件详见合同特殊条款规定。

### 8.2      成交供应商可以采用专业担保机构融资担保的形式为本项目履约进行融资。

### 9.技术资料

### 9.1      合同项下技术资料(除合同特殊条款约定外)以下列方式交付：

### 本合同生效后    天之内，成交供应商应当将每台设备和仪器的中文技术资料一套，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南或服务手册和示意图等相关资料寄给采购人。

### 9.2      另外一套完整的上述资料应当包装好随同货物一起发运。

### 9.3      如果采购人确认成交供应商提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失的，成交供应商将在收到采购人通知后    天内将这些资料免费寄给采购人。

### 10.质量保证

### 10.1     成交供应商须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

### 10.2     成交供应商须保证所提供的货物正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。

### 在货物质量保证期之内，成交供应商须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

### 10.3     根据采购人按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，采购人应当尽快以书面形式通知成交供应商。成交供应商在收到通知后    天内应当免费修理、更换有缺陷的货物或部件。

### 10.4     如果成交供应商在收到通知后    天内没有弥补缺陷，采购人可以采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由成交供应商承担。

### 10.5     除“合同特殊条款”约定外，合同项下货物的质量保证期为货物通过最终验收之日起    个月内。

### 11.检验和验收

### 11.1     在交货前，成交供应商应当对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应当视为最终检验。

### 11.2     货物运抵合同约定的履行地点后，采购人应当在    日内组织验收，并制作验收备忘录，签署验收意见。

### 11.3     采购人有在货物制造过程中派员监造的权利, 成交供应商有义务为采购人监造人员行使该权利提供方便。

### 11.4     制造厂对所供货物进行机械运转试验和性能试验时，成交供应商必须提前通知采购人。

### 12.索赔

### 12.1     如果货物的质量、规格、数量、重量等与合同不符，或在第10.5款规定的质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，采购人有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向成交供应商提出索赔（责任应当由保险公司或运输部门承担的除外）。

### 12.2     在根据合同第10条和第11条规定的检验期和质量保证期内，如果成交供应商对采购人提出的索赔负有责任，成交供应商应当按照采购人同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

### 12.2.1   在法定的退货期内，成交供应商应当按合同规定将货款退还给采购人，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其他必要费用。如已超过退货期，但成交供应商同意退货，可以比照上述办法办理，或由双方协商处理。

### 12.2.2   根据货物低劣程度、损坏程度以及采购人所遭受损失的数额，经买卖双方商定降低货物的价格，或由有权的部门评估，货物价格以降低后的价格或评估价格为准。

### 12.2.3   使用符合技术规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物更换有缺陷的部分或修补缺陷部分的，成交供应商应当承担采购人（含最终用户）一切费用和风险。同时，成交供应商应当按合同第10条规定，相应地延长修理或更换部件的质量保证期。

### 12.3     如果在采购人发出索赔通知后    天内，成交供应商未作答复，上述索赔应当视为已被成交供应商接受。如成交供应商未能在采购人提出索赔通知后    天内或采购人同意的更长时间内，按照本合同第12.2款规定的任何一种方法解决索赔事宜，采购人将从合同款或从成交供应商开具的履约保证金保函中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，采购人有权向成交供应商提出不足部分的补偿。

### 13.延迟交货

### 13.1      成交供应商应当按照“采购需求”中采购人规定的时间交货和提供服务。

### 13.2     如果成交供应商无正当理由迟延交货，采购人有权提出违约损失赔偿或解除合同。

### 13.3     在履行合同过程中，如果成交供应商遇到不能按时交货和提供服务的情况，应当及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知采购人。采购人收到成交供应商通知后，认为其理由正当的，可以酌情延长交货时间。

### 14.违约赔偿

### 14.1     除合同第15条规定外，如果成交供应商没有按照合同规定的时间交货提供服务，采购人可以要求成交供应商支付违约金。违约金按每周迟交货物或未提供服务交货价的0.5%计收。但违约金的最高限额为迟交货物或没有提供服务的合同价的5%。一周按7天计算，不足7天按一周计算。如果达到最高限额，采购人有权解除合同。

### 15.不可抗力

### 15.1     如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应当予以延长，延长的期限应当相当于不可抗力所影响的时间。

### 15.2     受事故影响的一方应当在不可抗力的事故发生后尽快书面形式通知另一方，并在事故发生后    天内，将有关部门出具的证明文件送达另一方。

### 15.3	不可抗力使合同的某些内容有变更必要的， 双方应当通过协商在    日内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

### 16.税费

### 16.1     与本合同有关的一切税费均适用中华人民共和国法律的相关规定。

### 17.合同争议的解决

### 17.1     因本合同发生的或与本合同有关的一切争议，甲、乙双方应当友好协商解决；未能通过友好协商解决的争议，甲、乙双方选择如下第    种争议解决方式：

### （1）将争议提交            仲裁委员会按其届时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方都有约束力。

### （2）向            所在地的人民法院提起诉讼。

### 18.因违约解除合同

### 18.1     在成交供应商违约或出现下列情形的情况下，采购人可以向成交供应商发出书面通知，部分或全部解除合同。同时保留向成交供应商追诉的权利。

### 18.1.1   成交供应商未能在合同规定的限期或采购人同意延长的限期内提供全部或部分货物，按合同第14.1款的规定采购人可以解除合同；

### 18.1.2   成交供应商未能履行合同约定的其他主要义务，采购人可以解除合同；

### 18.1.3   在本合同履行过程中有腐败和欺诈行为，采购人可以解除合同。

### 18.2     在采购人根据上述第18.1款规定，全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则，全部或部分购买与未交付的货物类似的货物或服务，成交供应商应当承担采购人购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，成交供应商应当继续履行合同中未解除的部分。

### 19.破产终止合同

### 19.1     如果成交供应商破产导致合同无法履行时，采购人可以书面形式通知成交供应商，单方终止合同而不给成交供应商补偿。但采购人必须以书面形式告知同级政府采购监督管理部门。该合同的终止将不损害或不影响采购人已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

### 20.转让和分包

### 20.1     政府采购合同不能转让。

### 20.2     经采购人同意，成交供应商可以将合同项下非主体、非关键性工作分包给他人完成，但必须在响应文件中载明。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能免除成交供应商履行本合同的责任和义务，接受分包的人与成交供应商共同对采购人连带承担合同的责任和义务。

### 21.合同修改

### 21.1     采购人和成交供应商都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，作为合同的补充，并报同级政府采购监督管理部门备案。

### 22.通知

### 22.1     本合同任何一方给另一方的通知，都应当以书面形式发送，而另一方也应当以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

### 23.计量单位

### 23.1     除技术规范中另有规定外,计量单位均使用国家法定计量单位。

### 24.适用法律

### 24.1     本合同应当按照中华人民共和国的法律进行解释。

### 25.履约保证金

### 25.1     履约保证金应当使用本合同指定货币，按下述方式之一提交：

### A. 采购人可以接受的在中华人民共和国注册和营业的银行出具的履约保函，该保函应当按采购人可以接受的格式书写。

### B. 支票、汇票

### 25.2     履约保证金用于补偿采购人因成交供应商不能履行其合同义务而蒙受的损失。

### 25.3	履约保证金在法定的货物质量保证期期满前完全有效。

### 25.4     如果成交供应商未能按合同规定履行其义务，采购人有权从履约保证金中取得补偿。质量保证期结束后30天内，采购人将把履约保证金的剩余部分退还成交供应商。

### 26.合同生效和其他

### 26.1     政府采购项目的采购合同内容应当按照谈判文件和响应文件确定，不得违背谈判文件的实质性内容。政府采购项目的采购合同自签订之日起7个工作日内，采购人应当将合同副本报同级政府采购监督管理部门和有关部门备案。

### 26.2     合同将在双方授权代表签字、加盖公章或合同专用章并由成交供应商递交履约保证金后开始生效。

### 26.3     本合同一式　　份，具有同等法律效力。　　和　　各执　　份。

合同特殊条款

合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应当以特殊条款为准。

1、定义

1.5 买方：本合同买方系指：北京市平谷区中医医院；

1.6 卖方：本合同卖方系指：成交供应商；

1.7 现场：本合同项下的货物交付地点位于：采购人指定地点；

6、交货方式

6.1本合同项下的货物交货方式为：适用合同一般条款6.1.1。

- 付款条件：具体以最终合同签订为准。

10、质量保证：

合同项下货物的质量保证期详见“采购需求”要求。

# 政府采购合同格式

（最终合同条款以采购人审计处审核后版本为准）

政 府 采 购 合 同

# 合同编号：

项目名称：

货物名称：

买　　方：

卖　　方：

签署日期：

合同书

（买方）就(项目名称)中所需货物（或服务）经（采购代理机构名称）以（项目编号）号谈判文件在竞争性谈判采购中，经评标委员会评定               为成交供应商。买、卖双方同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

1、合同文件

下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。为便于解释，组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

a.	本合同书

b.	成交通知书复印件

c.	售后服务承诺协议书及技术规格参数

d.	应答文件				(含澄清文件)

e.	谈判文件				(含谈判文件补充通知)

本合同一式六份，买方执五份，卖方执一份。

2、货物和数量

本合同货物：

品牌及型号：

数量：

3、合同总价

本合同总价为：               元人民币。

分项价格：

4、付款方式：

5、本合同货物的交货时间及交货地点

交货时间：

交货地点：

6、质保期及售后服务：

7、以上合同条款及承诺内容均应与投标文件一致，如有不同需与买方协商。

8、合同的生效。

本合同经双方全权代表签署、加盖单位公章并由卖方递交履约保证金后生效。

名　称：(公章)                	　　 名　称：(公章)

年　月　日：				       　   年　月　日：

法定代表人（签章）：                 法定代表人（签章）：

授权代表(签字)：              	     授权代表(签字)：

地　　址：                          地　　址：

邮政编码：	                		  邮政编码：

电　　话：	                		  电　　话：

开户银行：				      		  开户银行：

账　　号：                    		  账　　号：

银行代码：

第五部分  附件－－供应商响应文件的格式

目      录

附件1——谈判报价函(统一格式)

附件2——谈判报价一览表(统一格式)

附件3——分项报价表

附件4——技术条款偏离表(统一格式)

附件5——商务条款偏离表(统一格式)

附件6——资格证明文件

附件7——完成类似项目的业绩情况

附件8——成交服务费承诺书（统一格式）

附件9——供货承诺书（统一格式）

附件10——谈判文件第三部分采购需求规定的报价产品技术支持资料（或证明材料）

附件11——供货响应方案

附件12——售后服务方案和培训服务方案

附件13—— 企业声明函

附件14——其他资料

附件一    谈判报价函（格式）

致：（采购代理机构）

根据贵方为(项目名称)项目的邀请函(项目编号),签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表供应商（ 供应商名称、地址）提交下述文件：

- 提供供应商须知规定的全部响应文件：包括正本   份，副本   份。

- 以       形式出具的谈判保证金，金额为人民币　　　元。

在此，签字代表宣布同意如下：

1、所附谈判报价表中规定的应提交谈判总价（注明币种，并用文字和数字表

示的报价总价）。

2、供应商将按谈判文件的规定履行合同责任和义务。

3、供应商已详细审查全部谈判文件及附件，我们完全理解并同意放弃对这方面

有不明及误解的权力。

4、本报价有效期为自报价日起    个日历日。

5、如果在规定的报价时间后，供应商在报价有效期内撤回报价，谈判保证金将

被贵方没收。

- 供应商同意提供按照贵方可能要求的与其谈判有关的一切数据或资料，完全

理解贵方不一定接受最低价的报价或收到的任何报价。

7、与本报价有关的一切正式往来信函请寄：

地址                            传真

电话                            电子函件

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表 (签字) ：

公章

日期

附件二      谈判报价一览表

项目编号：                   项目名称：

| 供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 报价 （人民币：元） |  |
| 谈判保证金 |  |
| 交货期 |  |

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表 (签字) ：

附件三     分项报价表（格式）

| 序号 | 产品名称 | 型号 （规格） | 制造商及原产地 | 品牌 | 单价 | 数量 | 总价 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 主机和标准附件 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 备品备件 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 专用工具 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 安装、调试、验收 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 技术服务 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 培训 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：                （加盖单位公章）

法定代表人或授权代表：                 （签字）

日期：

注：1、供应商应根据其所投货物情况，提供配置的详细分项报价。供应商应对上述每项内

容展开列明组成的详细分项价格。（根据此表格式将主机、标准附件等扩展开详细报

价）

2、如谈判要求报选件，也需报出此表所列内容，但报单价即可。

3、如报价产品属于医疗设备，所报报价产品制造商名称、产品型号（规格）需与谈判

响应文件提供的报价产品医疗器械注册证或备案表中的相关信息完全一致。

4、供应商必须在本表后附所投设备的配置清单。

5、如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应谈判文件。

附件四       技术条款偏离表

供应商须根据谈判文件要求，依据本身产品说明书及样本如实逐项逐条填写技术规格偏离表，对于那些可以用量化的形式表示的条款，必须明确回答，或者以功能描述回答。任何通过简单拷贝谈判文件技术规格要求或者简单标注“满足”、“符合”的应答将视为无效应答。

项目编号：                     项目名称：

| 序号 | 谈判文件条目号 | 谈判文件的技术条款要求 | 供应商响应文件的技术条款应答 | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商授权代表签字：

供应商(盖章)：

附件五                         商务条款偏离表

项目编号：                        项目名称：

| 序号 | 谈判文件条目号 | 谈判文件的商务条款要求 | 供应商谈判文件的商务条款应答 | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商授权代表签字：

供应商(盖章)：

附件六                        资格证明文件

资格证明文件包括内容：

6-1   法人营业执照副本（复印件，加盖公章）

6-2   法定代表人授权书及授权代表身份证复印件。

6-3   供应商资格声明书

6-4   未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单、未被“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）的声明

6-5   谈判文件要求的其他资质证明文件

6-6	承诺书

附件  6-1  企业营业执照副本

（有效的营业执照副本复印件加盖公章）

注：

1．供应商必须是合法注册的企业，具有有效的营业执照。

2．供应商必须提供营业执照副本加盖公章的复印件予以证明。

3．营业执照必须经过工商管理部门年审，国家、地方工商管理部门或其他相关管

理部门对年审有特别规定的，必须提供相关政策文件复印件和供应商满足政策

文件规定的证明文件。

附件6-2    法定代表人授权书(统一格式)

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的谈判采购，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年    月    日签字生效,特此声明。


  法定代表人签字：

被授权人签字：

公司盖章：

附：

被授权人姓名：

职　　　　务：

详细通讯地址：

邮　政　编码：

传　　　　真：

电　　　　话：

说明：

1.《法定代表人授权书》须附有法定代表人和被授权人身份证复印件。

法定代表人及授权代表身份证复印件

（有效的身份证复印件加盖公章）

附件6-3    供应商资格声明书

致：采购人或采购代理机构

在参与本次项目投标中，我单位承诺：

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；

- 我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；

- 我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；

- 与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| … |  |  |

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

### 附件6-4  未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单、未被“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）的声明

### 注：需提供书面声明并加盖单位公章

附件6-5    谈判文件要求的其他资质证明文件

说明：

谈判文件对供应商及所供产品的资格要求，在此附件中列明。包括但不限于以下资格证明文件：

1. 供应商须具有医疗器械经营许可证（提供经营许可证）。

2. 供应商如为代理商，则需提供制造商针对本产品的授权书。

6-6   承诺书

说明：

1、承诺书格式由供应商自制，但承诺内容必须包括但不限于以下内容：

1)响应文件中无虚假资料；

2)无与其他供应商恶意串通谈判的行为；

3)谈判文件要求需要供应商承诺的其他内容；

4)供应商认为其他需承诺的内容。

2、承诺书必须加盖公章。

附件七   根据报价产品近三年（2019年6月至报价截止期，合同签字日期为准）业绩一览表（格式）

项目编号： 	货物名称：

| 序号 | 订货时间 | 型号（规格） | 数量（台/套） | 合同签订时间 | 采购单位 | 联系人及电话 | 履约情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

注：供应商应如实列出以上情况，如有隐瞒，一经查实将导致其报价申请

被拒绝。

供应商名称：	  	（加盖单位公章）

法定代表人或授权代表：		（签字）

日期：

附件八    成交服务费承诺书

致：（采购代理机构）

我们在贵公司组织的							项目谈判中若成交（谈判文件编号：						），我们保证在领取成交通知书时按谈判文件的规定，以支票、汇票，向贵公司一次性支付应该交纳的成交服务费。

特此承诺！

承诺方法定名称：

地址：

电话：							传真：

电传：							邮编：

承诺方授权代表签字：							   	（承诺方盖章）

承诺日期：

附件九    交货承诺书

我公司郑重声明并承诺：本企业将严格按照成交通知书发出起	   天内予以交货。如有违反，本企业愿承担相应责任。

特此承诺！

供应商名称：			（加盖单位公章）

法定代表人或授权代表：			（签字）

日期：

附件十  谈判文件第三部分技术需求规定的报价产品技术支持资料（或证明材料）

附件十一     供货响应方案

附件十二     售后服务方案和培训服务方案

附件十三 企业声明函

附件13-1   中小企业声明函（格式）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称）从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件13-2    监狱、戒毒企业声明函 （如适用）（格式）

本公司郑重声明，本单位在参加（采购人名称）的（招标项目名称）项目，本单位 □是/□否 属于监狱、戒毒企业。

采购活动提供以下监狱、戒毒企业制造的货物（或监狱、戒毒企业承担的工程、或监狱、戒毒企业承接的服务），具体情况如下：（按照实际情况勾选或填空）

（1）□（制造商名称）属于监狱、戒毒企业。

（2）□（制造商名称）属于监狱、戒毒企业并作为联合体一方，其提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为    。

（3）□（制造商名称）属于监狱、戒毒企业并作为分包方，其提供协议合同金额占到分包意向协议合同总金额的比例为    。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　期：

注：1、监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。北京市监狱企业参加政府采购活动时，应当提供市监狱管理局、市教育矫治局出具的监狱企业的证明文件。

- 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的相关政策。向监狱企业采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。

附件13-3   残疾人福利性单位声明函（如适用）（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供货物），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

附件十四   其 他 资 料

（可加附页）

第六部分   谈判评审标准

- 本项目评标采用综合评分法，是指响应文件满足谈判文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选人的评标方法。

- 采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。响应文件满足谈判文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。中标候选人并列的，按技术指标优劣顺序确定中标候选人，得分且投标报价相同且技术指标得分也相同的，由评标委员会现场采取随机抽取方式确定。

- 评标委员会将按照谈判文件的有关规定和有关法律法规的规定，本着公平、公正、科学、择优的原则，对初步审查合格的投标进行以下各方面的综合评议。每个评委独立评分，所有评委评分的算术平均值， 加上以谈判文件规定的方法计算出的价格分，即为每个供应商的最终得分。除价格分外，评委评分可保留1位小数，评标最终得分保留2位小数。

- 政府采购节约能源政策：政府采购产品属于“节能产品政府采购清单”产品的，将会给予适当加分，并在技术、服务等指标同等条件下，优先采购节能清单所列的节能产品。

- 政府采购环境保护政策：政府采购产品属于“环境标志产品政府采购清单”产品的，将会给予适当加分，并在技术、服务等指标同等条件下，优先采购节能清单所列的节能产品。

- 政府采购促进中小企业发展政策（专门面向中小企业采购或预留份额的情况不适用）：

  - 促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目供应商所投产品为小型或微型企业制造的，将对该供应商的投标报价给予6%的扣除。

  - 监狱企业扶持政策：供应商所投产品为监狱企业制造的，将视同为小型或微型企业，将对该供应商的投标报价给予6%的扣除。

  - 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

- 评分因素和评分标准

7.1商务部分(10分)

| 序号 | 评分因素分项 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标产品或其同品牌的同类产品近三年销售业绩的评价 | 9分 | 根据供应商所投品目“2-17中央监护站、2-16心电监护仪、2-26转运监护仪、2-27转运呼吸机、2-21心肺复苏仪”产品或其同品牌的同类产品近三年（2019年6月至投标截止期，合同签字日期为准），在中国境内的销售业绩进行评价，有1项业绩得1分，最高得9分。 注：1、供应商需提供采购合同（含首页、采购设备品牌型号页、签字盖章页）复印件，否则业绩不予认可。 2、投标产品或其同品牌的同类产品销售给经销商或代理商的销售业绩不予认可。 3、同类型产品指与所投产品同档次、主要性能相当的产品。 |
| 2 | “节能产品政府采购清单”和“环境标志产品政府采购清单” | 1分 | 政府采购的强制产品除外： 1、投标产品属于“节能产品政府采购清单”产品的，且认证在有效截止日期内，得0.5分；不是的为0分； 2、投标产品属于“环境标志产品政府采购清单”产品的，且认证在有效截止日期内，得0.5分；不是的为0分。 |

7.2技术部分（60分）

| 序号 | 评分因素分项 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对谈判文件技术规格要求的响应程度 | 52分 | 响应技术规格响应全部满足采购需求的为52分，其中有1项“▲”号条款不满足的，扣3分，有1项“#”号条款不满足的，扣2分，有1项一般条款不满足的，扣1分，最低得分为0分。 |
| 3 | 对供应商售后服务能力的评价 | 6分 | 1、根据采购需求和供应商技术响应情况，以及供应商提供的售后及培训服务方案进行评价，其中： ①售后服务承诺及保障措施，②响应及处理周期，③技术服务及服务方式，④售后服务网点整体情况，⑤培训服务方案及目标，⑥培训人员整体水平： 上述六项内容均进行了阐述且满足采购需求得6分； 每有1项内容虽阐述但未贴合项目实际情况进行论述，或内容中未包括具体实施细节及措施，扣0.5分； 每有1项内容未阐述或不符合项目实际情况且未提供具体实施细节及措施，扣1分，最低得0分。 |
|  |  | 2分 | 2、供应商提供的整机（含第三方设备或配件）质量保证期（保修期）满足谈判文件要求得2分，否则为0分。 |

7.3价格部分（30分）

| 序号 | 评分因素分项 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 评标价格 | 30分 | 评标价格分数=（评标基准价/投标报价）×价格权重（30%）×100 备注：实质性响应谈判文件要求且价格最低的投标报价为评标基准价。 |