采购项目编号：LZBF2021-2606

西安交通大学第二附属医院1.5T磁共振成像系统采购项目

招标文件

采购人：西安交通大学第二附属医院

采购代理机构：龙寰项目管理咨询有限公司

日期：二〇二二年四月

目    录

第一章  招标公告	3

第二章  供应商须知	6

第三章  评标办法	22

第四章  采购内容和要求	26

第五章  合同条款	44

第六章  投标文件格式	50

# 第一章  招标公告

项目概况

西安交通大学第二附属医院1.5T磁共振成像系统采购项目 招标项目的潜在投标人应在龙寰项目管理咨询有限公司招标六部（陕西省西安市太白南路181号西部电子社区A座A区505室）获取招标文件，并于2022年05月11日 09点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：LZBF2021-2606

项目名称：西安交通大学第二附属医院1.5T磁共振成像系统采购项目

预算金额：1200.0000000 万元（人民币）

采购需求：1.5T磁共振成像系统1套

合同履行期限：合同签定后三个月内

本项目( 不接受  )联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业采购

3.本项目的特定资格要求：1、具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织或自然人；2、提供医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证；3、提供医疗器械注册证或医疗器械备案凭证；4、提供投标产品制造商的营业执照、医疗器械生产许可证；5、不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；

三、获取招标文件

时间：2022年04月18日  至 2022年04月24日，每天上午9:00至12:00，下午14:00至17:00。（北京时间，法定节假日除外）

地点：龙寰项目管理咨询有限公司招标六部（陕西省西安市太白南路181号西部电子社区A座A区505室）

方式：受疫情影响，本项目招标文件获取方式可由各供应商将单位介绍信及经办人身份证扫描件发送至sxlhzb06@163.com邮箱并致电029-88228899转665获取采购文件，邮件发送请注明项目名称、供应商单位名称、联系人、联系电话等内容。

售价：￥500.0 元，本公告包含的招标文件售价总和

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2022年05月11日 09点30分（北京时间）

开标时间：2022年05月11日 09点30分（北京时间）

地点：陕西省西安市太白南路181号西部电子社区A座A区501室龙寰项目管理咨询有限公司516开标室

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、本项目不接受进口产品投标。2、采购项目需要落实的政府采购政策：1、《财政部 国家发展改革委关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185号）；2、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；3、《财政部环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）；4、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；5、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；6、《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；7、《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）；8、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；9、陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：西安交通大学第二附属医院

地址：西安市新城区西五路157号

联系方式：马老师 029-87679801

2.采购代理机构信息

名 称：龙寰项目管理咨询有限公司

地　址：陕西省西安市太白南路181号西部电子社区A座A区501室

联系方式：潘乐 029-88228899-665

3.项目联系方式

项目联系人：潘乐

电　话：029-88228899-665

# 第二章  供应商须知

## 1.供应商须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.1.2 | 采购人 | 名称：西安交通大学第二附属医院 地址：西安市新城区西五路157号 联系人：马老师 电话：029-87679801 |
| 2.1.3 | 采购代理机构 | 名称：龙寰项目管理咨询有限公司 地址：陕西省西安市太白南路181号西部电子社区A座A区501室 联系人：潘乐 电话：029-88228899转665 传真：029-88225678 |
| 2.1.4 | 采购项目名称 | 西安交通大学第二附属医院1.5T磁共振成像系统采购项目 |
| 2.2.1 | 招标范围 | 1.5T磁共振成像系统1套，具体内容详见“第四章 采购内容及要求” |
| 2.2.2 | 交货期 | 合同签定后三个月内 |
| 2.2.3 | 交货地点 | 采购人指定地点 |
| 2.3.1 | 供应商应具备的资格条件 | 详见招标公告 |
| 2.3.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 2.8 | 分包 | 不允许。 |
| 2.9.3 | 偏差 | 允许，偏差范围：细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他供应商造成不公平的结果或者技术参数在不影响甲方正常使用及产品质量的情况下发生的细微偏差等情况。细微偏差不影响投标文件的有效性。 |
| 3.2.2 | 招标文件的澄清和修改 | 采购代理机构于投标截止时间15天前以书面形式发给所有购买招标文件的潜在供应商 |
| 5.3.1 | 投标有效期 | 投标截止之日起90日历天 |
| 5.4.1 | 投标保证金 | 1、投标保证金金额（人民币）：壹拾万元整。 2、投标保证金形式：支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。除保函外，其他形式提交的投标保证金应从供应商账户转出。以保函形式提交投标保证金的，应符合第二章“供应商须知”第16项的规定。 3、账户信息： 收款单位：龙寰项目管理咨询有限公司 开户银行：平安银行西安高新路支行 账号：30201278009864 |
| 5.6.1 | 是否允许提交备选投标方案 | 不允许 |
| 5.6.4 | 投标文件份数 | 正本1份，副本3份, 电子文件1份（电子文件内容须为加盖投标人单位公章正本投标文件全部内容的扫描件，格式为PDF），电子版文件装入投标文件正本密封袋内，随投标文件一同递交。 |
| 6.1.2 | 封套上应写明的内容 | 项目名称： 投标文件 供应商名称： （盖章） 在投标截止时间前不得开启 |
| 6.2.1 | 投标截止时间 | 详见招标公告 |
| 6.2.2 | 递交投标文件的地点 | 详见招标公告 |
| 6.2.3 | 投标文件是否退还 | 否 |
| 7.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：同递交投标文件的地点 |
| 8 | 资格审查 | 详见供应商须知正文“8.供应商资格审查” |
| 9.1.1 | 评标委员会的组成 | 5人 |
| 9.3.2 | 评标委员会推荐中标候选人的人数 | 3人 |
| 10.2 | 中标公告媒介和期限 | 公告媒介：中国政府采购网 公告期限：1个工作日 |
| 12.1 | 招标代理服务费 | 中标人向采购代理机构交纳招标代理服务费，供应商可将此费用考虑在投标报价中，采购人不再单独支付。中标人在取得中标通知书前，向招标代理机构交纳招标代理服务费。 招标代理服务费以中标金额为取费基数，收费标准参照计价格[2002]1980号、发改价格[2011]534号中货物类下浮35%收取。 |
| 16 | 其他说明事项 | 1、本项目不接受进口产品投标。进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。 2、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业。划型标准为：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。 3、合同签订联系部门及联系方式： （1）、联系部门：国有资产与医学装备管理办公室 （2）、联系人：姬文涛老师 （3）、联系电话：029-87679801 |

注：供应商须知前附表与招标文件正文对同一事项描述不一致的，以供应商须知前附表为准。

## 2.总则

2.1 项目概况

2.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章，本项目已具备招标条件，现进行招标。

2.1.2 采购人：见供应商须知前附表。

2.1.3 采购代理机构：见供应商须知前附表。

2.1.4 采购项目名称：见供应商须知前附表。

2.2 招标范围、交货期、交货地点

2.2.1 招标范围：见供应商须知前附表。

2.2.2 交货期：见供应商须知前附表。

2.2.3 交货地点：见供应商须知前附表。

2.3 供应商资格要求

2.3.1 供应商应具备的资格条件：见供应商须知前附表。需要提交的资格证明材料见本章第8.2款的规定及“第六章  投标文件格式”中的要求。

2.3.2 本项目是否接受联合体投标：见供应商须知前附表。

2.3.3 供应商不得存在下列情形之一，否则按无效投标处理：

（1）与采购人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系；

（3）参加政府采购活动前3年内在经营活动中有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）；

（4）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；

（5）法律法规规定的其他情形。

2.4 费用承担

供应商准备和参加投标活动发生的费用自理。

2.5 保密

参与政府采购活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

2.6 语言文字

招标文件和投标文件使用的语言文字为中文。专业术语使用外文的，应附有中文注释。

2.7 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

2.8 分包

详见投标须知前附表。

2.9 响应和偏差

2.9.1 投标文件应对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于采购人的响应。

2.9.2 供应商应根据招标文件的要求提供详细的技术支持资料、服务计划等内容对招标文件作出响应。

2.9.3 本项目是否允许偏差：见供应商须知前附表。投标文件对招标文件的偏差，均应在投标文件的商务和技术偏差表中列明，除列明的内容外，视为供应商响应招标文件的全部要求。

## 3.招标文件

3.1 招标文件的组成

（1）招标公告；

（2）供应商须知；

（3）评标办法；

（4）采购内容和要求；

（5）合同条款；

（6）投标文件格式；

对招标文件作出的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

3.2 招标文件的澄清和修改

3.2.1 供应商应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如有疑问，应在投标截止时间10天前，以书面形式向采购代理机构提出,由采购代理机构以书面形式通知所有供应商。

3.2.2 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，招标文件的澄清或修改以供应商须知前附表规定的时间和形式发给所有购买招标文件的供应商。澄清或者修改发出的时间距投标截止时间不足15日的，并且澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

## 4. 政府采购政策

## 4. 采购项目需要落实的政府采购政策

4.1 落实促进支持中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位发展的政策(如为专门面向中小企业的采购项目（或采购包），不执行4.1.1、4.1.2、4.1.3条款。)

4.1.1《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）

在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《办法》规定的中小企业扶持政策:

(一)在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

(二)在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

(三)在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据《办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）规定，参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》。供应商提供的《中小企业声明函》原件必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的相关规定，小微企业报价给予6%(工程项目为3%)的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%作为其价格分。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予2%(工程项目为1%)的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%作为其价格分。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

4.1.2《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。

4.1.3 《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）

符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额。

4.1.4 《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）

通过脱贫地区农副产品网络销售平台（原贫困地区农副产品网络销售平台）采购脱贫地区农副产品。脱贫地区农副产品是指在832个脱贫县域内注册的企业、农民专业合作社、家庭农场等出产的农副产品。

4.2 落实优先采购节能、环保产品的政策

4.2.1 根据《财政部 国家发展改革委关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185号）规定“政府采购属于节能产品品目清单的，在技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购节能品目清单的节能产品。”

4.2.2 根据《财政部环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）规定“采购人采购的产品属于环境标志产品政府采购清单中品目的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购清单中的产品”。

4.2.3 根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）有关要求，“使用财政性资金进行政府采购活动时，在技术、服务等指标满足采购需求的前提下，要优先采购节能产品，对部分节能效果、性能等达到要求的产品，实行强制采购，以促进节约能源，保护环境，降低政府机构能源费用开支。”

4.2.4 根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）有关要求，采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

所有投标产品进入 “节能产品政府采购品目清单”的，应提供相关证书复印件，相关证书的颁发机构应来自《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》。

所有投标产品进入“环境标志产品政府采购品目清单”的，应提供相关证书复印件，相关证书的颁发机构应来自《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

4.3 政府采购信用融资政策

政府采购信用融资是指银行业金融机构以政府采购诚信考核和信用审查为基础，凭借政府采购合同，按优于一般中小企业的贷款利率直接向申请贷款的供应商发放贷款的一种融资方式。融资金额未超过政府采购合同金额的，银行原则上不得要求供应商提供财产抵押或第三方担保或其他任何形式的担保条件。

依据《陕西省财政厅关于印发〈陕西省中小企业政府采购信用融资办法〉的通知》（陕财办采〔2018〕23号）、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采[2020]15号），有融资需求的供应商可根据自身情况，在“陕西政府采购信用融资平台（含各市分平台）”查询并办理相关业务。

## 5.投标文件

5.1 投标文件的组成

供应商应包括但不限于“第六章  投标文件格式”要求的内容。供应商在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

5.2 投标报价

5.2.1 投标报价应包括国家规定的税金，供应商应按第六章“投标文件格式”的要求在开标一览表中进行报价并填写分项报价表。

5.2.2 供应商应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。凡因供应商对招标文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏、或因市场行情了解不清造成的后果和风险均由供应商自负。

5.2.3 投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；投标文件中如有对招标文件要求的内容缺漏项，评标时须将其他有效投标中该项的最高价计入其评标总价，如果有严重、重要缺项的，将可能导致废标。供应商在投标截止时间前修改投标报价的，应同时修改投标文件“分项报价表”中的相应报价。

5.2.4 供应商的投标报价不得超过采购预算，否则按无效投标处理。

5.2.5 投标报价应包括完成本项目招标范围全部内容所需的全部费用。任何有选择的报价将不予接受，每种货物只允许有一个报价。

5.2.6 投标报价表中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

5.2.7 最低报价不是中标的唯一依据。

5.3 投标有效期

5.3.1 投标有效期：见供应商须知前附表。

5.3.2 在投标有效期内，供应商撤销投标文件的，投标保证金不予退还。

5.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长投标有效期。供应商应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；供应商拒绝延长的，其投标失效，但供应商有权收回其投标保证金。

5.4 投标保证金

5.4.1 供应商应按供应商须知前附表规定的金额、形式提交投标保证金，并将提交凭证作为其投标文件的组成部分。

5.4.2 供应商不按本章第5.4.1 项要求提交投标保证金的，按无效投标处理。

5.4.3 采购人自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标供应商的投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还中标供应商的投标保证金。

5.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标截止时间后，供应商在投标有效期内撤销投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与采购人订立合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；

（3）未按招标文件规定缴纳招标代理服务费。

5.5 备选投标方案

5.5.1 除供应商须知前附表规定允许外，供应商不得递交备选投标方案，否则其投标按无效处理。

5.5.2 允许供应商递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，采购人可以接受该备选投标方案。

5.5.3 供应商提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上供货方案的，视为提供备选方案。

5.6 投标文件的编制

5.6.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

5.6.2 投标文件应当对招标文件有关投标有效期、交货期、供货要求、招标范围等实质性内容作出响应。投标文件在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于采购人的承诺。

5.6.3 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，投标文件及对投标文件的澄清、说明和补正应由供应商的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或盖单位章。由供应商的法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由供应商的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或盖单位章。

5.6.4 投标文件份数见供应商须知前附表。正本和副本的封面右上角上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

5.6.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册。

## 6.投标文件的密封和提交

6.1 投标文件的密封

6.1.1 投标文件正、副本需密封包装递交，并加盖供应商单位公章, 电子版文件装入投标文件正本密封袋内，随投标文件一同递交。

6.1.2 投标文件封套上应写明的内容见供应商须知前附表。

6.1.3 未按本章第6.1.1项和6.1.2项要求密封的投标文件，采购人将予以拒收。

6.2 投标文件的递交

6.2.1 供应商应在供应商须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

6.2.2 供应商递交投标文件的地点：见供应商须知前附表。

6.2.3 除供应商须知前附表另有规定外，供应商所递交的投标文件不予退还。

6.2.4 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，采购人将予以拒收。

6.3 投标文件的修改与撤回

6.3.1 供应商在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

6.3.2 供应商撤回投标文件的，采购人自收到供应商书面撤回通知之日起5个工作日内退还已收取的投标保证金，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

## 7.开标

7.1 开标时间和地点

采购人按供应商须知前附表规定的开标时间和地点公开开标。

7.2 开标程序

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的供应商名称；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）检查投标文件的密封情况并当众开标，公布供应商名称、投标报价、交货期及其他内容，并记录在案；

（5）供应商代表、唱标人、记录人、监标人等有关人员在开标记录上签字确认；

（6）开标结束。

## 8.供应商资格审查

8.1 开标结束后，采购人按照下表中的资格审查标准，对投标文件正本中的资格审查资料进行审查。

| 资格审查标准 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
|  | 法人或者其他组织提供营业执照等证明文件，自然人提供身份证件。 | 符合要求 |
|  | 供应商在本项目投标文件递交截止时间前十二个月内任意一个月的税收缴纳凭证及社会保险缴纳的凭证。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金 | 符合要求 |
|  | 供应商提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面承诺。 | 符合要求 |
|  | 供应商提供2020年度经审计的财务审计报告，或提供开标日前三个月内基本存款账户银行出具的资信证明，或提供信用担保机构出具的投标担保函（事业单位可不提供） | 符合要求 |
|  | 提供医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证 | 符合要求 |
|  | 提供医疗器械注册证或医疗器械备案凭证 | 符合要求 |
|  | 提供投标产品制造商的营业执照、医疗器械生产许可证 | 符合要求 |
|  | 供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商 | 审查人员以开标后的网站查询记录为准，并以截图形式留存 |
| 评定结果：以上内容有一项不符合要求，则资格审查评定为不合格。 |  |  |

8.2 资格审查结束后，资格审查人员对审查结果进行签字确认，并告知无效投标供应商资格审查未通过的原因，资格审查不合格的供应商，不得进入评标环节。

8.3 资格审查后合格供应商不足3家的，不得评标。

## 9.评标

9.1 评标委员会

9.1.1 评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会的组成见供应商须知前附表。

9.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

9.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，采购人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

9.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

9.3 评标

9.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

9.3.2 评标完成后，评标委员会应当向采购人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见供应商须知前附表。

## 10.确定中标人

10.1 定标复函

招采办将评标报告递交院方采购领导小组，采购领导小组自收到评标报告之日起5个工作日内从推荐的中标候选人名单中按照排序确定中标人，并复函采购代理机构。

10.2 中标公告

采购代理机构应当在收到采购人“复函”后按照供应商须知前附表规定的公告媒介和期限公告中标人。

10.3 中标通知

在公告中标结果的同时，采购人向中标人发出中标通知书，供应商可电话咨询本人的评审得分与排序。

## 11.质疑投诉

11.1 质疑

11.1.1 供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。质疑函格式详见本章附件一。

11.1.2 提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

11.1.3 提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

11.1.4 供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。

11.1.5 有下列情形之一的，属于无效质疑：

①质疑人不是参与本次政府采购项目的服务商或潜在服务商；

②质疑人与质疑事项不存在利害关系的；

③未在法定期限内提出质疑的；

④质疑未以书面形式提出，或质疑函主要内容构成不完整的；

⑤质疑函没有合法有效的签字、盖章或授权的；

⑥以非法手段取得证据、材料的；

⑦质疑答复后，同一质疑人就同一事项再次提出质疑的；

⑧不符合法律、法规、规章和政府采购监管机构规定的其他条件的。

11.1.6 符合要求的质疑，采购代理机构将予以受理并答复，具体联系方式如下：

联系人：潘乐

联系电话：029-88228899转665

地址：陕西省西安市太白南路181号西部电子社区A座A区501室

11.1.7 采购代理机构或采购人将在收到书面质疑后7个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关供应商。

11.2 投诉

11.2.1 质疑人对采购代理机构或采购人的答复不满意，以及采购代理机构或采购人未在规定时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向政府采购监管机构提出投诉。

11.2.2 投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

11.2.3 供应商在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。供应商捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动。

## 12 招标代理服务费

12.1 招标代理服务费详见供应商须知前附表。

12.2 中标人在取得中标通知书前，向采购代理机构一次性缴纳招标代理服务费。

12.3 中标人如未按规定缴纳招标代理服务费，其投标保证金不予退还，以弥补采购人损失。

## 13.合同授予

13.1 采购人和中标人应当在中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向采购人提出附加条件的，采购人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还，给采购人造成损失的予以赔偿。

13.2 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

13.3 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

## 14. 纪律和监督

14.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄露采购活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。采购人员及相关人员与供应商有利害关系的，必须回避。

14.2 对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；供应商不得以任何方式干扰、影响评标工作。

14.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用招标文件没有规定的评审因素和标准进行评标。

14.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

## 15. 废标或者采购方式的变更

15.1 在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）投标截止时间后供应商不足3家；

（2）资格审查或符合性审查后有效供应商不足3家；
    （3）出现影响采购公正的违法、违规行为的； 
　　（4）因重大变故，采购任务取消的。

15.2 公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后供应商不足3家或者通过资格审查或符合性审查的供应商不足3家的，除采购任务取消情形外，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

## 16.其他说明事项

详见供应商须知前附表。

附件一：质疑函格式

质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                         邮编：

联系人：                       联系电话：

授权代表：                     联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2：

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：           公章：

日期：

# 第三章  评标办法

评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | 符合性审查标准 | 签字盖章 | 投标文件中需签字处按招标文件要求签字，需盖章处按招标文件要求盖章。其中由法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字的，须提供相应的身份证明或授权委托书 |
|  |  | 投标文件份数 | 满足要求 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第 5.4.1 项要求 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第 5.3.1 项要求 |
|  |  | 交货期 | 符合第二章“投标人须知”第 2.2.2 项要求 |
|  |  | 交货地点 | 符合第二章“投标人须知”第 2.2.3 项要求 |
|  |  | 合同主要条款 | 响应招标文件要求 |
|  |  | 投标报价 | 报价完整且未超出采购预算 |
| 条款号 |  | 评标因素 | 评标标准 |
| 2.2 | 详细评审标准 | 投标报价 （30分） | 采用低价优先法计算，即通过符合性审查且价格最低的有效投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30 注：因落实政府采购政策对符合招标文件规定的小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位给予6%的价格扣除，以扣除后的价格参与评审。 |
|  |  | 技术指标 （30分） | 技术参数分关键技术参数（★项）、重要技术参数（▲项）和一般技术参数。完全满足招标文件要求得30分，关键技术参数（★项）出现任何负偏离将导致废标，重要技术参数（▲项）有1项负偏离扣5分，扣完为止，一般技术参数有1项负偏离扣2分，扣完为止。非“★”号参数总累计的负偏离项数达到6项技术分为0分。 供应商须提供相关技术指标证明材料予以佐证。证明材料不限于检测报告、试验报告、产品彩页、厂家出具的技术证明文件、实物照片、软件功能截图等。供应商自行承担因材料提供不全导致的技术参数评审风险。 |
|  |  | 业绩 （6分） | 自2019年1月1日起至本项目投标截止日，提供投标产品的销售业绩合同，以签订的合同日期为准。（每份2分，满分6分）（合同内容须清晰可辨认，否则视为无效合同，投标人的销售业绩合同或生产厂家的销售业绩合同均可）。 |
|  |  | 售后服务 （10分） | 1、有健全的售后服务体系，内容不限于售后服务承诺、服务人员配备、提供免费保修电话、备品配件或设备发生故障后的响应时间及补救措施等，得[1-5]分。 2、有切实可行的培训计划，包含培训次数、培训时间、培训内容等，保证用户能熟练操作维护和正常使用，得[1-4]分。 3、省内有固定的维修工程师，并提供其相关资料，得1分。 |
|  |  | 产品功能 （8分） | 1、产品配置齐全，功能描述详细，满足采购要求，操作方便，安全可靠，得[1-4]分。 2、设备性能先进、市场商誉良好、技术性能支撑文件齐全，表述一致，得[1-4]分。 |
|  |  | 质量保证 （6分） | 1、产品制造商具有稳定的生产场地、良好的质量管理体系、生产设备先进、生产能力强等综合实力，提供相关证明文件，得[1-3]分。 2、产品及配件货源渠道正常，质量有保证，确保供应的产品无假货、水货、翻新货且无产权纠纷，提供相关证明文件，得[1-3]分。 |
|  |  | 实施方案 （10分） | 1、项目组织实施计划完整可行，内容不限于备货、运输、配送、安装、调试、项目实施进度及质量保证措施等，得[1-6]分； 2、拟投入本项目的人员安排合理、责任制度明确，得[1-4]分。 |

备注：

1) 评委打分超过得分界限或未按本方法赋分时，该评委的打分按废票处理。

2) 数字均保留两位小数，第三位“四舍五入”。

3) 投标文件中缺少某分项响应内容时，该分项为0分。

1、评标方法

本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人。

2、评审标准

2.1 符合性审查标准：见评标办法前附表。

2.2 详细评审标准：见评标办法前附表。

3、评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 符合性审查

评标委员会依据本章第 2.1款规定的标准对投标文件进行符合性审查。有一项不符合评审标准的，按无效投标处理。

3.1.2 供应商有以下情形之一的，其投标按无效处理：

（1）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围。

（2）有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

（3）相关法律法规或招标文件规定的其他无效投标的情况。

3.1.3 有下列情形之一的，视为供应商串通投标：

（1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的投标文件相互混装；

（6）不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

3.1.4 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

3.2.2 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过初步评审供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能在规定时间内证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.2.3 供应商提供相同品牌产品且通过资格审查、初步评审的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会确定价格得分最高的一个供应商获得中标人推荐资格，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

3.3 投标文件的澄清

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求供应商对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“供应商须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

3.4.2 若出现综合得分并列时，比较投标报价，此报价低的排序在前；若投标报价仍相同，比较商务部分，此分项得分高者排序在前。

# 第四章  采购内容和要求

| 1.5T磁共振成像系统技术参数 一、概述 本次招标采购设备为1.5T磁共振成像系统(采购预算：人民币1200 万元)，供应商应根据招标文件所提出的设备技术规格、产品、产量和服务要求，综合考虑设备的适应性，选择具有最佳性能价格比的设备前来投标。 二、招标货物一览表 序号; 货物名称; 数量; 主要技术规格; 交货期; 交货地点. 1; 1.5T磁共振成像系统; 1套; 1.5T磁共振成像系统; 合同签定后三个月内; 采购人指定地点. 2; 技术资料; 全套; 提供. 3; 投标方认为必须提供的其他货物; 提供. 三、设备技术要求及主要性能参数 |
| --- |
|  | 总体要求 |  |  |
| ★1.1 | 投标产品必须为中国境内生产的1.5T磁共振成像系统设备，为保证设备的先进性，磁体、梯度、射频及线圈等核心部件为同一厂商生产，并且具备独立的NMPA、CE、FDA认证。所投产品首次获得FDA和CFDA认证的时间不得早于2017年。 | 提供 |  |
| 2 | 磁体系统 |  |  |
| 2.1 | 磁体场强 | 1.5T |  |
| 2.2 | 磁体类型 | 超导磁体 |  |
| 2.3 | 磁体与整机为同一生产商 | 具备 |  |
| 2.4 | 磁体屏蔽类型 | 主动屏蔽 |  |
| 2.5 | 抗外界电磁干扰屏蔽技术 | 具备 |  |
| 2.6 | 裸磁体长度 | ≥155cm |  |
| 2.6.1 | 带外壳长度 | ≤186cm |  |
| 2.7 | 患者孔径 | ≥60cm |  |
| 2.8 | 5高斯线 X、Y轴 | ≤2.5m |  |
| 2.9 | 5高斯线 Z轴 | ≤4.0m |  |
| 2.11 | 磁体均匀度 |  |  |
| 2.11.1 | 10cm DSV | ≤ 0.01 ppm |  |
| 2.11.2 | 20cm DSV | ≤ 0.04 ppm |  |
| 2.11.3 | 30cm DSV | ≤ 0.15 ppm |  |
| 2.12 | 磁场长期稳定性 | <0.1ppm/hour |  |
| 2.13 | 液氦消耗率 | =0 升/小时 |  |
| ▲2.14 | 磁体最大液氦容量 | ≤1300升 |  |
| 2.15 | 正常工作下填充周期（典型值，依照技术白皮书） | ≥10年或无需 |  |
| 2.16 | 冷头智能启停工作模式，非24小时连续工作 | 具备 |  |
| 2.17 | 磁体匀场空间设计 | 圆柱形，而非球形 |  |
| 2.18 | 磁体被动匀场技术 | 具备 |  |
| 2.19 | 磁体主动匀场技术 | 具备 |  |
| 2.20 | 3D动态匀场技术 | 具备 |  |
| 2.21 | 靶器官匀场技术 | 具备 |  |
| 2.22 | 主动逐层匀场技术 | 具备 |  |
| ▲2.23 | 磁体重量(含液氦) | ≤3200 kg |  |
| 3 | 梯度系统 |  |  |
| 3.1 | 梯度线圈主动屏蔽技术 | 具备 |  |
| 3.2 | 最大FoV | ≥ 50cm |  |
| 3.3 | 单轴最大梯度场强（X、Y、Z轴） |  |  |
| ★3.3.1 | 数字化梯度单轴最大梯度场强（X、Y、Z轴、非峰值） | ≥33mT/m |  |
| 3.3.2 | 其他梯度单轴最大梯度场强（X、Y、Z轴、非峰值） | ≥33mT/m |  |
| 3.4 | 单轴最大梯度切换率（X、Y、Z轴） |  |  |
| ★3.4.1 | 数字化梯度单轴最大梯度切换率（X、Y、Z轴、非峰值） | ≥125mT/m/ms |  |
| 3.4.2 | 其他梯度单轴最大梯度切换率（X、Y、Z轴、非峰值） | ≥120mT/m/ms |  |
| 3.5 | 梯度最短爬升时间（从0爬升到最大梯度场强） | ≤0.3ms |  |
| 3.6 | 最大场强、最大切换率、最大FoV同时达到 | 具备 |  |
| 3.7 | 梯度占空比 | ≥100% |  |
| 3.8 | 梯度线圈冷却方式为水冷 | 具备 |  |
| 3.9 | 梯度线圈冷却水无须使用特殊水源，如蒸馏水 | 具备 |  |
| 3.10 | 梯度线圈与整机为同一生产商 | 具备 |  |
| 3.11 | 梯度放大器最大输出电压 | ≥ 1125V |  |
| 3.12 | 梯度放大器最大输出电流 | ≥ 150A |  |
| 3.13 | 梯度放大器最大电压和最大电流在同一个梯度脉冲输出中同时达到 | 具备 |  |
| 3.14 | 梯度放大器冷却方式为水冷 | 具备 |  |
| 3.15 | 梯度放大器冷却水无须使用特殊水源，如蒸馏水 | 具备 |  |
| 3.16 | 梯度放大器具有独立的循环水路 | 具备 |  |
| 3.17 | 梯度放大器为磁共振整机品牌自主研发并生产 | 具备 |  |
| 3.18 | 梯度控制器与梯度放大器间信号传输方式 | 数字化传输 |  |
| 4 | 射频发射系统 |  |  |
| 4.1 | 射频发射信号产生和处理方式 | 数字化处理 |  |
| 4.2 | 射频频率稳定性(依照技术白皮书) | ≤ ±2 .01x 10 -10 |  |
| 4.3 | 频率控制精度 | ≤ 0.015 Hz |  |
| 4.4 | 相位控制精度 | ≤ 0.006 o |  |
| 4.5 | 发射带宽 | ≥ 500 kHz |  |
| 4.6 | 发射功率 | ≤ 15kW |  |
| 4.7 | 射频放大器冷却方式为水冷 | 具备 |  |
| 4.8 | 射频放大器为磁共振整机品牌自主研发并生产 | 具备 |  |
| 5 | 射频接收系统 |  |  |
| 5.1 | 提供一体化线圈射频接收系统（例如：西门子Tim系统、通用电气 TDI或GEM、飞利浦dStream） | 提供 |  |
| ★5.2 | 射频接收系统通道数（以产品DATASHEET中数值为准） | ≥ 65 |  |
| 5.3 | 单个扫描野内一次扫描最大通道数（以产品Datasheet中数值为准） | ≥ 16 |  |
| 5.4 | 射频接收带宽 | ≥ 1 MHz |  |
| 5.5 | 前放噪声系数 | < 0.6 dB |  |
| 5.6 | 接收机动态范围 | > 160 dB |  |
| 5.7 | MR信号模数转换器采样率 | ≥ 80MHz |  |
| 5.8 | MR信号模数转换器的物理位置 | 磁体间内 |  |
| 5.9 | MR信号从磁体间到设备间的信号传输方式 | 数字信号传输 |  |
| 5.10 | 同时可连接的线圈数量 | ≥ 4 |  |
| 5.11 | 多线圈组合成像技术 | 具备 |  |
| ▲5.12 | 可同时接收信号并参与成像的线圈数量 | ≥ 4 |  |
| ▲5.13 | 系统线圈接口总数量 | ≥ 6 |  |
| 6 | 射频接收线圈 |  |  |
| 6.1 | 正交发射/接收体线圈 | 具备 |  |
| 6.2 | 头颈联合线圈 | ≥16通道 |  |
| 6.3 | 体部线圈 | ≥13通道 |  |
| 6.4 | 体线圈重量（以产品DATASHEET中数值为准） | ≤ 1.4kg |  |
| 6.5 | 体线圈可实现心、胸、腹、盆等部位扫描，并且可以满足90度旋转摆放进行扫描 | 具备 |  |
| 6.6 | 脊柱线圈 | ≥18通道 |  |
| 6.7 | 大号通用关节柔性线圈 | ≥4通道 |  |
| 6.8 | 小号通用关节柔性线圈 | ≥4通道 |  |
| 6.9 | 膝关节专用线圈（非柔性线圈） | ≥10通道 |  |
| 6.10 | 腕关节专用线圈（非柔性线圈） | ≥8通道 |  |
| 6.11 | 头颈线圈无线连接技术 | 具备 |  |
| 6.12 | 脊柱线圈无线连接技术 | 基本 |  |
| 6.13 | 所有线圈集成前置放大器 | 具备 |  |
| 6.14 | 所有线圈免调谐 | 具备 |  |
| 6.15 | 所有线圈支持并行采集技术 | 具备 |  |
| 6.16 | 所有线圈支持新型专用静音序列扫描 | 具备 |  |
| 6.17 | 所有线圈均支持连接自动检测技术 | 具备 |  |
| 6.18 | 所有线圈均支持线圈与人体相对位置自动检测技术 | 具备 |  |
| 6.19 | 线圈与人体相对位置显示在扫描界面中 | 具备 |  |
| 6.20 | 自动线圈单元选择技术 | 具备 |  |
| 6.21 | 自动线圈单元选择结果实时显示技术 | 具备 |  |
| 6.22 | 所有线圈接口都位于患者床上 | 具备 |  |
| 6.23 | 所有线圈接口插满时患者床可上下自由移动 | 具备 |  |
| 6.24 | 体线圈直连检查床无需转接头 | 具备 |  |
| 6.25 | 所有线圈与整机为同一生产商 | 具备 |  |
| 6.26 | 头颈线圈、脊柱线圈、体部线圈等线圈连接无需转接头直连技术 | 具备 |  |
| 7 | 患者舒适性与安全性 |  |  |
| 7.1 | 患者腔照明系统且亮度多级可调 | 具备 |  |
| 7.2 | 患者腔通风系统且风量多级可调 | 具备 |  |
| 7.3 | 患者防磁降噪耳机，具备对讲功能且音量多级可调 | 具备 |  |
| 7.4 | 屏蔽间广播及拾音系统，音量多级可调，具备音乐播放接口 | 具备 |  |
| 7.5 | 患者对讲系统支持主动降噪技术 | 具备 |  |
| 7.6 | 患者照明、通风、对讲系统等可在主控制台直接控制 | 具备 |  |
| 7.7 | 患者目镜 | 具备 |  |
| 7.8 | 患者报警装置 | 具备 |  |
| 7.9 | 自动语音指令 | 具备 |  |
| 7.10 | 自动语音指令可由客户定制 | 具备 |  |
| 7.11 | 患者监视CCTV系统（含摄像头与监视器） | 具备 |  |
| 8 | 患者操作 |  |  |
| 8.1 | 集成于磁体外壳的真彩色液晶显示屏 | 具备 |  |
| 8.2 | 集成于磁体外壳的控制面板分别位于患者床左右两侧 | 具备 |  |
| 8.3 | 患者床支持水平移动和垂直移动 | 具备 |  |
| 8.4 | 患者床最低床位高度 | ≤ 58cm |  |
| 8.5 | 患者床水平和垂直移动时最大承重 | ≥ 200kg |  |
| 8.6 | 患者床水平移动范围 | ≥ 215cm |  |
| 8.7 | 扫描床最大水平移动速度 | ≥ 20cm/s |  |
| 8.8 | 扫描床水平定位精度 | ≤ ±0.5mm |  |
| 8.9 | 数字床位显示 | 具备 |  |
| 8.10 | 一键升床 | 具备 |  |
| 8.11 | 一键进床 | 具备 |  |
| 8.12 | 一键退床 | 具备 |  |
| 8.13 | 患者床急停功能 | 具备 |  |
| 8.14 | 紧急情况下手动移动患者床功能 | 具备 |  |
| 8.15 | 操作者在控制台远程遥控患者床移动 | 具备 |  |
| 9 | 生理门控 |  |  |
| 9.1 | 无线蓝牙呼吸门控 | 具备 |  |
| 9.2 | 无线蓝牙心电门控 | 具备 |  |
| 9.3 | 无线蓝牙外周门控 | 具备 |  |
| 9.4 | 外部门控信号输入接口 | 具备 |  |
| 9.5 | 门控信号光学输出接口 | 具备 |  |
| 9.6 | 用户界面显示生理信号波形 | 具备 |  |
| 9.7 | 磁体外壳显示屏显示门控设备连接指导 | 具备 |  |
| 9.8 | 门控设备连接后磁体外壳显示器自动显示生理波形 | 具备 |  |
| 10 | 神经系统成像 |  |  |
| 10.1 | 常规头颅与脊柱T1、T2、PD加权成像 | 具备 |  |
| 10.2 | 2D/3D 水抑制FLAIR成像 | 具备 |  |
| 10.3 | 真512矩阵单次激发脊髓水成像 | 具备 |  |
| 10.4 | 全神经系统多站式，多部位成像可单次摆位完成，全过程无须移动患者，无须移动线圈 | 具备 |  |
| 10.5 | 全景大范围多站式成像专用计划软件，一次性完成多站式成像规划 | 具备 |  |
| 10.6 | 软件控床全自动多站式大范围成像 | 具备 |  |
| 10.7 | 双反转三维快速自旋回波序列用于灰白质成像（例如：SPACE DIR，Cube DIR） | 具备 |  |
| 10.8 | 三维高分辨颅脑T1解剖与T1定量成像（例如：MP2RAGE） | 一次扫描输出解剖成像与定量图成像 |  |
| 10.9 | 矢状位脊柱弥散成像 | 具备 |  |
| 10.10 | 单次激发EPI弥散成像 | 具备 |  |
| 10.11 | 在线计算弥散Trace图、ADC图、eADC图 | 具备 |  |
| 10.12 | 弥散张量成像 | 具备 |  |
| 10.13 | 弥散张量成像方向数 | ≥ 12 |  |
| 10.14 | 3D 动脉自旋标记 | 具备 |  |
| 10.15 | 单次激发EPI BOLD成像 | 具备 |  |
| 10.16 | 磁敏感加权成像（例如：SWI、SWAN2.0、SWIp） | 具备 |  |
| 10.16.1 | SWI序列可兼容并行采集 | 具备 |  |
| 10.16.2 | SWI实时磁矩图成像技术 | 具备 |  |
| 10.16.3 | SWI实时相位图成像技术 | 具备 |  |
| 10.16.4 | SWI原始图像成像技术 | 具备 |  |
| 10.16.5 | minMIP图像成像技术 | 具备 |  |
| 11 | MR血管造影 |  |  |
| 11.1 | 2D/3D ToF时间飞跃法MRA | 具备 |  |
| 11.2 | ToF序列支持门控触发 | 具备 |  |
| 11.3 | ToF序列支持饱和优化快速成像技术 | 具备 |  |
| 11.4 | 跟随式饱和带技术 | 具备 |  |
| 11.5 | 3D多层块ToF技术 | 具备 |  |
| 11.6 | MTC背景抑制技术 | 具备 |  |
| 11.7 | 翻转角优化非饱和激励技术(TONE) | 具备 |  |
| 11.8 | MTC与TONE技术可同时使用 | 具备 |  |
| 11.9 | 2D/3D PCA相位对比法MRA | 具备 |  |
| 11.10 | ce-MRA | 具备 |  |
| 11.11 | k空间椭圆填充技术 | 具备 |  |
| 11.12 | k空间中心优先椭圆填充技术 | 具备 |  |
| 11.13 | 自动减影技术 | 具备 |  |
| 11.14 | 自动MIP技术 | 具备 |  |
| 11.15 | 造影剂团注跟踪序列(团注时间检测技术) | 具备 |  |
| 11.16 | 外周血管MRA | 具备 |  |
| 11.17 | 外周血管自动进床扫描 | 具备 |  |
| 12 | 骨骼肌肉成像 |  |  |
| 12.1 | 磁共振参数定量成像 | 具备 |  |
| 12.2 | T1定量 | 具备 |  |
| 12.2.1 | B1场非均匀性校正技术 | 具备 |  |
| 12.2.2 | 3D可变翻转角T1定量序列 | 具备 |  |
| 12.2.3 | T1定量序列支持CAIPIRINHA加速 | 具备 |  |
| 12.2.4 | 单次屏气覆盖全肝T1定量成像 | 具备 |  |
| 12.2.5 | T1定量序列反转角数量 | ≥ 10 |  |
| 12.3 | T2与R2定量 | 具备 |  |
| 12.4 | T2*与R2*定量 | 具备 |  |
| 12.5 | 定量图像与解剖图像融合显示 | 具备 |  |
| 12.6 | 10分钟亚毫米等方性体素3D成像可实现多种对比包括：PD，T2，脂肪抑制对比 | 具备 |  |
| 12.7 | 高采集带宽金属伪影抑制成像 | 具备 |  |
| 12.8 | 基于VAT技术的金属伪影抑制成像 | 具备 |  |
| 12.9 | 基于SEMAC的伪3D采集金属伪影抑制成像 | 具备 |  |
| 13 | 磁共振心脏成像 |  |  |
| 13.1 | 心脏形态学成像 | 具备 |  |
| 13.2 | 心脏电影成像 | 具备 |  |
| 13.3 | 心脏灌注成像 | 具备 |  |
| 13.4 | 心肌活性评价成像 | 具备 |  |
| 13.5 | 心律不齐抑制技术 | 具备 |  |
| 13.6 | 放射状k空间采集技术 | 具备 |  |
| 13.7 | 黑血磁化准备技术 | 具备 |  |
| 13.8 | 黑血与运动校正技术结合进行血管腔/壁成像技术 | 具备 |  |
| 13.9 | 梯度回波序列回波共享技术 | 具备 |  |
| 13.10 | 回顾性门控采集技术 | 具备 |  |
| 13.11 | 自由呼吸实时心脏电影成像(单次心跳心脏电影成像) | 具备 |  |
| 13.12 | 根据心动周期自动设置采集时间窗 | 具备 |  |
| 13.13 | 单次心跳内采集任意方向层面（短轴位和长轴位同时采集） | 具备 |  |
| 13.14 | 反转时间测量序列用于心肌活性评估（TI Scout） | 具备 |  |
| 13.15 | 相位敏感反转恢复序列用于自动心肌活性评估（PSIR） | 具备且无需手动调整反转时间 |  |
| 13.16 | 自由呼吸单次激发PSIR序列用于心律不齐无法屏气患者 | 具备 |  |
| 13.17 | 流量定量软件 | 具备 |  |
| 13.18 | 心电门控相位对比技术 | 具备 |  |
| 13.19 | 屏气流量定量序列 | 具备 |  |
| 14 | 体部及肿瘤成像 |  |  |
| 14.1 | 全身类PET成像技术 | 具备 |  |
| 14.2 | 弥散序列支持逐层匀场技术 | 具备 |  |
| 14.3 | 三维T1高分辨快速容积成像技术（例如：LAVA、VIBE、THRIVE） | 具备 |  |
| 14.4 | 双回波三维T1高分率容积Dixon成像（例如：LAVA-Flex、Dixon-VIBE） | 具备 |  |
| 14.5 | 三维T1高分辨容积成像技术支持CAIPIRINHA加速 | 具备 |  |
| 14.6 | 多期动态成像自动弹性配准技术（例如：DynaVIBE） | 具备 |  |
| 14.7 | 水成像技术MRM、MRU、MRCP | 具备 |  |
| 14.8 | 超快速单次屏气3D MRCP薄层成像 | 具备 |  |
| 14.9 | 单体素波谱成像 | 具备 |  |
| 14.9.1 | SE（PRESS）序列用于波谱成像 | 具备 |  |
| 14.9.2 | SE波谱成像序列最短TE | ≤ 30ms |  |
| 14.9.3 | STEAM序列用于波谱成像 | 具备 |  |
| 14.9.4 | STEAM波谱成像序列最短TE | ≤ 20ms |  |
| 14.9.5 | 体素最小体积 | ≤ 5 mm3 |  |
| 14.9.6 | 体素可任意角度倾斜 | 具备 |  |
| 14.9.7 | 3D容积匀场技术 | 具备 |  |
| 14.9.8 | 局部饱和带数量 | ≥ 8 |  |
| 14.9.9 | 波谱成像涡流消除技术 | 具备 |  |
| 14.9.10 | B1非均匀性校正水峰抑制技术 | 具备 |  |
| 14.9.11 | 乳腺单体素波谱成像 | 具备 |  |
| 14.9.12 | 脂肪峰频谱抑制技术 | 具备 |  |
| 14.9.13 | 波谱成像实时显示技术 | 具备 |  |
| 14.9.14 | 高级频谱分析后处理软件 | 具备，并集成于系统UI |  |
| 14.9.15 | 高级时域拟合算法 | 具备 |  |
| 14.9.16 | 全自动基线校正 | 具备 |  |
| 14.9.17 | 全自动相位校正 | 具备 |  |
| 14.9.18 | 频谱质量检查工具 | 具备 |  |
| 14.9.19 | 导航回波触发SVS波谱扫描 | 具备 |  |
| 15 | 并行采集加速技术 |  |  |
| 15.1 | 基于图像域的并行采集算法（例如：SENSE、mSENSE、ASSET） | 具备 |  |
| 15.2 | 基于k空间域的并行采集算法（例如：GRAPPA、SPIRIT） | 具备 |  |
| 15.3 | 并行采集外部校准技术 | 具备 |  |
| 15.4 | 并行采集集成式内部校准技术 | 具备 |  |
| 15.5 | 并行采集无校准/数据集自校准技术 | 具备 |  |
| 15.6 | 二维序列相位编码方向并行采集加速 | 具备 |  |
| 15.7 | 三维序列双相位编码方向并行采集加速技术 | 具备 |  |
| 15.8 | CAIPIRINHA加速技术 | 具备 |  |
| 15.9 | 并行采集加速因子 | ≥ 16 |  |
| 16 | 基本扫描技术 |  |  |
| 16.1 | 同时多角度多层面采集技术（MSMA） | 具备 |  |
| 16.2 | 流动补偿技术 | 具备 |  |
| 16.3 | 图像平均技术 | 具备 |  |
| 16.4 | 图像长程平均技术 | 具备 |  |
| 16.5 | 图像插值技术 | 具备 |  |
| 16.6 | 三维采集层间插值技术 | 具备 |  |
| 16.7 | 半傅里叶采集技术（Half-scan） | 具备 |  |
| 16.8 | 部分回波技术 | 具备 |  |
| 16.9 | 长方形矩阵技术 | 具备 |  |
| 16.10 | 长方形FoV技术 | 具备 |  |
| 16.11 | 空间预饱和带最大数量 | ≥ 6 |  |
| 16.12 | 双斜位预饱和带技术 | 具备 |  |
| 16.13 | 频率选择性脂肪饱和技术FatSat | 具备 |  |
| 16.14 | 频率选择性水饱和技术 | 具备 |  |
| 16.15 | 频率选择性脂肪激发技术 | 具备 |  |
| 16.16 | 频率选择性水激发技术 | 具备 |  |
| 16.17 | 3D层块一次性频率选择性脂肪饱和技术（Quick3D Fatsat） | 具备 |  |
| 16.18 | 乳腺硅胶成像技术（Silicone only） | 具备 |  |
| 16.19 | 3点式切层定位技术 | 具备 |  |
| 16.20 | MR电影可作为定位像 | 具备 |  |
| 16.21 | 自动开始定位像扫描 | 具备 |  |
| 16.22 | 持续进床持续扫描实时成像技术（类CT成像） | 具备 |  |
| 16.22.1 | 持续进床，持续扫描，扫描过程中图像实施重建，实时显示 | 具备 |  |
| 16.22.2 | 三维等方性体素采集 | 具备 |  |
| 16.22.3 | 一次成像同时输出矢状位、冠状位、横断位图像 | 具备 |  |
| 16.22.4 | 单次成像覆盖范围 | ≥ 140cm |  |
| 16.22.5 | 多站式大范围成像无需激光定位，简化流程 | 具备 |  |
| 16.23 | k空间条块旋转采集运动伪影抑制技术（例如：Propeller、BLADE、MultiVANE） | 具备 |  |
| 16.23.1 | 该技术可用于所有线圈，所有部位 | 具备 |  |
| 16.23.2 | 该技术支持T1对比 | 具备 |  |
| 16.23.3 | 该技术支持T2对比，并支持快速恢复技术（DRIVE，Restore，Fast Recovery） | 具备 |  |
| 16.23.4 | 该技术支持PD对比 | 具备 |  |
| 16.23.5 | 该技术支持STIR对比 | 具备 |  |
| 16.23.6 | 该技术支持FLAIR对比 | 具备 |  |
| 16.23.7 | 该技术支持并行采集加速 | 具备 |  |
| 16.23.8 | 该技术支持生理门控触发 | 具备 |  |
| 16.24 | 前瞻性运动伪影校正技术 | 具备 |  |
| 16.25 | 膈肌导航/导航回波技术 | 具备 |  |
| 16.26 | 自动相位导航技术（肝实质触发技术） | 具备且无需手动设置导航条位置 |  |
| 16.27 | 基于二维图像的运动伪影校正技术 | 具备 |  |
| 16.28 | 通过DICOM图像直接分享扫描参数技术（例如：Phoenix） | 具备 |  |
| 16.29 | 偏中心FoV扫描时自动移床对准磁场中心 | 具备 |  |
| 17 | 基本序列技术 |  |  |
| 17.1 | 自旋回波序列 |  |  |
| 17.1.1 | 自旋回波序列SE | 具备 |  |
| 17.1.2 | 双回波SE序列，一次成像两种对比 | 具备 |  |
| 17.1.3 | 多回波自旋回波序列最大回波数量 | ≥32 |  |
| 17.1.4 | 反转恢复自旋回波序列IR-SE | 具备 |  |
| 17.2 | 反转恢复序列 |  |  |
| 17.2.1 | 短时反转恢复脂肪抑制序列STIR | 具备 |  |
| 17.2.2 | 长时反转恢复水抑制序列FLAIR | 具备 |  |
| 17.2.3 | 真实反转恢复强T1对比序列 | 具备 |  |
| 17.2.4 | 绝热脉冲反转恢复脂肪抑制序列SPAIR | 具备 |  |
| 17.3 | 梯度回波序列 |  |  |
| 17.3.1 | 2D/3D扰相梯度回波序列 | 具备 |  |
| 17.3.2 | 分段式扰相梯度回波序列 | 具备 |  |
| 17.3.3 | 双回波同、反相位扰相梯度回波序列 | 具备 |  |
| 17.3.4 | 两点法梯度回波Dixon序列 | 具备 |  |
| 17.3.5 | 2D/3D磁化准备超快速梯度回波序列（例如：TurboFLASH、TFE、MP-SPGR） | 具备 |  |
| 17.3.6 | 真实反转3D扰相梯度回波MPRAGE | 具备 |  |
| 17.3.7 | 2D/3D多回波合成扰相梯度回波序列（例如：MEDIC、m-FFE、MERGE、COSMIC） | 具备 |  |
| 17.3.8 | 2D/3D稳态梯度回波序列（例如：FISP、GRE、FFE） | 具备 |  |
| 17.3.9 | 2D/3D 稳态刺激回波序列（例如：PSIF、T2-FFE） | 具备 |  |
| 17.3.10 | 稳态刺激回波弥散成像序列（例如：PSIF-Diffusion） | 具备 |  |
| 17.3.11 | 真稳态自由进动梯度回波序列（例如：TrueFISP、b-FFE、FIESTA） | 具备 |  |
| 17.3.12 | 分段式真稳态自由进动梯度回波序列 | 具备 |  |
| 17.3.13 | 真稳态自由进动梯度回波序列支持磁化准备脉冲 | 支持IR、SR、FS磁化准备 |  |
| 17.3.14 | 3D建设性干扰真稳态自由进动序列（例如：CISS，Fiesta-C） | 具备 |  |
| 17.3.15 | 梯度回波与刺激回波多回波合并稳态梯度回波序列（例如：DESS） | 具备 |  |
| 17.4 | 快速自旋回波序列 |  |  |
| 17.4.1 | 2D快速自旋回波序列（FSE、TSE） | 具备 |  |
| 17.4.2 | 双回波自旋回波序列，一次成像两种对比 | 具备 |  |
| 17.4.3 | 双回波自旋回波序列回波共享技术，一次成像两种对比，但成像时间不变 | 具备 |  |
| 17.4.4 | 3D快速自旋回波序列 | 具备重聚焦脉冲翻转角调制技术 |  |
| 17.4.5 | 3D快速自旋回波序列支持T1对比 | 具备 |  |
| 17.4.6 | 3D快速自旋回波序列支持T2对比 | 具备 |  |
| 17.4.7 | 3D快速自旋回波序列支持质子密度PD对比 | 具备 |  |
| 17.4.8 | 3D快速自旋回波序列支持黑水Darkfluid对比 | 具备 |  |
| 17.4.9 | 3D快速自旋回波序列支持双相位编码方向并行采集加速 | 具备 |  |
| 17.4.10 | 3D快速自旋回波序列支持CAIPIRINHA采集加速 | 具备 |  |
| 17.4.11 | 两点法TSE Dixon序列 | 具备 |  |
| 17.4.12 | 人工智能机器学习TSE Dixon重建算法 | 具备 |  |
| 17.4.13 | TSE Dixon可在一个TR期间采集的回波数量 | ≥ 2个 |  |
| 17.4.14 | 反转恢复快速自旋回波序列Turbo IR | 具备 |  |
| 17.4.15 | 短时反转恢复快速自旋回波脂肪抑制序列Turbo STIR | 具备 |  |
| 17.4.16 | 长时反转恢复快速自旋回波水抑制序列 Turbo FLAIR | 具备 |  |
| 17.4.17 | 真实反转恢复强T1对比技术 | 具备 |  |
| 17.4.18 | 3D反转恢复快速自旋回波序列 | 具备 |  |
| 17.4.19 | 2D/3D驱动平衡快速自旋回波序列（例如：RESTORE, DRIVE, Fast Recovery FSE） | 具备 |  |
| 17.4.20 | 单次激发半傅里叶采集快速自旋回波序列（例如：HASTE，Ssh-TSE with halfscan） | 具备 |  |
| 17.4.21 | 反转恢复单次激发快速自旋回波序列结合半傅里叶技术 | 具备 |  |
| 17.4.22 | 3D单次激发快速自旋回波序列 | 具备 |  |
| 17.5 | 平面回波序列EPI |  |  |
| 17.5.1 | 单次激发SE EPI序列 | 具备 |  |
| 17.5.2 | 单次激发GRE EPI序列 | 具备 |  |
| 17.5.3 | 2D/3D 多次激发SE EPI序列 | 具备 |  |
| 17.5.4 | 2D/3D 多次激发GRE EPI序列 | 具备 |  |
| 17.5.5 | 反转恢复EPI序列 | 具备 |  |
| 17.5.6 | 基于频率编码方向分段式读出的EPI弥散序列（例如：RESOLVE，MUSE） | 具备 |  |
| 17.5.6.1 | 该序列支持部分回波技术以提高扫描速度（Partial Echo ） | 具备 |  |
| 17.5.6.2 | 该序列可用于头部弥散成像 | 具备 |  |
| 17.5.6.3 | 该序列可用于乳腺弥散成像 | 具备 |  |
| 17.5.6.4 | 该序列可用于盆腔弥散成像 | 具备 |  |
| 17.6 | 梯度自旋回波序列（例如：TGSE、GRASE） | 具备 |  |
| 18 | 扫描参数 |  |  |
| 18.1 | 最小扫描野 | ≤0.5 cm |  |
| 18.2 | 最大扫描野 | ≥50cm |  |
| ▲18.3 | 最小二维采集层厚 | ≤0.1mm |  |
| 18.4 | 最小三维采集层厚 | ≤0.05mm |  |
| 18.5 | 最大采集矩阵 | ≥1024×1024 |  |
| 18.6 | 自旋回波序列最短TR时间(256×256矩阵) | ≤7.501ms |  |
| ▲18.7 | 自旋回波序列最短TE时间(256×256矩阵) | ≤2.301ms |  |
| 18.8 | 快速自旋回波序列最短TR时间(256×256矩阵) | ≤7.502ms |  |
| 18.9 | 快速自旋回波序列最短TE时间(256×256矩阵) | ≤2.301ms |  |
| 18.10 | 快速自旋回波最大回波链 | ≥512 |  |
| 18.11 | 2D梯度回波序列最短TR (256×256矩阵) | ≤1.270ms |  |
| ▲18.12 | 2D梯度回波序列最短TE (256×256矩阵) | ≤0.301ms |  |
| 18.13 | 3D梯度回波序列最短TR (256×256矩阵) | ≤1.270ms |  |
| 18.14 | 3D梯度回波序列最短TE (256×256矩阵) | ≤0.301ms |  |
| 18.15 | GRASE梯度自旋回波序列最短TR (256×256矩阵) | ≤8.4ms |  |
| 18.16 | GRASE梯度自旋回波序列最短TE (256×256矩阵) | ≤4.5ms |  |
| 18.17 | EPI序列最短TR (256×256矩阵) | ≤ 10ms |  |
| 18.18 | EPI序列最短TE (256×256矩阵) | ≤ 3.1ms |  |
| 18.19 | 最高EPI因子 | ≥256 |  |
| 18.20 | 单次激发DWI-SE-EPI弥散序列最短TE，b=1000,128矩阵 | ≤ 54ms |  |
| 18.21 | 最大采集弥散加权b值 | ≥10000 |  |
| 18.22 | 多b值成像最大b值数量 | ≥16 |  |
| 19 | 磁共振静音成像技术 |  |  |
| 19.1 | 磁共振硬件降噪技术 |  |  |
| 19.1.1 | 磁体总成全密封式设计（以Datasheet描述为准） | 具备 |  |
| 19.1.2 | 磁体外壳与磁体之间由声阻尼材料填充（以Datasheet描述为准） | 具备 |  |
| 19.1.3 | 经过声学优化的磁体冷头结构设计（以Datasheet描述为准） | 具备 |  |
| 19.1.4 | 梯度线圈使用特殊降噪树脂材料制成（以Datasheet描述为准） | 具备 |  |
| 19.1.5 | 梯度线圈三轴应力补偿技术（以Datasheet描述为准） | 具备 |  |
| 19.2 | 磁共振软件降噪技术 |  |  |
| 19.2.1 | 自动防止梯度线圈共振的序列优化技术 | 提供 |  |
| 19.2.2 | 传统磁共振静音技术（例如：ART、ComforTone、Whisper Mode） | 具备 |  |
| 19.2.3 | 基于专用序列的新型静音扫描技术（例如：QuietX，SilentZ） | 具备 |  |
| 19.2.4 | 新型静音序列最高降噪百分比(以Datasheet数据为准) | ≥ 97% |  |
| 19.2.5 | 新型静音自旋回波序列SE | 具备 |  |
| 19.2.6 | 新型静音快速自旋回波序列FSE/TSE | 具备 |  |
| 19.2.7 | 新型静音梯度回波序列GRE | 具备 |  |
| 19.2.8 | 新型静音弥散序列DWI（依照技术白皮书） | 具备 |  |
| 19.2.9 | 新型静音磁敏感加权序列SWI（依照技术白皮书） | 具备 |  |
| 19.2.10 | 3D T1超短TE 静音序列（例如： zTE、PETRA等,提供技术白皮书支持） | 具备 |  |
| 19.2.11 | 静音成像可用于T1对比 | 具备 |  |
| 19.2.12 | 静音平台可用于T2对比 | 具备 |  |
| 19.2.13 | 静音平台可用于FLAIR对比 | 具备 |  |
| 19.2.14 | 全静音平台可以应用于颅脑成像 | 具备 |  |
| 19.2.15 | 全静音平台可以应用于髋关节成像 | 具备 |  |
| 19.2.16 | 全静音平台可以应用于腰椎成像 | 具备 |  |
| 20 | 磁共振人工智能成像技术 |  |  |
| 20.1 | 常用扫描部位全自动患者摆位，无需人工参与，无需激光定位 | 具备 |  |
| 20.2 | 基于人工智能技术的自动解剖识别及切层定位设置技术 | 具备 |  |
| 20.3 | 智能解剖识别模式数量 | ≥ 37 |  |
| 20.4 | 支持颅脑解剖识别及切层定位设置 | 具备 |  |
| 20.5 | 支持视神经解剖识别及切层定位设置 | 具备 |  |
| 20.6 | 支持颞叶解剖识别及切层定位设置 | 具备 |  |
| 20.7 | 支持胸椎解剖识别及切层定位设置 | 具备 |  |
| 20.8 | 支持膝关节前、后交叉韧带解剖识别及切层定位设置 | 具备 |  |
| 20.9 | 自动肩关节切层设置技术 | 具备 |  |
| 20.10 | 自动髋关节切层设置技术 | 具备 |  |
| 20.11 | 自动扫描范围设置技术 | 具备 |  |
| 20.12 | 自动扫描FoV设置技术 | 具备 |  |
| 20.13 | 自动饱和带设置技术 | 具备 |  |
| 20.14 | 吸入式自动椎体横断位切层定位技术，自动设置切层位置和旋转角度 | 具备 |  |
| 20.15 | 全自动椎骨识别标记技术 | 具备 |  |
| 20.16 | 自动曲线拉直重建技术 | 具备 |  |
| 20.17 | 可供选择的扫描策略 | ≥4 |  |
| 20.18 | 全扫描流程一键自动完成 | 具备 |  |
| 20.19 | 扫描过程中可一键变更扫描协议 | 具备 |  |
| 20.20 | 扫描协议中所有序列一键设置扫描加速 | 具备 |  |
| 20.21 | 序列参数全自动设置或手动设置 | 具备 |  |
| 20.22 | 手动设置序列参数冲突时，系统自动给出优化解决建议 | 具备 |  |
| 21 | 计算机系统 |  |  |
| 21.1 | 控制台计算机 |  |  |
| 21.1.1 | 计算机CPU类型 | Intel Xeon ≥ 6核心 |  |
| 21.1.2 | 计算机主频 | ≥ 3.6 GHz |  |
| 21.1.3 | 计算机内存 | ≥ 64 GB |  |
| 21.1.4 | 计算机硬盘类型 | 固态硬盘 |  |
| 21.1.5 | 计算机硬盘容量 | ≥ 480GB |  |
| 21.1.6 | 医学专用显示器 | 24英寸宽屏 |  |
| 21.1.7 | 医学专用显示器分辨率 | ≥ 1920x1200 |  |
| 21.1.8 | 医学专用显示器集成Gamma校正功能，保障显示图像具有真实的对比度 | 具备 |  |
| 21.1.9 | 医学专用显示器集成亮度衰减校正功能，保障显示亮度长期稳定 | 具备 |  |
| 21.1.10 | DVD光驱支持光盘刻录功能 | 具备 |  |
| 21.2 | 图像重建系统 |  |  |
| 21.2.1 | 图像重建速度 (256×256矩阵，100% FOV) | ≥ 11000幅/秒 |  |
| 21.2.2 | 图像重建速度(256×256矩阵，25% FOV) | ≥ 47000幅/秒 |  |
| 21.2.3 | 最多并行处理扫描与重建数据组数 | ≥ 12组 |  |
| 22 | 交互式操作界面 |  |  |
| 22.1 | 具备扫描控制，图像处理，阅片，报告，照相及图像分发一站式集成工作环境 | 具备 |  |
| 22.2 | 用户界面语言支持简体中文 | 具备 |  |
| 22.3 | 图像马赛克浏览 | 具备 |  |
| 22.4 | 4D数据集专用浏览工具 | 具备 |  |
| 22.5 | 伪彩图生成工具 | 具备 |  |
| 22.6 | ROI/VOI统计工具 | 具备 |  |
| 22.7 | 像素透镜图像平均曲线分析工具 | 具备 |  |
| 22.8 | 三维弹性运动校正 | 具备 |  |
| 22.9 | 二维、三维失真校正 | 具备 |  |
| 22.10 | 图像滤波 | 具备 |  |
| 22.11 | 图像降噪平滑处理 | 具备 |  |
| 22.12 | 图像边缘增强处理 | 具备 |  |
| 22.13 | 平均曲线分析 | 具备 |  |
| 22.14 | 人工智能解剖结构标记技术 | 具备 |  |
| 22.15 | 照相工具 |  |  |
| 22.15.1 | 支持直接连接DICOM协议激光相机 | 具备 |  |
| 22.15.2 | 支持直接连接纸张打印机 | 具备 |  |
| 22.15.3 | 虚拟胶片技术 | 具备 |  |
| 22.15.4 | 照相打印与其他工作流并行 | 具备 |  |
| 22.16 | 图像运算工具 |  |  |
| 22.16.1 | 图像代数：加，减，乘，除应用于单幅图像或整个序列 | 具备 |  |
| 22.16.2 | 图像算术平均计算 | 具备 |  |
| 22.16.3 | 弥散ADC图计算 | 具备 |  |
| 22.16.4 | 高b值弥散图像合成技术 | 具备 |  |
| 22.16.4.1 | 高b值弥散图像拟合计算，最高b值 | ≥ 5000 |  |
| 22.16.4.2 | 可计算DWI图像及ADC图像 | 具备 |  |
| 22.16.4.3 | 高b值弥散图像实时预览技术 | 具备 |  |
| 22.16.4.4 | 实时在线自动计算高b值弥散图像 | 具备 |  |
| 22.17 | 三维后处理工具 |  |  |
| 22.17.1 | MPR后处理技术 | 具备 |  |
| 22.17.2 | MIP后处理技术 | 具备 |  |
| 22.17.3 | minMIP后处理技术 | 具备 |  |
| 22.17.4 | VRT后处理技术 | 具备 |  |
| 22.17.5 | 曲面重建后处理 | 具备 |  |
| 22.18 | 高级图像后处理工具 |  |  |
| 22.18.1 | 图像融合后处理工具 | 具备 |  |
| 22.18.2 | 图像拼接后处理工具 | 具备 |  |
| 22.19 | 全自动在线后处理工具 |  |  |
| 22.19.1 | 在线自动拼接技术 | 具备 |  |
| 22.19.2 | 在线自动减影技术 | 具备 |  |
| 22.19.3 | 在线自动弥散后处理技术 | 具备 |  |
| 22.19.4 | 在线自动计算高b值弥散技术 | 具备 |  |
| 22.19.5 | 在线自动MIP后处理技术 | 具备 |  |
| 22.19.6 | 在线自动运动校正技术 | 具备 |  |
| 22.19.7 | 在线自动标准差计算用于区分动脉、静脉 | 具备 |  |
| 22.19.8 | 在线自动电影播放工具 | 具备 |  |
| 22.19.9 | 在线自动乳腺分析技术 | 具备 |  |
| 22.19.9.1 | 在线自动减影 | 具备 |  |
| 22.19.9.2 | 在线自动MIP | 具备 |  |
| 22.19.9.3 | 在线自动生成达峰时间图TTP | 具备 |  |
| 22.19.9.4 | 在线自动生成Wash-in图 | 具备 |  |
| 22.19.9.5 | 在线自动生成Wash-out图 | 具备 |  |
| 22.19.9.6 | 在线自动生成PEI图 | 具备 |  |
| 22.20 | DICOM服务 |  |  |
| 22.20.1 | DICOM 3.0标准接口 | 具备 |  |
| 22.20.2 | 支持DICOM Send / Receive | 具备 |  |
| 22.20.3 | 支持DICOM Query / Retrieve | 具备 |  |
| 22.20.4 | 支持DICOM SC Storage commitment | 具备 |  |
| 22.20.5 | 支持DICOM Basic Print | 具备 |  |
| 22.20.6 | 支持DICOM Modality Worklist | 具备 |  |
| 22.20.7 | 支持DICOM MPPS Modality performed procedure steps | 具备 |  |
| 22.20.8 | 支持DICOM Structured Reports | 具备 |  |
| 22.20.9 | 支持DICOM Study Split | 具备 |  |
| 22.20.10 | 增强型DICOM格式支持 | 具备 |  |
| 22.20.11 | 支持Dicom Viewer离线查看MR图像 | 具备 |  |
| 22.21 | 磁共振远程协助系统 |  |  |
| 22.21.1 | 可由MR操作间以外的计算机远程操控磁共振设备 | 具备 |  |
| 22.21.2 | 远程协助系统具有观察者模式 | 具备 |  |
| 22.21.3 | 远程协助系统具有完全控制模式 | 具备 |  |
| 22.21.4 | 支持院内网络且提供有密码保护的安全链接 | 具备 |  |
| 22.21.5 | 远程遥控检修技术 | 具备 |  |
| 23 | 磁共振安装及电源需求 |  |  |
| 23.1 | 电源连接容量（以Datasheet数据为准） | ≤ 30 kVA |  |
| 23.2 | 系统关机功耗（System Off）（以Datasheet数据为准） | ≤ 4.5 kW |  |
| 23.3 | 系统扫描功耗（SystemScanning）（以Datasheet数据为准） | ≤ 11 kW |  |
| 23.4 | 系统最小安装面积 | ≤ 28 m2 |  |
| 23.5 | 屏蔽间最低净层高要求 | ≤ 2.4 m |  |
| 24 | 原厂保修及附属第三方设备 |  |  |
| 24.1 | 原厂设备保修 | 2年 | 供应商应在1小时内响应，4小时内到达现场工作，24小时解决故障。 |
| 24.2 | 原厂计算机UPS系统 | 提供 |  |
| 24.3 | 原厂可移动式线圈存储车 | 提供 |  |
| 24.4 | 原厂患者监控设备 | 提供 |  |
| 24.5 | 磁共振专用高压注射器 | 提供 |  |
| 24.6 | 门柱式磁共振金属探测器 | 提供 |  |
| 24.7 | 磁共振专用空气消毒机 | 提供 |  |
| 24.8 | 提供两年保修后设备全保的最高限价 |  |  |
| 24.9 | 磁共振成像系统专用水冷机 | 提供 |  |

备注：

1、技术规格中标注“★”号的技术指标为关键技术参数，对这些关键技术参数的任何偏离将导致废标。

2、技术规格中标注“▲”号的技术指标为重要技术参数，供应商的投标文件中每项低于重要技术参数的偏离，其投标技术分扣5分，扣完为止。

3、其他的技术指标为一般技术参数，除在技术参数后有特殊规定外，供应商的投标文件中每项低于一般技术参数的偏离，其投标技术分扣2分。

4、非“★”号参数总累计的负偏离项数达到6项技术分为0分。

5、凡超出技术规格中所要求的参数（正偏离），原则上不降低评标价。

# 第五章  合同条款

XXX（设备名称）采购协议书

甲方：西安交通大学第二附属医院

法定代表人：李宗芳

住所：西安市西五路中段157号

电话/传真：（029）87678421

联系人：xxx        电话：xxx

乙方：xxx

法定代表人：xxx

住所：xxx

电话/传真：xxx

联系人：xxx        电话：xxx

根据xx年xx月xx日甲方招标结果，乙方为甲方xxx采购项目的中标单位，为明确双方的权利与义务，保护双方的合法权益，经双方友好协商一致就甲方采购xxx事宜订立本协议，以资共同遵守。

- 产品的名称、规格型号、技术标准和质量标准

1．产品名称：

产地：

生产厂家：

规格型号：

甲方使用部门：

2．产品的技术标准和质量标准：按该产品的国际标准执行，如无国际标准的，按照国内相关标准执行。乙方应向甲方提供营业执照、经营许可证、产品注册证、3C认证、企业认证等乙方资格证书及产品相关证书（如是进口设备，还需提供原产地证明，原厂产品检验合格证，原厂产品品质证明、商检证明）。

第二条 产品包装

乙方应按照规定采取足以保护产品的国际或者国家标准对产品进行包装，适合本协议运输方式，防潮、防湿、防震、防锈、耐野蛮装卸，确保产品安全无损地到达合同交货地

第三条 产品的交货单位、运输方式、到货地点、收货单位

1．交货单位：xxx

2．运输方式：公路/海路运输

3．到货地点：甲方指定地点（具体联系职能科室，联系电话：029-87679535）

4．收货单位：西安交通大学第二附属医院

第四条 运输、保险、搬运、安装及其它费用

乙方确保货物安全、完整到达使用地点，运杂费用包含在总价内，包括货物从供货地点到使用地点的运输费、保险费、搬运费、安装费、检测验收费、税费、培训、关税、装卸及其它费用等。乙方应提前配合甲方确定完成场地的可实施性调研。

第五条 产品的交货期限

磁共振成像系统设备自本协议书签订之日起    日内交货。

屏蔽工程自本协议书签订之日起    日内完工。

第六条 产品的要求、配置与质量保障

1产品要求：设备开箱验收时，设备生产日期与开箱验收之日不超过一年；如超过一年，甲方有权不予开箱验收或有权退、换货，因此产生的相关费用及违约责任由乙方承担。

2.以下设备配置清单需经甲方使用部门负责人及职能部门负责人或工程师签字确认。乙方交付的产品如不符合本条约定或者其他技术、质量标准，甲方有权拒收。

| 序号 | 主机及隶属部件及主要功能配置名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

磁共振成像系统设备配置见附件一。

屏蔽工程部分见附件二，附件二中的清单仅供参考。乙方完成机房评价工作（获得核磁共振机房磁屏蔽第三方检测报告（校准证书），各项指标符合国家相关规定视为合格。机房评价工作包括上述内容但不限于此）。

使用科室主任签字：

职能科室工程师签字：

3.质保（保修）期：对于磁共振成像系统，整机（含配件）自安装、验收合格并正式启用后开始计算，原厂质保（保修）期   年。对于屏蔽工程，自验收合格并正式启用后开始计算，质保（保修）期   年，在质保期内，免费维修。相关法律法规对本协议涉及的附属设施及配套服务另有约定的，按相关约定执行。

4. 开机率：设备年开机率达到95%（一年按365天计），故障率低于5%（一年按365天计）。设备出现故障，乙方应在1小时内响应，4小时内到达现场工作，24小时解决故障。

5．因产品质量所造成的医疗事故或纠纷，乙方应承担由此引起的一切责任。

6．在屏蔽工程施工过程中，造成甲方、乙方及其他第三方财产损失或人员伤亡，乙方应承担由此引发的一切责任。

第七条 产品的价格与货款的结算（盖章）

1．数量： XXX ;

2．价格：

单价：人民币 xxx 元，大写：人民币 xxX 。

总价：人民币 xxx 元，大写：人民币 xxX 。

3.结算方式：

合同签订后，甲方收到货物且验收合格后付90％货款（乙方开具全额发票）。

10％余款为质保金，在质保（保修）期满、设备二次验收合格后无息付讫。但根据本协议如果存在甲方扣除质保金的，扣除部分不再支付。

第八条 单证

乙方应在交货时一并向甲方提供以下单据：

1．产品质量合格证一份

2．装箱单一份

3．购货发票一份

4．中文（英文）操作说明书一份、维修手册一份

5．产品的原产地证明、原厂厂生产检验合格证

6．报关单、通关单、商检证明（进口设备需提供）

如单证不全，甲方有权拒收，乙方根据本合同其他约定承担违约责任。

第九条 交付、测试、验收

1．交付时发现包装有破损，包装不善引起产品损坏，甲方有权不予开箱验收；开箱后如果发现产品的生产厂家、产地、品种、型号和质量不符合约定或规定，有权拒收产品或者不予验收，乙方应当根据本协议相关约定承担违约责任。

2．测试手段、测试标准：乙方应向甲方提供设备性能的测试程序、测试手段和测试标准，该测试程序、手段和标准作为协议附件。

3．验收：甲乙双方按照招标文件、投标文件、本协议书和承诺条款的有关内容、配置要求等，逐项验收。验收过程和步骤应符合国家、部委有关规定，符合质量检验、商检部门和甲方的规定，验收费由乙方承担。验收不合格的，甲方有权退、换货，乙方应当根据本协议相关约定承担违约责任。

第十条 培训

乙方应在装机后按照ISO9002标准，对甲方现场有关的技术人员、医护人员和维修工程师进行培训至双方认证合格，培训费及相关费用由乙方承担。

第十一条 违约责任

1．乙方如不能按期交货，每迟延一日，乙方应按照合同总价款0.5％向甲方承担违约金，逾期超过20天，甲方有权解除合同并要求乙方按照合同总价款的10％承担违约金，甲方有权从余款中予以扣除。

2．发生本协议第八条、第九条约定情形的，乙方应该负责调换或者退货，并承担由此而发生的相关费用，同时，如更换货物期限超过本协议第五条约定的交货期限，应按本条第1款承担违约责任。乙方所交产品品种、型号、规格、质量不符合本协议规定的，如果甲方同意使用，价格双方另行商议。

3．设备每次故障时间超过24小时，全年故障累计超过18天，则按日常治疗病人数量收入进行赔偿，甲方有权在质保金中扣除，如质保金不足以赔偿，乙方应承担补足责任。如设备出现故障乙方未按约定及时维修，甲方有权请第三方维修，维修费由乙方承担，如给甲方造成损失，乙方还应承担赔偿责任。

4．乙方不履行培训或者履行培训义务不符合约定的，按照合同总价款的10％承担违约金，甲方有权在质保金中予以扣除。

第十二条 权利保证

乙方应保障甲方在使用其提供的产品时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权、外观设计或工业设计权等知识产权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，乙方必须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。如因乙方前述原因，致使甲方遭受政府职能部门处罚，或第三方追诉指控的，造成的所有损失由乙方承担，包括但不限于处理此事所生的律师代理费用。

第十三条 其他条款

1．按照本协议约定应该偿付的违约金、赔偿金、保管费和各种经济损失，应当在明确责任后十天内付清。

2．甲、乙双方确认本协议约定的地址即合同首部约定的地址为各方接收对方通知、函件及司法机关送达相关文书的地址。双方应当按照本协议载明的地址发出，一般以快递或者挂号信形式寄送，寄出后2日视为送达。任何一方的联系方式发生变更的，应当及时书面通知对方，否则因此产生的一切不利后果由未通知方自行承担。

3．本协议和附件及招、投标文件具有同等法律效力，如约定不一致的，以本协议为准。因履行本协议产生的争议，当事人双方应本着友好、实事求是的态度及时协商解决，协商不成时，任何一方均向甲方所在地人民法院诉讼解决。

4．双方应对本协议严格保密，未经对方同意，不得向第三方披露。

5．变更、解除协议或本协议如有未尽事宜，须经双方共同协商并签署补充协议，补充协议与本协议其有同等法律效力。本协议自双方签字盖章之目起生效，协议执行期内，甲乙双方均不得随意解除。

6.本协议壹式柒份，甲方伍份，乙方贰份。

（以下无正文）

甲方：西安交通大学第二附属医院（公章）       乙方：（公章）

甲方法定代表人/授权代表人：                  乙方法定代表人（签字）：

法定代表人身份证号：

法定代表人授权人：

经办人（签字）：

开户银行：

银行账号：

时间：202x年   月   日                     时间：202x年  月   日

签订地：西安交通大学第二附属医院           签订地：西安交通大学第二附属医院

附件一：XXX配置清单

1、主机系统及附属设备

| 序号 | 说明 | 数量 |
| --- | --- | --- |

附件二：XXX部分

| 序号 | 项目 | 描述 | 规格 型号 | 数量 | 单位 | 报价 单价（元） | 报价 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一部分XXX |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一：XXX |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 第六章  投标文件格式

投标文件编制说明

1、代理公司提供的投标文件格式，起到样式作用，编制投标文件前，请详细阅读招标文件，理解招标文件中的每一项要求。

2、投标文件的编制应按照样本格式提供的内容，做出逐一明确的答复；供应商认为有必要，还可以做其它补充说明。

3、投标文件的正副本文件应分别装订成册。

（正本或副本）

采购项目编号：LZBF2021-2606

西安交通大学第二附属医院1.5T磁共振成像系统采购项目

投 标 文 件

供应商：                                       （盖单位公章）

年   月   日

目录

一、开标一览表............................................................ 页码

二、分项报价表............................................................ 页码

三、法定代表人（单位负责人/自然人）身份证明............................... 页码

四、法定代表人授权书..................... ................................ 页码

五、资格审查资料...... ....... .......... .. ..............................页码

六、投标保证金............................................................ 页码

七、商务响应偏差表............... ........................................ 页码

八、商务和技术响应........................................................ 页码

九、承诺书............................................................... 页码

十、响应政府采购政策的证明资料........................................... 页码

一、开标一览表

（采购人名称）：

我方已仔细研究了《西安交通大学第二附属医院1.5T磁共振成像系统采购项目》招标文件的全部内容，决定参加本项目投标。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

| 项目名称 | 西安交通大学第二附属医院1.5T磁共振成像系统采购项目 |
| --- | --- |
| 投标总报价（元） |  |
| 交货期 |  |
| 质保（保修）期 | 整机（含配件）自安装、验收合格并正式启用后开始计算，原厂质保（保修）期为2年 |
| 其他说明事项 |  |

1．我方承诺除商务和技术偏差表列出的偏差外，我方响应招标文件的全部要求。

2．我方承诺的投标有效期为投标截止之日起90日历天，且在投标有效期内不撤销投标文件。

3．如我方中标，我方承诺：

（1）收到中标通知书后，在规定的期限内与采购人签订合同；

（2）在签订合同时不向采购人提出附加条件；

（3）按照招标文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

4．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“供应商须知”第 2.3.3 项规定的任何一种情形。

供应商：                                        （盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）或委托代理人：          （签字或盖章）

联系地址：

联系电话：

年    月    日

二、分项报价表

2.1分项报价表

| 序号 | 名称 | 生产厂家及品牌 | 规格 型号 | 注册证名称及注册证号 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 总价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价合计（元） （上述各项总价之和） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他说明事项 |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1.分项报价表中的总价合计金额与开标一览表中的投标总报价金额一致。

2.总报价不得超出其采购预算，否则其投标将被否决。

3.若不按照分项报价表提供将视为没有实质性响应招标文件。

供应商：                                        （盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）或委托代理人：：        （签字或盖章）

年    月    日

2.2零配件、备件及耗材配置清单及两年质保后设备全保报价表

| 序号 | 名称 | 品牌、规格 | 价格（元） | 备注/说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 备品备件 |  |  |  |
| 2 | 耗材 |  |  |  |
| 3 | 零配件 |  |  |  |
| 4 | 易耗品 |  |  |  |
| 5 | 两年质保期满后全保价格 |  |  |  |
| 6 | 提供质保期外维修备件厂家优惠报价表及优惠政策 |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

备注：1、投标人须保证设备备件、耗材供应充足，保证不低于10年的备件供应，并提供质保期外设备全保价格及提供质保期外维修备件厂家优惠报价表及优惠政策等。

2、此表涉及价格均不计入本项目投标总报价。

三、法定代表人（单位负责人/自然人）身份证明

供应商名称：

姓名：      性别：      年龄：      职务：

系                                （供应商名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

供应商：                                      （盖单位公章）

年    月    日

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件。

注：自然人投标的此处只附身份证复印件。

四、法定代表人（单位负责人）授权书

本人             （姓名）系                             （供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现委托             （姓名）为我方代理人。代理人以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改                           （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

授权期限：自委托之日起生效至开标后90天。

委托代理人无转委托权。

供应商：                          （盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）：        （签字或盖章）

委托代理人：                     （签字或盖章）

年    月    日

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件及委托代理人身份证复印件

注：法定代表人（单位负责人/自然人）本人直接投标的不填写本部分内容。

五、资格审查资料

- 1、法人或者其他组织提供营业执照等证明文件。（提供复印件并加盖供应商单位公章）

- 自然人投标的，提供身份证件。（提供复印件）

- 2、供应商在本项目投标文件递交截止时间前十二个月内任意一个月的税收缴纳凭证及社会保险缴纳的凭证。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金（提供复印件并加盖供应商单位公章）

- 3、供应商提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面承诺。（详见附件一格式）

- 4、供应商提供2020年度经审计的财务审计报告，或提供开标日前三个月内基本存款账户银行出具的资信证明，或提供信用担保机构出具的投标担保函（事业单位可不提供）。（提供复印件并加盖供应商单位公章）

- 5、提供医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证。（提供复印件并加盖供应商单位公章）

- 6、提供医疗器械注册证或医疗器械备案凭证。（提供复印件并加盖供应商单位公章）

- 7、提供投标产品制造商的营业执照、医疗器械生产许可证。（提供复印件并加盖供应商单位公章）

- 8、其他资料

- 附件一

- 承诺书

- 针对本项目，我单位承诺如下：

- 1、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

- 2、我单位参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

- 如有隐瞒实情，我单位愿承担一切责任及后果。

供应商：                                      （盖单位公章）

年    月    日

六、投标保证金

供应商应提供投标保证金汇款凭证的复印件。

如采用金融机构、担保机构出具的保函，应符合第二章“供应商须知”的相关规定。保函原件应在投标截止时间前递交至采购代理机构，保函复印件须附在投标文件中。

七、商务响应偏离表

| 序号 | 内容 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |

说明：

1、若供应商完全响应招标文件全部的商务条款和合同主要条款内容，可在投标响应一栏注明“完全响应招标文件全部商务和合同主要条款”，视为完全响应招标文件商务和合同主要条款要求。

2、若有偏离，供应商应逐条说明，并在偏离说明栏中填写“正偏离”、“响应”或“负偏离”。

供应商：                                      （盖单位公章）

年    月    日

八、商务和技术响应

供应商可结合第四章 采购内容和要求及第三章 评标办法中的评审打分项进行编制，内容包括但不限于：

1、技术指标（格式见附件一：技术规格偏离表，本部分内容包含但不限于附件一）

2、实施方案

3、产品功能（格式见附件二：货物详细配置表，本部分内容包含但不限于附件二）

4、质量保证

5、售后服务方案

6、业绩合同

7、供应商认为应该提供的其他资料

附件一：

技术规格偏离表

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商：                                      （盖单位公章）

年    月    日

注：

1、偏离说明填写：“正偏离”、“响应”或“负偏离”，并在备注一栏注明技术支撑材料所在页码或位置（说明不清楚将导致评标委员会做出对供应商不利判定）

2、投标单位须如实填写该表，如有隐瞒，后果由供应商自负。

附件二

货物详细配置表

| 序号 | 产品 名称 | 品牌 | 生产 厂家 | 规格 型号 | 投标参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |  |

供应商：                                      （盖单位公章）

年    月    日

注：投标单位须如实填写该表，如有隐瞒，后果由供应商自负。

八、承诺书

1、政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理采购领域商业贿赂行为的号召，我公司再次承诺：

1.在参与采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2.不向采购人、采购代理机构和采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3.不向采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与采购市场竞争并谋取中标、成交。

4.不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获取采购订单。

5.不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

6.不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7.不与采购人、采购代理机构、采购评审专家或其他供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护采购市场秩序。

8.尊重和接受采购监督管理部门的监督和采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9.不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

供应商：        （盖单位公章）

地址：

邮编：

电话：

年    月    日

2、供应商投标资格承诺书

我方承诺，不存在相关法律法规规定的禁止投标的情形。我单位的股权关系、与其他单位的管理关系和其他与本项目有关的利害关系等，作如下说明和承诺：

1.我方在本项目投标中，不存在与其他供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

1.1 股权关系说明

1.1.1 我单位法定代表人（单位负责人）姓名：                               。

1.1.2 我单位控股的单位有                                                 。

1.1.3 我单位被                  （单位或自然人）                     控股。

1.2.管理关系说明

1.2.1 我单位管理的下属单位有                                              。

1.2.2 我单位的上级管理单位有                                              。

2.我方与采购人不存在利害关系及其他可能影响招标公正性的情形。

3.我方没有为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；

4.其他与本项目有关的利害关系说明：                                        。

5.信用记录

5.1我方______（填“未被列入”或“被列入”）失信被执行人名单。

5.2我方______（填“未被列入”或“被列入”）重大税收违法案件当事人名单。

5.3我方______（填“未被列入”或“被列入”）政府采购严重违法失信行为记录名单。

我方承诺以上说明如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

供应商：                                        （盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

九、响应政府采购政策的证明资料

以下证明文件，供应商若适用请提供，若不适用可不提供：

1.中小企业声明函（格式见附件一）；

2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件二）；

3.监狱企业证明文件；

4.节能产品和环境标志产品证明材料。

附件一

中小企业声明函(货物)

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46 号)的规定，本公司参加(单位名称)的(项目名称)采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下:

1. (标的名称) ，属于(采购文件中明确的所属行业)行业;制造商为(企业名称)，从业人员  人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业);

2. (标的名称) ，属于(采购文件中明确的所属行业)行业;制造商为(企业名称)，从业人员  人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业);

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(盖章):

日期:

说明：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件二

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：非残疾人福利性单位不提供此声明函