        - 西昌市供排水集团有限责任公司水质在线监测设备                  外委运维服务采购项目

市

场

调

研

记

录

2022年8月15日

目录

报价须知表	2

一、报价函	3

二、报价一览表	4

三、报价明细清单	5

四、技术建议文件	6

五、商务建议文件	7

六、营业执照	8

七、其他资料	9

附件：	10

# 报价须知表

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 西昌市供排水集团有限责任公司水质在线监测设备外委运维服务采购项目 |
| 2 | 调研人 | 调研人名称：西昌市供排水集团有限责任公司 |
| 3 | 报价人 | 报价人名称： 项目联系人： 联系电话： 报价人地址： |
| 5 | 服务地点 | 采购人指定地点 |
| 6 | 项目概况 | 西昌市供排水集团有限责任公司水质在线监测设备外委运维服务采购项目 |
| 7 | 调研渠道 | 中国政府采购网。 |
| 8 | 对本项提出的意见或者建议 |  |

- 一、报价函

西昌市供排水集团有限责任公司：

我公司已认真阅读了贵公司编制的报价声明函，充分知悉并了解了贵公司针对本次项目的采购需求，如果我方获取市场调研文件后明知或者应当发现市场调研文件中存在错误内容的或者明显与现行法律、法规不相符的，或者针对本项目的建议或者意见都已在报价须知表中进行了反映。我公司的报价是经缜密的商议，本着诚实信用的原则，针对贵公司的需求，对本项目的相关技术、商务要求进行的报价，是结合本行业的实际行情以及对本项目采购需求进行分析后得出的报价，报价不存在恶意低于或高于市场平均价格的情形。

我方同意贵方无偿采用我方为西昌市供排水集团有限责任公司水质在线监测设备外委运维服务采购项目提交的技术建议书的全部或部分内容作为贵方采购需求的内容，并无需承担任何责任。

本公司将严格遵守上述事项，并对其真实性负责。

报价人名称：XXXX（单位盖章）

日    期：

# 二、报价一览表

| 项目名称 | 西昌市供排水集团有限责任公司水质在线监测设备外委运维服务采购项目 |
| --- | --- |
| 供应商名称 | （盖章） |
| 报价（元） | - 合计：¥： （大写）： |

注：供应商报价是履行合同的最终价格，报价应包括完成本项目所需的一切费用，采购人不再支付任何费用；

# 三、报价明细清单

（服务内容详见附件，供应商可自拟格式，格式中须列明服务报价构成明细等）

- 四、技术建议文件

（供应商根据附件参数自行拟定）

- 五、商务建议文件

（供应商可提出本行业通行或对采购人有利的商务方案，包括本文件未进行要求的系统实施、付款、维护、售后等方面内容，格式由供应商自行确定）

- 六、营业执照

- 七、其他资料

采购项目服务要求、商务要求

（一）服务内容：

1、自动在线监测设备的维护和保养：包括设备校准、仪器检查、保养及维护，现场仪器故障的处理及零配件提供及更换，仪器设备的故障恢复等。及时校准现场仪器设备，保证数据的准确、可靠。

2、试剂添加：现场测试试剂使用的定期检查、补充及更换。

3、易耗品的提供：包括所有设备需定期更换的易耗品，设备系统正常工作所需定期更换的材料。

4、现场端设备的运行状况，做好故障的记录、分析，有问题及时处理迅速准确地提出排除方案，并排除故障，尽力减少故障造成的损失。

5、保证设备运行正常，监控数据准确及时，实时上传至监控中心。

6、能对设备软、硬件（根据环保要求）进行升级。

7、配合各级相关部门进行检查（包括在线设备）

（二）服务范围

负责邛海、小庙、经久污水处理厂水质在线自动监测仪运维（含进出水：COD、氨氮、总磷、总氮）（出水口：PH、流量计、数釆仪、水质自动釆样器）共计33台

| 邛海污水处理厂 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 设备型号 | 设备品牌 | 设备数量 |
| COD水质在线自动监测仪 | LP CODcr-2011 | 成都乐攀 | 两台（进出水口） |
| 氨氮水质在线自动监测仪 | LPNH3-N-2012 | 成都乐攀 | 两台（进出水口） |
| 总磷水质在线自动监测仪 | LPTP2013 | 成都乐攀 | 两台（进出水口） |
| 总氮水质自动在线监测仪 | LP TN2023 | 成都乐攀 | 一台（出水口） |
| 数据釆集传输仪 | W5100HB-III | 北京万维 | 一台（出水口） |
| 超声波明渠流量计 | WL-1A1 | 北京九波 | 一台（出水口） |
| 水质采样器 | FC-9624YL | 格雷斯普 | 一台（岀水口） |
| PH在线仪 | PHG5201 | 贵阳学通 | 一台（出水口） |

| 小庙污水处理厂 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 设备型号 | 设备品牌 | 设备数量 |
| cod水质在线自动监测仪 | LP CODcr-2011 | 成都乐攀 | 两台（进出水口） |
| 氨氮水质在线自动监测仪 | LPNH3-N-2012 | 成都乐攀 | 两台（进出水口） |
| 总磷水质在线自动监测仪 | LPTP2013 | 成都乐攀 | 两台（进岀水口） |
| 总氮水质自动在线监测仪 | LP TN2023 | 成都乐攀 | 一台（出水口） |
| 数据采集传输仪 | W5100HB-III | 北京万维 | 一台（出水口） |
| 超声波明渠流量计 | WL-1A1 | 北京九波 | 一台（出水口） |
| 水质釆样器 | FC-9624YL | 格雷斯普 | 一台（岀水口） |
| PH在线仪 | PHG5201 | 贵阳学通 | 一台（出水口） |

| 经久污水处理厂 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 设备型号 | 设备品牌 | 设备数量 |
| COD水质在线自动监测仪 | LP CODcr-2011 | 成都乐攀 | 两台（进出水口） |
| 氨氮水质在线自动监测仪 | LPNH3-N-2012 | 成都乐攀 | 两台（进出水口） |
| 总磷水质在线自动监测仪 | LPTP2013 | 成都乐攀 | 两台（进出水口） |
| 总氮水质自动在线监测仪 | LP TN2023 | 成都乐攀 | 两台（进出水口） |
| 数据釆集传输仪 | W5100HB-III | 北京万维 | 一台（出水口） |
| 超声波明渠流量计 | WL-1A1 | 北京九波 | 一台（出水口） |
| 水质采样器 | FC-9624YL | 格雷斯普 | 一台（出水口） |

（三）服务标准及质量要求

1、服务标准

《污染源自动监控管理办法》（国家环境保护总局令第28号）；

《污染源自动监控设施运行管理办法》（环办（2008）6号）；

HJ/T355-2007水污染源在线监测系统运行与考核技术规范（试行）

HJ/T352-2007环境污染源自动监控信息传输、交换技术规范（试行）

2、服务质量要求

- （1）按系统及各设备操作规范进行操作维护。

- （2）数据数量目标：保证每日检测并上传有效数据。

- （3）保证所有监控站点设备正常运行率在95%以上。

- （4）参与统计的有效数据不低于所捕获数据的75%

- （5）技术服务及支持，响应时间＜2小时。

- （6）故障恢复时间＜12小时，需特殊配件的故障恢复时间＜72小时。

- （7）设备运转率达到90%

- （8）建立水污染源自动监控系统日常运行记录和设备台帐，建立相应的质量保证体系，并接受环保部门的台帐检查。

（四）运营职责

- 1.承担委托责任，保证各在线连续自动监测系统监测站的正常运行。对所有在线监测站一一对应建立专人负责制，制定操作及维修规程和日常保养制度，建立日常运行记录和设备台帐，建立相应的质量保证体系，并接受环境保护管理部门的台帐检查。

- 2.及时汇报重大事故或仪器严重故障的情况。

- 3.在运行中按规定对设备定期进行校准及校验。并提供规范的校准、校验记录。

- 4.保证招标人监测数据获取率达到95%以上。按月对设备运行情况进行小结、并对设备运行情况对招标人进行书面告知，对存在问题进行沟通、解决。

- 5.配合完成各项环保检查。

（五）维护保养

1、每周至少巡检一次并建立完善的运行维护记录台账；在巡检中应检查耗材的污染损耗情况，各易损件的使用情况，管路通畅情况等，必要时进行清洗更换。每次保养情况应有记录并归档。每次进行备件或材料更换时应对更换的备件或材料的品名、规格、数量等进行记录并归档。如更换标准物质还需记录新标准物质的来源、有效期和浓度等信息。每次维护保养必须填定设备保养记录。在正常工况条件下（杂质堵塞、停电、雷击、其他人为因数等情况除外）COD、氨氮、总磷、总氮监测仪等主设备平均无故障连续运行时间≥N360h/次，其余项目平均无故障连续运行时间≥N720h/次，配套设备（PH、流量计、数采仪）均满足环保相关考核要求，确保设备运转率≥N95%以上。如出现设备运转率≤95%/年，设备运转率公式如下：设备运转率（％）=（实际运行天数/企业排放天数）X100%，（因招标人原因或设备停电断电除外）应切实做好运行维护工作满足设备运转效率。若不满足则在年运维费用中扣5%，并要求运维商查明原因，出具整改措施并限期整改。根据《水污染在线监测系统运行与考核技术规范》要求对运维的在线监控系统数据有效传输率实施考核。要求：设备数据有效传输率≥95%以上。如出现设备运转率≤95%/年，则在运维费用中扣5%,（因招标人原因或设备停电断电除外）并要求运维商查明原因，出具整改措施并限期整改。

2、定期对主设备仪器各部件进行检查，并定期进行设备卫生打扫及保养，确保设备正常运行。

3、定期校准超声波明渠流量计，确保流量计测量准确。

4、定期查看数据釆集传输仪历史数据，检查数釆仪无线传输卡，确保数据正常传输至环保监控平台。

5、定期清洗、标定校准PH电极探头，保正常运行。

6、定期对水质自动釆样器的储水桶进行清洗，维护釆样管路，确保设备正常运行。

7、服务期内若设备因故障在规定时限内无法修复的，采用同品牌及型号的备用机进行替用。

8、其他预防性维护

1）操作人员在对系统进行日常维护时，作好相关记录。

2）此处未提及的维护内容，参照相关仪器说明书要求执行。

3）做好备品备件的准备工作，并向招标人告知备品备件的储备情况。避免因备品备件不足影响在线设备正常运行。

- （六）设备维修

- 1、发现运行出现问题或接到运行问题通知，运行维护人员需在2小时内及时响应，安排前往现场检査设备问题，判定问题原因并在12小时内进行处理。

2、	投标人系统自动监测仪器因设备原因造成中断，停机时间不得超过24小时；

3、	对于一些容易诊断的故障应在当天解决，对不易诊断和维修的仪器故障，应在24小时内完成维修，如维修不能按期完成，则用备用的仪器部件替换，修好后，再替换下来。并协助招标人方完成向有关部门的报备工作。

4、	若监测仪器进行了大的维修或更换，在正常使用和运营之前必须对仪器进行一次校验或标样核查。

5、	设备维修后，应填写设备维修记录，仪器校验记录等相关台账。

- （七）重要部件设备更换

1、	设备长期使用（己超过设计使用年限），性能严重下降，经常接触不良或多次故障难以修复的可以更新；

2、	设备的某些重要性能下降，多次调整修复仍不能达到指标的，可以更新；

3、设备陈旧，可由其他技术先进的设备代替的，可以更新；

4、	设备更新前，应对设备现状进行详细调查，提出更新的理由，编制计划报主管局审批。

5、	设备更新后，并有详细的测试记录，各种资料归档交污水厂备案。

- （八）日常校验

COD、氨氮、总磷、总氮、PH监测仪至少每个月做一次校验测试，并配合进行同步人工比对检测。

- （九）技术档案

- 1、提出相关设备维护的合理化建议，并在认可后负责实施。

- 2、实时收集设备的故障告警信息，并上报相关的系统分析员。

- 3、配合协助系统分析员，对所有收集的故障告警信息进行故障关联、故障定位分析，协助制定故障处理方案。

- 4、故障处理完毕后，对所有故障处理过程备案，协助招标人将相关的故障处理结果反馈给故障申报部门或人员。

- 5、每个仪表均要求独立成套的运维记录，各项记录完整、规范，并放置整齐；

- 6、台账包括：日常巡检、校准记录、药剂更换记录、维修记录、异常数据记录；

- 7、异常数据处理过程形成书面资料；	/

- （十）、投标要求

- 1.投标人应对文件规定的服务逐项做出响应，否则将按照评分办法作为负偏离扣分处理(投标服务、配置等于或高于本招标文件要求的，都视作满足招标文件的要求)；

- 2.投标人在项目实施过程中需合理配置人员，提供好各项服务；

- 3.投标人须提供针对本项目要求的履约能力响应材料(含拟综合条件、履约保障、拟投入的技术资源、后勤保障等)，要求深入实地勘察调研，各项措施均须结合实地情况且逐项响应。

- 4.投标人须提供有针对性的详尽服务实施方案(含履约目标分析、实施计划与组织、技术支撑与质量控制、安全保障与应急预案、售后服务及废物利用等)；要求深入实地勘察调研，各项措施均须结合实地情况且逐项响应。

四、商务要求

1、服务期限：三年，合同一年一签。（合同期届满时，中标人如果通过招标人组织的履约效果评估满意后双方可续签合同）

2、项目报价要求：

（1）	投标人报价需符合控制价要求，超出预算控制价的报价为无效投标。

（2）投标报价下浮率超过10%及以上为有效报价（下浮率为9%、8%、7%.....等为无效报价）。

（3）	投标报价是履行合同的最终价格，投标报价含人工费、税费等投标人完成本项目所需的一切费用，釆购人不再支付任何费用；投标报价估算错误等引起的风险由投标人自行承担。

- 3、安全要求：

在服务期间，如造成事故安全、人员安全、环境安全等一系列安全问题，皆由中标人自行承担。（提供安全责任承诺函原件，格式自拟。）

- 履约验收：

- 本项目履约保证金收取：合同总金额的10%

- 项目实施完成后，由釆购人组织专业人员进行验收，验收合格的，中标人凭釆购人出具的《履约保证金退还申请书》到指定地点办理履约保证金的退还手续；验收不合格的，履约保证金将不予退还，还会报告本项目同级监管部门按照政府采购法律法规及《四川省政府釆购当事人诚信管理办法》（川财采（2015）33号）等有关规定给予行政处罚或者以失信行为记入诚信档案。

- 5、资金结算：

- 签订合同后预付合同价款的50%,运维服务满一年验收合格后支付合同价款的50%(合同中约定)

- 6、招标人利益、社会公共利益的保障措施

1、在本次招标活动中，由于种种原因可能会出现在评审环节没有发现中标人的投标文件有负偏离（甚至重大负偏离）事项而仍然让其中标成交的情形，为了充分保证国家利益（釆购人利益）、社会公共利益不受损害，本次政府采购项目特对合同签订作如下规定：

2、如果中标供应商投标响应文件中有部分响应内容（事项）低于招标采购文件规定要求（即负偏离）的，以招标采购文件内容要求为准签订政府合同履约；

3、如果中标供应商投标文件有关响应内容（事项）优于招标文件要求（即正偏离）的，以投标文件内容为准签订政府采购合同履约.