中国科学院古脊椎动物与古人类研究所

古蛋白质自动化实验平台

采购项目（第二批）

招  标  文  件

第二册

（专用册）

招标编号：OITC-G220581604

东方国际招标有限责任公司

中国 · 北京

2022年8月

第八部分  采购需求

    - 货物需求一览表

| 包号 | 货物名称 | 数量 | 交货期 | 指定到货港 | 项目现场（交货地点） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自动移液工作站 | 1 | 详见具体技术规格 |  |  |
| 2 | 全自动毛细管电泳仪 | 1 | 详见具体技术规格 |  |  |
| 3 | 自动化遗传物质片段回收系统 | 1 | 详见具体技术规格 |  |  |

注：投标人须对上述投标内容中完整的一包或几包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。

    - 总则

1、投标要求

1.1  投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。

1.2  投标人提供的货物须是成熟的全新的产品，其技术规格应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。

1.3  投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。买方有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。

1.4  投标人的投标产品应符合国家有关部门规定的相应技术、节能、安全和环保标准；如国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的，则投标人的投标产品必须符合相应规定或要求。

2、评标标准

2.1  除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。

2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。投标人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。选件一旦为用户接受，其费用将加入合同价中。

2.3  为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。

2.4  关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。

2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。

2.6  在评标过程中，买方有权向投标人索取任何与评标有关的资料，投标人务必在接到此类要求后，在规定时间内予以答复。对于无答复的投标人，买方有权拒绝其投标。

3、工作条件

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求：

3.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。

3.2  适于在电源220V（10％）/50Hz、气温摄氏+15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。

3.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。

3.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

4、验收标准

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收：

4.1  仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收，如卖方届时不派人来，则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损，买方有权要求卖方负责更换。

4.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。

4.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

5、本技术规格书中标注“*”号的为实质性要求，不满足其投标将被拒绝。

6、如在具体技术规格中有本总则不一致之处，以具体技术规格中的要求为准。

三、具体技术规格

第1包 自动移液工作站

（一）技术要求：

1. 工作条件：

1.1 见总则第3条。

2. 设备用途：

2.1  主要用于“蛋白质亲和纯化”、“肽段酶解和脱盐”、“N-糖处理”和“磷酸化蛋白质富集”等自动化前处理工作。

3. 技术规格：

3.1自动移液工作站的移液头配备正向位移探针式注射器。为通过微柱的液体提供精确的、主动排送的流速控制。

#3.2 移液头适用于多种填料的微量色谱小柱，包括Protein A小柱，Protein G小柱，反相小柱，强阳离子交换小柱，TiO2小柱，链酶亲和素小柱等。

3.3移液头尖端与微柱填充床上方的入口密封圈紧密配合，形成液体链接，避免空气进入色谱小柱。

*3.4 软件已为“蛋白质亲和纯化”、“肽段酶解和脱盐”、“N-糖处理”和“磷酸化蛋白质富集”等工作流程开发好成熟的方法。用户界面灵活直观，无需用户编写程序。

3.5工作站主机台面含9块SBS板面。

3.6可并行完成1–96个通道的移液操作，通道数量可以通过软件指定。

#3.7 96通道移液头中的每一个通道都可以单独拆卸，清洗，更换。

3.8既可以处理96孔板也可以处理384孔板。

#3.9 移液体积范围0.3–250 uL。

#3.10移液精度高，2uL移液CV不超过5%

3.11 96通道移液头可以灵活使用，不仅可以进行96通道并行移液，还能够单行（12个吸头）、单列（8个吸头）地进行移液，甚至还可以进行单吸头移液操作。

3.12除普通移液操作外，还可以完成一次吸液多次放液以及多次连续吸液一次放液等复杂液体处理。

3.13既可以在液面下加液，也可以不接触液面加液。既可以触底加液，也可以靠壁加液。

3.14 可使用普通250ul吸头，也可以使用蛋白质纯化小柱。

3.15 可以自由设定吸液和放液速度，自由设定吸液前和放液后吸空气的体积，用户可以根据需要设定移液体积校准曲线。

3.16微孔板兼容性：可以使用符合ANSI标准的任何96孔板和384孔板，包含14mm普通规格微孔板、深孔板，以及PCR板、ELISA板等。

#3.17机械手可以抓取SBS标准板，也可以抓取吸头盒，可以将板叠放在一起，也可以完成打开和放回板盖的操作。

3.18机械手有传感器可以感应是否正确夹板或板的有无。

#3.19有红外光帘，当外界物体如操作人员手臂进入移液工作空间时立即暂停运动。有急停按钮，当操作人员发现潜在危险时可以按下按钮立即暂停运动。无论红外光帘还是急停按钮触发的暂停都可以继续运行，无需重新启动。

*3.20 储液槽具有单独的枪头收集极和溢流槽，可减少新液与废液的混合。它在清洗枪头和保存珍贵清洗液方面具有最佳效能。

3.21控制软件不仅可以控制移液工作站，还可以控制其他自动化设备，为以后实现更高程度的自动化做好准备。

3.22控制软件内置调度功能，可以在不同仪器上同时运行不同的实验。

4. 产品配置要求

4.1自动移液工作站一套，包括：

- 4.1.1自动前处理平台1个

- 4.1.2蛋白处理移液头1个

- 4.1.3抓板机械手1个

- 4.1.4小柱架1个

- 4.1.5自动填充洗站1个

- 4.1.6振荡模块1个

- 4.1.7温控模块1个

- 4.1.8台式电脑1台

- 4.2 96通道小体积移液头1个

- 4.3 250 uL枪头50盒

- 4.4 10 uL枪头50盒

- 4.5 C18填料的枪头 20盒

- 4.6 RP-S填料枪头2盒

- 4.7 V孔板加热垫板1个

- 4.8 深孔板加热垫版1个

（二）质保及售后服务：

1.1 设备安装调试：设备到货后，卖方应按客户通知时间派技术工程师到指定地点进行设备的安装、调试及试运行，并对安装和调试的正确性负责，直至设备正常运行。

1.2 技术培训：卖方应按客户需求对设备使用的技术人员、操作人员进行免费技术培训，可提供不少于1天的定制化用户现场培训，人数不限。

1.3 保修期：自安装、调试、验收合格之日起3年。保修范围应包括提供的所有设备（含第三方设备或配件）和安装调试服务。在保修期内应提供维修和技术咨询服务，矫正和免费更换有缺陷的设备或部件、排除系统出现的故障。质量保证期满，卖方为买方提供终身保修有偿服务。

1.4 维修响应时间：电话响应时间不超过1.5个工作小时内，现场响应时间一般不超过 3 个工作日内。

1.5 卖方在国内必须有专业的维修工程师，能有效的保证售后维修服务。

（三） 订货数量：

1套。

（四） 交货地：

用户指定地点

（五）交货日期：

合同生效后4个月内。

第2包 全自动毛细管电泳仪

（一）技术要求：

1. 工作条件：

1.1 工作环境温度: 15到25°C

1.2 工作环境湿度：小于80%

1.3 电源：100-240 VAC, 50-60Hz

2. 设备用途：

  - 用于高通量动植物基因组核酸扩增产物微卫星片段大小分析，即SSR分析。

  - 用于常规DNA/RNA或扩增产物片段大小定性定量分析。

  - 用于二代测序（NGS）过程中基因组DNA及文库的质控（定性定量）。

  - RNA定性定量分析。

  - 质粒DNA分析、CAPS/RAPD/AFLP分析。

  - 同时具备定性和定量的功能。

3. 技术规格：

3.1自动进样系统：采用标准SBS格式96孔板装载样品，应能支持48或96个样品同时进样，同时检测。

#3.2进样系统配置要求：3x96样品进样托盘，可实现无人值守下288个样本连续进样分析。

#3.3基于毛细管电泳分离技术，片段大小分辨率：3bp(小于300bp片段)

  - 每次样本分析前能自动更换新的分离胶

#3.5全自动操作：能够实现全自动灌胶、进样、进Marker和ladder，能够在分析结束后自动完成毛细管的清洗并自动放置于毛细管保存液中。

*3.6标准分析时间：能够在24分钟内完成48或96个样本的分析检测（小于3kbp样本）

3.7 DNA常规灵敏度为5ng/µl-250ng/μl；DNA高灵敏度为5pg/µl-12ng/µl。

3.8动态范围：≥3个数量级。

3.9样品要求：PCR产物、基因组DNA、RNA等。样品无需纯化、除盐等后处理，能够直接进样分析。

3.10可检测DNA范围：50bp～60,000bp，可对基因组DNA进行质控检测。

#3.11试剂盒种类：至少应包含基因组DNA，NGS，RNA及常规片段大小的检测试剂盒。

3.12片段大小计算精度：CV≤5%

3.13光源：长寿命LED光源（标准寿命超过10年）激发波长470nm。

3.14检测器：高灵敏度CCD检测器，检测样本的发射波长范围：500～600nm。

3.15 进样方式：电压进样和真空进样2种进样方式。

#3.16可同时放入2种不同类型的分离胶，2种不同类型的应用可不需要人工干预连续进行，如可连续进行DNA和RNA定性定量分析。

4. 产品配置要求

  - 主机：1台

4.2 附件：控制分析软件一套，安装调试试剂盒1套，备品备件及工具包，毛细管组件，使用手册

（二）质保及售后服务：

1.1 设备安装调试

1.1.1在货物到达使用现场后，卖方按买方通知时间派技术人员到买方的项目现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，直至设备正常运行，并承担因此发生的一切费用；

1.1.2 卖方向买方提供详细的验收标准、验收手册。设备安装后，仪器所有技术参数经检验应符合国际和国家标准及厂方标准。买方有权利委托中国有资格的单位对上述仪器进行精度校核。

1.2  技术培训

1.2.1卖方负责对买方技术人员、操作人员进行现场免费培训，培训内容包括设备操作、设备维护及简单的设备维修等，直至技术人员、操作人员能够熟练掌握为止；

1.3 保修期：自仪器验收合格日起1年。

1.4 维修响应时间：在接到买方仪器保修通知后，在24小时内予以应答，并在48小时内进行维修，保证仪器的正常工作；

1.5卖方在国内必须有专业的维修工程师，能有效的保证售后维修服务。

（三） 订货数量：

1台

（四） 交货地：

用户指定地点

（五）交货日期：

合同签订后120天。

第3包 自动化遗传物质片段回收系统

（一）技术要求：

1. 工作条件：

无特殊要求

2. 设备用途：

自动化完成核酸片段大小范围的回收（size-selection）。

3. 技术规格：

3.1.基本功能：自动化完成核酸片段大小范围的回收（size-selection）

3.2.操作方式：软件中设置回收片段起始bp和结束bp，区间片段自动回收到回收室中

3.3.泳道分布：共5个泳道，可同时回收5个样品

3.4.自动化：上机后再无需人工观察比对片段大小、以及手工干预，就能在回收室中直接得到目标核酸

3.5.防交叉污染：泳道之间完全独立，拒绝交叉污染

*3.6.核酸片段大小回收范围：100-1,500bp（100bp-1.5kb）

3.7.最大上样量：5ug DNA

3.8.可进行狭窄范围的高精度片段回收，可进行miRNA文库中片段回收

3.9.最低含量样本回收：可对低至ng级的基因组DNA、ChIP-DNA（染色质免疫共沉淀的基因组DNA）进行回收

#3.10.宽范围回收：单个样本在泳道内可长时间宽范围洗脱回收，起始bp和终止bp之间范围可超过1000bp

#3.11.回收方式：有窄片段、宽范围、时间模式、手动模式4种方式

#3.12.独立性：各泳道可独立回收不同大小范围片段，还可单独暂停、再启动

3.13.防小片段污染：能非常高效去除引物二聚体、接头二聚体等各种小分子片段，大大提高后续实验效率

3.14.应用：回收产物可直接应用于一代测序、高通量测序（二代测序）、各种文库制备，也可回收酶切用于克隆等传统分子生物学实验

3.15.高通量测序应用：二代测序常规的Paired-end文库、RNA-seq文库、miRNA-seq文库、ChIP-seq文库、外显子组测序文库、Nestera文库、PGM文库、Proton文库、RAD-seq文库、甲基化测序文库、目标捕获测序（Target-seq）转基因测序文库、临床样本测序文库、病原微生物测序文库、循环血cfDNA片段回收、肿瘤ctDNA片段回收等

3.16.主机参数：

电压 100 V, 150V，或者25V。

电流（单泳道） 2.5 mA

光检测 470 nm 激发，525 nm 发射

电源 100-240 V, 2.5 A, 50-60 Hz

#3.17. 软件带有QC功能，可对实验过程和结果进行质控。

4. 产品配置要求

4.1 自动化遗传物质片段回收仪1台；显示器1台；

4.2附件：配套运行程序软件1套，安装调试试剂盒1套，使用手册。

（二）质保及售后服务：

1.1 设备安装调试

设备到货后，卖方应按客户通知时间派技术工程师到指定地点进行设备的安装、调试及试运行，并对安装和调试的正确性负责，直至设备正常运行。

1.2  技术培训

卖方应按客户需求对设备使用的技术人员、操作人员进行免费技术培训。

1.3 保修期

自安装、调试、验收合格之日起1年。保修范围应包括提供的所有设备（含第三方设备或配件）和安装调试服务。在保修期内应提供维修和技术咨询服务，矫正和免费更换有缺陷的设备或部件、排除系统出现的故障。质量保证期满，卖方为买方提供终身保修有偿服务。

1.4 维修响应时间

设备出现故障，接到买方通知后，卖方应能在8小时内响应，如有需要需在48小时内安排技术工程师上门排除设备故障。

1.5 要求卖方提供的其它技术服务内容

卖方需提供仪器最新信息及应用资料，享受免费升级服务，免费升级软件

（三） 订货数量：

1套。

（四）交货地：

客户指定地点。

（五）交货日期：

合同签订后三个月内。