中国科学院上海有机化学研究所

大组织样本光片扫描成像系统采购项目

招  标  文  件

第二册

（专用册）

招标编号：OITC-G220300357

东方国际招标有限责任公司

中国 · 北京

2022年7月

第五部分  投标邀请

第五部分   投标邀请

日期： 2022年 7 月 28 日

项目概况

大组织样本光片扫描成像系统招标项目的潜在投标人应在www.o-science.com获取招标文件，并于2022年8月18日13点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：OITC-G220300357

项目名称：中国科学院上海有机化学研究所大组织样本光片扫描成像系统采购项目

预算金额： 450  万元（人民币）

最高限价（如有）： 450  万元（人民币）

采购需求：

1、采购项目的名称、数量：

| 包号 | 货物名称 | 数量 （台/套） | 是否允许采购进口产品 | 采购预算（人民币） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大组织样本光片扫描成像系统 | 1 | 是 | 450万元 |

投标人可对其中一个包或多个包进行投标，须以包为单位对包中全部内容进行投标，不得拆分，评标、授标以包为单位。

2、技术要求详见公告附件。

合同履行期限：详见采购需求

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

无

3.本项目的特定资格要求：

- 在中华人民共和国境内依法注册的，具有独立承担民事责任能力，遵守国家法律法规，具有良好信誉，具有履行合同能力和良好的履行合同的记录，具有良好资金、财务状况的法人实体；

- 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目投标；

- 投标单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

- 按本投标邀请的规定获取招标文件；

- 投标人不得为列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

三、获取招标文件

时间：2022年7月28日 至 2022年8月4日，每天上午9:00至11:00，下午13:00至17:00。（北京时间，法定节假日除外）

地点：www.o-science.com

方式：登录东方在线www.o-science.com注册并购买。

售价：￥600 元，本公告包含的招标文件售价总和

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

2022年8月18日13点30分（北京时间）

地点：上海市徐汇区岳阳路319号8号楼13楼会议室

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其它补充事宜

1、投标文件递交地点：上海市徐汇区岳阳路319号8号楼13楼会议室

2、招标文件采用网上电子发售购买方式：

1）有兴趣的投标人可登陆“东方在线”（http://www.o-science.com 招标在线频道），完成投标人注册手续（免费），然后登录系统浏览该项目下产品的“技术指标”，已注册的投标人无需重新注册。招标文件售价：每包人民币600 元。如决定购买招标文件，请完成标书款缴费及标书下载手续。

2）投标人可以电汇的形式支付标书款（应以公司名义汇款至下述指定账号）。

开户名称：东方国际招标有限责任公司

开户行：招商银行北京西三环支行

账  号：862081657710001

3）投标人应在“东方在线“上填写开票信息。在投标人足额缴纳标书款后，标书款电子发票将发送至投标人在“东方在线”上登记的电子邮箱，投标人自行下载打印。

3、以电汇方式购买招标文件和递交投标保证金的，须在电汇凭据附言栏中写明招标编号、包号及用途（如未标明招标编号，有可能导致投标无效）。

4、采购项目需要落实的政府采购政策：

（1）政府采购促进中小企业发展

（2）政府采购支持监狱企业发展

（3）政府采购促进残疾人就业

（4）政府采购鼓励采购节能环保产品

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称： 中国科学院上海有机化学研究所

地址： 上海市徐汇区零陵路345号

联系方式：021-64318161/010-68290511/68290515/68917585/68290513/68917583/68290509

2.采购代理机构信息

名 称：东方国际招标有限责任公司

地　址：北京市海淀区西三环北路甲2号院科技园6号楼13层01室

联系方式：杨帆 陈小舫 赵倩 王淑文,13262733317/021-64318161/010-68290511/68290513，swwang@otic.com.cn/fyang@oitc.com.cn

3.项目联系方式

项目联系人：杨帆 陈小舫 赵倩 王淑文

电　话：13262733317/021-64318161/010-68290511/68290513

第六部分  投标人须知资料表

第六部分   投标人须知资料表

本表是对招标文件第一册“投标人须知”的具体补充和修改，如与招标文件各部分内容有差异，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 采购人： 中国科学院上海有机化学研究所 采购代理机构：东方国际招标有限责任公司 |
| 1.2 | 合格的投标人资格： 1）符合“《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求” ； 2）在中华人民共和国境内依法注册的，具有独立承担民事责任能力，遵守国家法律法规，具有良好信誉，具有履行合同能力和良好的履行合同的记录，具有良好资金、财务状况的法人实体； 3）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目投标； 4）投标单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动； 5）按本投标邀请的规定获取招标文件； 6）本项目不接受联合体投标； 7）投标人不得为列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。 （注1） |
| 7.1 | 投标人须以包为单位对包中全部内容进行投标，不得拆分，否则其投标将被拒绝。评标、授标以包为单位。 |
| 9.5 | 投标人须以“技术需求逐条应答表（格式见附件5）”逐条说明所提供货物和相关服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应或申明与技术规格条文的正负偏离。 |
| *10.6 | 10.6.1本项目允许采购进口产品，进口产品与服务报CIP用户所在地美元、欧元、英镑、日元或人民币价（不含关税、增值税），该报价中需含设备运输至招标人指定地点交货所发生的所有费用（包括运输费用、保险费、包装费、装卸费等）。 10.6.2 国产产品与服务报项目现场交货人民币价。报价中需包括制造、装配和发运货物所使用的材料、部件及货物本身已支付或将支付的产品税、销售税和其它税费。 10.6.3上述价格的构成须按在分项报价表中格式要求详细列出。 10.6.4 对原产于美国的产品，进口时在正常科创免税之外，中国政府加征的特殊关税由中标人承担。 |
| 11.1 | 投标保证金金额：各包采购预算金额的1.5%。 投标保证金形式：电汇、银行保函或中国投资担保有限公司出具的担保函。 (1) 投标保函有效期应同投标有效期；如投标保证金采用银行保函形式，则必须采用本章所附的“投标保证金的银行保函格式”中的条款及格式，否则投标被拒绝（“投标保证金的银行保函格式”详见附件9）；投标人应承担投标保函开具、递交、退还、通知及核印等产生的一切相关银行费用。 (2) 使用电汇形式的，投标保证金必须从境内银行账户转出，且在投标截止时间前汇到招标代理机构账户，否则投标被拒绝： 投标人应于投标截止期前将全额投标保证金转入下述指定账号, 并应将“投标保证金电汇凭证/投标保函”单独密封，在投标时与“投标一览表”同时递交。 开户名（全称）：东方国际招标有限责任公司 开户银行：招商银行北京西三环支行 帐号：862081657710001 注：须在电汇凭据附言栏中写明招标编号、包号及用途（如未标明招标编号，有可能导致投标无效） |
| 12.1 | 投标有效期： 150天 |
| *13.1 | 投标文件：正本：1份 副本：5份 电子版：1份。（正本投标文件的扫描件，PDF格式，与纸质版一致；U盘或光盘，单独密封提交） |
| 19.4 | 投标无效的情形： （1） 投标人未提交投标保证金或形式不符或金额不足的； （2） 投标有效期不足的； （3） 未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的； （4） 未提供法定代表人授权书的； （5） 未提供制造商授权书的(进口货物适用)； （6） 投标人有违法违纪行为，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，或参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有重大违法记录的； （7） 投标文件中提供虚假或失实资料的； （8） 投标报价超过采购预算的； （9） 投标人以明显低于成本价的价格恶意参与投标的； （10）招标文件中明确规定不接受进口产品参加投标的，投标人提供进口产品的； （11） 不符合法律、法规和招标文件中*号条款及实质性要求的。 |
| 19.5 | 19.5.1在任何时候，如果发现投标人以低于成本价的价格恶意竞争时，将导致废标。 19.5.2 投标人需就整个包进行响应，不完整的投标将被拒绝。 19.5.3投标报价不得超出采购预算（设置最高限价的，以最高限价为准），否则投标将被拒绝。 投标报价如为外币，按以下公式换算为人民币，换算后的人民币价格若高于采购预算（设置最高限价的，以最高限价为准），投标将被拒绝： 换算后人民币价格=投标报价（外币）×汇率 说明：汇率为开标当日中国银行总行首次发布的外币对人民币的现汇卖出价 |
| 21.3 | 评标方法：综合评价打分法 具体评分标准详见附表。 |
| 24.1 | 确定中标候选人的原则为：按综合评价得分排名确定 |
| 28.1 | 如中标产品为国产产品，中标人即为国内合同卖方 如中标产品为进口产品，中标人应授权产品国外厂商或国外厂商指定的境外公司作为外贸合同卖方。外贸合同的签约币种须与投标报价币种一致。 |
| 29.1 | 履约保证金：不适用 |
| 30.1 | 中标商在收到中标通知书后5日内，须向采购人代理支付中标服务费： 1、中标服务费支付给采购人的招标采购代理，即东方国际招标有限责任公司，收取标准为国家计委招标代理服务费暂行标准[2002]1980号文件中规定的货物采购收费比率，具体比率为： 中标金额 （人民币万元）; 比率. 100以下; 1.5%. 100-500; 1.1%. 500-1000; 0.8%. 1000-5000; 0.5%. 注：中标服务费按差额定率累进法计算。 |
| 34.7 | 接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址： 接收方式：传真或电子邮件或邮寄 联系部门：招标部 联系电话：010-68290524 传真：010-88517351 电子邮箱： liyuan@oitc.com.cn 通讯地址：北京市海淀区西三环北路甲2号院科技园6号楼13层01室 |
| 中小企业划分标准所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业 |
| 废标条款 | - 符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的； - 出现影响采购公正的违法、违规行为的； - 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的； 4、因重大变故，采购任务取消的。 |

注1：

1）信用信息查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等。
2）信用信息查询截止时点：同投标截止期，即查询投标人截止到投标截止期的信用信息记录。
3）信用信息查询记录和证据留存的具体方式：信用信息查询记录将以网站截图打印稿形式与其他采购文件一并保存。
4）信用信息的使用规则：如投标人为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单的供应商，或为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商，则其投标将被拒绝。

附表：评分标准

本次评标采用综合评价打分法，即在投标文件满足招标文件全部实质性要求前提下，根据招标文件中规定的各项因素及权重（分值），评标委员会每位成员分别对每个通过初审的投标人进行综合评审后，评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

一、投标文件的初审：

1、资格性检查

| 序号 | 评审内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具备《政府采购法》第二十二条供应商资格条件 | 具有独立承担民事责任的能力； |
|  |  | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； |
|  |  | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； |
|  |  | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； |
|  |  | 参加招标投标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； |
|  |  | 法律、行政法规规定的其他条件 |
| 2 | 在中华人民共和国境内依法注册的，具有独立承担民事责任能力，遵守国家法律法规，具有良好信誉，具有履行合同能力和良好的履行合同的记录，具有良好资金、财务状况的法人实体（供应商为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”；供应商为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”） |  |
| 3 | 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目投标（提供未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的声明（格式自拟，加盖公章）） |  |
| 4 | 投标单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供“控股股东名称、控股企业的名称和存在管理、被管理关系的单位名称且不存在以上有关联关系单位同时参加同一项目投标的说明” （格式自拟，加盖公章）） |  |
| 5 | 银行出具的资信证明文件或公司上一年度经审计的审计报告（投标人必须提供，但由专业担保机构已出具投标担保函的除外） |  |
| 6 | 依法缴纳税收的记录（提供投标截止日期之前12个月内任何一期纳税记录复印件并加盖公章）（自行编写无效）（依法免税的供应商，须提供相应文件证明其依法免税） |  |
| 7 | 依法缴纳社会保障资金的记录（提供投标截止日期之前12个月内任何一期缴费记录复印件并加盖公章）（自行编写无效）（依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，须提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金） |  |
| 8 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明。（格式自拟，加盖公章） |  |
| 9 | 具有良好商业信誉和健全财务会计制度的财务状况的承诺（格式自拟，加盖公章） |  |
| 10 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺（格式自拟，加盖公章） |  |
| 11 | 按本投标邀请的规定获取招标文件 |  |
| 12 | 本项目不接受联合体投标/招标文件允许联合体投标时，提供了满足招标文件要求的联合体协议书。 |  |
| 13 | 投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）。 |  |
| 14 | 当本项目（包）涉及预留份额专门面向中小企业采购，须提供《中小企业声明函》 1、投标人单独投标的，应提供中小企业声明函；如为监狱企业或残疾人福利性单位，不必提供中小企业声明函，但须按注1或注2要求提供证明材料。 2、如招标文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且投标人为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》中如实填报。上述中小企业如为监狱企业或残疾人福利性单位应在声明函中如实列明单位性质，并按注1或注2要求提供证明材料。 注1：监狱企业须提供由省级以上监狱管理局（北京市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 注2：残疾人福利性单位须按招标文件要求提供《残疾人福利性单位声明函》。 |  |
| 结论 |  |  |

注：结论栏中填写“合格”表示该投标人投标文件符合招标文件的资格性要求，“不合格”表示该投标人投标文件不符合招标文件的资格性要求。

2、符合性检查

| 序号 | 评审内容 |
| --- | --- |
| 1 | 是否由法人代表或授权代表有效签署 |
| 2 | 是否按招标文件规定提供法人代表授权书（如适用） |
| 3 | 是否按招标文件规定要求密封、签署、盖章 |
| 4 | 投标有效期是否满足招标文件（不少于150天） |
| 5 | 是否按招标文件规定提交足额投标保证金 |
| 6 | 投标保证金的有效期是否满足招标文件（同投标有效期） |
| 7 | 投标报价是否固定唯一，投标报价是否超过采购预算（设置最高限价的，以最高限价为准） |
| 8 | 招标文件中明确规定不接受进口产品的，投标人是否提供了进口产品 |
| 9 | 是否按招标文件要求提供制造厂家的授权书（进口货物适用） |
| 10 | 如评标委员会发现投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，投标人是否按要求作书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或不能提供相关证明材料的，评标委员会将其作为无效投标处理 |
| 11 | 是否符合招标文件规定的其它实质性要求（须满足带*条款） |
| 12 | 投标文件是否有招标文件中规定的其它无效投标条款 |
| 结 论 |  |

注：结论栏中填写“合格”表示该投标人投标文件满足招标文件的符合性要求，“不合格”表示该投标人投标文件不满足招标文件的符合性要求。

资格性检查和符合性检查均“合格”的，通过投标文件的初审，进入下一步具体评分环节；否则，其投标无效。

- 具体评分标准（满分为100分）

| 评分项目 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 价格 部分 （30分） | 根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）的规定，本次价格评分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格评分统一按照下列公式计算： 价格评分 =（评标基准价/投标报价）×30 | 30 |
| 商务 部分 （8分） | 1、商务条款应答响应情况 商务条款应答有负偏离得0分，商务条款应答无偏离或正偏离得2分 | 2 |
|  | 2、投标人的相关业绩（每提供一个在投标截止日起近3年内相同产品项目合同案例加1分，最高不超过6分，案例以提供的合同为准，要求必须提供与最终用户签订的合同首页、合同金额所在页、签字盖章页复印件作为证明） | 6 |
| 技术 部分 （60分） | 1、技术指标条款响应情况 - 技术偏离表须依据招标文件技术指标逐条响应，否则视为未实质性响应招标文件, 其投标予以拒绝； - 技术指标评审基准分为55分，评委根据技术指标的偏离情况按以下标准进行评审： a．标记为“*”的指标是关键技术条款，正偏离不加分，如不满足其投标予以拒绝； b．标记为“#”的指标是重要技术条款，正偏离不加分，负偏离每条减 10 分； c．无标记的指标是一般技术条款，正偏离不加分，负偏离每条减 0.1分。 - 凡标有最低一级序号的指标项即为一项技术条款，无论是否隶属于上一级编号。 注：投标人在响应技术条款时，应提供制造商公开发布的印刷资料（彩页或Datasheet）或检测机构出具的检测报告，若制造商公开发布的印刷资料与检测机构出具的检测报告不一致，以检测机构出具的检测报告为准。如果投标人不提供印刷资料或检测报告；印刷资料或检测报告出现与技术规格响应不一致；或无法体现投标人技术规格响应的情况时，评标委员会有权不予以认可。 投标人对标记为星号（“*”）的关键技术条款必须在投标文件中提供技术支持资料。技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料或检测机构出具的检测报告为准，凡不提供技术支持资料的，视为不满足招标文件要求，其投标予以拒绝。 | 55 |
|  | - 售后及技术支持服务方案 不满足招标文件要求的得0分；基本满足招标文件要求的得1分；完全满足和优于招标文件要求的3分 | 3 |
|  | - 培训方案 不满足招标文件要求的得0分；基本满足招标文件要求的得1分；完全满足和优于招标文件要求的2分 | 2 |
| 其他 (2分) | 投标人所投产品获得相关节能、环保产品认证情况： （1）节能产品：投标产品属于财政部和国家发改委最新公布的优先采购节能产品政府采购品目清单的（须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件并加盖公章）得1分；否则0分。 （2）环境标志产品：投标产品属于财政部和生态环境部最新公布的优先采购环境标志产品政府采购品目清单的（须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件并加盖公章）得1分；否则0分。 | 2 |

注：

- 非专门面向中小企业采购的采购项目，根据财政部、工业和信息化部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》、财政部、司法部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》、财政部、民政部、中国残疾人联合会发布的《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》及财政部发布的《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》的规定，如投标产品被认定为小微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位制造的产品（须提供相关证明文件，小微企业提供《中小企业声明函》，监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》），可在上述第1项价格评分中，对该包的价格给予10%的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

2、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下同一项目包投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按投标报价排列，报价最低的投标人获得中标人推荐资格；得分与投标报价均相同的，按技术指标优劣排列，技术得分最高的投标人获得中标人推荐资格。

3、对非单一产品采购的项目包，在各包中确定核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

4、评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

第七部分  合同特殊条款

第七部分   合同特殊条款

合同专用条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以专用条款为准。

1.2   买方：本合同买方系指： 中国科学院上海有机化学研究所

卖方：本合同卖方系指：　中标人

1.5   项目现场：本合同项下的货物安装和运行地点位于：项目现场

13.3  交货时间要求:详见“第八章 货物需求一览表及技术规格”

交货地点要求：项目现场

18.4 质量保证期：详见“第八章 货物需求一览表及技术规格”

20.1  付款方式：

对于进口产品，采用即期不可撤消信用证等国际贸易支付条件支付：

90%凭合同要求单据支付；

10%凭用户代表签字并加盖单位公章后的验收报告支付。

对于国产产品：

首付款：签订合同30日内付款至总合同金额35%，

设备安装完成30日内付款至总合同金额70%，

设备完成技术验收合格后付款至总合同金额90%，

投入使用并稳定运行6个月内付款至总合同金额100%。

第八部分  采购需求

    - 货物需求一览表

| 包号 | 货物名称 | 数量 | 交货期 | 指定到货港 | 项目现场（交货地点） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大组织样本光片扫描成像系统 | 1 | 合同生效后45天内 | CIP 上海机场 | 上海市海科路100号用户实验室 |

注：投标人须对上述投标内容中完整的一包或几包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。

    - 总则

1、投标要求

1.1  投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。

1.2  投标人提供的货物须是成熟的全新的产品，其技术规格应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。

1.3  投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。买方有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。

1.4  投标人的投标产品应符合国家有关部门规定的相应技术、节能、安全和环保标准；如国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的，则投标人的投标产品必须符合相应规定或要求。

2、评标标准

2.1  除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。

2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。投标人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。选件一旦为用户接受，其费用将加入合同价中。

2.3  为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后45天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。

2.4  关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。

2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。

2.6  在评标过程中，买方有权向投标人索取任何与评标有关的资料，投标人务必在接到此类要求后，在规定时间内予以答复。对于无答复的投标人，买方有权拒绝其投标。

3、工作条件

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求：

3.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。

3.2  适于在电源220V（10％）/50Hz、气温摄氏+15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。

3.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。

3.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

4、验收标准

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收：

4.1  仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方负责更换。

4.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。

4.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

5、本技术规格书中标注“*”号的为实质性要求，不满足其投标将被拒绝。

6、如在具体技术规格中有本总则不一致之处，以具体技术规格中的要求为准。

三、具体技术规格

第1包 大组织样本光片扫描成像系统

- 技术要求：

- 工作条件：

  - 适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。见总则第3条。（如无特殊要求）

  - 适于在电源220V（10％）/50Hz、气温摄氏+15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。

  - 配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。

  - 适于在环境洁净度≥10万级的光学成像间，无振动源的实验室内进行长时间稳定的连续自动化拍摄工作。

- 设备用途：

2.1 系统采用侧向薄层光片选择性激发样品焦平面层信号，产生一个内源性的光学切面，同时拥有独立的照明/检测物镜形成相互垂直的照明光路和成像光路，依靠大靶面的sCMOS相机可满足完整大组织样品的快速多通道荧光检测需求。

2.2 系统适用于各种水性和有机透明剂处理后的完整组织样品成像，同时适用于各种自然透明的模式生物的观测成像。

2.3 系统适用于各类透明化方法制备的样品，且不受成像液折射率的限制，支持各种折射率的透明剂（RI范围1.33-1.58），如：水、细胞培养液以及SHIELD/CUBIC/Scale/BABB /PEGASOS等各类透明化方法的成像液，且维护简便，对镜头无损。

- 技术规格：

3.1 系统可对不同形状、尺寸、机械强度和标记方法染色的样品使用胶粘、夹持、凝胶包埋等方式固定并进行三维成像；

3.2 配备专属样本仓：配备专利样品仓和样品架，非易掉落的悬挂式上样，可进行 x / y / z 轴移动。成像过程无需进行样品旋转，即可观察样本的不同角度；

#3.3 适用样品最大尺寸范围 ：1um*1um*1um -2 cm *6 cm *1.5 cm；

3.4 系统配备超大视野的高清采集器，视野范围从535 um*535 um至15 mm*15 mm可调，可对大尺寸样品进行单细胞分辨率的深层成像，可观察超厚样品。根据样品透明度，对6cm以上超长样品的成像深度可达1.5 cm以上；可以对不同形状、尺寸、机械强度和标记方法染色的样品进行超大范围超高清成像。

#3.5 光片成像方式：光片技术必须是平铺光片技术，照明方式为双侧平铺光片照明，可以最大程度的提高光学成像的空间分辨率，减少光学畸变，消除图像中的阴影；

3.6 光片为动态虚拟光片：数量1-10灵活可调，光片数量可依据样本信号及成像需求自主灵活设定，任一放大倍数下光片数量均灵活可调；

3.6.1 光片具有实时可调性，光片厚度最薄可至1微米，具有极低的光漂白与光毒性；

3.6.2 光片可以灵活平铺显著提高成像深度以及 Z 轴分辨率，解决传统光片空间分辨率与成像视野之间矛盾，系统像素分辨率≥400nm x 400nm x 1um ，显著优于传统光片的轴向/横向分辨率比值。后期根据需求可升级至更高分辨率；

3.6.3 光片水平方向可自动调整聚焦点位置，支持动态水平对焦功能，以保证大样品成像时图像各处都能达到最佳的成像质量。

3.6.4 可灵活设置不同的成像分辨率和成像速度，满足不同应用需求，光片具有自动校准功能，所有流程均在软件自动实现，无需手动调节任何硬件，保护仪器长久运行稳定，使用简便，维护流程简易。

#3.7 配备高精度、超大形成范围的载物台，满足超大样本成像需求，样品移动平台行程：

样本移动行程 ≥ X 26 mm / Y 100 mm /Z 26 mm

重复精度(±) ≤ X 200 nm / Y 500 nm / Z 200 nm

最小步进精度 ≤ X 6 nm / Y 0.8 μm / Z 6 nm

最大 Z 轴移动速度 ≥ 8 mm / sec

3.8 激发物镜：5X激发物镜 2颗，NA 0.1 /WD 34mm ,适用于各类折射率介质。可实现双侧照明，有效提升最佳成像光程。

3.9 成像物镜：

3.9.1 1X空气镜头，0.25NA / WD≥ 65mm，满足6.3X以内的连续放大，超长工作距离满足所有不同折射率(1.33-1.58均可)的透明化大样本成像需求。

3.9.2 2X空气镜头，0.5NA/ WD ≥20mm，满足12.6X以内的连续放大，长工作距离满足所有不同折射率(1.33-1.58均可)的透明化大样本高分辨需求。

3.9.3 10X 介质镜头，NA 0.6/ WD ≥8mm,具有校正环，可与各种折射率范围为1.33至1.52的浸入介质兼容。凭借其高数值孔径、大视野和超长工作距离，该物镜能够以极高的清晰度和高通量观察大样本和整个器官。

#3.10 激发光均采用大功率、低损耗的半导体激光器，使用周期长，标配波长范围为405 nm、488 nm、561 nm，637 nm（亦可根据客户需求选配其他激发波长），配合相应的6通道滤光片，可以进行多通道荧光成像： 紫光激光器：405 nm ≥ 240mW；蓝光激光器：488 nm ≥ 150mW； 绿光激光器：561 nm ≥ 150mW；红光激光器：637 nm ≥ 140mW；

# 3.11 大靶面采集器：分辨率 ≥ 2304 ×2304，像素尺寸≥ 6.5 μm ×6.5 μm，帧频：帧速达到≥ 89.1fps@全幅@2304 ×2304，低噪音≤0.6e -读出噪声

3.12 具备多通道激发光自动修正功能，保障多色成像中不同颜色通道的准确校准；可以在实验过程中自动适应多色荧光成像时焦平面的变化。

3.13 采集软件控制：sCMOS成像控制及光片照明控制，支持多通道快速切换。

3.13.1 图像采集：支持多通道、多维图像采集。

3.13.2 光片实时优化与校准：匹配不同折射率的成像液（油性或者水性透明化方法的成像液皆可）, 校准不同角度的照明光片；优化不同放大倍数、不同平铺次数的光片。

3.13.3具备chromatic correction修正功能，保障多色成像中不同颜色通道的准确校准。

3.14 数据采集工作站一套：DELL T5820 ；CPU：Intel W-2245处理器 3.7GHz,8C;

内存：256G ECC DDR4 2666MHz；硬盘：2*2.5英寸 4TB  固态硬盘；2*10T SATA；显卡：NVIDIA Quadro A4000, 16GB；键鼠套装；显示器：DELL  U2722D 显示器

3.15 数据分析工作站一套：DELL T7920；CPU：2*Intel 4214R 2.4G,12C;内存：1T (128G*8) ECC DDR4 2666MHz；硬盘：2*2.5英寸 2TB  固态硬盘；3*8T SATA；显卡：1*RTX A6000 48G；键鼠套装；显示器：DELL P3222QE  31.5寸 4k显示器

* 3.16 配置商业第三方数据分析软件一套进行后续数据分析：针对平铺光片采集的数据批量处理，数据导出为标准.3dtiff格式，支持3D大数据，时间序列数据个节点可视化，图像处理（基础滤波，三维拼图, 切片校准，阈值分割，反卷积处理，深度学习，Filament editor条状物体分割），截图，动画制作；可分析血管，神经， 淋巴管， 肌动蛋白等条状结构；并提供了自动，半自动及交互式的工具，能够对样品进行分割分析等操作，可管理和可视化超大数据，最多可达数百GB。此扩展中使用的多分辨率技术允许对超大数据进行交互式可视化和操作。

- 产品配置要求

  - 产品主体部分说明

4.1.1光片显微镜主机一套

4.1.2物镜一套五颗：成像物镜3颗：1X（NA0.25/WD65mm）, 2X（NA0.5/WD20mm）, 10X（NA0.6/WD8mm); 照明物镜2颗：5X（NA 0.1 /WD 34mm）

4.1.3样品仓、样品架及及上样辅助器具一套

4.1.4独立4通道固体激光器405nm 、488nm 、561nm 、637nm

4.1.5大靶面荧光检测单元sCOMS相机一套

4.1.6数据采集软件一套

4.1.7数据采集工作站一套

  - 保证仪器设备的正常运行和常规保养所需的附件、专用工具和消耗品

4.2.1成像仓5套

4.2.2成像工具包一套

4.2.3光学成像专用破片套装一套

4.2.4专用样品架/样品夹一套

4.3其他附属设备

4.3.1大数据分析商业软件一套

4.3.2大数据分析工作站一套

5. 选购附件、备件及消耗品（请参考总则第2.2条）

无

6.  技术文件：

6.1  为便于用户进行接收仪器的准备工作，投标人应在中标且合同生效后45天内向用户提供一套完整的安装须知说明、操作手册、技术资料或白皮书、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。

6.2  投标人需提供产品样本“原件”而非复印件，附：图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。买方有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考，不做其他商业用途。

6.3 投标人在中标且合同签订后45天内，需提供一套完整的产品中文说明书、技术白皮书、产品使用及常见问题说明书给用户。

（二）质保及售后服务：

1.1 设备安装调试

1.1.1 仪器到货前，投标人应在合同生效后一个月内向买方提供详细安装要求方案；仪器到货后，买方负责提供必要的实验室条件，投标人在接到买方通知的7个工作日内派人前往负责该设备的安装、调试和操作培训，直至达到各项验收指标合格。

1.1.2投标人保证供应的仪器设备完全符合本招标指术指标要求，确保该产品为全新未使用过的仪器，否则应保证更换并向用户支付相关损失。此套设备由投标人根据本项目的技术指标定制而成，在调试过程中,达不到本项目招标技术指标要求的，如所配附件不能满足实验要求、若发现缺少及必需的配套部件或不适用的配件，将由投标人免费提供及增换配件及退货处理。

1.1.3投标人要把货物送达到最终用户所指定的实验室，若货物到达实验后出现外包装破损，需要安检，此费用由投标人负责。在1周内，投标人负责对仪器进行安装调试，在设备调试安装过程中，投标人负责教会设备使用维护方法，详细讲解各种技术参数及各种性能指标，并负责对用户指定的多名操作人员进行现场培训，直到被培训者能够熟练地独立操作和保养仪器。

1.1.4仪器正常运行达到发布标书的应用要求和技术指标后组织验收，要求投标人派专职工程师来实验室培训3次及以上。

1.2投标方应安排专职工程技术人员对用户进行免费技术培训，有关要求如下：

1.2.1培训内容：中标人需制定详细的培训内容和培训计划，并在标书种罗列明细。培训内容包括仪器的技术原理、操作、数据处理、基本维护等。

1.2.2培训时间：中标人的培训时间不得少于一周，需保证在仪器培训结束后，招标方的主要使用人能够独立使用仪器。同时，需保证如遇设备升级更新，中标人需及时提供更新操作指导。

1.3保修期：中标方承诺设备自验收合格之日起，厂家质保5年。保修期满前1个月内卖方应负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。

1.4维修响应时间：中标人在接到报修后2小时内响应，2天内到达现场，96小时内处理完毕。若在96小时内仍未能有效解决，中标人需协调资源，保证使用人的图像采集工作正常完成，须有免费的同型的设备协助使用人顺利完成工作。

1.5投标人需对所售产品负责终身维护与维修，并按国际标准提供零备件供应保障，保证使用人仪器稳定运行。投标人应免费向用户提供自验收之后未来3年的仪器采集软件的免费升级和优惠，并以优惠价提供与之相关的硬件升级。

（三） 订货数量：

订货量：1套。

- 目的港/交货地：

CIP 上海机场/上海市海科路100号用户实验室

（五）交货日期：

合同生效后45天内