中国科学院力学研究所

高脉冲能激光器放大模块系统采购项目

竞争性磋商文件

采购编号：OITC-G220360927

东方国际招标有限责任公司

二〇二二年八月

第五部分：采购需求

货物需求一览表

| 包号 | 货物名称 | 数量 | 交货期 | 项目现场（交货地点） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高脉冲能激光器放大模块系统 | 1 | 合同签署后3个月内 | 北京市海淀区北四环西路15号 |

高脉冲能激光器放大模块系统

- 设备名称：

高脉冲能激光器放大模块系统

- 数量：1套

- 设备组成部分及技术参数

3.1 Nd:YAG激光增益模组：

*（1）激光增益模组工作中心波长1064nm，重复频率最大4Hz，工作脉宽最大50ms，最大占空比20%；

*（2）增益模块#1，数量3个，匹配直径2.5mm的工作光束，峰值功率4800W，光转换效率不低于35%；增益模块#2，数量3个，匹配直径4.5mm的工作光束，峰值功率24000W，光转换效率不低于40%；设计要考虑消除自激振荡；

（3）通水结构为激光芯片和增益介质棒并联。

3.2 增益模组供电模块：

*（1）需要为Nd:YAG激光增益模组（2个增益模组#1，2个增益模组#2）进行供电，最大频率4Hz，最大脉宽50ms；

*（2）模组驱动器，包含电流控制、时序控制和触发设计，上升沿/下降沿时间

0.5ms左右，输出电流曲线在脉宽10-50ms范围内可调(如上升直/曲线、下降直/曲线、恒定等)，需对每个增益模组独立控制，具有外控独立接口、模块化设计，水冷散热，自带外壳，U式机箱设计，可以不含电源；

*（3）同步信号控制系统，设置有液晶显示屏，可以控制模块化电流驱动器的脉冲输出，提供外部同步信号输入、同步信号输出、延时设置等功能，模块化驱动器的每一路电流均可独立设置，U式机箱设计；

#（4）超级电容器为全部增益模块供电，满足模块工作条件要求。

（5）提供连接电缆线，插拔式设计。

3.3 水冷系统：

*（1）为4个Nd:YAG激光增益模组和驱动器提供冷却；

#（2）对每个激光增益模块进行独立冷却。

3.4 技术指标要求：

（1）使用条件：最大50ms@4Hz；

（2）项目交付前，为保证激光器的寿命稳定性，可提供免费样品进行寿命测试，要求：a)样品：3组10芯片串联的激光器，1组可以供此激光器工作的电源；b)环境：45℃高温下进行老化，在硬开关50%占空比情况下无故障运行至少3000万次。

- 设备用途与功能

中心波长1064nm种子源放大泵浦用。

- 安装要求：

厂家安排工程师到用户现场进行免费安装、调试；除满足技术方案要求的安装要求外，需出具安装调试方案，包括但不限于安装调试人员安排、安装调试计划、流程、安装调试执行方案；明确提供由货物制造商授权的技术人员现场进行安装调试。

乙方在前往现场安装前将至少提前7天通知买方，并将现场安装所需用电设施及功率、场地大小等情况告知；现场安装时尽量避免噪音等情况，不对现场场地设备产生破坏。安装过程中每天下班前清理施工现场，安装完成后对施工现场清理并请买方人员检查。

- 项目验收

项目安装完成后，乙方应于24小时内用书面形式提交项目验收申请单，7天内组织验收，验收时乙方派代表一同参与验收，验收中的问题记录在验收申请单中，待整改完成后与买方一同核对整改内容是否全部完成。

- 质量保证措施

甲方检验后发现货物的数量、质量、规格与合同不符，甲方以书面形式通知乙方后，乙方将在收到通知后30天内免费更换有缺陷的货物。如果乙方在收到通知后30天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，由此引发的风险和费用将由乙方承担。

- 售后服务

（1）免费质保期：项目验收后2年内为免费质保期。

（2）服务响应时间：乙方承诺指派专人负责与采购人联系售后服务事宜。无论设   备因何种原因发生何种故障，乙方在接到维修通知后，在24小时内响应并解决问题，若48小时内无法解决问题，则乙方派工程师到现场解决或提供不低于同档次的产品供采购人使用。

（3）维修服务收费标准：质保期内免费对软硬件系统进行维修；如质保期外发生维修，采取优惠政策。

（4）乙方需提供的技术支持：提供完整的技术培训与日常维护指导；提供日常联络人和工程师代表；

（5）培训计划：项目完成验收后组织为期一周的培训；具体时间以甲方指定为准；乙方培训时向甲方提供《操作手册》或《用户手册》。