项目需求书

（一）项目概况

声学成像系统等设备采购旨在开发一套麦克风阵列声源识别系统，实现对飞机飞行外部噪声的识别与分析。通过数据采集软件，控制数据采集设备，利用麦克风阵列实现对飞机飞行噪声的采集，通过数据分析软件实现对飞机飞行噪声分析与识别定位，反演出每个声源的频率、位置和幅值信息，有效获得研究区域的声源分布特征，例如前起落架噪声、主起落架噪声、增升装置噪声以及发动机噪声等，为声源辐射优化和传播规律提供可靠的声学测试手段，对民机噪声适航审定提供技术支持。

设备要采用国际上同行业中先进设计思想，成熟的制造技术，必须具有优良的品质和可靠性，必须具有良好的操作性和方便的维修性以及安全性，采用的技术必须符合ISO-9001标准以及相应的国际标准和中国国家标准。

本系统用于民用飞机飞行噪声源分布的研究。本系统包含麦克风阵列测试设备、声源定位成像软件和机场试验附属功能设备，其中麦克风阵列采集设备，为分布式机箱平台同步采集，可以同步采集不少于128路声音信号；声源定位成像软件包括阵型设计仿真、声音和飞机航迹数据融合、多种算法的声源定位、结果导出保存等功能。附属功能设备包括GPS时钟同步、高速摄像飞行轨迹测试系统、麦克风阵列支架系统、外场测试辅助设备等。

物联网平台旨在建立完备的机场航空噪声的在线监测系统和为航空器噪声大数据平台搭建提供数据传输端的技术支持，针对航空器噪声精准监测与管控需求，自主研制航空器噪声大数据云平台，有望满足航空噪声监测、溯源、预测、管控的一体化治理要求。通过物联网大数据技术，实现相控麦克风阵列、Delaunay三角网格布点技术、多通道噪声监测与识别、航空噪声预测、单机噪声足迹溯源等参数、多仪器的数据在线融合，同时可通过物联网平台对机场气象数据、飞机航迹数据等实现在线同步监测，在此基础上，针对国产航空器监测数据少、噪声模型不完善等问题，以标准气动声学模型和数据双驱动的方式高效开发C919、ARJ21、新舟600等国产航空器专用噪声模型，提升国产飞机的绿色运行水平。

在大量噪声检测数据及模型评估的基础上，本平台通过历史与当前数据的融合、潜在线索与模式的挖掘、多种数据关联性分析、态势与效应的判定与调控，提高机场敏感区域噪声态势感知、识别、溯源、降噪等综合解决能力，尝试初步建立具有适应性、资源效率及全程追溯的机场噪声管控体系。在机场噪声风险评估的基础上，打造极致的产品服务，从监测、溯源、预测、管控等四个维度打造航空器噪声的分层评价体系，全面提升机场噪声管控水平，并以此引导国产大飞机的降噪设计。该产品的成功研发，将有效打破国外航空器噪声监测系统的垄断，填补国产化航空噪声监测领域的空白，并为国产大飞机噪声的适航审定提供技术支撑。

（二）交货要求

1.项目实施的地点： 中国民航大学

2.采购项目交付或者实施的时间要求：

项目交付时间：合同签订后 90 日内。供应商应保证在要求时间内完成全部货物的供货、安装、调试和培训工作,符合国家标准、行业规范和合同等相关文件的要求。

（三）技术要求

加注“▲”号的产品为核心产品（如项目需求书中未明确核心产品，则视为全部产品均为核心产品）。实质性条款加注“★”号条款要完全响应，在投标文件点对点应答表中响应，并提供证明材料（厂商技术文件、彩页或检测报告等），不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲声学成像系统 | 2 | 套 |
| 2 | 物联网平台软件 | 1 | 套 |
| 3 | 高速采集数据卡 | 4 | 套 |

需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求

| 序号 | 名称 | 数量 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 声学成像系统 | 2 | 1、总体要求：本系统用于民用飞机飞行噪声源分布的研究。本系统包含麦克风阵列测试设备、声源定位成像软件和机场试验附属功能设备，其中麦克风阵列采集设备，为分布式机箱平台同步采集，可以同步采集不少于128路声音信号；声源定位成像软件包括阵型设计仿真、声音和飞机航迹数据融合、多种算法的声源定位、结果导出保存等功能。附属功能设备包括GPS时钟同步、高速摄像飞行轨迹测试系统、麦克风阵列支架系统、外场测试辅助设备等。2套声学成像系统：1套为大型定制麦克风阵列，1套为便携式麦克风阵列。第 2到第7条参数为大型定制麦克风阵列成像系统技术要求，第8条参数为便携式麦克风阵列技术要求。 2、数据采集主机： 2.1 ★分布式多终端同步数据采集系统，采集系统总通道数不少于128通道，要求有不少于四个的采集终端。每个终端可支持不少于32通道动态信号采集卡；每个终端既可以单独运行，也可以组合运行，保证所有通道声音信号为严格同步采集； 2.2 分布式终端中既可以串联也可以并联，实现整个系统所有通道同步采集、存储与显示处理等操作，支持基于TSN的同步，支持基于GPS PPS时钟的同步。采集终端通过千兆以太网与人机操作平台（上位机）连接。人机操作平台选用高性能移动服务器，负责采集系统的设置、显示、数据备份等工作； 整个系统需具备良好的可扩展性，采集终端的个数可根据需要进行增加，实现后续可能的超大规模阵列系统的构建； 2.3 ★单个采集机箱功耗不大于50W，支持电池供电，配套电池可一次性支持使用时间8小时以上；无风扇无噪音不干扰麦克风信号，采集的原始数据双备份保存，本地数据存储能力不低于2T，可同时上传数据到上位机； 2.4 ★采集机箱间同步，接受生成的时钟和硬件触发信号，可在单个采集机箱中的多个设备之间或者多个采集机箱之间进行路由，保证所有机箱中所有通道使用同一个采样时钟并同时开始采集，从而实现各机箱同步采集，同步精度典型值小于100纳秒，最大不超过1微秒； 2.5 高性能移动工作站（上位机）一台，Windows操作系统，要求i9级别CPU，内存不小于16G，SSD硬盘不小于1T； 2.6 便携式千兆网络存储服务器1个，容量不低于24T； 2.7 提供所有系统运行所需要附件，包括网线、同步信号线、集成机箱、电池、电源线等。 3、 阵列传声器：传声器拾取声音信号，将测点的声压信号转换成电信号，输出给数据采集系统，声阵列系统要求传声器具有较好的幅度和相位一致性； 3.1 ★数量：不少于128只； 3.2 ★ 传感器参数：1/4英寸；灵敏度(@250 Hz)：11.2 mV/Pa (±3 dB)，动态范围：29 dBA ~ 140 dB，前置放大器不可分离一体化 3.3 ★传声器相位匹配不低于：100Hz到5kHz（±5°），5kHz到20kHz（±10°）； 3.4 传声器供电：2到4mA IEPE恒流源； 3.5 工作温度：-10到50°C； 4、传声器线缆： 4.1 ★数量：不少于200根； 4.2 ★线缆麦克风端接头为SMB，每八根麦克风线缆组成一根线束，通过LEMO头集成线缆直接连到数据采集卡； 4.3 每根线缆标签清晰明确（标记包括数字分组和颜色区分），方便现场安装检查； 4.4 ★线缆长度不小于50米； 4.5 实芯聚乙烯绝缘同轴电缆； 4.6 内导体最大直流电阻（20℃）≤140Ω/km,外导体最大直流电阻（20℃）≤40Ω/km； 4.7 电容范围106±5pF/m，特性阻抗范围50±3Ω 5、声阵列系统采集定位成像分析软件； 5.1 声阵列软件功能，包括前期的阵型设计仿真、现场测试的参数配置、数据采集存储分析，实现参数修改、数据存储、信号分析与显示、状态监察、数据备份等功能，还包括声学数据和飞机航迹数据融合，多种定位成像算法的后处理分析。 5.2 信号采集软件：接收上位机的控制指令和配置信息，并分发给各分布式采集机箱；协同控制各采集机箱实现整个系统同步采集（包含采集时钟同步和触发信号同步）；测试数据存储及数据管理功能；5.3 测试前系统自检功能；测试过程中汇总各采集机箱的状态实时反馈至上位机； 5.4 分布式机箱软件功能主要是配合主控制器机箱并协同其他分布式采集机箱实现同步采集。包括：接收主控制器指令及同步信号，完成采集存储，测试过程中的状态实时反馈以及测试完成后原始数据回传，本地数据备份； 5.5 ★软件可稳定可靠运行，通过精确和可靠的定时触发等机制，保证响应的确定性，适用于代价高昂的飞机飞跃噪声测试，确保不低于128通道的声音数据精确同步采集存储； 5.6 软件扩展性：软件为模块化设计，方便后续增加测量通道和分布式机箱； 5.7 ★实时同步采集GPS信号，ADSB数据，对齐声音信号和飞机航迹数据； 5.8 提供运行在移动工作站的上位机人机软件。可通过网络自动搜索在线的分布式采集设备，对系统测试相关参数进行设置，并部署至分布式采集设备。可实时监测各分布式测试设备的状态，如有异常信息给出告警提醒。可根据用户设置，在线显示特定通道波形数据； 5.9 提供数据管理软件，对嵌入式控制器的数据进行管理。各嵌入式控制器在测试时支持循环复写，在磁盘存储空间较低时给出告警信息； 5.10 提供数据后处理软件，对测试数据分析批量处理。可对同种工况不同测试架次的数据对比分析，可对不同工况测试架次的数据对比分析，可对同一架次的数据不同设置参数对比分析。根据用户需求批量处理多通道数据并导出处理结果； 5.11 可进行通道自检和定位校准； 5.12 支持阵列形状的设计，阵列形状设备孔径和阵元位置可灵活调整，内置常见的简单规则阵列、随机阵列、多臂螺旋阵列模板； 5.13 支持对比阵列性能指标，给出阵列模式、分辨率、动态范围等关键参数； 5.14 ★支持声源定位仿真，可设置不同个数、位置、频率、幅度的任意分布点声源，线声源，面声源，根据声源位置生成仿真信号，对比不同阵型和算法的定位结果，仿真测试验证阵列性能指标。 5.15 ★基本声阵列分析方法：运动声源的经典波束成形算法，软件需要支持参数配置灵活，平均参数、窗函数、时域信号选取、频段任意选取、显示区域、显示动态范围、环境参数输入、速度修正参数输入，所有原始数据可保存和导出进一步分析； 5.16 ★现场试验时，能实时将声音以彩色等强度图的方式可视化，然后通过照片或视频方式直观显示出声源分布，便于及时查看试验结果的正确性； 5.17 ★反卷积声阵列分析方法：针对运动声源的DAMAS算法和Clean-SC算法，支持运动声源的定位修正，算法功能模块须有气动噪声标准模型验证，推荐采用DLR机体气动噪声模型保证后处理算法的准确性，另外算法需具备较高的计算效率和良好的可扩展性。 6、测试附属设备； 6.1 3-4-1 阵列支架设计和安装：麦克风阵列分辨率和动态范围等性能取决于麦克风的坐标位置，需要设计优化阵列坐标位置用于飞跃噪声测试；现场安装时需根据设计的位置精准安装每个麦克风和线缆，阵列定位中需要精确输入每个麦克风的位置坐标。 6.2 ★阵列单元个数不少于128个，多臂螺旋型阵列设计，飞行方向拉伸优化，适用于飞跃噪声测试； 6.3 ★200Hz到10000Hz频率范围内，动态范围不低于10dB； 6.4 根据机场条件，灵活调整阵列孔径和布置方式，当阵列直径最大为70米时，波束成型算法分辨率可达2米（飞行高度70米，分析频率340 Hz）； 6.5 阵列中心配备高速摄像头，捕捉飞机飞跃过程中的速度和位置信息； 6.6 阵列中心配备高清摄像头，捕捉飞机飞跃过程中的尺寸和姿态信息 6.7 ★设计阵列性能的完整仿真结果，包括不同频率下的阵列模式、分辨率、动态范围、典型声源分布的波束成型和反卷积计算结果； 6.8 麦克风安装方式：贴地安装朝向飞行轨迹方向，统一垫板和接插件，给出声学相位和幅值修正参数试验数据和报告； 6.9 ★麦克风阵列位置快速测量系统，可现场快速准确测量多个麦克风坐标位置，提供前期测量验证报告； 6.10 麦克风连接线束组织合理，便于现场安装、排故和更换。 7、外场测试辅助设备： 7.1 校准声源：蓝牙扬声器，360°全指向性声效，支持USB和蓝牙连接模式， 7.2 ★系统供电：系统支持标准220V的AC供电电源和自带电池供电模式，满足整个测试系统的供电要求，持续工作时间不低于8个小时，电池供电双备份，确保试验可靠性； 7.3 地面坐标标记测量装置：对地面安装麦克风坐标位置进行标记，支持多声源校准法、激光测距仪、地面网格坐标和无人机拍照标记等多种可能的快速标记方式； 7.4 ★麦克风防护装置：每只麦克风需配备相应的防护罩（防风防雨等），操作简单轻便，避免下雨等意外天气损毁麦克风，以及长时间户外布置时防灰尘、防水和防露凝等。 高速数据采集卡 7.5 ★动态信号采集板卡，总通道不低于128，单张板卡通道密度不低于8通道； 7.6 ★动态信号采集板卡内置自动调整至采样速率的内置抗混叠滤波器，至少24bit分辨率，每通道独立控制IEPE（ICP）信号调理，交流和直流耦合方式可选，可直接连接传声器而无需放大设备，支持TEDS智能传感器； 7.7 ★动态信号采集板卡动态范围不小于105dB（不低于51.2K采样率时），每通道同步采样率不低于51.2k，底噪不大于16 μVrms； 8 、便携式麦克风阵列： 8.1 不少于128路数字式麦克风组成的螺旋阵列，内置高性能FPGA处理器和光学摄像头，实时运行波束成型（Beamforming）算法将声源定位结果和光学图片叠加，直观显示实时声源分布刷新率25帧／秒；自带电池和WIFI模块。 8.2 ★最大主旁瓣抑制比：1.6KHz-10KHz不小于16dB（依据JJF 1496-2014 声源识别定位系统（波束形成法）校准规范） 8.3声源定位分辨率：距离阵列1米处，频率2.5kHz时，横向空间分辨率不大于56 cm（依据JJF 1496-2014 声源识别定位系统（波束形成法）校准规范）；能够提供校准证书 8.4支持在线分析、实时存储、回放分析、数据导出功能，支持无人值守触发采集模式，达到设置的阈值条件，保存触发时刻前后一段时间内的原始数据，以便长时间监测被测对象状态变化。 8.5★回放分析时，可选择正常回放、倍速、逐帧慢速回放 |
| 2 | 物联网平台软件 | 1 | 1 主要目标：通过数字化方式展示中国民航大学绿色发展实验室，实现对仪器的智能管理。 2 ★具有对仪器的内部预约管理和设备使用控制功能。 3 ★授权用户可通过网上对环境参数进行数字化管理。 4 ★具有仪器设备情况的智能告警记录和远程推送功能。 5 ★支持手机远程监控，随时随地管理实验室。 6 可实现大屏展示实验室整体管理情况效果。 7 ★支持不少于15台设备的智能管理接口，支持对设备的状态信息查询、使用情况查询、维修状态查询、日志报表。 8 支持各设备状态、报表历史信息的云服务器存储或本地服务器存储。 9 ★服务器性能支持不少于50台设备同时运行的数据处理能力。 10 云平台服务器和本地服务器需具备数据安全保密服务，确保数据不外泄。 11 可拓展功能：物模型，可定制实际场景中的设备建模和功能定义，支持为产品定义多组功能（属性、服务和事件）。 12 支持设备标签化管理和分组管理、可实现静态分组和动态分组。 13 支持高级搜索，可根据关键语句对设备和数据库数据进行检索。 14 支持设备任务功能，可同时向多个设备发起属性设置、异步服务调用、消息发送和自定义的任务。 15 可拓展功能：设备模拟器，模拟真实设备与物联网平台建立连接，使用模拟数据，测试物联网平台与设备端之间的通信功能，并定位问题。 16 支持云产品流转，物联网平台根据用户配置的数据流转规则，将指定Topic消息的指定字段流转到目的地，进行存储和计算处理。 17 日志服务，展示云端运行日志和设备本地日志，设备使用状态，通信状态，流量使用情况，支持日、月、年等时间段查询。 |
| 3 | 高速采集数据卡 | 4 | 1、四通道高速采集数据卡要求： 1.1 配置2块四通道高速采集数据卡 1.2 可用于通用声学测试：录音、频谱分析、声级计等。 1.3 支持专业声学测试：阻抗给、声强、混响时间、声功率、响度等。 1.4 AD位数：24位 1.5 采样率支持51.2kHz~128kHz 1.6 支持USB接口直接供电。 1.7 配置4个BCN接口输入通道，带ICCP供电和AC/dc模式切换 1.8 可直接连接常规传声器，也可直接输入电压信号。 1.9 本机噪声不高于29dBA（参考灵敏度50Mv/Pa） 1.10 输入频响范围2Hz~50dBz（±0.5dB）。 1.11 输入动态范围不小于108dB。 1.12 最大输入电压±10Vpeak 1.13 USB-Tpye B接口，符合USB2.0 1.14 支持USB供电（至少500mA供电），也可使用外接直流供电7~24V。 1.15 操作环境：温度：-10℃~50℃，湿度：5%RH~90%RH（无冷凝）。 2、双通道高速采集数据卡要求：数量2块 2.1 可用于通用声学测试：录音、频谱分析、声级计等。 支持专业声学测试：阻抗给、声强、混响时间、升功率、响度等。 2.2 AD位数：24位 2.3 采样率支持51.2kHz~128kHz 2.4 支持USB接口直接供电。 2.5 配置2个BCN接口输入通道，带ICCP供电和AC/dc模式切换 2.6 可直接连接常规传声器，也可直接输入电压信号。 2.7 本机噪声不高于29dBA（参考灵敏度50Mv/Pa） 2.8 输入频响范围2Hz~50dBz（±0.5dB）。 2.9 输入动态范围不小于108dB。 2.10 最大输入电压±10Vpeak 2.11 USB-Tpye B接口，符合USB2.0 2.12 支持USB供电（至少500mA供电），也可使用外接直流供电7~24V。 2.13 操作环境：温度：-10℃~50℃，湿度：5%RH~90%RH（无冷凝）。 3、其他配件要求 3.1 配备测试使用的校准器1个 3.2 内置静电激励器和信号源，可产生90dBSPL，1kHz标准声信号。 3.3 最大输出电压：5~7.1Vpeak 3.4 供电方式：宽电压直流供电12~32V 3.5使用温度范围：-20℃~60℃。 |

（四）包装和运输要求

1.包装要求：供应商所提供的产品必须为制造商的原厂包装且未开封，以满足合同产品运至采购人指定地点及保管的需要。包装应符合国家相关标准及要求，不能使用有毒、有害物质，包装应足以保护标的物且有利于节约资源、保护生态环境。在交货过程中，供应商应根据产品的不同特性和要求采取防潮、防晒、防锈、防雨、防腐蚀、防震动及防止其他损坏的必要措施，从而保护产品能够经受多次搬运、装卸、长途运输并适宜保管及使用要求。

1.1  每个独立包装箱内应附装箱清单、质量合格证、说明书、操作指南等资料。

1.2供应商应承担由于包装或其防护措施不妥而造成的产品损坏的任何损失的责任或费用，并赔偿甲方所有损失。

2运输要求：

2.1供应商应自行选择适宜的运输工具及线路安排合同产品运输。每件能够独立运行的系统应整套装运。该系统安装、调试、运行和验收所使用的备品、备件、易损易耗件等应随相关的主机一齐装运。

2.2供应商应将超大和（或）超重的每个包装箱的重量和尺寸通知采购方；如果发运合同设备中包括易燃易爆物品、腐蚀物品、放射性物质等危险品，则危险品的品名、性质、在运输、装卸、保管方面的特殊要求、注意事项和处理意外情况的方法等，也应一并通知采购方。

2.3供应商应承担由于运输及装卸过程中造成的合同系统损坏、丢失的任何损失的责任或费用，并赔偿采购方所有损失。

（五）售后服务标准要求

售后技术要求：

1.提供产品安全及稳定性的解决方案，尽量避免和降低因外部因素造成的不良影响。

2.提供产品的技术支持，包含数据维护、数据修复、系统出错等，免费维护期2年。

3.免费提供产品的升级更新服务 。

故障检修

针对出现产品运行故障进行针对性检查和维修：

1.在现场能够诊断明确，且可通过更换或更新产品解决的问题，需在现场进行检修。

2.在每次故障检修完成后，根据检修内容情况，对产品进行校正维护，并按要求做好记录备查。

3.若遇到重大、系统性故障无法修复，须及时报告，提出解决方案并形成书面材料呈报甲方。

培训

1.在服务周期内，乙方须协助甲方完成培训等相关业务需求，每次培训人员在2-3人，质保期内，免费培训次数不少于3次，培训内容包含产品硬件及软件安调、操作、检修、应用等方面；

2.培训目标：使被培训人员熟练操作，协助甲方开发新的应用方法。

售后服务效率要求

当所投产品出现故障，须在4小时内响应，24小时内对于不易诊断和维护的产品故障提供解决方案，如 48 小时内无法排除，应及时上报甲方备案。

（六）安装调试要求

所投产品安装完成后，检测产品硬件及配套软件系统是否符合稳定运转的要求，并对各项技术指标、功能按行业标准和合同书上的规定要求进行测试，完成初步调试后，运行一段时间后进行检测，测试人员填写运行记录，提供测试报告，符合相关技术要求。

（七）采购标的的验收标准

★货物安装完成正常运行 15 天后，由供货商提出验收申请，项目单位同意后，按照学校验收的权限，相关部门及人员形成验收小组，验收小组根据采购文件、投标文件、合同等项目文件约定内容对项目进行综合运行验收。

★如验收达不到规定要求，采购人有权要求更换货物或拒绝付款，成交供应商若违约，采购人将依法追究相应法律责任。