吉林省消防救援总队职业健康中心基本医疗器械集中采购项目

招标文件

招标方式：公开招标

项目编号：ZKGSF(ZB)-20222766

- 采 购 人：吉林省消防救援总队

- 采购代理机构：中科高盛咨询集团有限公司

二〇二二年十一月

目录

第一章 招标公告	2

第二章 投标人须知前附表	6

第三章 评标办法	25

第四章 合同条款（参考格式）	30

第五章 技术需求	38

第六章 投标文件构成及格式	39

投标函（格式）	40

投标报价一览表（格式）	41

投标货物及技术规格偏离表（格式）	42

商务条款偏离表（格式）	43

售后服务承诺书（格式）	44

单位负责人资格证明（格式）	45

单位负责人身份证粘帖处	45

单位负责人授权书（格式）	46

被授权人身份证粘帖处	46

中标服务费承诺书（格式）	47

承诺方授权代表签字：（承诺方盖章）	47

中小企业声明函（格式）	48

残疾人福利性单位声明函	49

- 第一章 招标公告

项目概况 吉林省消防救援总队职业健康中心基本医疗器械集中采购项目，潜在投标人应登录吉林省公共资源交易中心（吉林省政府采购中心）网站“CA登录区”下载电子招标文件。请于2022年11月30日10时00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.1项目编号：ZKGSF(ZB)-20222766

1.2项目名称：吉林省消防救援总队职业健康中心基本医疗器械集中采购项目

1.3预算金额：人民币193.9429万元

1.4最高限价：人民币193.9429万元

1.5采购方式：公开招标

1.6合同履行期限（交货期）：合同签订后2个月内履行完毕。

二、申请人的资格要求：

2.1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1）具有独立承担民事责任的能力；

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度{提供近三年（2019年-2021年）经会计师事务所或审计机构出具的财务审计报告。（若投标人为2019年以后注册成立的公司，即需提供从成立日期起的财务审计报告；若投标人为2022年以后注册成立的公司，即需提供一份银行资信证明）}；

3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（可以提供同类业绩合同或者可以提供承诺书<格式自拟>）；

4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录{提供近一年（2021年9月以后）任意两个月的依法缴纳税收记录和社会保障资金的相关材料（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金）}；

5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.2落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购。

2.3本项目的特定资格要求：

2.3.1供应商须是具有独立法人资格的企业或其他组织，具有有效营业执照；

2.3.2医疗器械许可：

①投标供应商为生产企业的，从事第一类医疗器械生产的，应取得食品药品监督管理部门颁发的《第一类医疗器械生产备案凭证》；从事第二类、第三类医疗器械生产的，应取得食品药品监督管理部门颁发的《医疗器械生产许可证》或在有效期内的《医疗器械生产企业许可证》；

②投标供应商为经营企业的，从事第二类医疗器械经营的，应取得食品药品监督管理部门颁发的《第二类医疗器械经营备案凭证》；从事第三类医疗器械经营的，应取得食品药品监督管理部门颁发的《医疗器械经营许可证》或有效期内的《医疗器械经营企业许可证》；

③投标产品若纳入中华人民共和国医疗器械监督管理的，第一类医疗器械须具有备案凭证，第二、三类则应取得监督管理部门颁发相应的《中华人民共和国医疗器械注册证》及《医疗器械产品注册登记表》，若已办理两证合一则只需提供《医疗器械注册证》；

2.3.3拒绝列入政府取消投标资格记录期间的企业或个人投标；

2.3.4不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单供应商；不得为中国政府采购网（www.ccpg.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（在处罚决定规定的时间和地域范围内）（详见财库[2016]125号）；在2019年至今供应商和其法定代表人在“中国裁判文书网”(wenshu.court.gov.cn)上无行贿犯罪行为；

2.3.5与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加本项目投标；单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

2.3.6参加政府采购活动前三年内（2019年至今），在经营活动中没有重大违法记录。

三、获取招标文件

3.1时间： 2022年11月09日至2022年11月15日，每天上午08：30至16：00，（北京时间，法定节假日除外）。

3.2首先登录吉林省公共资源交易中心（吉林省政府采购中心）网（www.ggzyzx.jl.gov.cn），按照规定进行供应商注册登记，网上注册登记后，请携带相关材料到国投安信数字证书认证有限公司办理CA认证。未进行网上注册并办理CA认证的供应商将无法参与吉林省公共资源交易中心（吉林省政府采购中心）组织的所有招标采购活动。

3.3供应商取得CA认证后，可登录吉林省公共资源交易中心（吉林省政府采购中心）网站“CA登录区”下载电子招标文件。供应商下载招标文件后，务必在规定的“确认参加投标截止时间”之前点击“投标”按钮确认参加投标才具有投标资格。如果供应商在规定的“确认参加投标截止时间”之前没有点击“投标”按钮确认参加投标，将失去参加本项目投标的资格。

3.4确认参加投标截止时间：2022年11月15日16:00（北京时间）

3.5凡与本项目招投标活动有关的时间，均以吉林省公共资源交易中心（吉林省政府采购中心）服务器显示的时间为准。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

4.1提交投标文件截止时间（开标时间）：2022年11月30日10时00分（北京时间）。

4.2地点：吉林省人民政府政务大厅四楼（长春市人民大街9999号）。

五、公告期限

5.1自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

所有投标文件都应附有投标保证金。投标人应在投标截止时间前将投标保证金采用电汇、转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式交纳（投标保证金应当从供应商的基本账户转出）。投标保证金凭证或票据应与开标一览表分别单独信封密封提交，独立于投标文件之外，并于递交投标文件截止时间前与投标文件一同递交到开标地点。

七、发布招标公告媒体：吉林省公共资源交易中心网、中国政府采购网、中国采购与招标网。

- 八、采购项目需要落实的政府采购政策:《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库[2017]141号)、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库[2019]9号)、《关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库〔2019〕27号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库【2022】19号等相关政策文件。

九、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

9.1.采购人信息

1.采购人名称：吉林省消防救援总队

地      址：吉林省长春市二道区自由大路6699号

联  系  人：吴忪

电      话：0431-84895193

2.采购代理机构信息

采购代理机构名称：中科高盛咨询集团有限公司

地      址：长春市环球贸易中心一期2号楼25楼

联  系  人：王嬿毓

电      话：13514491583

3.项目联系方式

项目联系人：王嬿毓

电      话：13514491583

第二章 投标人须知前附表

本表的内容是对投标人须知的具体补充，如有矛盾，以本表为准。

| 条款号 |  |  | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 说明 |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 吉林省消防救援总队职业健康中心基本医疗器械集中采购项目 |
| 项目编号 |  |  | ZKGSF(ZB)-20222766 |
| 1 | 资金来源 |  | 其他资金 |
| 2 | 采购人 |  | 吉林省消防救援总队 |
| 3 | 采购代理机构 |  | 采购代理机构名称：中科高盛咨询集团有限公司 地 址：长春市环球贸易中心一期2号楼25楼 联 系 人：王嬿毓 电 话：13514491583 电子邮件：1053935487@qq.com |
| 4 | *投标人资格 要求 |  | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定： 1）具有独立承担民事责任的能力； 2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度{提供近三年（2019年-2021年）经会计师事务所或审计机构出具的财务审计报告，财务状况良好。（若投标人为2019年以后注册成立的公司，即需提供从成立日期起的财务审计报告；若投标人为2022年以后注册成立的公司，即需提供一份银行资信证明）}； 3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（可以提供类似业绩合同或者可以提供承诺书<格式自拟>）； 4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录{提供近一年（2021年9月以后）任意两个月的依法缴纳税收记录和社会保障资金的相关材料（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金）}； 5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 6）法律、行政法规规定的其他条件。 2落实政府采购政策需满足的资格要求：专门面向中小企业； 3本项目的特定资格要求： 3.1供应商须是具有独立法人资格的企业或其他组织，具有有效营业执照； 3.2医疗器械许可： ①投标供应商为生产企业的，从事第一类医疗器械生产的，应取得食品药品监督管理部门颁发的《第一类医疗器械生产备案凭证》；从事第二类、第三类医疗器械生产的，应取得食品药品监督管理部门颁发的《医疗器械生产许可证》或在有效期内的《医疗器械生产企业许可证》； ②投标供应商为经营企业的，从事第二类医疗器械经营的，应取得食品药品监督管理部门颁发的《第二类医疗器械经营备案凭证》；从事第三类医疗器械经营的，应取得食品药品监督管理部门颁发的《医疗器械经营许可证》或有效期内的《医疗器械经营企业许可证》； ③投标产品若纳入中华人民共和国医疗器械监督管理的，第一类医疗器械须具有备案凭证，第二、三类则应取得监督管理部门颁发相应的《中华人民共和国医疗器械注册证》及《医疗器械产品注册登记表》，若已办理两证合一则只需提供《医疗器械注册证》； 3.3拒绝列入政府取消投标资格记录期间的企业或个人投标； 3.4不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单供应商；不得为中国政府采购网（www.ccpg.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（在处罚决定规定的时间和地域范围内）（详见财库[2016]125号）；在2019年至今供应商和其法定代表人在“中国裁判文书网”(wenshu.court.gov.cn)上无行贿犯罪行为； 3.5与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加本项目投标；单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动； 3.6参加政府采购活动前三年内（2019年至今），在经营活动中没有重大违法记录。 |
| 5 | 招标文件的 获取 |  | 未在吉林省公共资源交易中心网领取招标文件和点击确认参加投标的均无资格参加投标。 |
| 6 | 招标范围 |  | 基本医疗器械集中采购项目 |
| 7 | *构成投标文件的其他材料 |  | 投标人应符合招标公告中投标人资格要求，并将以下资料的加盖公章复印件装订到投标文件中，证明其资格满足招标资格要求： 1 ）营业执照副本； 2 ）《单位负责人证明书》（附单位负责人身份证）或单位负责人授权委托书（附单位负责人和授权代表身份证）； 3 ）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（可以提供类似业绩合同或者可以提供承诺书<格式自拟>）； 4 ）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明书（格式自拟）； 5 ）供应商提供近三年（2019年-2021年）经会计师事务所或审计机构出具的财务审计报告。（若投标人为2019年以后注册成立的公司，即需提供从成立日期起的财务审计报告；若投标人为2022年以后注册成立的公司，即需提供一份银行资信证明）、提供近一年（2021年9月以后）任意两个月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料(依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金）； 6 ）投标人不能列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；(须提供承诺书，格式自拟)。（详见财库【2016】125号)查询截止时点：本项目招标公告发布之日起到投标截止时间期间。 |
| 8 | *送货、安装、调试地点 |  | 吉林省消防救援总队指定地点，中标人负责将货物安全完好运抵交货地点（货物在途的一切风险及运输、卸货等费用由乙方承担）并保证验收合格。 |
| 9 | *交货期限 |  | 合同签订后2个月内履行完毕。 |
| 10 | *验收方式 |  | 1）乙方提交的货物到货后15日内甲方负责检验验收或由甲方聘请当地质检（商检）部门或国家有关部门对货物的品种、规格、性能、质量、数量、外观以及配件等进行检验，并出具检验证书，检验费用由乙方承担。 2）验收过程中，如果甲乙双方对合同标的质量发生争议，应当聘请国家有关部门对有争议的货物质量进行鉴定，检验费用由责任方承担。按照规定必须由国家有关部门或者机构检验合格才允许使用的货物，由乙方负责（甲方配合）向有关部门或者机构申请检验并取得检验合格的报告（证书）或者使用许可证，费用包含在乙方的合同总价中。 3）验收前，乙方向甲方提供本合同所列明货物金额的发票等文件，验收合格的，乙方与甲方共同在验收单上签字并加盖单位公章，作为验收合格、同意付款的依据。验收不合格的，按照甲方下达的整改通知确定的时间内进行整改，整改后，仍未达到合同约定技术要求的，甲方有权单方解除本合同，所产生的费用由乙方承担，同时甲方有权扣留全部履约保证金，乙方还需额外支付合同总价款的5%作为违约金。 4）甲方根据国家现行质量标准及行业标准规定接受货物，验收标准以招标文件技术参数资料\中标人的投标文件技术参数资料为标准，如果上述文件有不一致之处，以对甲方有利的为准，同时乙方需提供国家有关质检机构出具的检验报告或证书、制造厂商出具的质量检验证书、产品合格证等手续，否则，甲方有权不予验收。 5）验收发现恶意提供劣质标的，如以次充好、低于招标技术参数、同批货物中明显有不合格产品等情况，需方无论使用与否，供方应无条件接受退货，并承担所有与认证鉴定有关的全部费用及采购人蒙受的全部直接损失。 |
| 11 | *质量要求 |  | 供方应保证所提供的货物是原制造厂商制造的、经过合法销售渠道取得的，满足采购人服务需求的，详见招标文件第五章。 |
| 12 | *付款条件 |  | 供方交货时应提交下列文件：销售发票，国家有关质检机构出具的检验报告或证书（如果招标文件技术需求要求提供），制造厂商出具的质量检验证书、产品合格证等。合同签订前乙方向甲方支付合同总价款5％的履约保证金。甲乙双方签订合同后20日内，甲方向乙方支付30%货款；到货并验收合格，且收到乙方开具的合同等额的符合甲方要求的税务发票后在20日内，甲方向乙方支付70%货款；货物质保期满后，若无质量问题或质量问题已解决达到甲方要求，向乙方无息返还5％的履约保证金；若出现质量问题，乙方应免费及时维修更换，如因乙方原因导致甲方利益受损，乙方应承担损害赔偿责任，同时甲方有权扣留5%的履约保证金作为违约金。甲方付款前，乙方应为甲方开具符合甲方要求的发票，否则甲方有权拒绝付款且不视为违约。 具体详细内容按合同约定执行。 |
| 13 | *投标文件的格式签署 |  | 投标文件的装订要整齐、牢固，便于保管和利用。 投标文件应包含目录及页码。 投标文件须打印或用不褪色墨水书写，由投标人的单位加盖公章。投标文件由单位负责人签署的，须提交以书面形式出具的“单位负责人资格证明”；由被授权人签署的，须提交以书面形式出具的“单位负责人资格证明”和“单位负责人授权书”。投标文件的每一页均应加盖公章。 投标文件中如有修改错漏处，应在修改处加盖投标人公章。 |
| 14 | *投标文件的密封和标记 |  | 投标文件的装订要整齐、牢固，便于保管和利用。 投标文件应包括开标一览表。为方便开标时唱标，投标人还应将开标一览表和投标保证金单独密封提交，并在信封上标明“开标一览表”或“投标保证金”字样。投标人应将投标文件正本和所有的副本分开密封装在单独的信封中，且在信封上标明“正本”“副本”字样。招标人将拒收不按招标文件要求密封的投标文件。 |
| 15 | 违法行为 |  | 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效： （一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制； （二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜； （三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； （四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； （五）不同投标人的投标文件相互混装； （六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。 |
| 16 | 有下列情形之一的应当在资格性、符合性检查时按照无效投标处理 |  | （一）未按照招标文件的规定提交投标保证金的； （二）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的； （三）不具备招标文件中规定的资格要求的； （四）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的； （五）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的; （六）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |
| 投标报价和货币 |  |  |  |
| 17 | 采购预算 | 人民币193.9429万元 不得超出此采购预算控制价，投标报价超出预算价格的，投标无效。 报价要求:只允许有一个报价，任何有选择性的报价或者有附加条件的报价招标人将不予接受。 |  |
| 18 | 投标货币 | 人民币。 |  |
| 投标书的编制和递交 |  |  |  |
| 19 | *投标保证金 金额 |  | 人民币20000元 |
| 20 | *投标保证金 形式 |  | 投标保证金形式：投标人应在投标截止时间前将投标保证金采用电汇、转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等形式交纳，投标保证金应当从供应商的基本账户转出。 投标保证金账户： 账户：中科高盛咨询集团有限公司 开户行：中国民生银行长沙芙蓉广场支行 行号：305551031105 账号：9902001774277790 保证金的缴纳以到账时间为准，投标保证金截止时间同投标截止时间（开标时间）。 要求：（1）投标人提供基本账户开户许可证（或基本存款账户信息）复印件及投标保证金缴纳凭证复印件装入到投标文件中。 - 以保函形式提交投标保证金的，须在开标截止时间前将保函电子版扫描件提交到招标代理机构邮箱（1053935487@qq.com），原件递交至招标代理机构，复印件装入投标文件中。 注：投标保证金是投标文件的组成部分，未按要求提交的，视为放弃投标，采购人将不接受其投标文件。投标人应在银行进账单明确用途、投标项目名称、投标单位、联系人及电话，以便核对查实。 |
| 21 | 投标有效期 |  | 投标有效期：90天。 投标保证金有效期应与投标有效期一致。 |
| 22 | 投标文件份数 |  | 正本一份，副本4份（含技术及商务等所有文件），电子版普通U盘2份（WORD一份、按招标文件要求签字并加盖公章的PDF扫描件一份，U盘拷贝）。 （电子版文件应为投标文件正本的扫描件）。 |
| 23 | 投标截止、开标时间 |  | 2022年11月30日10时00分(北京时间) |
|  | 投标文件递交、开标地点 |  | 地址：吉林省人民政府政务大厅四楼（吉林省长春市人民大街9999号雕塑公园对面） |
| 评标 |  |  |  |
| 24 | 评标委员会 组成 |  | 共5人，其中采购人代表1人，外聘专家4人； 评标专家确定方式：外聘专家从吉林省省级评标专家库中随机抽取。 |
| 25 | 评标方法 |  | 综合评估法。 |
| 授予合同 |  |  |  |
| 26 | *履约保证金 |  | 中标人应在订立采购合同之前向采购人提交合同总价5%的履约保证金。履约保证金应以银行转账或支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。如未按时交纳履约保证金，视为自动放弃中标资格。 履约保证金退还的时间：待中标人履行合同约定后，不计利息一次性退还。具体内容以合同约定为准。 |
| 27 | 税票要求 |  | 符合现行阶段要求。 |
| 28 | 技术要求 |  | 详见招标文件技术需求部分。 |
| 29 | *质保期 |  | 自货物最终验收合格之日起质保1年，质保期自验收合格之日起计算，保修期5年，保修期自质保期届满之日起计算。(质保期内的人工、备品、备件及耗材免费供应。保修期内的质量问题必须及时免费提供维修服务，人工、备品、备件及耗材承诺保证供应且价格优惠) |
| 30 | *售后服务要求 |  | 一、货物最终由招标人验收，达到本招标文件规定的各项技术指标和设备的产品标准，并提供完整的销售发票，国家有关质检机构出具的检验报告或证书（如果招标文件技术需求要求提供），制造厂商出具的质量检验证书、产品合格证等资料，视为验收合格。验收以招标文件和中标人的投标文件技术参数资料为标准，如果上述文件有不一致之处，以对甲方有利的为准。如果在现场的安装和调试由于投标人的责任被延误，则质量保证期将相应延长。验收发现恶意提供劣质标的，如以次充好、低于招标技术参数、同批货物中明显有不合格产品等情况，招标人无论使用与否，投标人应无条件接受退货，并承担所有与认证鉴定有关的全部费用及招标人蒙受的全部直接损失。 二、备件供应和售后服务设施： 1、备件供应：质保期内的人工、备品、备件及耗材免费供应。保修期内的质量问题必须及时免费提供维修服务，人工、备品、备件及耗材承诺保证供应且价格优惠；提供全寿命周期的主要耗损件、易损件及更换总成的目录和年度价格清单，并承诺保证供应且价格合理。 2、有完善售后体系： 2.1所投产品保修期内的质量问题，投标人必须及时免费提供维修服务。保修期外、正常服役期内，有义务继续提供维修、零配件供应等服务。实行缺陷产品召回制，免费负责维修和更换零部件。如有重大质量问题，必须按照国内相关法律规定、商务合同约定程序进行退货、更换装备等。 2.2提供售后培训和定期巡检。交付时对人员进行集中培训，确保学懂弄通并熟练操作。每年派技术人员到消防总队进行巡检，建立常态化培训和巡检机制。 2.3投标人需设立24小时值守电话，保证畅通并即时响应售后受理渠道。维修技术人员必须在指定时间内到达现场并开展维修。遇不可抗力，不能按规定到达维修地点的，要及时通知报修单位并说明原因。 2.4投标人对消防救援队伍提出的维修需求,要及时响应、远程指导修复。对不能修复的,要派技术人员48小时内到场维修。国内有配件的一般故障在48小时内修复,较大故障一周内修复。国内没有配件的,应在60日内提供配件并修复。 2.5在质保期内发生的质量问题,或在寿命期内发现的设计、制造缺陷, 投标人负责召回,召回时间不得超过60日。 - 投标人应提供的伴随服务 - 实施或监督所供货物的现场组装和/或试运行； - 提供货物组装和/或维修所需的工具； - 为所供货物提供详细的操作和维护手册； - 在双方商定的一定期限内对所供货物实施运行或监督或维护或修理，但前提条件；是该服务并不能免除卖方在合同保证期内所承担的义务； - 在卖方厂家和/或在项目现场就所供货物的组装、试运行、运行、维护和/或修理对买方人员进行培训； - 6)随附资料：除列明货物名称型号外，必须附有详细的中文技术规格书和清晰的外观照片，提供全寿命周期的主要耗损件、易损件及更换总成的目录和年度价格清单，并承诺保证供应且价格合理；合同应明确维修期周转备品保障、上门服务响应时间、零配件供应周期、工时费等服务标准。注：伴随服务的费用包含在合同价中，需单独列出但不单独进行支付。 3、具体条件以合同约定为准。 |
| 31 | *中标服务费 |  | 收取标准：执行《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格〔2015〕299号），参考国家发展计划委员会计价价格[2002]1980号文件和《国家发改委办公厅关于招标代理服务费收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）计取，向中标人收取招标代理服务费。本项目按折扣比例0.7收取。 |
| 32 | 采购项目需要落实的政府采购政策 |  | 1、小微企业投标优惠政策： (1)对于小型或微型企业参与本项目投标的，供应商须提供《小微企业声明函》，小微企业报价给3%的扣除，用扣除后的价格参加评审. 2、环境标志产品和节能产品（适用于综合评分法）： （1）对于列入财政部、国家环保总局发布的《环境标志产品政府采购清单》的产品，另外给予投标报价得分3%的加分。项目或者分包中既包含环境标志产品也包含非环境标志产品的，只对列入清单的产品按其在总报价中所占的比例给予价格分加分。 （2）对于列入财政部、国家发改委发布的《节能产品政府采购清单》但不属于国家强制采购的产品，另外给予投标报价得分3%的加分。采购项目或者分包中既包含节能产品也包含非节能产品的，只对列入清单但不属于国家强制采购的产品按其在总报价中所占的比例给予价格分加分。 3、政府强制采购节能产品的规定： （1）按照财政部、发展改革委最新发布执行的《节能产品政府采购清单》的规定，《货物需求及技术规格要求》中凡包含强制采购产品的，投标人必须提供列入《节能产品政府采购清单》的产品，否则投标无效。 （2）投标货物列入《节能产品政府采购清单》（属于国家强制采购节能产品）的证明文件。即该货物在【中国政府采购网（http：//www.ccgp.gov.cn/）、国家环境保护部网（http：//www.sepa.gov.cn/）、中国绿色采购网（http：//www.cgpn.cn/）】中所公布的最新《节能产品政府采购清单》所在网页当前页截图（加盖投标人公章）。（适用于全部或主要以强制采购产品为主的项目） 4、《货物需求及技术规格要求》中包含计算机设备的，投标人必须投标预装正版操作系统软件的计算机产品，否则无效。 5、监狱企业视同小微企业，监狱企业参加采购活动的提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小微企业声明函》； 6、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。 7、详见《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定 注：本项目专门面对中小企业，故供应商不再执行价格评审优惠的扶持政策。 |

投标人须知

- 一、总则

1、资金来源：其他资金

2、采购人、采购代理机构、投标人

2.1 “采购人”是指：项目采购单位，合同的需方。

2.2 “采购代理机构”是指：中科高盛咨询集团有限公司。

2.3 “投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

3、合格投标人

3.1应符合招标公告中投标人资格要求，并将以下资料的加盖公章复印件装订到投标文件中，证明其资格满足招标资格要求：

1 ）营业执照副本；

2 ）《单位负责人证明书》（附单位负责人身份证）或单位负责人授权委托书（附单位负责人和授权代表身份证）；

3 ）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（可以提供类似业绩合同或者可以提供承诺书<格式自拟>）；

4 ）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明书（格式自拟）；

5 ）供应商提供近三年（2019年-2021年）经会计师事务所或审计机构出具的财务审计报告，财务状况良好。（若投标人为2019年以后注册成立的公司，即需提供从成立日期起的财务审计报告；若投标人为2022年以后注册成立的公司，即需提供一份银行资信证明）、提供近一年（2021年6月以后）任意两个月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料(依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金）；

6 ）投标人不能列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；(须提供承诺书，格式自拟)。（详见财库【2016】125号)查询截止时点：本项目招标公告发布之日起到投标截止时间期间。

注：采购标的属于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的，允许该行业法人的分支机构参加投标（报价），提供分支机构的相关证件。

4、投标费用

投标人应承担所有与编写和提交投标文件有关的费用，无论投标的结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

- 二、招标文件

5、招标文件

5.1 招标文件的构成

第一章招标公告

第二章投标人须知

第三章评标办法

第四章合同条款(参考格式)

第五章技术需求

第六章投标文件构成及格式

5.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果投标人没有按照招标文件要求提交全部资料或投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，是投标人的风险。

6、招标文件的澄清和修改

6.1任何要求对招标文件进行澄清或对招标文件质疑的潜在投标人，均应在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式（须加盖公章）通知采购代理机构（如投标人所参与项目须要在网上提交质疑程序，供应商须将纸质版质疑材料与网上提交质疑程序在同一工作日内进行，如出现日期不一致时，以两者中最后日期为准），超过这个规定期限提出的澄清要求或质疑将不予受理。采购代理机构对收到的澄清要求将视所提问题的具体情况以书面形式予以答复，同时传真给每个购买招标文件的潜在投标人或由潜在投标人直接到采购代理机构领取。潜在投标人应在1日内确认已收到该答复，未回复的潜在投标人视为已经收到该答复。答复中包括所提的问题，但不包括问题的来源。

6.2采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件、招标公告进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改将在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、招标公告的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将在投标截止时间15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。在这种情况下，采购人、采购代理机构和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均相应顺延至新的投标截止时间。

6.3本项目不召开答疑会。

- 三、投标文件

7、投标文件的编制

7.1投标语言：投标人的投标文件以及投标人与招标方就有关投标的所有来往函电均应使用中文。(注：投标人所投产品及设备的相关资料非中文文本无效)

7.2计量单位：中华人民共和国法定计量单位。

7.3投标文件应编排有序，并编制文件目录，准确标明文件内容所在位置。请投标人按以下顺序编排投标文件并加盖公章：

- 投标文件目录及页码

- 投标函

- 开标一览表

- 投标报价一览表

- 商务条款偏离表

- 技术规格偏离表

- 单位负责人身份证明（身份证复印件）

- 单位负责人授权书（被授权人身份证复印件）

- 企业营业执照（副本）

- 售后服务承诺书

- 招标文件要求提供的其他资质证明文件

- 招标文件要求提供的其他文件资料

- 投标人认为对其投标有利的其他文件资料

8、投标文件构成

8.1投标人编写的投标文件应包括下列部分：

8.1.1按第六章“投标文件格式”编制一份“开标一览表”，并完整地填写“投标函”、“投标报价一览表”和“商务条款偏离表和技术规格偏离表”。

8.1.2证明投标人符合资格要求的文件：应具备第二章“投标人须知”第3条“合格投标人”要求的投标资格，提供相关的资格证明文件以及第六章“投标文件格式”要求提供的其他资质文件。

8.1.3证明货物合格性和符合招标文件规定的文件材料：

（1）“投标报价一览表”中对货物和服务来源地的说明；

（2）货物主要技术指标和性能的详细说明，包括文字资料、样本、彩色图片和数据等；

（3）逐条对招标文件要求的技术需求进行应答，指出所提供的货物和服务是否对招标文件的要求做出了实质性响应，或说明与货物需求和技术规格要求的正负偏差和例外，详细填写“技术规格偏离表、商务条款偏离表”。

8.1.4“投标人须知”第10条要求提交的投标保证金。

9、投标报价

9.1报价原则：所有投标均以人民币元为计算单位。

9.2投标人所报的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将作为非响应性投标而予以拒绝。

9.3投标人报价应为优惠条件折算后的最终价格。评标过程中不再接受优惠条件的价格折算。

10、投标保证金

10.1投标保证金：投标人应在投标截止时间前将投标保证金采用银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式交纳，投标保证金应当从供应商的基本账户转出。（投标保证金应从投标人的基本账户中转出，保证金的交纳时间以到账时间为准）。

账户：中科高盛咨询集团有限公司

开户行：中国民生银行长沙芙蓉广场支行

行号：305551031105

账号：9902001774277790；到账为准。

10.2投标保证金是为了弥补招标方因投标人的违规行为而蒙受的损失。采购人在因

投标人的违规行为而受到损害时将没收投标人的投标保证金作为所受损害的补偿。

10.3投标保证金是投标文件的一个组成部分，没有按要求提交投标保证金的投标，将被视为非实质性响应投标予以拒绝。

10.4落标人的投标保证金在中标通知书发出后五个工作日内退还，不计利息。

10.5中标人的投标保证金，在中标人按规定签署合同，并交纳了履约保证金（如果有要求）后5个工作日予以退还，不计利息。

10.6投标保证金将一律以电汇形式退还。

10.7中标供应商有下列情况之一的，采购人和采购代理机构不予退还其交纳的投标保证金：

（1）投标人在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标；

（2）中标人未按规定提交履约保证金的；

（3）中标人未按规定时间、地点与采购人签订合同的；

（4）投标人存在严重违法行为：如提供虚假材料谋取中标，恶意串通，以及行贿或者提供其他不正当利益等；

（5）招标文件规定不予退还投标保证金的其他情形。

11、投标有效期

11.1投标有效期为自开标之时起90天，投标文件在这个规定期限内应保持有效。

11.2在特殊情况下，招标方可与投标人协商延长投标有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。投标人可以拒绝接受延期要求而不会被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人除按照招标方要求修改投标文件的有效期外，不能修改投标文件的其他内容。

12、投标文件的式样和签署

12.1投标文件须打印或用不褪色墨水书写，投标人应加盖公章。投标文件由单位负责人签署的，须提交以书面形式出具的“单位负责人资格证明”；由被授权人签署的，须提交以书面形式出具的“单位负责人资格证明”和“单位负责人授权书”。投标文件的每一页均应加盖公章。未经有效盖章的投标文件将被作为非响应性投标而被拒绝。

12.2投标文件中如有修改错漏处，应在修改处加盖投标人公章。

13、投标文件的修改和撤回

13.1投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但招标方必须在规定的投标截止期之前收到投标人的修改或撤回的书面通知。

13.2投标人的修改或撤回通知书应按对投标文件的规定一样进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”或“撤回”字样。

13.3在投标截止时间（开标时间）之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

13.4从开标之时起，至投标有效期期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则根据投标人须知第10.7条的规定，其投标保证金将被没收。与其他供应商恶意串通而撤回投标的，按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定处理。

14、投标

14.1投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达投标地点。采购代理机构收到投标文件后，将如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，采购人、采购代理机构应当拒收。

14.2投标人应将投标文件装订成册、密封并在信封上标明“项目名称、项目编号、投标单位名称、投标联系人名称、联系人电话、开标时间截止前不得开封”，在招标公告规定的投标地点和投标截止时间前递交给采购代理机构。如果投标人没有按照要求标记，采购代理机构对于投标人的误投、错投概不负责。

14.3投标人应提交投标文件正本1份、副本4份，电子版2份，并标明“正本”、“副本”字样(投标文件的正本和副本单独密封，同时分别在封皮上标注“项目名称、项目编号、投标单位名称、投标联系人名称、联系人电话、开标时间截止前不得开封”字样）

14.4投标人应按照第六章“投标文件格式”的要求单独编制一份“开标一览表”，用于开标时唱标使用。“开标一览表”应按对投标文件的密封和标记要求单独进行密封、标记，并按14.1款的规定与投标文件同时递交。

- 四、开标与评标

15、开标

15.1采购代理机构将在招标公告规定的时间和地点组织公开开标，邀请投标人参加。

15.2 开标会由采购人或采购代理机构组织并主持。开标时，将由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

15.3 投标人不足3家的，不开标。

15.4 开标时未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质性内容，评标时不予承认。

15.5按照规定，提交了可接受的“撤回”通知的投标将不予开封。撤回的投标书将原封退回投标人。

15.6开标过程由采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请将及时处理。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

15.7 开标时，投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准。

15.8 开标时有下列情形之一的，采购人有权宣布本项目废标：

（1）交货时间/合同履行期限符合招标文件要求的投标人不足三家的；

（2）所有投标人的报价均超过采购项目预算，采购人不能支付的。

15.9 开标结束后，依法对投标人的资格进行审查，并详细填写下表。合格投标人不足3家的，不进行评标。

资格性审查表

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 投标人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照 | 供应商须是具有独立法人资格的企业或其他组织，具有有效营业执照。提供营业执照原件或复印件加盖公章并附加盖公章的国家企业信用信息公示系统查询截图。投标文件内附复印件加盖公章。 |  |
| 2 | 财务状况 | 近三年（2019年、2020年、2021年）财务状况良好，具有健全的财务会计制度。提供近三年（2019年-2021年）经会计师事务所或审计机构出具的财务审计报告，财务状况良好。（若投标人为2019年以后注册成立的公司，即需提供从成立日期起的财务审计报告；若投标人为2022年以后注册成立的公司，即需提供一份银行资信证明）。投标文件内附复印件加盖公章以及财务会计制度加盖公章。 |  |
| 3 | 履约能力 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。投标文件内附由法定代表人或授权代表签字或盖章并加盖公章的承诺书。 |  |
| 4 | 纳税及社保 | 具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录。提供近一年（2021年9月以后）任意两个月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料(依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金）。投标文件内附复印件加盖公章。 |  |
| 5 | 医疗器械许可 | ①投标供应商为生产企业的，从事第一类医疗器械生产的，应取得食品药品监督管理部门颁发的《第一类医疗器械生产备案凭证》；从事第二类、第三类医疗器械生产的，应取得食品药品监督管理部门颁发的《医疗器械生产许可证》或在有效期内的《医疗器械生产企业许可证》； ②投标供应商为经营企业的，从事第二类医疗器械经营的，应取得食品药品监督管理部门颁发的《第二类医疗器械经营备案凭证》；从事第三类医疗器械经营的，应取得食品药品监督管理部门颁发的《医疗器械经营许可证》或有效期内的《医疗器械经营企业许可证》； ③投标产品若纳入中华人民共和国医疗器械监督管理的，第一类医疗器械须具有备案凭证，第二、三类则应取得监督管理部门颁发相应的《中华人民共和国医疗器械注册证》及《医疗器械产品注册登记表》，若已办理两证合一则只需提供《医疗器械注册证》。 投标文件内附相关证书复印件加盖公章。 |  |
| 6 | 信誉要求 | 1.拒绝列入政府取消投标资格记录期间的企业或个人投标； 2.与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加本项目投标；单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动； 3.参加政府采购活动前三年内（2019年至今），在经营活动中没有重大违法记录； 4.不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单供应商；不得为中国政府采购网（www.ccpg.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（在处罚决定规定的时间和地域范围内）（详见财库[2016]125号）；在2019年至今供应商和其法定代表人在“中国裁判文书网”(wenshu.court.gov.cn)上无行贿犯罪行为。 投标文件内附：第1、2、3、4项由法定代表人或授权代表签字或盖章并加盖公章的承诺书； |  |
| 审查人签字 |  | 评审结论 |  |

注：本表中符合评审内容要求的写“√”，不符合评审内容要求的写“×”。结论为“合格”或“不合格”。结论不合格的不进入符合性审查阶段。

16、评标过程的保密性

16.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，除按招标文件规定予以公开的评标结果外，凡与审查、澄清、评价和比较投标有关的资料以及授标意见等，均不得向投标人及与评标无关的其他人透露。

17、评标

17.1采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（一）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（二）宣布评标纪律；

（三）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（四）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（五）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（六）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（七）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（八）核对评标结果，有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（中华人民共和国财政部令第87号）规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（九）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（十）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

评标委员会由评审专家4人和采购人代表1人组成。评标委员会的专家成员从省政府采购监督管理部门建立的专家库中随机抽取产生，采购人代表由采购人委派。评标委员会根据有关法律法规和招标文件规定的方法和标准独立评标，负责完成评标的全过程直至评定预中标人，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：

（一）采购预算金额在1000万元以上；

（二）技术复杂；

（三）社会影响较大。

评标委员会负责具体评标事物，并独立履行下列职责：

（一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（二）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（三）对投标文件进行比较和评价；

（四）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（五）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

18、政府采购进口产品的规定

按照财政部《政府采购进口产品管理办法》第一章第四条关于“政府采购应当采购本国产品，确需采购进口产品（指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）的，实行审核管理”的规定，招标采购文件中凡未明确标明采购进口产品的，均为采购本国产品，投标人必须投标本国产品，投标进口产品的为无效投标。

在中国境内生产或组装的外国品牌产品须标明该产品在中国国内制造厂商名称。否则，按进口产品对待。

19、政府强制采购节能产品的规定

19.1 按照财政部、发展改革委最新发布执行的《节能产品政府采购品目清单》的规定，《货物需求及技术规格要求》中凡包含强制采购产品的，投标人必须提供列入《节能产品政府采购品目清单》的要求产品，投标文件中需提供认证证明，认证机构须在市场监管总局公布的名录内详见《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019年第16号文件）》，否则无效。

19.2《货物需求及技术规格要求》中包含计算机设备的，投标人必须投标预装正版操作系统软件的计算机产品，否则无效。

- 五、中标与合同

20、中标

20.1采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

20.2 采购代理机构应自采购人确定中标人之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。中标公告期限为1个工作日。

20.3在公告中标结果的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书；对未通过资格审查的投标人，将告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还将告知未中标人本人的评审得分与排序。

20.4中标人在领取中标通知书时须向代理机构出示中标服务费的缴纳凭证，如未按招标文件中的金额足额缴纳，招标代理机构不予发放中标通知书，由此所造成的损失由中标单位自行承担。

21、授标时更改货物数量的权利

21.1采购人在授予合同时有权在一定幅度内对《货物需求及技术规格》中规定的货物数量和服务予以增加或减少，但不得改变单价和其他条款和条件。

21.2按照《中华人民共和国政府采购法》的规定，在合同履行中，采购人需要追加与合同标的物相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

22、签订合同

22.1 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

22.2采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

22.3采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

23、保密和披露

23.1 投标人自购买招标文件之日起，须承诺承担本招标项目下的保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三人外传。

23.2 采购人有权将投标人提供的所有资料向其他政府部门或有关的非政府机构负责评审标书的人员或与评标有关的人员披露。

23.3 在下列情形下：当发布中标公告和其它公告时，当国家机关调查、审查、审计时，以及在其他符合法律规定的情形下，采购人无须事先征求投标人/中标人同意而可以披露关于采购过程、投标文件、合同文本、合同签署情况的资料、投标人/中标人的名称及地址、采购内容的有关信息以及补充条款等，并且对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料无须再承担保密责任。

24、质疑和投诉

24.1投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内以书面形式（须加盖公章）{质疑书的具体内容详见《政府采购质疑和投诉办法》（第94号令）}通知采购代理机构向招标方提出质疑（如投标人所参与项目须要在网上提交质疑程序，供应商须将纸质版质疑材料与网上提交质疑程序在同一工作日内进行，如出现日期不一致时，以两者中最后日期为准）。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。（质疑联系人及联系方式：13514491583）投标人对采购人的质疑答复不满意或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

24.2质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程和中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

- 中标服务费

25.1中标人须向采购代理机构足额缴纳中标服务费，采购代理机构执行《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格〔2015〕299号），参考国家发展计划委员会计价价格[2002]1980号文件和《国家发改委办公厅关于招标代理服务费收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）计取，向中标人收取招标代理服务费。本项目按折扣比例0.7收取。

- 其他要求：详见投标人须知前附表。

第三章  评标办法

评标应当遵循下列工作程序：

3.1符合性审查。

3.1.1 评标委员会将对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

符合性审查表

| 审查内容 |  | 投标人 |
| --- | --- | --- |
| 符合性审查 | 1）投标报价未超出采购预算。 |  |
|  | 2）投标文件的有效性、完整性满足招标文件要求。 |  |
|  | 3）按招标文件要求的对商务和技术需求进行应答，投标人须如实根据所投产品信息填写“技术规格偏离表、商务条款偏离表”。(注：如有虚假，采购人及评标委员会有权追求其法律责任) |  |
|  | 4）提交的投标价格为非可调整的价格。 |  |
|  | 5）符合招标文件中合同履行期限（交货期）的要求。 |  |
|  | 6）投标人不存在串通投标行为。 |  |
|  | 7）按招标文件中的要求提交了投标保证金 |  |
|  | 8）对招标文件的实质性要求作出响应。 |  |
| 结论 |  |  |
| 主任评委： 其他评委： |  |  |

注：本表中符合评审内容要求的写“√”，不符合评审内容要求的写“×”。结论为“合格”或“不合格”。结论不合格的不进入综合评审阶段。

投标文件属下列情况之一的，应当在资格性、符合性审查时按照无效投标处理：

（一）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（二）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（三）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（四）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（五）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

（六）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

审查投标人是否存在串通投标行为：评标委员会发现有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装；

（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

注：经评标委员会评审合格投标商的家数不足三家，该项目废标，采购人有权委托采购代理机构重新组织招标。

3.2澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、类似问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人做出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.2.1评标委员会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的细微偏离，但这些修正应不会对实质上响应招标文件要求的投标人的竞争地位（相互排序）产生不公正的影响。

3.2.2投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

3.2.3评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.3评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3.1 本项目采用综合评分法评标，评标委员会将按下述标准评定中标人：独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件第五章中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

3.3.1.1综合评分法评分方法（计算结果精确到小数点后两位）：

| 序号 | 评审内容 | 评审项目 | 评审标准说明 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价，30分 | 投标报价 | 评标基准价为所有有效投标人投标报价的最低值。 投标报价得分=(评标基准价／投标报价) ×价格权值30%×100 | 30 |
| 2 | 商务部分，5分 | 供应商的类似项目业绩 | 供应商2019年1月1日至今完成的类似项目业绩，每提供一项得1分，最高得5分。（评分依据：投标文件内应同时提供业绩中标通知书及合同复印件加盖公章。未提供不得分。） | 5 |
| 3 | 技术部分，50分 | 技术指标 | 技术参数为重要指标（*条款）、较为重要指标（✮条款）和一般指标（非*、非✮条款），其中每有一项*号条款负偏离，将导致其投标被否决；每有一项✮条款负偏离扣2分，非*、非✮条款每有一项负偏离扣1分，直至扣完为止。(注：每一小项也为一项，参考该条款评审办法。例：第1.1或1.1.1条款也为一项，参考该条款评审办法） 注：须提供与所投产品相同型号的最新的技术彩页、主要技术指标、参数及性能的详细说明和检验报告等技术资料（包含但不限于） | 30 |
|  |  | 使用分析方案 | 评标委员会根据对各投标人所投产品的作业能力、工作效率、环境适应性、性能突出性、维护成本等进行评审， 方案描述详细，可行性高，得5分； 方案描述相对简单，具有可行性，得3分； 有方案描述，具有可行性，得1分，未提供不得分。 | 5 |
|  |  | 质量保证措施 | 根据供应商针对本项目所提供的质量保证措施进行综合评审： ①方案非常明确、详尽，合理，非常完善的得5分； ②方案明确、详尽，合理，较完善的得3分； ③方案基本明确、合理，基本完善的得1分； ④未提供对应方案不得分。 | 5 |
|  |  | 设备安装调试方案 | 根据供应商所提供设备安装调试方案进行综合评审： ①方案非常明确、详尽，合理，可操作性强的得5分； ②方案明确、详尽，合理，可操作性较好的得3分； ③方案基本明确、合理，可操作性一般的得1分； ④未提供对应方案不得分。 | 5 |
|  |  | 应急故障解决方案 | 应急故障（如可能发生的应急事故情况分析、应急响应时间、紧急安全保障措施、临时处理措施、故障或事故解决处理措施等）进行综合评审。 应急故障方案内容全面，方案描述详细，可行性高，得5分； 应急故障方案内容全面，方案描述相对简单，具有可行性，得3分； 应急故障方案内容基本全面，有方案描述，具有可行性，得1分，未提供不得分。 | 5 |
| 4 | 服务，15分 | 售后服务方案 | 根据供应商针对本项目所提供的售后服务计划和方案进行综合评审： ①供应商的售后服务计划和方案非常详细完整，能够快速响应采购人的需求，可行性非常强的得10分； ②供应商的售后服务计划和方案比较完整，能够及时响应采购人需求，可行性较强的得7分； ③供应商的售后服务计划和方案简单，基本能及时响应采购人的需求，可行性一般的得4分； ④供应商的售后服务计划和方案不完整，不能够及时响应采购人需求，可行性差的得1分； ⑤未提供对应方案不得分。 | 10 |
|  |  | 优惠条件 | 有优惠条件，并有招标人可接受的实质性优惠条件（其他增值优惠和增值服务），每有一项实质性的优惠或承诺得1分，最多得5分，没有不得分。 | 5 |

政府采购政策

1.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号文件）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，执行价格评审优惠的扶持政策，对小型和微型企业供应商产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》。

按照财政部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供财库〔2017〕141号文规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

2.对于列入财政部、生态环境部发布的《环境标志产品政府采购品目清单》要求的产品，对其投标价格给予3%的价格扣除，并按照扣除后的价格参加排序。采购项目或者分包中既包含环境标志产品也包含非环境标志产品的，只对列入《环境标志产品政府采购品目清单》要求的产品按其在总报价中所占的比例给予价格扣除，投标文件中需提供认证证明，认证机构须在市场监管总局公布的名录内《详见市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019 年第 16 号文件）》；

3.对财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》但不属于国家强制采购的产品，对其投标价格给予3%的价格扣除，并按照扣除后的价格参加排序。采购项目或者分包中既包含节能产品也包含非节能产品的，只对列入《节能产品政府采购品目清单》但不属于国家强制采购的产品按其在总报价中所占的比例给予价格扣除，投标文件中需提供认证证明，认证机构须在市场监管总局公布的名录内《详见市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019 年第 16 号文件）》。”

4.对于列入财政部、国家发改委、信息产业部发布的《无线局域网认证产品政府采购清单》的产品，对其投标价格给予3%的价格扣除，并按扣除后的价格参加排序。采购项目或者分包中既包含清单中产品也包含非清单中产品的，只对列入清单的产品按其在总报价中所占的比例给予价格扣除。

5.投标产品同时列入上述多个清单的，将上述规定的价格扣除比例叠加后计算价格扣除。

- 第四章 合同条款（参考格式）

政府采购合同条款及格式

合同编号：

签订地点：

签订日期：

采购任务编号：

（需方、甲方、招标人、买方、采购人）需求的“             ”（货物名称）经        以编号为      的招标文件在国内公开招标，经评标委员会评定                        （供方、乙方、中标人、卖方、投标人）（包号）为中标单位。供需双方按照《中华人民共和国民法典》和有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，同意按照下面的条款和条件订立本合同，共同信守。

一、货物名称、品牌、规格、数量

| 货物名称 | 品牌 | 规格型号及配置 | 数量 | 单价(元) | 小计金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

二、合同价款

2.1合同总价：人民币（大写）              元，（小写）            元。该总价包含货物的成本、运输费、包装费、安装、调试、培训、装卸费、劳务费、保险、利润、税金及涉及到该货物到指定地点的一切费用。需方除本费用及合同另有约定外，不承担任何费用。

三、交货地点及交货时间

3.1送货、安装、调试地点：吉林省消防救援总队指定地点，中标人负责将货物安全完好运抵交货地点（货物在途的一切风险及运输、卸货等费用由乙方承担）并保证验收合格。

3.2交货时间：合同签订后2个月内履行完毕。

- 付款

4.1供方交货时应提交下列文件：销售发票，国家有关质检机构出具的检验报告或证书（如果招标文件技术需求要求提供），制造厂商出具的质量检验证书、产品合格证等，若因乙方相关手续资料不合格或缺失，甲方有权延期支付货款；影响甲方正常使用的，甲方有权单方面解除合同或退换货，乙方应承担由此造成的全部损失，同时甲方扣留总货款的5%的履约保证金；若因乙方提供相关手续资料不及时，影响甲方使用的，按照本合同第十二款误期赔偿执行。

4.2付款方式：供方交货时应提交下列文件：销售发票，国家有关质检机构出具的检验报告或证书（如果招标文件技术需求要求提供），制造厂商出具的质量检验证书、产品合格证等。合同签订前乙方向甲方支付合同总价款5％的履约保证金。甲乙双方签订合同后20日内，甲方向乙方支付30%货款；到货并验收合格，且收到乙方开具的合同等额的符合甲方要求的税务发票后在20日内，甲方向乙方支付70%货款；货物质保期满后，若无质量问题或质量问题已解决达到甲方要求，向乙方无息返还5％的履约保证金；若出现质量问题，乙方应免费及时维修更换，如因乙方原因导致甲方利益受损，乙方应承担损害赔偿责任，同时甲方有权扣留5%的履约保证金作为违约金。甲方付款前，乙方应为甲方开具符合甲方要求的发票，否则甲方有权拒绝付款且不视为违约。

具体详细内容按合同约定执行。

五、验收（严格执行国家相关标准）

5．1乙方提交的货物到货后30日内甲方负责检验验收或由甲方聘请当地质检（商检）部门或国家有关部门对货物的品种、规格、性能、质量、数量、外观以及配件等进行检验，并出具检验证书，检验费用由乙方承担。

5.2验收过程中，如果甲乙双方对合同标的质量发生争议，应按照国家有关部门或者机构检验合格才允许使用的货物，由乙方负责（甲方配合）向有关部门或者机构申请检验并取得检验合格的报告（证书）或者使用许可证，费用包含在乙方的合同总价中。

5.3验收前，乙方向甲方提供本合同所列明货物金额的发票等文件，验收合格的，乙方与甲方共同在验收单上签字并加盖单位公章，作为验收合格、同意付款的依据。验收不合格的，整改时间为30天，整改后，仍未达到合同约定技术要求的，甲方有权单方解除合同，所产生的费用由乙方承担，同时甲方有权扣留全部履约保证金，乙方还需额外支付合同总价款的5%作为违约金。

5.4甲方将根据国家现行质量标准及行业标准规定接受货物，严格按照招标文件及投标文件对乙方所供产品进行逐项检查和验收，验收以招标文件和中标人的投标文件技术参数资料为标准，如果上述文件有不一致之处，以对甲方有利的为准，同时乙方需提供国家有关质检机构出具的检验报告或证书、制造厂商出具的质量检验证书、产品合格证、消防产品认证证书等手续，否则，甲方有权不予验收。

5.5验收发现恶意提供劣质标的，如以次充好、低于招标技术参数、同批货物中明显有不合格产品等情况，需方无论使用与否，供方应无条件接受退货，并承担所有与认证鉴定有关的全部费用及采购人蒙受的全部直接损失。

六、知识产权及有关规定

6.1 供方应保证需方在使用本合同项下的货物或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其知识产权、商标权或工业设计权的起诉。如果发生此类问题，供方应负责交涉解决，因此造成需方损失的，供方还应向需方承担损害赔偿责任。

6.2 供方应保证所供货物符合国家的有关规定。

七、伴随服务

7.1供方应提供所交付货物的全套技术文件资料，包括产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和服务指南等。

7.2供方还应提供下列服务：货物的运输、集成和试运行；提供货物组装和维修所需的工具；在质量保证期内对所交付货物提供运行监督、维修、保养等；在制造厂家和/或在项目现场就货物的安装调试、运行、维护等对需方人员进行培训。乙方提供的其他伴随服务，均按乙方投标文件标准执行。

7.3上述伴随服务的费用应包含在合同价中，不单独进行支付。

八、质量保证期及售后服务

8.1质保期：自货物最终验收合格之日起质保1年，质保期自验收合格之日起计算，保修期3年，保修期自质保期届满之日起计算。(质保期内的人工、备品、备件及耗材免费供应。保修期内的质量问题必须及时免费提供维修服务，人工、备品、备件及耗材承诺保证供应且价格优惠)

8.2质量保证期及售后服务约定详见乙方在投标文件中提交的售后服务承诺书和制造厂商的有关文件，如果上述文件有不一致之处，以对甲方有利的为准。

8.3乙方所有优惠条件以及售后服务，均按乙方投标文件标准执行。

九、质量保证

9.1 供方应保证所提供的货物是原制造厂商制造的、经过合法销售渠道取得的、全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。供方应保证其所提供的货物在正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具有满意的性能。在货物最终验收合格交付后不少于本合同第八条约定的质量保证期内，供方应对其交付的货物由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

9.2 在质量保证期内，如果货物的规格型号、技术性能、原产地及制造厂商以及其他质量技术指标与合同约定不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，需方应以书面形式向供方提出本保证下的索赔。

9.3在质量保证期内，供方在接到需方的通知后，应在本合同第八条约定的响应时间内,免费维修和/或更换有缺陷的货物或部件。

9.4 如果供方在接到需方通知后，在本合同第八条约定的响应时间内没有弥补缺陷，需方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由供方负担，并且需方根据合同规定对供方行使的其他权利不受影响。

十、索赔

10.1需方有权根据当地技术监督局、进出口商品检验局或其他具有法定资格的质检机构出具的检验证书向供方提出索赔。

10.2如果供方对缺陷负有责任且需方提出索赔，供方应按照需方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

（1）供方退货并将货款退还给需方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其他必要费用。

（2）根据货物低劣、损坏程度以及需方所遭受损失的金额，经过供需双方商定降低货物的价格。

（3）用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和／或设备来更换有缺陷的部分和／或修补缺陷部分，供方应承担一切费用和风险，并负担需方蒙受的全部直接损失。供方应同时按合同第八条的规定，相应延长修补和／或更换件的质量保证期。

10.3如果在需方发出索赔通知后十天内，供方未作答复，上述索赔应视为已被供方接受。如供方未能在接到需方索赔通知后十天内或需方同意的延长期限内，按照本合同10.2条规定的任何一种或多种方式解决索赔事宜并征得需方同意，需方有权通过采购方从应付货款或从供方提交的履约保证金中扣回索赔金额，并拥有对赔偿不足部分进一步索赔的权利。

十一、供方履约延误

11.1 供方应按照合同规定的时间、地点交货和提供服务。

11.2 如供方无正当理由拖延交货或不按投标文件提供服务，需方有权扣留履约保证金作为违约金、加收误期赔偿和／或违约终止合同。

11.3 在履行合同过程中，如果供方遇到可能妨碍其按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知需方。需方在收到供方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否通过修改合同，酌情延长交货时间和/或延期提供服务，或者终止合同。

十二、误期赔偿

12.1除合同第十四条规定外，如果供方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，需方有权要求供方支付误期赔偿费。误期赔偿费每天按迟交货物的交货价或延期服务的服务费用的万分之五计收，直至交货或提供服务为止。一天按24小时计算，不足一天按一天计算，误期超过30日的，需方有权单方解除合同并要求供方支付误期赔偿的同时要求供方承担合同总价款5%的违约金。

12.2误期赔偿费可从应付货款和/或履约保证金中扣除。

12.3收取误期赔偿费不影响需方采取合同规定的其他补救措施的权利。

12.4供方如未能按本合同第八条、第九条规定进行售后服务，在收到需方书面故障处理通知之日起一个月内仍未能解决故障，需方将依据出现故障产品情况处理，按供货价格从产品余款或履约保证金中扣除。

12.5本合同解除后不影响需方向供方追责的权利。

十三、履约保证金

中标人应在订立采购合同之前向采购人提交合同总价5%的履约保证金。履约保证金应以银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。如未按时交纳履约保证金，视为自动放弃中标资格。

履约保证金退还的时间：待供方履行合同约定且质量保证期满后，需方扣除应由供方承担的费用、违约金及误期赔偿费等费用后不计利息一次性退还。

十四、不可抗力

14.1 由于不可抗力事件，导致任何一方不能执行本协议中的部分或全部义务时，应及时通知对方，受不可抗力影响的一方在不可抗力影响范围内免除责任。

14.2 本条所述的“不可抗力”系指那些双方无法控制，不可预见的事件，但不包括供需双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它供需双方商定的事件(供需双方认定国家政策重大变化属不可抗力)。

14.3 在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。供需双方应尽实际可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。供需双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

十五、税费

15.1 根据现行法律规定对需方征收的与本合同有关的一切税费均由需方负担。

15.2 根据现行法律规定对供方征收的与本合同有关的一切税费均由供方负担。

15.3 在中国境外发生的与执行本合同有关的一切税费均由供方负担。

十六、争端的解决

16.1 供需双方应通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端。如从协商开始十（10）天内仍不能解决，可以向有关合同管理部门提请调解。

16.2 如果调解不成，供需双方的任何一方可以向需方所在地人民法院提起诉讼。

16.3诉讼费除法院另有裁决外均由败诉方负担。

16.4在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同的其它部分应继续执行。

十七、违约终止合同

17.1 在需方因供方违约而按合同约定采取的任何补救措施不受影响的情况下，需方可在下列情况下向供方发出书面通知，提出终止部分或全部合同。供方因其违约而给需方造成损害的，供方应向需方承担损害赔偿责任同时支付合同总价款5%违约金。

（1）如果供方未能在合同规定的限期或需方同意延长的限期内提供部分或全部货物和服务。

（2）如果供方未能履行合同规定的其它任何义务。

（3）如果需方认为供方在本合同的竞争或实施中有腐败和欺诈行为。为此，定义如下：“腐败行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的东西来影响采购人员在采购过程或合同实施过程中的行为；“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实，损害采购人的利益，包括供货单位之间串通，人为地使供货活动丧失竞争性，损害采购人所能获得的权益。

17.2 如果需方根据上述第17.1款的规定，终止了全部或部分合同，需方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，供方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。供方提交的履约保证金将被作为需方采取上述补救措施的购买资金的一部分。并且，供方应继续履行合同中未终止的部分。

十八、破产终止合同

18.1 如果供方破产或丧失清偿能力，需方可在任何时候以书面形式通知供方终止合同而不给供方补偿。该终止合同将不损害或影响需方已经采取或将要采取任何补救措施的权利。

十九、合同转让和分包

供方不得部分转让和分包或全部转让和分包其应履行的合同义务，否则需方有权单方解除本合同并要求供方支付合同总价款    %的违约金。

二十、需要补充的合同条款

根据评标过程中或者商务谈判时商定的条款和条件在订立合同时标明。

二十一、适用法律

本合同按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

二十二、合同生效

本合同在供需双方法定代表人或其授权代理人签字并加盖公章并且采购方收到供方提交的履约保证金后生效。

二十三、合同附件

下列文件构成本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，本合同未尽事宜，参照下列文件执行：

1、招标文件及澄清、补充文件；

2、供方的投标文件、在投标期间的书面承诺文件和售后服务承诺书；

3、产品样本、说明书、图纸（与合同配置不符之处，以合同为准）；

4、中标通知书；

5、政府采购验收报告单；

6、合同的其他附件：

上述合同附件如果有不一致之处，以日期在后的和对需方有利的为准。

二十四、合同修改

除供需双方和采购方签署书面修改、补充协议，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

二十五、合同备案

自本合同订立之日起七个工作日内，由    方负责向本级政府采购监督管理部门备案。

二十六、政府采购法对政府采购合同变更终止的规定：“政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。”在本合同中，双方当事人指供需双方。

需方：                                  供方：

地址：                                  地址：

法定代表人 ：                           法定代表人 :

或授权代理人：                          或授权代理人：

签字日期：                              签字日期：

邮政编码：                              邮政编码：

电话：                                  电话：

传真：                                  传真：

联系人：                                联系人：

开户银行：                              开户银行：

账户名称:                               账户名称：

账号：                                  账号：

- 技术参数

电脑中频治疗仪

技术参数：

1、载波波形：占空比为1:1的双向对称脉冲方波 。

2、载波频率：2 kHz-~10kHz范 围内可调，频率误差不大于± 10 %。

3、输出电流：0 — 90mA。

4、低频调制波：0— 250Hz。

5、调制波形：方波、正弦波、积分波、微分波、三角波。

6、调幅度： 0—  100%。

7、调制波形占空

比： 1:1；1:2； 1:3可选。

8、有二次调制功 能，调制波形规律复杂，病人不易产生耐受性，治疗效果好。

9、治疗定时： 0 ~99分钟

10、双通道独立输出，每通道可独立设置处方参数,独立设置治疗时间，独立调节输出电流可对多个部位病灶同时治疗。

11、具有输出过载短路保护、治 疗电极开路报警等功能。

12、真彩触摸屏控制面板≥6寸，轻 触即可响应，人 机工程学设计， 避免操作疲劳。 内置产品使用信 息及故障排除说明，可随时查询。

13、具有专用处方选择功能,可生 成≥50种处 方，可根据患者 的病情选用不同 的处方。可生成 超过一万种海量普通处方。

14、电极片配置 ：颈椎专用电极 不少于4对；腰椎专用加长电极不少于2对。

15、具有处方记忆功能。

16、对颈椎、腰椎疾病引起的疼痛、炎症、血液循环不畅具有辅助治疗作用。

红外偏振光治疗仪

技术参数：

1、双路独立输出 ，一路偏振光输 出，一路红外光 输出。可以同时 治疗两位病人。 治疗臂关节使用 万向节，旋转自 由。

✮2、偏振光导光系 统材料应采用高 精度的石英光棒 导光特制组合进 口光源，有效使 用寿命应不小于4 000个小时；

✮3、光谱范围：集 射式照射头输出 光谱应在0.7 μm ~1.6μm范围内；红外光钯灯照 射头输出光谱应 在0.4 μm~4 μm 范围内；

✮4、连续输出功率 ：集射式照射头 连续输出最大光 功率应为≥1300 mw；红外光照射 头输出光功率范 围应为3w~30w;

5、输出模式：连 续/间歇；多种间 歇模式(≥8种) 可供选择；

6、输出控制：间 歇输出功率控制分≥八档可调 ，步距为10%；

7、治疗时间：治 疗仪最大连续工 作时间为≥30   min可调,步距为 1min。

8、光源功率为≥ 30w；

9、治疗头外壳温 度：不大于41℃ ；

10、电源：交流 220V± 10%。50 HZ±2%；

磁振热治疗仪

技术参数

1、主要构成：产品由一台主机和四个治疗导子组成

2、结构形式：不可分拆的柜机推车式

3、显示方式：液晶触摸屏幕显示界面

4、操作方式：一键飞梭的操作方式，所有功能的调节仅需通过对一个键施以旋转及按压动作即可全部完成，必需提供专利证书佐证。

5、输出路数：四路、可同时连接四个治疗导子

6、导子种类：可提供四种不同形状的导子

7、功能输出方式：将磁疗、振动、热疗三种治疗方式相结合并由同一导子同时发出，实现三功同步治疗

8、功能调节方式：振动强度、治疗模式、热疗功能三项技术参数分别独立可调、互不关联

9、磁场强度：0-38mT

10、振动强度（频率）档位数：三档

11、振动强度（频率）弱档：40Hz±1Hz

12、振动强度（频率）中档：46Hz±1Hz

13、振动强度（频率）强档：50Hz±1Hz

14、自定义处方：针对急性、亚急性、慢性期等状况可分别对磁场强度、温度、振动频率的设定。治疗模式种数：四种

15、治疗模式1：连续

16、治疗模式2：工作周期2.5S±0.2S

17、治疗模式3：工作周期3.0S±0.2S

18、治疗模式4：工作周期4.0S±0.2S

19、热疗功能档位：可选择关闭或开启

20、热疗功能温控范围：35℃～70℃连续可调，步距1℃、精度±5℃

21、定时功能：1-99min连续可调，步距1min、误差±5％

超声波治疗仪

1、操作：配有中 文彩色触摸显示 屏，无任何按钮 和旋钮，操作简 单。

2、显示：大屏幕 高清彩色液晶显 示屏，中文显示。

3、输出模式：连 续输出和脉冲输 出。

4、具有波段输出，输出频率16Hz，48Hz和100Hz

5、脉宽： 0.5ms -8ms。

6、超声频率：可 实现双频输出： 1MHz和3 MHz。

7、有效声强： 0 -2W/cm²持续， 0 -3W/cm²脉冲。

8、治疗时间： 0 -30min± 0.1min。

9、带有探头与皮 肤接触不良自动 报警功能提示。

10、探头：配有 5cm²探头，探头 为防浸式设计， 可用于水下治疗。

11、脉冲调制功 能：占空比可调 节，包含5％、 1 0％、 20％、 50 ％、 80％。

干涉律波治疗仪（自律波治疗仪）

1、工作频率：5kHz，误差不超过±5%；

2、差频频率范围 ：1Hz-120Hz，误差不超过±10%或±1HZ取较大 值；

3、差频变化周期 ：在1s-100s，误差不超过±10 %；

4、输出电流：在 基准负载下(50 0Ω)，0mA~50 mA连续可调，误 差不超过± 10%。在不同负载下，输出电流变化 率应不大于10%  ；

5、调制频率：在PMC、PMC2模式下，调制频率在1Hz-120Hz，误差不超过±10%；

6、调幅度：IFCW模式为30% ，PMC模式为75% ，PMC2模式为10 0%，误差不超过±5%。

7、动态节律：IFCW模式10s，误差不超过±5% ，并且动态位移 不超过±5%；

8、定时：0-99分钟，误差不大于±5%；

9、压力：抽吸电极负压应在-4kPa~-40kPa范围内可调，误差不大于±10%；

10、负载阻抗范围： 500Ω± 50Ω 。

11、连续工作时间：不小于4小时。

12、台式触摸屏，双通道，可选配推车架。

13、具有开路保护功能，开路状态下，输出电压 峰值≤100V。

14、4种工作输出模式。

15、可设置参数 ：治疗模式，输出频率，治疗时间，输出电流， 吸附压。

16、内置默认参数，一键开启治 疗，方便快捷

17、负压吸引式电极，轻松放置 治疗部位。

18、最多达8个输出电极，可以同时治疗4个部位。

19、电极内置湿 式导电海绵，电流均匀输入体内 ，无灼伤风险。

深部微波治疗仪

✮1、工作频率：915MHz±4MHz ( 固态源)。

2、最高输出功率 ：≥150W 连续可调。

3、电压驻波比：≤3。

4、负载能力：允 许负载驻波系数 不大于4。

5、定时范围：1 — 30min，误差不大于±1min。

6、功耗：≤120 0VA。

✮7、固态微波源，单机操作。

8、治疗功率三挡可选。

9、产品通过“ 双软认定”  (获得 计算机软件著作 权登记及软件产品认证)。

10、产品曾被国 家中医药管理局 列为中医诊疗设备提升、改造、 开发项目。

11、自诊断故障 报警模式，便于仪器得到及时维 护。

✮12、辐射器配置 ：体表辐射器≥1只，腔内辐射器 ≥1只。

体外冲击波治疗仪（气压弹道式体外压力波治疗仪）

一、产品组成产品主要由主机 (内含空气压缩 机和控制系统) 、控制手柄(内含子弹体)、治疗头组成。

二、主要技术指 标和参数

1)额定电源/额定频率：100~2 20V，50Hz

2)额定输入功率 ：750VA

3)工作压力：最大工作压力： 产品最大工作压力为4bar。

工作压力显示装置：

设备能显示工作压力，其能级范围为0.5bar-4bar ，步进为0.5，允差±10%；

空气压缩机最大输出压力： 空气压缩机最大输出压力不应大于6bar

4)碰撞频率：子弹体与治疗头的碰撞频率应可调，其碰撞频率范 围为1Hz-21Hz，步进为1，允差±10%。

5)治疗计数：2500次误差±10%。

1)电磁阀控制，能量输出更稳定。

2)液晶数码显示屏，工作时间、模式清晰明了。

3)针对不同治疗部位，有不同工作模式可选择。

4)治疗头：≥4 个治疗头可

熏蒸治疗仪

一、技术参数   1、定时时间：应 ≥1-60min任意 可调，连续工作 时间≥8h

2、温度显示范围 ：0℃-150℃，  显示精度±1℃。

3、压力调节范围 ：20-35KPa

4、输入功率：不 低于1800VA

5、熏蒸锅容积： 不小于4L

6、正常工作加药量V：2.5L≤V≤ 3L

二、性能描述

1、双路输出中药 蒸汽,既可为一个患者提供两个部 位治疗,也可同时治疗两个患者,互 不影响。

2、不低于两种工作模式

3、液晶屏显示仪 器的工作参数， 并具有实时状态 提示功能。

✮4、熏蒸容器具有 不低于四种安全 防护装置，如达 到压力自动泄压 、限压阀失效后 安全阀自动泄气 等多重安全保护 装置。

5、设备应具有超温、超压、缺 水保护并具有声 响提示，多重保 护措施，使仪器 工作过程更加安全。

✮6、设有两个独 立的熏蒸容器， 并在熏蒸容器内 应设置具有过滤 功能的蒸汽输出 装置，防止药渣 进入，堵塞蒸汽 管道；蒸汽输出 装置可拆卸，方 便清洗药垢。

7、配备冷凝水收集系统，熏蒸过程中产生的冷凝水自动汇集至冷凝水收集器，保证喷出的蒸汽中没有凝聚的水珠，从而避免烫伤患者。

8、喷头应配有安 全隔离罩，使病 人和喷嘴之间保 持安全距离，防 止烫伤。

9、设备应配置自 动、手动两种排 废液方式，互不 干扰，方便医护 人员使用。

10、熏蒸容器应 采用外置式一体 成型加热器，有 效防止药液对加 热装置的腐蚀， 延长使用寿命。

11、仪器采用大 功率加热盘，能快速的将药液提 升到沸点。出蒸 汽的时间应≤10 分钟

✮12、多角度治疗 ：三维万向旋转 臂杆， 360° 旋 转喷头，针对于 某个部位的熏蒸 灵活性大，无须 患者脱衣治疗，只须露出熏蒸部 位熏蒸治疗，方 便灵活。

13、设备应配备脚轮移动方便灵 活。适用于住院 部病区的床前移 动治疗，对于术 前治疗和手术后 的康复治疗等不便移动的病人提 供了便利。

中药熏蒸床

技术参数：

1.电源电压： AC220V± 22V，频率： 50Hz± 1Hz 2.额定功率：不 低于2000VA

3.温度设定范围 ：不小于35~70 ℃

4.定时时间： 不低于1~60min 可调

5.床体安全工作载荷：≥1800N

6.外形尺寸：床 体：≥190cm *70cm*60cm(长* 宽*高)

产品功能描述：

1.采用 LCD 显 示屏，设定参数 、实时数显示， 直观明了

2.采用感应式触 摸开关控制。

3.熏蒸区域：根 据人体工程学的 结构合理设计， 可灵活选择颈部 、肩部、背部、 腰部、腿部(整 个督脉)进行熏 蒸治疗。

4.加药方式：应 采用外置式加药 液，既能起到过 滤作用又能保证 加药的安全。

5.熏蒸功率应≥ 两档可调。

6.设备具有两路独立的超温保护 装置，治疗仪超 过设定温度时， 第一路保护装置 应启动，停止加 热；当温度降低 到设定值以下后 可以恢复加热。 如果第一路保护 装置失效造成患 者皮肤温度升高 至 50℃时，第 二路保护装置应立即启动，切断 电源。

7.床体材质：采 用医用级亚克力 材质，一次性成 型，光滑美观。 因设备在工作时 一直处于高温蒸 汽状态，而亚克 力材质不仅耐高 温还耐腐蚀，既 保证了无毒无气 味的环境又保证 了设备的经久耐 用。

8.具有故障自动检测功能，并显示故障代码，同时在故障时及时发出提示音。

训练用阶梯（双向）

一、产品组成

由阶梯架、阶梯、阶梯扶手、平台支架、平台、平台扶手、扶手座组成。

二、主要技术指标和参数

1）外形尺寸（长×宽×高）：3320mm×800m×1360mm，允差±5%

2）梯面高度：100mm、120mm，允差±5%

3）扶手高度调节范围：0～310mm，允差±5%

4）阶梯踏板安全工作载荷：100㎏，允差±5%

颈、腰椎牵引椅

一、产品组成

由调节杆、牵引支架、头颈部固定带、牵引滑轮、牵引绳、牵引挂钩、牵引器、牵引椅、应急开关组成。

二、正常工作条件

1）环境温度：+5 ℃～+40 ℃；

2）相对湿度：≤80%；

3）大气压力：860 hPa～1060 hPa；

4）电源电压：AC220 V±22 V，电源频率：50 Hz±1 Hz。

主要技术指标和参数

- 牵引力/N：1～200；

- 2）维持力/N：1～200；

3）间歇时间/s：1～999；

4）牵引时间/s：1～999；

5）治疗时间/min:1～99；

6）牵引力变化速率/（N/s）：≤60；

7）输入功率：100VA；

8）外形尺寸（长×宽×高）：1135mm×640mm×1940mm；

9）牵引椅额定承载：1500N。

三、产品特点：

1)可同时对两人分别进行颈椎及腰椎的牵引；

2)采用彩色液晶触摸屏进行牵引的操控和显示；

3)牵引模式有六种以上可选，其中治疗时间、牵引力、牵引时间、维持力、间歇时间等运行参数均可在规定的范围内进行设置，当牵引力设置错误时在设置界面有相应的提示；

4)牵引绳可轻易拉出并自动收回，方便牵引绳长度的调整；

5)牵引时可实时跟踪显示牵引力的变化并自动补偿，具有牵引力柔和启动及缓慢停止功能；

6)自动牵引时可手动操作提前终止。若自动结束则牵引力松驰直至待机状态并鸣叫提示；

7)意外情况下具有断电保护、过载保护、牵引力自动补偿、手动应急放松保护等安全性措施。

多关节主被动训练仪

- 产品组成

- 液晶触摸屏、磁 控、扶手、上肢 曲柄、旋钮、小 腿支架、下肢曲 柄、底座总成、 脚踏、前轮、轮 椅固定钩组成。

二、主要技术指标和参数

1)外形尺寸(长 × 宽×高，上肢 曲柄转至下肢训 练同侧，并降至 最低位置下测量 )： 760mm× 710 mm× 1160mm，允 差±3%

2)上肢被动训练速度设置范围：0~60r/min，允 差±3%

3)下肢被动训练速度设置范围： 0 ~60r/min，允 差±3%

4)训练时间设置范围： 1~120   min，允差±3%

5）换向时间设置范围：0～30min

6）运动阻力调节级别：分21级（逐级增大）

7）痉挛等级：高 中 低

前臂旋转练习器

一、产品组成

1、由固定部件、运动部件、升降装置、控制装置组成。

二、主要技术指 标和参数

1）外形尺寸（长×宽×高）：380mm×280mm×980mm

2）升降装置调节距离：540mm

3）托架前后调节距离：200mm

4）阻尼力矩/N·cm：≥980

轮椅

1、外形尺寸:940mm×260mm×940mm。

2、载重:100kg

3、材质:采用SPCC高频焊管，壁厚为Ф22.2×1.2，牛津布软座垫，塑料防滑扶手，高强度塑料脚踏板。表面喷塑，座背垫的宽度：450mm，从地面到坐垫的高度：480mm，坐垫的长度：400mm，靠背的高度：460mm，坐垫到扶手的高度：280mm，轮椅的总长：1040mm，轮椅总宽：630mm，轮椅最高：890mm，折叠后的宽度：260mm

4、24寸充气后轮，可配餐桌板。垫

手指肌训练器（腕指牵伸肌力训练器）

一、主要技术指标和参数：

外形尺寸（长×宽×高）/mm： 400×200×180AP，允差±10%。                                                                                              产品功能：

1、掌指关节牵伸：实现多手指同时牵伸或单独手指牵伸，起到防止和矫正手指屈肌痉挛或挛缩畸形的作用。

2、腕关节牵伸：防止和矫正屈腕肌痉挛或挛缩畸形。

3、可进行腕关节掌曲和背曲的肌力、关节活动度、耐力训练。

4、可进行多手指屈伸、单独手指屈伸训练，起到训练掌指关节指关节的肌力、关节活动度、耐力的作用。

5、阻力可调，牵伸力度可调。

6、支架臂托高度上下可调、角度前后可调，指套位置前后可调、范围可调，满足不同年龄段患者的使用需求。

血压计

1、测量成人血压、脉率和脉搏波波形。

2、技术参数

2.1血压:0mmHg～300mmHg；

2.2脉率：35 bpm～185 bpm；

2.3测量精准度:±3mmHg；

脉率测量精度：35bpm～100bpm范围内，误差≤±2bpm；

100bpm～185bpm范围内，误差≤±3bpm；

2.4测量分辨率:

压力测量分辨率：1mmHg；脉率测量分辨率：1bpm；

2.5适用臂围：16cm～43cm；

*2.6病例存储容量：≥2000例；

2.7数字式LED屏显示；

*2.8袖带驱动方式：电机自动裹袖带，模拟人工绑袖带；

2.9血压计工作模式：智能充气、线性放气；

*2.10具备臂姿确认功能：通过臂姿检测按钮和红外传感器可使人体臂姿和位置处于最佳检测状态；

2.11 有USB接口；

2.12语音提示功能：真人语音对操作指导、注意事项、测量结果进行播报以及血压计异常状态进行提示；

2.13病例管理功能：有配套数据管理软件对存储的病例进行管理；

2.14卷筒角度可调：适应不同高度的人群以及修正不同坐姿带来的测量影响；

*2.15电磁兼容性：射频发射水平达到B类标准，满足可直接连接家用电网使用的要求；

2.16热敏打印机：采用自动切纸的热敏打印报告单；

心理挂图

技术参数：

1、参考尺寸：45*37cm、45*45cm、37*45cm允差±10%

2、参考材质：高档pvc板、仿金属边框

3、类型：包括心理学家类、心理双关图、心理视错觉图类等类别

4、使用：可钉钉子，可用双面胶黏贴，多种安装方式可选

沙盘治疗仪

技术参数：

1、3D场景：包含地形、天空和天气3种元素，地形中包含草地、海滩、海岛、沙漠、山地5种；天空中包含晴空、太空、夕阳、星空、月色、阴天6种；天气中包含大雪、小雪、大雨、小雨4种，可根据自己的喜好和需要来进行自由组合，沙箱场景高度逼真。

2、3D沙具：分为人物、动物、植物、建筑、家居用品、交通工具、军事、食物、宗教、地表元素以及其他类不低于11大类，62小类；当鼠标放置在某个道具缩略图上时，在这里会显示该道具的360度旋转预览，可以看到某个道具的各个位置的效果。

3、场景制作：支持地形凸起、地表凹陷、添加水体、光影渲染、地表贴图等功能，支持对道具进行移动、缩放、旋转操作，制作最符合当前心境的沙箱场景。

4、场景记录：系统可切换全景视角，以全景图的形式显示整个场景，可进行视角旋转并对场景进行拍照，保存记录。

5、心理分析报告：系统根据所摆放的道具自动生成心理分析报告，内容包含基本信息、作品截图、使用沙具、道具寓意、来访者总结、咨询师结论等，文档可以保存到系统中，也可以导出word到本地。

6、沙具寓意教学：包含所有沙具的寓意介绍，可供咨询师进行报告分析、场景分析时作为参考。

7、帮助功能：系统内置引导教程。

8、用户管理：支持用户注册个人账户，登录后即可查看用户全部的沙盘作品报告。

9、43寸茶几式红外触摸一体机，底部交叉增加稳固性。

CPU：Ryzen 3 1200  3.1GHz 主板：华硕320M-K内存：4G DDR4 2400硬盘：64G固态，真实模式实体沙盘效果。

10、系统包含电子沙盘硬件与电子沙盘软件。

心理综合训练系统

一、技术参数

1、虚拟现实VR心理减压系统：能将虚拟现实技术及场景联动设备加入情绪疏导，以沉浸式的感受方式、全面的训练方法、逼真的场景，打造全方位体感沉浸式情绪训练系统。

*2、实现数字化生理指标检测：能实时监测心率生理指标的波动曲线，终端显示数字化数据，直观易懂，监测结束后自动生成报告保存在系统中。报告需包含：用户基本信息、心境平衡指数分析、SDNN、SDSD、rMSSD、TP、躯体唤醒度等指标分析。

3、有多种沉浸式场景模块：包含不限于历险、恐怖、灾难、竞速、休闲、科幻、飞翔、战争、科教多个场景模块。

4、多场景情绪放松训练方案：系统包含不限于环游世界、圣诞小镇、雪域激情、我是一只小小鸟等20个放松场景。

5、特殊场景应激脱敏训练：系统包含不限于森林探险、过山车、火山爆发、野外历险等30个训练场景。

6、情绪调控能力训练方案：系统包含不限于时光飞车、急速追击、深海迷航、越野赛车等30个训练场景。

7、互动情绪减压方案：系统包含不限于彩虹岛梦幻乐园、星际飞船、阿里巴巴寻宝记、溶洞历险记等30个互动训练方案。

8、人文科普宣传方案：系统包含不限于世界风光、海龟之旅、深深海洋、恐龙时代、地震科普、南极大陆等科普宣传场景。

*9、心理训练档案管理：支持多用户档案管理，系统内档案根据训练项目自动分为：监测报告、训练报告两种类型，可根据时间、测试者等多个维度筛选所需要的档案内容。

*10、多用户角色管理：系统支持多用户角色管理，具有严格的功能权限设定。用户可自行注册，也可以由管理员添加用户，管理员可在后台查看、删除、添加用户，并查询用户相关使用记录，并对注册用户的用户名、性别、年龄等信息进行编辑、统一管理。

二、配置要求

1、蛋舱主机1台。

2、控制主机+高清显示屏1套。

3、VR蛋舱情绪减压训练系统1套。

4、HRV心率传感器1套。

智能击打宣泄放松系统

一、硬件参数

1、多维智能击打宣泄主机

1.1材质：机身采用优质冷轧钢板，模块化结构；表面金属喷塑工艺处理，美观耐用；

1.2产品尺寸：163cm*135cm*41cm，允差±10%；

1.3配置：主机（处理器≥i3；主频≥3.7GHz，内存≥8G）LED触摸屏（≥43寸液晶显示器、分辨率≥1920*1080）；

1.4指纹采集仪：采集面积20.4mm*33.4mm允差±1%，图象分辨率500DPI、指纹图象录入时间≤0.5S；

2、智能宣泄击打靶

2.1产品尺寸：圆柱体，注沙形底座，高165cm，允差±10%；

靶柱直径为30cm。允差±10%，符合人体高度；

2.2产品材质：超纤皮面料，包裹高弹性海绵，采用压电薄膜传感器灵敏度高、精度高，性能稳定、可靠、测算速度快；

2.3数据传输协议：击打产生的数据采用无线传输，所使用协议耗电量底、传输距离远、数据安全性高；

二、软件参数

1、9大情绪宣泄主题：至少包含缓解压力、克服自卑、调节情绪、正视挫折等9大类45种涵盖各类人群面临的情绪宣泄主题，支持无限添加主题自建库；

2、软件要求：采用C/S架构 ,适用于局域网及广域网，稳定性强。采用SOAP通讯机制，保证系统之间的互操作性，可以跨进程、跨机制在数据传输时期进行安全性加密；

*3、多感官趣味宣泄模式：系统将音频指导语、背景音乐、动画剧情智能联动起来，宣泄完成后自动跳出捞瓶子界面，创造视听觉多感官的趣味宣泄模式，帮助客户全身心的融入场景，实现预期宣泄效果。

*4、自动生成宣泄报告：宣泄完成后自动生成宣泄报告，报告内容至少包含：用户基本信息、宣泄时长、分贝走势曲线图和阈值、结果分析柱状图等，可以自定义生成个人横向情绪档案及团体纵向报告。

*5、科学情绪状态评估：系统包含至少9类主题共21个专业情绪量表，训练者可进行自我情绪状态评估，测试后立即生成专业测评报告，包含测评结果说明及情绪调节建议。

6、音乐放松减压：系统需提供音乐放松功能，含渐进放松、呼吸调整、静思冥想、想象放松、意象训练、自主训练等至少7个主题，支持自主无限添加主题、音乐及放松图片自建库；系统内含乐感放松训练功能，通过呼吸节奏引导装置调整呼吸频率以达到身心放松目的。

7、情绪科普：系统至少包含60余篇情绪科普文章，方便用户掌握心理健康知识，提升心理健康水平；并且设置文章分类和关键词标签功能，方便用户快速检索目标文章；模块支持管理员无限上传文章数量。

8、系统的安全管理和训练模式：系统分为管理员、普通用户、游客三种用户角色。系统具有安全权限验证，分为管理模式和训练模式，管理员登录管理模式后具有用户管理、训练档案管理等高级功能，可查看所有训练者的训练档案。用户登录到训练模式后可进行宣泄训练、查看自己的训练档案。用户登录系统具有注册登录和帐号登录两种登录模式，用户既可以利用管理员分配的帐号进行系统登录，也可以通过自由注册帐号信息登录系统，有效满足用户多种使用需求。

*9、指纹登录模式：可采用指纹登录、帐号登录两种登录模式，有效满足用户多种使用需求。

三、产品配置要求

1、多维智能击打宣泄仪（内置宣泄系统）1台。

2、智能宣泄击打靶1个。

3、蓝牙耳机1个。

4、指纹采集仪1个。

5、产品使用说明书1本。

宣泄人

一、设备组成

人型宣泄人A+人形宣泄人B+宣泄球+摔打宣泄球+加强宣泄棒+毛绒宣泄棒+宣泄脸谱+涂鸦墙+惨叫鸡+宣泄壶+宣泄手套+宣泄抱枕+宣泄挂图

二、设备要求

1、人形宣泄人A

1.1材质：人体部分为厚度不少于3.5毫米的硅胶材质；圆筒部分为PVC材质，仿真人形设计，可更换多种表情的宣泄脸谱

参考尺寸：整体高度可调节范围150—190cm，人体部分：尺寸高度86cm，宽度48cm；允差±5%。底部圆筒直径68cm，高40cm；允差±5%；

1.2净重25kg，允差±10%，注水后不少于115kg，注沙后不少于160kg；上身侧面是一次成型，无拼接缝；

2、人形宣泄人B

2.1参考尺寸：高度160cm，允差±10%，

2.2参考重量：上部：8kg左右，下部：5.5kg左右

2.3颜色：蓝色

2.4形状及材质：底座为ABS塑料；加厚高密度PU皮、高弹聚酯氨发泡内胆、高弹珍珠棉EPE及内部缓冲力量层。填充物环保布条和回力棉。

2.5重桶配置尺寸：直径53cm，高度40cm 允差±10%，加轴的高度60cm允差±5%，

3、宣泄球不少于2个、摔打宣泄球不少于4个、加强宣泄棒不少于2个、毛绒宣泄棒不少于2个、宣泄脸谱不少于4个、涂鸦墙不低于2米、惨叫鸡不少于1个、宣泄壶不少于1个、宣泄手套不少于4副、宣泄抱枕不少于1个、宣泄挂图不少于6副。

*4、需出具相关宣泄人的甲醛含量合格的检测报告。

音响

技术参数

一、主扩音响2只

1 个直径为 25 mm的高频扬声器 允差±1MM

1 个直径为≤130 mm 的F中音扬声器 允差±10MM

2 个直径为≤130 mm 低音扬声器  允差±10MM

频率范围 低频大于43 Hz 高频大于 30 kHz 允差±100HZ

频率响应 低频大于48 Hz 高频大于28 kHz 允差±100HZ

灵敏度＞88 dB

声压级（2.83 Vrms，1 m）

谐波失真 二次和三次谐波（90 dB，1 m）

二次<1% 100 Hz - 22 kHz允差±100HZ;

三次<0.5% 300 Hz - 20 kHz允差±100HZ

额定阻抗≤ 8 Ω

8 Ω 阻抗输入＜160 W 功率

二、中置音响1只

1 个直径为 25 mm的高频扬声器 允差±1MM

2 个直径为≤130 mm 的 音盆低音/中音扬声器   允差±10MM

频率范围

频率范围 低频大于45 Hz 高频大于 30 kHz 允差±100HZ

频率响应 低频大于68 Hz 高频大于27 kHz 允差±100HZ

灵敏度＞88 dB

声压级（2.83 Vrms，1 m）

谐波失真  二次和三次谐波（90 dB，1 m）

二次<1% 100 Hz - 22 kHz允差±100HZ;

三次<0.5% 200 Hz - 20 kHz允差±100HZ

额定阻抗≤ 8 Ω

8 Ω 阻抗输入120 W 功率允差±10W

三、中环绕音响2只

1 个直径为 25 mm的高频扬声器 允差±1MM

2 个直径为80 mm 的 中高音扬声器   允差±10MM

1 个直径为130 mm 的中低音扬声器   允差±10MM

灵敏度＞88 dB

频率范围 低频大于60 Hz 高频大于40 kHz 允差±100HZ

8 Ω 阻抗输入100 W 功率允差±10W

额定阻抗≤ 8 Ω

- 后环绕音响2只

- 1 个直径为 25 mm的高频扬声器 允差±1MM

- 2 个直径为80 mm 的 中高音扬声器   允差±10MM

- 1 个直径为130 mm 的中低音扬声器   允差±10MM

- 灵敏度＞88 dB

- 频率范围 低频大于60 Hz 高频大于40 kHz 允差±100HZ

- 8 Ω 阻抗输入100 W 功率允差±10W

- 额定阻抗≤ 8 Ω

- 低音炮1只

- 性能 放大器类型H类数字 峰值功率1500W允差±50W

- 连续功率 (RMS)500W允差±50W

- 频率响应 (-/+ 3dB)25–150Hz 允差±50W

- 低通分频点40 → 150 赫兹允差±5赫兹

- 相位调整-135~180(45度)允差±2度

- 功放1台

- 高性能9声道放大器：

- 9声道分离式功率放大器，每声道功率220W允差±10W，

- 具备11.2声道处理能力，可延伸扩展

- 符合所有娱乐需求的8K/60Hz和4K/120Hz传输支持：

- 需要最新的HDMI技术，支持8K源设备的8K品质视频，或借助8K增强技术来升级全高清或4K源。

- 支持最先进的基于对象音频格式：

- 支持Dolby Atmos、Dolby Atmos Height Virtualization技术、DTS:X、DTS Virtual:X和IMAX增强处理功能

- 支持HDMI增强音频回传声道（eARC）：

- 通过主HDMI输出，将您的电视连接到HDMI eARC，以支持未压缩和基于对象的音频格式（如Dolby Atmos和DTS:X）直接从智能电视应用程序传输到AV放大器。

- 最新视频兼容性:

- 支持最新的HDR格式，包括HDR10、HDR10+、HLG、Dolby Vision、4:4:4色彩解析度和BT.2020以及动态HDR，呈现亮度、清晰度和对比度出众的上佳画质。

- 家庭影院的最强技术：

- 8K/60Hz传输和增强技术、动态HDR和快速媒体切换（QMS）功能

- 游戏规格：

- 支持4K/120Hz传输、可变刷新率（VRR）、自动低延迟模式（ALLM）和快速帧传输（QFT）

- 功放1台

双声道Hi-Fi集成放大器；各声道输出功率60W允差±5W（8-ohm，20Hz-20kHz允差±100HZ）

HDAM-SA3电路板

内置蓝牙®和Wi-Fi，支持2.4GHz/5GHz双频

三个以上模拟输入端口，需要有模拟输出端口，同轴输入端口，光纤数字输入端口和用于输入高分辨率音频文件的USB-A端口

支持达24位/192-kHz的高分辨率音频ALAC、FLAC和WAV无损文件，以及DSD 2.8MHz和5.6MHz曲目

- 八、飞秒温补时钟1套

- DSD512与PCM768KHz@32BIT硬解

- 模拟信号具备平衡输出、非平衡输出

- 具备可以关闭的数字前级，可以直连后级功放

- 纯数字转盘支持外接USB接口DAC解码器

- 支持安卓、IOS系统手机、平板电脑app全功能管理操作

- 支持主流无损音乐格式和CUE分轨播放

- 硬盘仓最大支持16T硬盘，配置大于1T硬盘

- 纯数字转盘支持外接USB接口DAC解码器

- 支持访问NAS、DLNA串流服务器

- 具备NAS、DLNA串流服务器功能

- 支持MQA roon AirPlay 蓝牙

- 九、4K智能影库

主要功能 自动更新 4K 全景声 3D影片最少存储约100部正版高清电影

支持云端片库自主下载 智能APP远程下载

CPU处理器 RTD1295DD，ARMCA53X4，Mali-T820 mp3 L2Cache1MB

内存 2GB DDR4

存储空间 16GB EMMC

Wifi无线模块 802.11a/b/g/n,2.4G/5.8,双频wifi

局域网络 10/100M/1G Ethernet

支持手机蓝牙音乐推播

支持硬盘 16T(随固件更新会支持更大硬盘）

- 十、音响线2根

- 每根引线由高纯度匹配晶体 （MC） OFC 绞线组成，具有致密且非常纯净的银涂层。

- 每根引线的电阻为：0.21-0.5欧姆/100米。

- 2根引线之间需要，低于30 pF/米。

- 覆盖2根导线

- 电缆护套绝缘材料。

- 影院线100米

- 200芯无氧铜

- 投影仪及幕布

- 投影仪1台

- 分辨率：1080P

- 输出亮度:3000流明±100

- 对比度:2,0000:1±1000

- 投影尺寸(对角线)  1080p: 26-200”英寸

- 投射比： 1.41~2.24 / 100%±15% (tolerance: ±5%)

- 影像格式 16:9 4:3

- 计算机兼容格式 VGA, SVGA XGA, HDTV(720P), WXGA, WXGA+, SXGA, UXGA, HDTV(1080p),WUXGA,UHD

- 视频兼容格式 SDTV 480i/p, 576i/p，HDTV 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(24/50/60Hz)

- 幕布1个

- 画框幕使用顶级高强度铝合金金属框架，铝合金框架表面采用高级贴绒处理，高贵典雅，并可防止投影造成的反光。

- 密布的精密弹簧装置从各角度调整幕面张力，能将由温度、湿度引发的布料伸缩从各方位拉伸，确保幕布不受外力影响而产生波纹，平整性非常优越。

- 比例 16:9/16:10/2.35:1/4:3/定制

- 边框材质 铝合金（外部包绒）

- 面框宽度 60mm±10MM

- 高清 是

- 3D 是

- 4K 是

- 尺寸 80-200寸

按摩放松椅（一）

1、双子机芯：3D深层筋膜机芯、腰臀专用按摩机芯

- 机芯有效按摩范围：上机芯行程≥630mm、下机芯行程≥830mm、导轨直立状态下、叠加行程≥300mm

- 柔性导轨：泰式拉筋的按摩椅、可躺倒角度更多、按摩有效行程更广、拉伸幅度更大、拉伸效果更好

- 双向伸缩专利小腿：小腿双向大幅度拉伸牵引按摩、配合膝盖热敷、有效提升小腿按摩舒适度，下小腿双向伸缩牵引≥160mm、上小腿双向伸缩牵引≥90mm

5、舒适功能：全身气囊按摩、足部三排滚轮、气囊包裹按摩

6、精编程序≥10套

7、额定电压：220V、功率：180W、包装尺寸：1600*850*885mm、小腿尺寸：560*540*610mm  扶手尺寸：1200*370*700mm 净重：116.4+28.3+23.1kg、毛重：140+34+30kg

按摩放松椅（二）

1、机芯：3D深层筋膜机芯，包括：至少3档运行速度，3档宽中窄幅度调节，5档3D力度可调，6档按摩速度可调

2、检测：开机智能检测，实现肩部、足部位置同时检测

3、导轨长度：≥130cm

4、腿部功能：自动伸缩功能，大小不低于15cm，小腿部加高9cm，大小身材都适用，配备3排足底刮痧滚轮

5、加热功能：背腰部自带碳纤维加热、小腿部石墨烯加热

6、按摩程序：分为自动程序和手动程序，自动程序不少于12种，3种模式，手动程序不少于6种

7、操控器：≥8寸液晶操控平板，手机操控、语音操控，配有便捷扶手功能，可以一键开关机、一键自动按摩

8、颜色：白色、灰色、蓝色

液晶电视机

产品参数

1、屏幕类型:80英寸(对角线)(LED)

2、主要功能:液晶显示器+电视机+多媒体电脑(提供产品科学技术成果证书)

3、背光灯寿命≧60000小时(背光设置于标准位置时)

4、显示比例 16:09

5、面板A规液晶面板

6、视频制式NTSC、PAL:

7、屏幕分辨率1920x1080(Full HD)

8、画面显示尺寸1790x1015MM(显示电脑画面与液晶屏尺寸一致)

9、色彩度≥16.7M色10、亮度≥360cd/m211、对比度≥5000:112、可视约等于178度

10、 输入接口≥1路AV/音频、≥1路VGA/音频、≥1路YPbPr/YCbCr/音频、≥1路 TV、≥2路HDMI(一路前置HDMI)，≥9路USB(5 路前置USB)14、输出接口≥1路耳机;≥1路 SPDIF;≥1路 AV15、支持格式支持无电脑状态播放图片16、安装方式:独立安装

11、音/视频接入方式 电脑采用HDMI传输音频和视频(全数字模式)，并且具备侧面 VGA模拟输出，可外接投影仪设备，实现镜像功能;外接电脑采用VGA、HDMI等多种接入方式

12、功耗工作≤270W，待机≤1W19、音响功放前置2*15W扬声器

13、支持蓝牙无线数字接收模块，无线麦克风直接使用一体机内置音箱扩音

整机结构设计

1、 结构坚固、低功耗，绿色节能，健康环保，亮度和对比度充分采用了人体工程学，保护学生视力健康。(产品获得中国校园健康优秀绿色环保产品证书及产品获得中国教育装备行业协会年度推若产品证书)

2、安全防雷设计，达到4kV级别要求，信号端子口抗静电干扰确保外连设备间的信号稳定及设备安全;

药品柜

技术参数

1、高180cm×宽900cm×深450cm，允差±5%

2、全钢材质

3、环保材料，耐强腐蚀

4、可调节层板，自由组合

5、加厚冷轧钢板

6、防撞胶垫

7、铝合金拉手

8、安全锁具

9、防潮底座

普通理疗床

产品参数

1、产品尺寸规格 ：195x66x65cm ，允差±5%

2、净重： 75kg ± 10

3、框架材质：铁 框架加表面喷塑 处理

4、承重：不少于 225kg

5、面料：环保皮 革

6、内部结构： 5 cm密度高回弹海 绵

7、专业医用585 2阻燃标准PVC

8、有标准透气孔

9、配有舒适枕头

10、通过ISO134 85质量管理体系 认证

高级理疗床

产品参数

1、产品尺寸规格：190x80x63cm，允差±5%

2、净重：75kg±10

3、框架材质：榆木、橡胶木，木架外刷不少于三遍环保油漆层，质保不低于10年

4、承重：500kg±10

5、面料：防水皮革，颜色白色或咖啡色

6、内部结构：不少于11cm高密度回弹海绵

7、有标准透气孔

8、配有舒适枕头、脚枕

9、环保参考标准：JGJ/T436《住宅建筑室内装修污染控制技术规范》，污染物控制限制：168h甲醛释放率≤0.01mg/㎡.h，168hTVOC释放率≤0.04mg/㎡.h

消毒柜

产品参数：

1、适用范围：各类无纺布产品、防护眼镜、防护服、听诊器、血糖检测仪、血压检测器等器械、病历夹、A4纸、手术室衣服、鞋子

2、消毒方式：紫外线

3、容积不小于800L，双门设计，内部有隔层，隔层高度可调节

4、臭氧浓度：1000mgh

5、紫外线波长：10kg层

6、材质：304不锈钢

7、额定功率：80W

8、额定电压：220V50HZ

9、外观尺寸：1100×450×1500，允差10％

10、认证:经国家和省疾病预防中心检验并出具检验报告，并经过国家权威部门经过电气安全性能的检测

沙发医疗椅

产品参数：

1、背座海绵：采用高密度回弹定型发泡海绵，不同于切割海绵，久坐不变形，其质量标准参考电影院座椅的使用频率及使用时间。椅背海绵密度不小于40kg/m³，座海绵密度不小于60kg/m³。

2、扶手框:采用PE食品级塑料中空吹塑一次成型。表面皮纹处理，美观大方，清理方便，满足医院及门诊部特殊场所的卫生处理，药水及脏污接触后清理非常简便。

3、铁质支架：采用高品质钢管焊接，管壁厚度不小于1.5mm，可以承受不小于500公斤的重量，防锈处理后静电粉末喷涂处理。

4、面料：采用高耐水碱皮革(PVC)，颜色为咖啡色，药水接触延缓出现腐蚀现象，满足医院卫生清理要求，药水及脏污接触后清理非常简便。

5、扶手：扶手采用实木扶手，厚度不小于25mm，表面油漆处理。

6、紧固螺丝：采用防锈静电涂层六角防松螺丝，不生锈。

7、输液杆：底杆为直径不小于25mm不锈钢管，上杆为直径不小于10mm不锈钢杆，配不少于4挂钩。挂钩可以承重不低于10公斤的重量，完全满足输液需求。

8、伸缩架采用自重力开启方式，打开方便，离位时收回。伸缩架钢板厚度不低于1.5mm。

- 沙发及沙发椅

产品参数：

1、环保参考标准：JGJ/T436《住宅建筑室内装修污染控制技术规范》，污染物控制限制：168h甲醛释放率≤0.01mg/㎡.h，168hTVOC释放率≤0.04mg/㎡.h

2、数量：一个三人位，四个单人位

3、尺寸：三人位尺寸220cm×85cm×85cm，允差±10%，单人位尺寸103cm×85cm×85cm，允差±10%

4、面料:采用优质超纤皮，防潮防污易清洁，皮面柔软舒适透气性强，光泽度好，富于韧性

5、泡棉:采用优质环保泡棉，座密度≥35Kg/m³，背密度≥30Kg/m³，回弹性能≥45%，高弹性海绵，耐冲击，回弹力强，长时间外力作用下不易变形

6、木质部分:采用北美白蜡木或黑胡桃木木框架和实木多层板结合

7、油漆:水性漆:采用优质环保水性漆，密闭涂饰，附着力强、流平性高，涂层亮度均匀不褪色，色泽柔和，手感良好，达到国际EO级环保标准;

- 茶几

产品参数：

- 尺寸：148cm×80cm×58cm，允差±10%

- 颜色：花梨色、棕色、咖啡色

- 材质：紫檀木、乌金木、黑胡桃木，不易变形，耐高温

- 漆面：生漆工艺，环保漆

- 结构：榫卯结构

- 承重：130kg，允差±10%

- 配置：内涵全自动电磁炉，智能上水茶壶、铝合金茶盘、隐藏式水桶设计、废水桶

- 库房货架

产品参数：

1、材质：碳钢材质，外层环保烤漆，防腐防锈

2、尺寸：150cm×40cm×200cm，允差±10%

3、颜色：黑色或白色

4、货架层高可调，加厚材质

5、承重：单层承重30kg-60kg

第六章 投标文件构成及格式

采购人特别声明：

投标人应提交本“投标文件格式”所列举和要求的全部投标文件，并且所提交的投标文件都是真实有效的，否则，将是投标人的风险。

格式一

开标一览表（格式）

项目名称：

项目编号：

投标人名称（加盖公章）：

单位负责人或授权代理人（签字）：

时间：年月日             包：                             货币单位:元

| 序号 | 投标货物名称 | 单价 | 数量 | 总价 | 合同履行期限（交货期） | 投标保证金 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价： |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1.本“开标一览表”用于开标时唱标使用。

2.此表中的各项内容应与投标文件的相应内容一致。

3.此表应按投标人须知的要求单独密封和标记，并按目录顺序加入投标文件中，与投标文件同时递交。

4.此表可根据需要自行拉长加宽。（可根据实际情况调整）

5.投标人报价应为优惠条件折算后的最终价格。评标过程中不再接受价优惠条件的价格折算。

格式二：

- 投标函（格式）

致：（招标人）

根据贵方招标采购项目的编号为      招标文件，本投标人正式授权的下述签字人（姓名和职务）代表投标人              （投标人的名称），提交下述投标文件正本1份，副本    份,电子版2份。

（1）投标报价一览表；

（2）投标货物及技术规格偏离表、商务条款偏离表；

（3）投标人须知第3条要求的资格证明文件；

（4）售后服务承诺书；

（5）金额为人民币         元的投标保证金；

（6）投标人须知第8条要求投标人提交的全部文件；

（7）有关质量保证的各项文件。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

(1)按招标文件规定提供货物及服务的投标总价为（大写）人民币           。

(2)我们保证根据招标文件规定履行合同责任和义务。

(3)我们已详细审核了全部招标文件，包括招标文件的修改、补充文件（如果有的话）、参考资料及有关的附件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

(4)我们同意在投标人须知第15.1条规定的开标日期起遵循本投标书，并在投标人须知第11条规定的投标有效期满之前均具有约束力，并有可能中标。

(5)我们如果在规定的投标有效期内撤回投标，则我们的投标保证金可被贵方没收。

(6)我们同意向贵方提供贵方可能要求的与本投标有关的任何证据或资料。

(7)我们完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标或收到的任何投标。

(8)本投标自开标之日起90天内有效。

与本投标有关的正式通信地址为：

地址：

电话、传真或电传：

邮政编码：

投标人代表姓名：

地址：

公章：

日期：年月日

格式三：

- 投标报价一览表（格式）

项目名称：                    包：             货币单位:元

| 序号 | 名称 |  | 品牌 | 型号和规格 | 数量（a） | 原产地和制造商名称 | 单价（b） | 总价（a）*（b） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 总计（投标总价）： |  | 人民币大写： 小写： |  |  |  |  |

投标单位全称（公章）：

单位负责人或授权代理人（签字）：

时间：年月日

说明：

1.与本项目有关的各种费用均应包含在总报价中。

2.如果投标人提供价格折扣优惠，应在表中明确填列。

3.如果与货物需求和技术规格、商务条款的要求有偏差，应填写“投标货物及技术规格偏离表、商务条款偏离表”（见格式四）。

4.要说明的问题可另附页说明并签字和加盖公章。

5.此表可根据需要自行拉长加宽。

格式四：

- 投标货物及技术规格偏离表（格式）

项目名称：                  包：               招标文件编号：

| 序号 | 货物名称 | 招标文件规定的货物需求、技术规格 | 投标文件对应的货物情况、技术规格 | 是否偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1.技术条款均应根据投标文件对招标文件的偏离情况相对应地填列。

2.表内如果填列不全，可另外附页说明并按规定签字和加盖公章。

3.采购人要求投标人认真填写本表。

4.此表可根据需要自行拉长加宽。

5.如“是否偏离”填写是，请在备注栏须填写正偏离或负偏离，如“是否偏离”填否备注栏填写无。

6.特别注意：投标人应如实填写所提供的参数，不允许全部复制粘贴招标文件提供的文字及区间数值，否则将视为非实质性响应招标文件技术参数，作为无效标处理。

投标单位全称（公章）：

单位负责人或授权代理人（签字）：

时间：年月日

- 商务条款偏离表（格式）

项目名称：               包：              项目编号：

| 序号 | 货物名称 | 招标文件规定的商务条款 | 投标文件对应的商务条款 | 是否偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1.商务条款均应根据投标文件对招标文件的偏离情况相对应地填列。

2.商务条款可填写付款条件、合同履行期限、交货地点、交货方式、售后服务等重要条款方面的偏离情况，但不限于以上条款。

3.表内如果填列不全，可另外附页说明并按规定签字和加盖公章。

4.采购人要求投标人认真填写本表。

5.此表可根据需要自行拉长加宽。

6.如有正偏离的商务条款，须在商务条款偏离表中体现，如未在商务条款偏离表中填写，视为其商务条款全部满足。

投标单位全称（公章）：

单位负责人或授权代理人（签字）：

时间：年月日

格式五：

- 售后服务承诺书（格式）

中科高盛咨询集团有限公司：

我公司自愿参加　　　　项目（项目编号）的投标。我公司郑重承诺，如果我公司的投标被评定为中标，我公司对于中标货物，除完全响应招标文件合同条款对伴随服务和售后服务的所有要求外，还将按照以下条款提供优质和完善的售后服务：

1.

2.

...

投标单位全称（公章）：

单位负责人或授权代理人签字：

年月日

格式六：

- 单位负责人资格证明（格式）

兹证明：      （被证明人姓名）现任     公司（工厂）的     （职务），系公司（工厂）的单位负责人。

特此证明。

投标单位全称（公章）：

地址：

被证明人签字：

年月日

- 单位负责人身份证粘帖处

格式七：

- 单位负责人授权书（格式）

本授权书声明：        （单位负责人姓名、职务）授权        （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就项目（招标编号）的投标以及合同的谈判、签约、执行、完成和保修等全权负责，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于年月日签字生效，特此声明。

投标人名称（盖章）：

地址：

授权人（单位负责人）签字：

被授权人（代理人）签字：

- 被授权人身份证粘帖处

格式八：

- 中标服务费承诺书（格式）

致：中科高盛咨询集团有限公司

我们在贵公司代理的项目采购中若获成交（项目编号：），我们保证在收到中标通知后2个工作日内按招标文件的规定，向贵公司即中科高盛咨询集团有限公司按照取费规定一次性支付中标服务费。

特此承诺。

承诺方法定名称：

地址：

电话：     传真：

电传：     邮编：

- 承诺方授权代表签字：（承诺方盖章）

承诺日期：

格式九：

- 中小企业声明函（格式）

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）   的（项目名称）   采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称） ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为        万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称）    ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为      万元，属于     （中型企业、小型 企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：如投标人虚假承诺本声明函，中标的投标人采购人有权拒绝与其签署合同，并追究其法律责任，未中标投标人视为其虚假响应，并将此虚假响应情况报送主管部门处理。

- 残疾人福利性单位声明函

（如果是，提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供货物），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

单位负责人（单位负责人）

或授权代表（签字）：

日期:     年   月   日

省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件

（如果是，提供）

中小企业划型标准

| 序号 | 行业 | 大型企业 |  |  | 中型企业 |  |  | 小型企业 |  |  | 微型企业 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 营业收入 (万元) | 从业人员 (人) | 总资产 (万元) | 营业收入 (万元) | 从业人员 (人) | 总资产 (万元) | 营业收入 (万元) | 从业人员 (人) | 总资产 (万元) | 营业收入 (万元) | 从业人员 (人) | 总资产 (万元) |
| 1 | 农、林、牧、渔业 | ≥20000 |  |  | ≥500 |  |  | ≥50 |  |  | ＜50 |  |  |
| 2 | 工业 | ≥40000 | ≥1000 |  | ≥2000 | ≥300 |  | ≥300 | ≥20 |  | ＜300 | ＜20 |  |
| 3 | 建筑业 | ≥80000 |  | ≥80000 | ≥5000 |  | ≥5000 | ≥300 |  | ≥300 | ＜300 |  | ＜300 |
| 4 | 批发业 | ≥40000 | ≥200 |  | ≥5000 | ≥20 |  | ≥1000 | ≥10 |  | ＜1000 | ＜5 |  |
| 5 | 零售业 | ≥20000 | ≥300 |  | ≥500 | ≥50 |  | ≥100 | ≥10 |  | ＜100 | ＜10 |  |
| 6 | 交通运输业 | ≥30000 | ≥1000 |  | ≥3000 | ≥300 |  | ≥200 | ≥20 |  | ＜200 | ＜20 |  |
| 7 | 仓储业 | ≥30000 | ≥200 |  | ≥1000 | ≥100 |  | ≥100 | ≥20 |  | ＜100 | ＜20 |  |
| 8 | 邮政业 | ≥30000 | ≥1000 |  | ≥2000 | ≥300 |  | ≥100 | ≥20 |  | ＜100 | ＜20 |  |
| 9 | 住宿业 | ≥10000 | ≥300 |  | ≥2000 | ≥100 |  | ≥100 | ≥10 |  | ＜100 | ＜10 |  |
| 10 | 餐饮业 | ≥10000 | ≥300 |  | ≥2000 | ≥100 |  | ≥100 | ≥10 |  | ＜100 | ＜10 |  |
| 11 | 信息传输业 | ≥100000 | ≥2000 |  | ≥1000 | ≥100 |  | ≥100 | ≥10 |  | ＜100 | ＜10 |  |
| 12 | 软件和信息技术货物业 | ≥10000 | ≥300 |  | ≥1000 | ≥100 |  | ≥50 | ≥10 |  | ＜50 | ＜10 |  |
| 13 | 房地产开发经验 | ≥200000 |  | 或,≥10000 | ≥1000 |  | 且,≥5000 | ≥100 |  | 且,≥2000 | ＜100 |  | 或,＜2000 |
| 14 | 物业管理 | ≥5000 | ≥1000 |  | ≥1000 | ≥300 |  | ≥500 | ≥100 |  | ＜500 | ＜100 |  |
| 15 | 租赁和商务货物业 |  | ≥300 | 或,≥120000 |  | ≥100 | 且,≥8000 |  | ≥10 | 且,≥100 |  | ＜10 | 或,＜100 |
| 16 | 其他未列明行业 |  | ≥300 |  |  | ≥100 |  |  | ≥10 |  |  | ＜10 |  |