# 广西兴桂源招标有限公司关于广西水资源监测能力建设工程（GXZC2022-G1-003167-GXXG ）更正公告（一）

## 一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：GXZC2022-G1-003167-GXXG

原公告的采购项目名称：广西水资源监测能力建设工程

首次公告日期：2022年9月30日

## 二、更正信息

更正事项：☑采购公告 ☑采购文件 □采购结果

更正内容：

| 序号 | 更正项 | 更正前内容 | 更正后内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第一章招标公告三、获取招标文件 | 时间：2022年9月30日至2022年10月12日，每天上午0:00至11:59，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）。 | 时间：2022年9月30日至2022年10月25日，每天上午0:00至11:59，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）。 |
| 2 | 第一章招标公告四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点 | 提交投标文件截止时间：2022年10月25日9点30分（北京时间） | 提交投标文件截止时间：2022年11月7日9点30分（北京时间） |
| 3 | 第一章招标公告四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点 | 开标时间：2022年10月25日9点30分（北京时间） | 开标时间：2022年11月7日9点30分（北京时间） |
| 4 | 第三章投标人须知第一节 投标人须知前附表13.1资格证明文件组成 | 注：1. 以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖投标人电子公章，否则作无效投标处理。 2.联合体投标时，第1-5项资格证明文件联合体各方均必须分别提供，联合体各方分别盖章和签字，否则投标文件作无效响应处理。 | 注：1. 以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖投标人电子公章（若联合体投标的，此处由联合体牵头人盖其电子公章），否则作无效投标处理。 2.联合体投标时，第1-5项资格证明文件联合体各方均必须分别提供，联合体各方分别盖章（联合体牵头人盖其电子公章；联合体成员无法加盖其电子公章的，联合体成员可采用实物印章盖章后彩色扫描为PDF格式）和签字，否则投标文件作无效响应处理。 |
| 5 | 第二章采购需求2分标气相色谱质谱仪（GC-MS）货物参数 | 2.1.1.2 浏览器用户界面：具有浏览器用户界面，以实现连接以从网络中的任何位置检查状态或运行诊断、自引导诊断和维护、远程方法和序列编辑、远程日志访问等功能（提供远程浏览器用户界面截屏证明文件）。 | 2.1.1.2 远程用户界面：可以采用浏览器用户界面或其它远程操控界面，以实现连接以从网络中的任何位置检查状态或运行诊断、自引导诊断和维护、远程方法和序列编辑、远程日志访问等功能（提供用户界面截屏证明文件） |
| 6 | 第二章采购需求2分标气相色谱质谱仪（GC-MS）货物参数 | 2.1.1.3 仪器诊断功能：通过图形浏览器用户界面提供不少于5个诊断程序的演示和交互操作。 | 2.1.1.3仪器诊断功能：具备开机自诊断功能和运行时周期性诊断功能，并对相关的设备（端口）进行诊断，包括进样器状态、气化室、柱箱、检测器、质谱仪状态识别等多个基本要素。 |
| 7 | 第二章采购需求2分标气相色谱质谱仪（GC-MS）货物参数 | 2.1.2.2 升温速率：最大升温速度100℃/min，以0.01℃/min增加。 | 2.1.2.2升温速率：最大升温速度100˚C/min，以0.1˚C/min增加。 |
| 8 | 第二章采购需求2分标气相色谱质谱仪（GC-MS）货物参数 | 2.1.2.3 降温速率：从450℃降至50℃<220 秒。 | 2.1.2.3降温速率：从450˚C降至50˚C<300秒。 |
| 9 | 第二章采购需求2分标气相色谱质谱仪（GC-MS）货物参数 | 2.1.2.4 控温准确性：0.01℃ | 2.1.2.4控温准确性：0.1℃。 |
| 10 | 第二章采购需求2分标气相色谱质谱仪（GC-MS）货物参数 | 2.1.4.6 扳转式顶盖进样口密封系统作为标配内置于每个进样口中，有助于快速、轻松地更换进样器衬管。 | 2.1.4.6进样口维护方便，可快速更换衬管。 |
| 11 | 第二章采购需求2分标气相色谱质谱仪（GC-MS）货物参数 | 2.2.1 质量数范围：0.8～1090 m/z。 | 2.2.1 质量数范围：5～1000 m/z。 |
| 12 | 第二章采购需求2分标气相色谱质谱仪（GC-MS）货物参数 | 2.2.10 四极杆质量分析器：石英镀金共轭双曲面四极杆，能独立温控，最高可达 190℃(非预四极杆加热) 。 | 2.2.10 四极杆质量分析器：石英镀金共轭双曲面四极杆或金属四级杆。 |
| 13 | 第二章采购需求2分标气相色谱仪货物参数 | 2.1.2 具备远程智能访问功能，可从任何浏览器（平板电脑、笔记本电脑或台式机）进行访问，无需色谱工作站即可编辑 GC方法和序列。 | 2.1.2 具备远程智能访问功能，可从平板电脑、笔记本电脑或台式机进行远程访问，编辑GC方法和序列。 |
| 14 | 第二章采购需求2分标气相色谱仪货物参数 | ●2.1.4 具有不小于4个气相色谱柱智能钥匙和三个 USB 端口，或相等功能。 | ●2.1.4具有USB 或其它同等功能接口，方便数据传输。 |
| 15 | 第二章采购需求2分标气相色谱仪货物参数 | 2.3.2 快速扳转系统，更换衬管无需要拆卸螺丝。 | 2.3.2进样口维护方便，可快速更换衬管。 |
| 16 | 第二章采购需求2分标气相色谱仪货物参数 | 2.6 微池电子捕获检测器（Micro-ECD） | 2.6电子捕获检测器 |
| 17 | 第二章采购需求2分标气相色谱仪货物参数 | 6.9 色谱柱 HP1701，30m，0.32mm，0.25μm 数量1。 | 6.9 色谱柱 DB1701，30m，0.32mm，0.25μm 数量1。 |

更正日期：2022年10月18日

## 三、其他补充事宜

采购文件中凡涉及以上更正内容的，作相应更正，其他所载内容不变。

## 四、凡对本次通知内容提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：广西壮族自治区水文中心

地址：南宁市建政路12号

联系方式：蒋工0771-2185692  吕工 0771-2185271

2.采购代理机构信息

名 称：广西兴桂源招标有限公司

地　址：南宁市建政路12号区水利厅综合楼一单元6楼

联系方式：0771-3491328

3.项目联系方式

项目联系人：黄晓殷

电    话：0771-3491280、0771-2211530

广西兴桂源招标有限公司

2022年10月18日