# 采购内容及需求

一、总体要求

1、本次招标采购项目为单细胞蛋白质组质谱分析系统所需货物的采购及安装调试，投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适应性，选择具有最佳性能价格比的设备前来投标。希望投标人以精良的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示你们的竞争实力。招标内容包括货物的供货及安装、调试，直至交付采购人使用。

▲2、所有设备和部件必须是全新的，未曾使用过的。投标人应对本次采购的所有货物进行响应，部分响应将被拒绝（部分响应是指未对本次采购的所有货物进行响应并报价）。投标产品若为进口设备，则必须为全新的且是原品牌原产地的原装进口设备。

▲3、投标设备型号若为再制造产品（翻新机）型号，其投标将被拒绝。

4、投标人提供的设备应能保证在使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况下全天候正常运行。供货时货物外观应清洁，标记编号以及盘面显示等字体清晰、明确。铭牌、使用指示、警告指示应以中文或英文及易懂的通用符号来表示，且应准确无误地表明货物之型号、规格、品牌、厂家、原产地及生产或出厂日期，应与投标文件和供货合同保持一致。

5、投标人应保证所供设备的先进性、可靠性和适用性；投标人提供的设备各组成部分必须是完整的、全新的、功能全的单元，并且必须是制造商最好的设计，同时应是全新的、高质量和工艺精良的产品，所用的原材料必须无任何缺陷。

6、投标人应保证设备或系统的完整性和成套性，能保证设备的正常运行和使用；投标人提供的设备既要体现技术先进、经济合理，又要成熟、可靠，并具有操作简单管理方便的特点。

7、招标人保留在合同实施过程中增减或调整部分需求的权力。

8、投标人应对招标人采购的货物（设备）所涉及的技术、产能等信息承担保密义务；

9、设备须有可靠的安全性，符合中华人民共和国安全标准、环境保护标准、工业卫生标准或招标人可以接受的国际ISO标准和CE安全标准等标准；

10、本项目设计制作、材料配件选配、施工安装、试运行、软件安装、调试验收等须符合现行的国家标准、技术规范、行业标准等，国家实施强制性产品认证的产品须具有中国国家强制性产品认证证书。

11、投标人的报价不仅应包括招标文件提供的技术条款标明的，还应包括任何未明确标出，但全套设备、系统安装后保证正常安全运行所不可缺少的配件及附件的全部费用，包含设备费、安装费、系统及调试费、检验费和质保期内的相关费用等，其中全部设备材料应说明名称、型号、数量、单价、总价、产地、厂商等。投标人按要求应列入而未列入设备材料清单的设备及材料，均认为已在其设备材料清单中包括。

二、技术指标及要求

本项目标记“★”参数为重要指标，偏离作多扣分处理。

采购一台，单细胞蛋白质组质谱分析系统。

1.单细胞蛋白质组质谱分析系统

2.主要应用范围

微量蛋白质组学分析：a.“真”单细胞蛋白质组学研究; b.基于单细胞蛋白质组学的药物筛选；c.空间蛋白质组学研究； d.肿瘤微环境分析；e.深度表型组学分析（翻译后修饰组学）；f.肿瘤免疫肽组学研究。

3.工作条件和性能指标

3.1 工作条件

3.1.1 工作电压：220V；

3.2.2 建议工作温度：21±3oC；

3.3.3 相对湿度：<75%。

3.2 技术规格

3.2.1 质谱仪技术规格

3.2.1.1 离子源采用逆向反吹干燥气体加热；

★3.2.1.2 捕集型离子淌度可以将单电荷离子与多电荷离子完全分离开，在复杂蛋白组学分析时，可以屏蔽单电荷的干扰，得到更高质量的 MS2谱图；

3.2.1.3 非轴线型的气体辅助喷雾，可承受流速高达1 mL/min和从100 %水相到100 %有机相；

3.2.1.4 喷针零电压设计，方便与各种分离系统连用；

3.2.1.5 玻璃毛细管，起到将大气压与真空系统隔离和产生电压差的目的；

★3.2.1.6 具备离子淌度功能，可测定CCS值，离子淌度分辨率≥100；

3.2.1.7 四极杆质量过滤器，质量范围20-3000m/z ，可用于母离子单同位素的选择，具有轴向直流电压梯度的CID碰撞池，宽质量范围设计，可调节碰撞气；

3.2.1.8 进样口喷针部分电压为零，利于HPLC的联接，安全可靠；

3.2.1.9 飞行时间质量分析器采用单次反射模式，采用飞行中重聚焦离子光学系统，提供更好灵敏度；

3.2.1.10 可正负离子切换，且飞行管配有先进的水冷恒温温控装置和智能化温度补偿装置，在MS和MS/MS模式下质量准确度具有长时间的超稳定性；

3.2.1.11 具有五级真空差动系统；

★3.2.1.12 TOF分辨率：采用V模式条件，在45 Hz扫描速度下，可以保证分辨率 ≥60000 FSR（1222m/z）；

3.2.1.13 准确度

内标校准：平均误差 ≤ 0.8 ppm(tuning mix m/z 1221.990637 测量30张图谱)；

外标校准：平均误差 ≤ 2 ppm（tuning mix m/z 1221.990637 测量10张图谱)；

3.2.1.14 不需要利用第二个喷雾器进行实时质量轴校正，对分子量进行精确测量；

★3.2.1.15 同位素丰度真实值与理论值比率偏差(用TOF-MS Tuning Mix m/z=622、922、1522测试)：＜2%；

3.2.1.16 数字转换器：5G模拟数字转换器ADC，50G bit/秒；

★3.2.1.17 采样频率：

QTOF模式：MS和MS/MS最高可达50Hz；

蛋白质组学模式：MS/MS≥120Hz；

3.2.1.18 适用于定性定量分析的高分辨提取离子色谱技术，在常规色谱峰中，高分辨提取离子(hrEIC)保证小于1.0 mDa误差；

3.2.1.19 质量范围：高达20,000 m/z，可由软件自动设定；

★3.2.1.20 采集模式：全4D-采集模式（dda-PASEF, dia-PASEF, prm-PASEF）；

★3.2.1.21 灵敏度：

MS：1pg/uL利血平（m/z 609），信噪比>500: 1 RMS；

全扫描MS/MS模式：消耗量为2.5fmol多肽Glu-Fibrinopeptide B时，二价离子的碎片离子y’中最强峰信号大于100，即信噪比≥500:1。

3.2.2 软件

3.2.2.1 软件包用于仪器控制，数据采集和处理，以及数据分析。

3.2.2.2 工作站(典型配置)：不低于Intel® Xeon® 4核8线程 3.50GHz，16GB内存，2TB硬盘，R/W DVD-ROM刻录光驱; Windows™ 10 Professional 64位，24” 纯平显示屏；

3.2.2.3 软件具体要求

3.2.2.3.1 内置数据库搜索引擎，可以进行蛋白质鉴定和翻译后修饰鉴定；

3.2.2.3.2 软件采用GPU计算进行数据库检索，大幅提高蛋白质数据库存检索速度；

3.2.2.3.3 可以与质谱数据采集电脑进行通讯，进行实时数据库检索；

3.2.2.3.4 可预设QC或样本搜库结果可接受标准，智能决定样本序列表的运行与停止，以节省珍贵的样本与机时；

3.2.2.3.5 可通过网络浏览器远程进行结果查看。

4.配置要求

4.1 硬件：单细胞蛋白质组学质谱仪1台；

4.2 软件：蛋白组学分析软件1套。

4.3 氮气发生器和UPS带2hr续航和隔离变压器等支持设备。

5.售后服务

货期为合同签订后8个月内。厂家提供安装维修和专业的应用工程师上门深度培训，整机质保至少贰年，仪器出现故障，在接到用户通知后24小时内卖方须予以答复。如有必要，公司维修人员须在48小时内抵达用户现场维修。仪器安装后五年内免费移机壹次。

四、其他商务要求（“采购内容技术参数及技术要求”中已有相关说明的除外）

| 1 | 交货时间及地点 | 交货期：合同签定后8个月内。 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 安装调试 | （1）交货、安装地点：采购人指定地点。 （2）安装完成时间：根椐采购人要求完成安装调试，如在规定的时间内由于中标人的原因不能完成安装和调试，中标人应承担由此给采购人造成的损失。 （3）安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准，所有的软件和硬件必须保证同时安装到位。 （4）供应商应免费提供合同货物的安装服务。 （5）供应商在投标文件中应提供安装调试计划、对安装场地和环境的要求。 |
| 3 | 付款方式 | （1）境内供货的供方应在合同签订后向采购方缴纳履约保证金，履约保证金为合同总价的10%。 需方向供方的付款计划安排如下： 第一期款：合同签订后，支付合同金额的10%； 第二期款：验收后，支付余款； （2）境外供货的设备：见发货单后以信用证或电汇方式支付90%货款，验收合格后以电汇方式支付余款。 |
| 4 | 质量保证与售后服务 | （1）供应商应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向采购人提供未经使用的全新产品。 （2）质量保证期：整机免费保修2年，质保期从验收合格后开始计算。 （3）质保期内货物发生故障，在接到用户通知后24小时内卖方须予以答复。如有必要，公司维修人员须在48小时内抵达用户现场维修。 （4）在质保期内，供应商应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。 （5）质保期内出现无法排除的故障，供应商需无条件更换同型号产品。 （6）质保期满后，供应商继续为采购人服务，仅收取零配件成本费。 （7）中标供应商的其它售后服务承诺属于合同的一部分，如果有不同约定的，以服务水平和层级更高的为准。 |
| 5 | 验收 | （1）验收由采购人负责实施； （2）验收依据： 1）合同、招标文件、投标文件等； 2）供应商提供的技术规格、经采购人认可的合同货物的有效检验文件； 3）供应商投标文件中提供的经采购人认可的合同货物的验收标准（符合中国有关的国家、地方、行业标准）和检测办法及相应检测手段。 （3）供应商应派员在所供货物到采购人处时进行到货验收，有需要时能联系产品制造商到场共同验收，若发现任何损坏及质量问题，供应商负责妥善处理直至采购人满意，由此产生的费用由供应商承担。 （4）验收合格的条件： 1）所供货物符合产品标准和合同的要求； 2）在进行测试和验收过程中发现的问题已被解决并得到采购人认可； 3）合同中规定的所有货物和材料均已交付； 4）所供货物已通过使用单位组织的验收； 5）所有相关的技术文件及资料均已提交并得到接受。 （5）供应商应于投标文件中提供合同货物的验收标准和检测办法，并在验收中提供采购人认可的相应检测手段，验收标准应符合中国有关的国家、地方、行业的标准，如若成交，经采购人确认后作为验收的依据。 （6）其他条款详见《第五章 合同主要条款》。 |
| 6 | 技术支持 | 供应商应及时免费提供合同货物软件（如有）的升级，免费提供合同货物新功能和应用的资料。拥有原厂商提供的质保书或产品更新换代合格证书及使用所必须的种类相关资料。 |
| 7 | 技术培训 | （1）中标人应派遣其精通业务的、健康的、合格的技术人员到合同货物的安装现场提供技术服务。 （2）中标人将根据自身的培训政策和使用方的具体的要求，直接向采购人的操作人员、维修人员免费进行培训，包括中标人提供的设备管理培训、技术培训和使用方要求的其他培训内容。 （3）以上培训内容的培训费用由中标人承担。 （4）供应商需在投标文件中提供相应的培训方案。 |
| 8 | 违约责任 | 按《第五章 合同主要条款》中规定的条款 |
| 9 | 其他商务条款 | 按《第五章 合同主要条款》中规定的条款 |

五、其他要求

1、投标人应有类似项目的经验，提供投标同类产品的销售业绩证明材料（如有）。

2、投标文件中应提供但不限于以下内容：（1）产品的主要技术、结构、性能、特点、操作说明和质量水平的详细描述；（2）供货、安装、调试、验收方法或方案；（3）售后服务承诺内容及措施、详细的培训方案、质保内容及期限等；（4）产品的技术支持资料或证明文件；（5）随机备品备件、专用工具（如有）等资料。

注：1、评审委员会通过供应商投标文件中的资料无法判断其响应指标真实性的，评审时可要求供应商补充提供证明材料，若补充的承诺或证明材料仍无法使评审小组核实技术参数（指标）的真实性，将作出不利于供应商的技术评审，其后果将由供应商自行承担。

2、打“▲”条款为必须满足项。

3、供应商应根据本章节要求提供点对点应答的技术偏离表和商务响应表。