政府采购项目

项目编号: 202211070060-ZSD12

西北农林科技大学动物科技学院

研究生教学仪器设备购置项目

公开招标文件

陕西上德招标有限公司

二零二二年十一月

目 录

第一章  招标公告	3

第二章  投标人须知	8

一、投标人须知前附表	8

二、项目说明	12

三、招标文件	12

四、投标文件	13

五、投标担保	16

六、投标	17

七、开标、资格审查、评标和定标	19

八、合同	31

九、合同的履约验收	32

十、招标代理服务费	32

十一、重新组织采购活动	32

十二、询问、质疑与投诉	32

十三、拒绝商业贿赂	33

第三章  采购内容及技术要求	34

第四章  商务要求	42

第五章  合同条款	46

第六章  投标文件格式	56

# 第一章  招标公告

项目概况

西北农林科技大学动物科技学院研究生教学仪器设备购置项目潜在投标人应在西安市经开区凤城八路正尚国际金融广场A座7层703（张家堡转盘东南角）获取招标文件，并于（2022年12月01日10时00分）（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况：

项目编号：202211070060-ZSD12

项目名称：西北农林科技大学动物科技学院研究生教学仪器设备购置项目

预算金额：323.40万元

采购需求：具体参数指标详见第三章采购内容及技术要求

| 包号 | 序号 | 名称 |  | 数量 | 包预算 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第1包 | 1 | 全自动制冰机 |  | 1台 | 70.40万 |
|  | 2 | 恒温摇床 |  | 1台 |  |
|  | 3 | 烘箱 |  | 1台 |  |
|  | 4 | 高通量磁珠组织研磨器 |  | 1台 |  |
|  | 5 | 自动厌氧培养箱 |  | 1套 |  |
|  | 6 | 超纯水仪 |  | 1套 |  |
|  | 7 | 数显恒温金属浴 |  | 8台 |  |
|  | 8 | 精密天平 |  | 4台 |  |
|  | 9 | 液氮罐 |  | 2台 |  |
|  | 10 | 全自动生长曲线分析仪（核心产品） |  | 1套 |  |
| 包号 | 序号 | 名称 | 数量 | 备注 | 包预算 |
| 第2包 | 1 | 移液器 | 10套 | 允许采购进口设备 | 253万元 |
|  | 2 | 小型高速低温离心机 | 6台 |  |  |
|  | 3 | 普通PCR仪 | 4台 |  |  |
|  | 4 | 电泳仪及转膜系统 | 4套 |  |  |
|  | 5 | 中型冷冻离心机 | 2台 |  |  |
|  | 6 | 微量核酸蛋白检测仪 | 1台 |  |  |
|  | 7 | 微量荧光仪 | 1台 |  |  |
|  | 8 | 蛋白红外成像系统 （核心产品） | 1套 |  |  |
|  | 9 | 实时荧光定量PCR仪 | 1套 |  |  |
|  | 10 | 电转仪 | 1台 |  |  |
|  | 11 | 蛋白质纯化系统 | 1套 |  |  |
|  | 12 | 倒置荧光显微镜 | 1套 |  |  |
|  | 13 | 二氧化碳培养箱 | 1台 |  |  |

合同履行期限：第1包自合同签订之日起30日内；第2包自合同签订之日起90日内。

本项目(不接受)联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：

3.1法定代表人授权委托书（附法定代表人或负责人身份证复印件及被授权人身份证复印件）；法定代表人或负责人直接参加投标只须提供法定代表人资格证明书（附法定代表人或负责人身份证复印件）；

3.2第2包所投产品为进口产品的，投标人为非所投产品制造厂家的，需提供产品制造厂家对所投进口产品的授权书，或具有授权权限的代理商对所投进口产品的授权书（且需提供该代理商具有有效授权权限的相关证明文件，证明文件需能显示设备制造厂家对所投产品授权链条的完整性），产品制造厂家直投不需要提供；

3.3不得为“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn/)列入“失信被执行人（页面跳转至“中国执行信息公开网”http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单”的投标人；不得为中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn/)“政府采购严重违法失信行为记录名单”中的投标人；

3.4单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取招标文件

时间：2022年11月10日至2022年11月17日，每天上午09:00:00至12:00:00，下午13:30:00至17:00:00（北京时间,法定节假日除外）

地点：陕西上德招标有限公司（西安市经开区凤城八路正尚国际金融广场A座7层703（张家堡转盘东南角））

方式：1.现场报名获取：投标人现场报名获取招标文件时，请携带有效的单位介绍信及被介绍人身份证复印件一份，加盖投标人公章（鲜章）。

2.线上报名获取：文件获取时间内（双休日及节假日除外）投标人应提供单位介绍信、被介绍人身份证复印件及发售登记表（格式见附件），均加盖投标人公章（鲜章）的扫描件发送至邮箱853043619@qq.com，注明所报项目名称+联系人+联系电话+邮箱，并及时联系采购代理机构确认，联系电话：029-86673953、86518381、89299829、89293231转8007，采购代理机构在收到邮件并确认招标文件费用到账后（账户信息见六、其他补充事宜），通过邮箱向投标人发售招标文件，请及时查收。

售价：￥300.00元,本公告包含的招标文件售价总和

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2022年12月01日10点00分（北京时间）

开标时间：2022年12月01日10点00分（北京时间）

地点：西安市经开区凤城八路正尚国际金融广场A座7层703（张家堡转盘东南角）上德招标开标室（三）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.落实的政府采购政策

1.1《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库〔2022〕19号；

1.2《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；

1.3《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；

1.4《节能产品政府采购实施意见》（财库[2004]185号）；

1.5《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）；

1.6《财政部发展改革委生态环境部市场监督总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库[2019]9号）；

1.7《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）；

1.8如有最新颁布的政府采购政策，按最新的文件执行。

2.汇款账户

开户行名称：陕西上德招标有限公司

开  户  行：中信银行西安南稍门支行

帐      号：8111 7010 1170 0299 237

财务部联系方式：029-86673953、86518381、89299829、89293231 转8033

备注：投标人在转账时须注明项目编号及用途(如：标书费)

3.文件售价：

第1包：标书金额：300.00元（人民币），售后不退；

第2包：标书金额：300.00元（人民币），售后不退。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息：西北农林科技大学

地址：陕西杨凌邰城路3号

联系方式：谭老师 刘老师 029-87082444

项目技术负责人：徐老师 029-87092120

2.采购代理机构信息

名 称：陕西上德招标有限公司

地　址：西安市经开区凤城八路正尚国际金融广场A座7层703（张家堡转盘东南角）

联系方式：029-86673953、029-86518381、029-89299829、029-89293231

3.项目联系方式

项目联系人：黄诗沫（7号工位）、王丽娇、 陈瑞

电　话：029-86673953、029-86518381、029-89299829、029-89293231转8007

# 第二章  投标人须知

## 一、投标人须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 采购人 | 西北农林科技大学 |
|  | 采购代理机构 | 陕西上德招标有限公司 |
|  | 投标人 | 响应招标并且符合招标文件规定资格条件和参加投标竞争的法人或其他组织。 |
|  | 交货期、交货地点 | 交货期：第1包：自合同签订之日起30日内交付完成 第2包：自合同签订之日起90日内交付完成 交货地点：西北农林科技大学动物科技学院 |
|  | 联合体投标 | 不接受 |
|  | 现场勘查、标前答疑会 | 不组织 |
|  | 投标人对招标文件提出质疑的时间 | 投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，在收到采购文件之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，逾期提出的无效，因此带来的一切不利后果由投标人自负。 |
|  | 构成招标文件的其他文件 | 招标文件的澄清、修改书及有关补充通知为招标文件的有效组成部分。 |
|  | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起90个日历日 |
|  | 投标担保 | 1.担保方式：(任选其一) 1.1投标保证金：第1包：人民币壹万肆仟元整 第2包：人民币伍万元整 1.2担保函。 2.投标担保递交截止时间：2022年12月01日10:00前，若采购代理机构未在投标担保递交截止时间收到足额投标保证金或者有效担保函的，其投标将被拒绝。 3.投标担保应当按照法定形式提交。以电汇、转账等形式交纳保证金的投标人，投标保证金仅限于通过对公账户形式交纳，招标结束后以转账形式退至投标人对公账户内。投标保证金以银行凭证为准。 |
|  | 汇款账户 | 1.开户行名称：陕西上德招标有限公司 2.开 户 行：中信银行西安南稍门支行 3.帐 号：8111 7010 1170 0299 237 财务部联系方式： 029-86673953、029-86518381、029-89299829、029-89293231 转8033 备注：投标人在汇款时须注明项目编号+项目简称 |
|  | 备选投标方案 和报价 | 不接受备选投标方案和多个报价。 |
|  | 盖章签字 | 投标人必须按照招标文件的规定和要求在投标文件中指定的页面落款处加盖公章（鲜章）并由法定代表人或被授权人签字（或盖章）。招标文件凡是要求法定代表人签字或盖章之处，非法人单位的负责人均参照执行。 |
|  | 投标文件数量、装订、密封 | 1.数量：纸质投标文件正本一份、副本六份 、“开标一览表”一份、电子投标文件一份（U盘或移动硬盘；电子投标文件为Word版本和PDF版本，PDF文件为签字、盖章的完整正本扫描件）。 2.装订：建议纸质投标文件采用书籍（胶装）方式装订成册，须编制目录和页码，在每一页的正下方清楚标明“第几页共几页”字样。投标文件每本纸张数不得超过200张，如纸张数超过200张，可根据实际情况选择分为上中下册等，投标文件建议双面打印，并在书脊处标记项目名称及项目编号。 3.密封：标袋不得有破损。建议纸质投标文件正本、副本、“开标一览表”、“电子投标文件”单独密封完好。标袋正面上要有标识并加盖投标人公章（鲜章），标袋标识按给定式样编写（式样见投标文件格式附件）。标袋加贴封条。 |
|  | 投标报价 | 本次投标报价为包干价，报价是指产品到达使用地点，达到正常使用条件下完成本项目的所有费用。 |
|  | 评标办法及标准 | 详见招标文件第二章。 |
|  | 信用信息查询特别说明 | 投标人如在中标通知书发出前出现违法失信行为，招标人仍有权利提请评标委员会取消其中标资格。 |
|  | 其它事项 | 本次采购、投标报价、评审和合同授予均以项目为单位，投标人必须就一个完整项目进行响应。 中标人与采购人在中标通知书发出30天内签订合同，逾期签订视为自动放弃。本项目不允许中标后另行转包或者分包履行。中标人无正当理由不得放弃中标。因自身原因拒绝签订政府采购合同的或者未按合同约定进行履约的，中标人不得参加对该项目重新开展的招标活动。 |
|  | 履约保证金 | 1.中标人在签订合同前须向采购人交纳中标金额的5%做为履约保证金，待验收合格后，无异议，供货商提交申请，使用部门签字确认后一次性无息退还 2.账户信息 学校账号税号单位名称：西北农林科技大学 开户银行：中国银行杨凌农业高新技术产业示范区支行 账 号：102810820826 单位税号：12100000437096236G 单位地址：陕西杨凌邰城路3号 |
|  | 疫情防控措施 | 1.投标人只需拟派被授权人参与本项目开标会议； 2.投标人拟派的被授权人必须注册陕西“一码通”且为绿码； 3.投标人拟派的被授权人经现场测量体温不得超过37℃； 4.参与开标会议的人员均需携带口罩等防护措施； 5.投标人拟派的被授权人须出示24小时内核酸检测阴性结果证明。 |
|  | 本项目是否专门面向中小企业 | 否 |
|  | 所属行业 | 第1、2包：工业 |
|  | 核心产品 | 第1包：全自动生长曲线分析仪 第2包：蛋白红外成像系统 |
|  | 联合体投标 | 本项目不接受联合体投标 |
|  | 是否允许进口产品 | 第2包允许采购进口设备 |

## 二、项目说明

1.本项目说明详见投标人须知前附表。

2.本项目按照《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、行政法规和部门规章，通过公开招标方式择优选定中标人。

## 三、招标文件

1.招标文件适用：仅适用于本次招标文件所述项目。

2.招标文件购买：投标人须从采购代理机构处购买招标文件，招标文件售后不退，投标人自行转让或复制的招标文件视为无效招标文件。投标人名称与登记购买招标文件的单位名称不一致的，将作为无效投标处理。

3.招标文件的组成：包括目录中所列的前五章。

4.投标人应认真审阅和充分理解招标文件所有的事项、格式、条款和规范要求等，在投标文件中对招标文件的各方面都做出响应，否则将导致投标无效。

5.招标文件的澄清或修改：

5.1采购人或采购代理机构可以以书面形式对招标文件进行必要的澄清或修改，但不得改变采购标的和资格条件，并在原信息发布媒体上发布变更公告。澄清或修改的内容均为招标文件的组成部分，并对采购人及投标人起约束作用。澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，都将于提交投标文件截止时间15日前以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

5.2招标文件的澄清或修改内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。所有补充文件将作为招标文件的组成部分，对所有投标人具有约束力。

6.投标人若对招标文件有任何疑问，可以以书面形式向采购代理机构提出询问。否则，视为同意招标文件的一切条款和要求并承担由此引起的一切法律责任。凡因投标人对招标文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏、或因市场行情了解不清造成的后果和风险均由投标人自负。

7.投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，在收到采购文件之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，逾期提出的无效，因此带来的一切不利后果由投标人自负。

8.在投标截止时间前，根据招标工作进展实际情况，采购人可酌情延长提交投标文件的截止时间，若延长将另行以书面形式通知各投标人并在原信息发布媒体上发布变更公告。采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

9.招标文件的解释权归采购代理机构，如发现招标文件内容与现行法律法规不相符的情况，以现行法律法规为准。

10.现场勘查、标前答疑会：见须知前附表。

## 四、投标文件

1.投标文件的组成

1.1投标函（格式）

1.2开标一览表（格式）

1.3分项报价表（格式）

1.4投标产品配置清单(格式)

1.5技术规格响应偏离表（格式）

1.5.1对应招标文件《采购内容及技术要求》，按实际技术参数逐条填写。

1.5.2明确填写偏离情况并做出详细说明。

1.5.3投标人应按实际响应的技术参数明确、如实填写。

注：技术响应文件所含内容必须表述一致，如出现技术资料、技术指标等不一致等情况将作为无效投标处理。

1.6商务要求响应偏离表（格式）

要求：

1.6.1对应招标文件《商务要求》，投标人应按实际响应的商务要求如实逐条填写。

1.6.2明确填写偏离情况并做出详细说明。

1.7法定代表人授权书（格式）

要求：法定代表人投标时提供投标文件格式“7.1法定代表人资格证明书”，被授权人投标时提供“7.2法定代表人授权委托书”。

1.8资格证明文件

1.9投标担保凭证

1.10产品的佐证材料

1.11项目实施方案

1.12产品的合法渠道证明文件

1.13履约能力及质量保证方案

1.14业绩

1.15售后服务及培训方案

1.16招标文件要求的其他证明资料及投标人认为需要提供的资料。

2.投标文件编写说明

2.1投标文件应当按照招标文件给定的格式和要求编制，格式之外的可自行编写，否则将作为无效投标处理。

2.2投标人必须按照招标文件的规定和要求在投标文件中指定的页面落款处加盖公章（鲜章）并由法定代表人或被授权人签字（或盖章），否则将作为无效投标处理。招标文件凡是要求法定代表人签字或盖章之处，非法人单位的负责人均参照执行。

2.3投标文件正本中的法人授权书须为原件，其它资质证明文件为复印件加盖投标人公章（鲜章）。副本可以是正本的复印件。如果正本与副本不一致，以正本为准。

2.4除投标人对错误处需修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字或增删。如有修改，修改处应加盖投标人公章及法定代表人或被授权人签字（或盖章）确认。

2.5投标文件的正本和副本均需打印或用不褪色、不变质的墨水书写。

2.6投标文件因书写潦草、内容表达不清、印章或证明材料内容模糊难辨等导致的不利后果由投标人自行承担。

2.7投标文件电子版内容须与投标文件纸质版正本中的内容一致。

2.8“开标一览表”为在开标会议上唱标的内容，按格式要求填写，并单独密封提交，同时应保证“开标一览表”在投标文件正、副本中仍有且一致。如果不一致，以唱标内容为准。

3.投标文件的数量、装订、密封

3.1数量：纸质投标文件正本一份、副本六份 、“开标一览表”一份、电子投标文件一份（U盘或移动硬盘）；电子投标文件为Word版本和PDF版本，PDF文件为签字、盖章的完整正本扫描件）。

3.2装订：建议纸质投标文件采用书籍（胶装）方式装订成册，须编制目录和页码，在每一页的正下方清楚标明“第几页共几页”字样。投标文件每本纸张数不得超过200张，如纸张数超过200张，可根据实际情况选择分为上中下册等，投标文件建议双面打印，并在书脊处标记项目名称及项目编号。

3.3密封：标袋不得有破损。建议纸质投标文件正本、副本、“开标一览表”、“电子投标文件”单独密封完好。标袋正面上要有标识并加盖投标人公章（鲜章），标袋标识按给定式样编写（式样见投标文件格式附件）。标袋加贴封条。

4.投标文件的计量单位

投标文件中所使用的计量单位，除有特殊要求外，均采用国家法定计量单位。

5.投标报价

5.1投标货币：人民币      单位:元（保留小数点后两位）。

5.2本次投标报价为包干价，报价是指产品到达使用地点，达到正常使用条件下完成本项目的所有费用。

注：投标报价超过采购预算的，投标无效。

5.3投标人须对《采购内容及技术要求》中所包括涉及的采购事项进行完整报价，采购代理机构拒绝只对其中一部分进行报价的投标。投标人应在投标分项报价表上标明拟对本次招标所采购的货物和与货物有关的服务的单价及总价。任何有选择的报价将不予接受，每项只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的。

5.4投标人要按分项报价表内容填写货物品名、单价及总价、制造厂家等内容，并由法人代表或被授权人签署。

5.5投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认为是非响应性投标而予以拒绝。

5.6选配件是投标产品的附件，仅作为采购人后期选择购买，其报价不包含在本次投标总价内。

6.对投标人的其他要求：

6.1投标人不得以他人名义投标和串通投标。

6.2必须根据招标文件要求进行生产、供货等。

6.3本项目不允许中标后另行转包或者分包履行，一经发现，立即取消其中标资格，并承担由此引起的一切经济损失。

6.4接受采购人委托的相关单位对货物内容、质量、进度、实施方案、价款支付与结算审核等的监督和管理。

6.5投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务的任何一部分，不会产生因第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，由此引起的纠纷，由投标人承担所有相关责任。

6.6采购人享有在本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人须提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包含合法获得该知识产权的相关费用。

6.7投标人承诺给予采购人的各种优惠条件不能包括采购项目本身所包括涉及的采购事项。投标人不能以“赠送、赠予”等任何名义提供货物和服务以规避招标文件的约束。否则，投标人提供的投标文件将作为无效投标处理，投标人的投标行为将作为以不正当手段排挤其他投标人认定。

## 五、投标担保

1.担保方式：见投标人须知前附表。

2.投标担保递交截止时间：见投标人须知前附表。

3.投标担保应当按照法定形式提交。以电汇、转账等形式交纳保证金的投标人，投标保证金仅限于通过对公账户形式交纳，招标结束后以转账形式退至投标人对公账户内。投标保证金以银行凭证为准。

4.投标人投标时，必须以招标文件规定的方式提交投标担保，并作为其投标的一部分。若采购代理机构未在投标担保递交截止时间收到足额投标保证金或有效担保函的，或未在投标文件中附投标担保凭证的，其投标无效。

5.退还投标保证金：

5.1在投标截止时间前撤回已提交投标文件的投标人的投标保证金，将在采购代理机构收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退还。

5.2所有未中标人的投标保证金，将在中标通知书发出后5个工作日内退还。

5.3中标人的投标保证金，将在签订合同后5个工作日内执合同予以退还。

6.发生下列情况之一时，投标保证金将不予退还，提供担保函的投标人将由专业担保机构先行偿付采购人损失：

6.1投标人提供虚假资质谋取中标的；

6.2有围标、串标现象，经查证属实的；

6.3投标人在招标文件规定的投标有效期内撤回投标的；

6.4投标人自行放弃投标资格而未在开标前一天以书面形式告知采购代理机构的；

6.5投标人自行放弃中标资格的；

6.6中标单位不在规定的时效内领取《中标通知书》的；

6.7中标人不按规定支付招标代理服务费的；

6.8中标人因自身原因未能在规定期限内与采购人签订合同的。

## 六、投标

1.投标文件的提交：

1.1投标人应在投标截止时间前将投标文件密封送达投标地点；

1.2逾期送达的投标文件将被拒收；

1.3本次招标不接受邮寄的投标文件。

2.投标文件的补充、修改与撤回：

2.1投标人在提交投标文件以后到投标截止时间之前,可以书面形式补充、修改或撤回已提交的投标文件，并以书面形式通知采购代理机构。补充、修改的内容应当按招标文件要求密封、签署、盖章，并作为投标文件的组成部分；补充、修改的内容与相应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

2.2投标人提出修改要求的，须在投标截止时间前密封送到采购代理机构，并在封面上加注“修改”字样。

2.3投标人提出撤标要求的，须在投标截止时间前以书面形式（经由法定代表人或被授权人签字）通知采购代理机构。如采取传真形式撤回投标，随后必须补充有法定代表人或被授权人签署的要求撤回投标的正式文件。采购代理机构摄像留存后，将要“撤回”的投标文件（包含纸质及电子版）退还投标人，投标人签字确认领取。

2.4投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。

2.5在投标截止时间至投标有效期满之前，投标人不得撤回其投标文件，否则其投标保证金将不予退还，提供投标担保的投标人将由专业担保机构先行偿付采购人损失。

3.投标有效期：

3.1自提交投标文件的截止之日起90个日历日。投标人投标有效期短于招标文件规定的投标有效期，按无效投标处理。中标单位的投标有效期延长至合同执行完毕。

3.2在原投标有效期结束前，采购代理机构可要求投标人延长投标有效期。拒绝延长投标有效期的投标人有权收回投标保证金，但不得参与该项目后续采购活动。同意延长投标有效期的投标人应相应延长投标担保的有效期，但不得修改投标文件的实质性内容。

4.投标人有下列情形之一的，属于恶意串通，对其依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任，投标无效：

4.1投标人直接或者间接从采购人或采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；

4.2投标人按照采购人或采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；

4.3投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；

4.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

4.5投标人之间事先约定由某一特定投标人中标；

4.6投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或放弃中标；

4.7投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或排斥其他投标人的其他串通行为。

5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人为同一人；

5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈现规律性差异；

5.5不同投标人的投标文件相互混装；

5.6不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

## 七、开标、资格审查、评标和定标

1.开标

1.1采购代理机构按招标文件规定的时间和地点组织开标。

1.2所有参会人员应签名报到，以证明其出席。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

1.3开标会议由采购代理机构主持。主持人宣读开标会议开始，宣读会场纪律，宣布参加会议的投标人名单。

1.4投标人的法定代表人或被授权人与监标人当众检查所有投标文件标袋的密封情况（标袋不得有破损），签字确认并宣读检查结果。未通过审查的按无效投标处理。

1.5采购代理机构依照提交的“开标一览表”的摆放顺序当众拆封，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其它主要内容并做记录。投标人确认无误后，由投标人的法定代表人或被授权人及监标人签字确认唱标内容。如投标人对宣读的“开标一览表”上的内容有异议，应在获得主持人同意后当场提出，如属于宣读错误，经现场监督人员核实后，当场予以更正。

1.6主持人宣布开标会议结束，所有投标人离场。

1.7采购代理机构对开标过程进行全程录音录像，并存档备查。

1.8采购代理机构对开标过程进行文字记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认，并存档备查。投标人代表对开标过程和开标记录有疑义的，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或回避申请。

2.资格审查

开标结束后，由采购代理机构依法对投标人的资格进行审查，审查合格的投标人方可进入评标阶段，缺项或一项不符合要求即不合格，不合格的投标人其投标无效。资格证明文件须装订在每份投标文件中。（资格审查以正本为准）

2.1基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定的投标人条件；

2.1.1具有独立承担民事责任能力，提供投标人合法注册的法人或其他组织的营业执照/事业单位法人证书/非企业专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书；

2.1.2财务状况报告：提供具有财务审计资质单位出具的2020年度或2021年度财务报告（成立时间至开标时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或2022年7月01日至今其基本账户银行出具的资信证明或政府采购信用担保机构出具的担保函；

2.1.3税收缴纳证明：提供2022年01月01日以来任意一个月的缴纳凭据；（依法免税的投标人应提供相关文件证明）

2.1.4社会保障资金缴纳证明：提供2022年01月01日以来任意一个月的社保缴纳凭据或社保机构开具的社会保险参保缴纳情况证明；（依法不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相关证明）

2.1.5提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的说明及承诺；（提供书面说明及承诺，加盖投标人公章）

2.1.6提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。（提供书面声明，加盖投标人公章）

2.2落实政府采购政策需满足的资格要求：无

2.3特定资格条件：

2.3.1法定代表人授权委托书（附法定代表人或负责人身份证复印件及被授权人身份证复印件）；法定代表人或负责人直接参加投标只须提供法定代表人资格证明书（附法定代表人或负责人身份证复印件）；（式样见投标文件格式）

2.3.2第2包所投产品为进口产品的，投标人为非所投产品制造厂家的，需提供产品制造厂家对所投进口产品的授权书，或具有授权权限的代理商对所投进口产品的授权书（且需提供该代理商具有有效授权权限的相关证明文件，证明文件需能显示设备制造厂家对所投产品授权链条的完整性），产品制造厂家直投不需要提供。

2.3.3不得为“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn/)列入“失信被执行人（页面跳转至“中国执行信息公开网”http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单”的投标人；不得为中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn/)“政府采购严重违法失信行为记录名单”中的投标人。（根据财库【2019】38号文规定，此项由采购代理机构在投标截止日当天在“信用中国”网站和中国政府采购网站进行查询，截图留档；如网站无投标人信息的，投标人须提供相关证明资料或书面声明，且装订在每份投标文件中）。

2.3.4单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。（根据财库【2019】38号文规定，此项由采购代理机构在投标截止日当天在“国家企业信用信息公示系统”进行查询，截图留档；如网站无投标人信息的，投标人须提供相关证明资料或书面声明，且装订在每份投标文件中）。

3.评标

3.1评标委员会

3.1.1采购代理机构根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）等规定，依法组建评标委员会。

3.1.2采购人派一名评审专家代表进入评标委员会小组，并向采购代理机构出具《采购人评标代表推荐表》。

3.1.3评标委员会应推荐一名评审专家担任评审组长，并由评审组长牵头组织该项目评审工作，采购人代表不得担任评审组长。

3.1.4评标委员会成员不得参加开标活动。

3.1.5评标委员会成员应当遵守并履行下列职责义务：

3.1.5.1遵纪守法，客观、公正、认真负责地履行职责，根据招标文件规定的评标程序、评标方法和评标标准审查投标文件；

3.1.5.2符合性审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

3.1.5.3要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

3.1.5.4对投标文件进行比较和评价；

3.1.5.5确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

3.1.5.6向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

3.1.5.7对评标过程及各投标人的商业机密予以保密；

3.1.5.8配合采购人、采购代理机构答复各投标人提出的质疑；

3.1.5.9配合各部门的投诉处理和监督检查工作。

3.2在政府采购活动中，采购人员及相关人员（包括评标委员会）与投标人有下列利害关系之一的，应当回避：

3.2.1参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；

3.2.2参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；

3.2.3参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；

3.2.4与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

3.2.5与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

3.3评标原则：坚持公平、公正、科学、择优原则，禁止不正当竞争。

3.4评标办法：本次招标采用综合评分法（详见本节评分标准）。

3.5评标工作程序：符合性审查、澄清、评价、推荐中标候选人的工作程序进行评标。

3.5.1投标文件符合性审查

依据招标文件的规定，对资格合格者投标文件的完整性、有效性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性内容做出响应，包含但不限于以下内容，未通过审查的按无效投标处理：

3.5.1.1投标人名称与购买招标文件的单位名称不一致；

3.5.1.2投标文件未按照招标文件的要求盖章签字；

3.5.1.3投标文件不符合招标文件要求的数量；

3.5.1.4投标报价超过采购预算；

3.5.1.5投标有效期不符合招标文件的要求；

3.5.1.6投标文件中技术要求内容缺项、漏项；

3.5.1.7未对招标文件商务要求作出明确且实质性响应；

3.5.1.8投标人未按招标文件要求提供投标保证金或担保函；

3.5.1.9法律、法规和招标文件规定的其他无效投标情形。

3.5.2投标文件的澄清：

在评标期间,对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或被授权人签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.5.3书写错误的评审标准：

评标委员会在评标过程中，发现投标文件出现下列情况之一者，按以下原则修正：

3.5.3.1投标文件有关内容与“开标一览表”不一致的，以“开标一览表”为准；

3.5.3.2大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.5.3.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以“开标一览表”的总价为准，并修改单价；

3.5.3.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价乘以数量的计算结果为准；

3.5.3.5投标文件图表与文字不符时，以文字为准；

3.5.3.6投标文件正本与副本不符时，以正本为准；

3.5.3.7对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

3.5.3.8分项报价表、技术规格响应偏离表中的技术响应参数、规格型号不一致时，以分项报价表为准；

3.5.3.9多处内容交叉不符时，以评标委员会评审结果为准。

注：按上述方法修正的内容（其中，同时出现上述3.5.3.1至3.5.3.4两种以上不一致的，按上述规定的顺序修正），经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

3.5.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.5.5评审：

3.5.5.1评标委员会评审投标文件符合性只根据投标文件本身的内容，而不寻求其他外部证据。

3.5.5.2评标按照资格审查、符合性审查、综合评标逐项分步评审方式进行，资格审查不合格的不进入符合性评审，符合性审查不合格的不进入综合评审。每一步评审不符合者按无效投标处理，不进入下一步评审，全部评审合格的投标人进行最后的综合评审和打分，按最后得分由高向低排序，推荐中标候选人。

3.5.6其他需说明的情况：

3.5.6.1对于投标文件中不构成实质性偏差的小的不正规、不一致或不规则，采购人可以接受，但这种接受不能损害或影响任何投标人的相对排序；

3.5.6.2最低报价不是中标的唯一条件；

3.5.6.3如果投标实质上没有响应招标文件的要求，其投标将被拒绝，投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

3.5.6.4无论投标的结果如何，投标期间一切费用自理。

3.6评分标准

（第1包评分标准）

| 评审分项 | 分项分值 | 评审因素 |
| --- | --- | --- |
| 投标 报价 | 30分 | 按照财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）的有关规定：价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值（即30%）×100 （因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价，详见3.7.1至3.7.3） |
| 节能 环保 | 2分 | 投标人投标产品中每有一项为节能产品政府采购清单中优先采购的节能产品的计0.5分，每有一项为环境标志产品政府采购清单中的产品的计0.5分，每有一项产品同时为节能产品政府采购清单中优先采购的节能产品和环境标志产品政府采购清单中的产品的得1分，最多得2分。（提供认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，详见3-7-4） |
| 技术指 标和配 置 | 45分 | 1、基本分（35分）：完全符合、满足招标文件技术要求的，计35分； 指标分为“★”关键指标和一般无标记指标。★关键指标项不满足每项扣2分；无标记为普通指标，不满足每项扣1分，扣完为止。 - “★”关键指标加分（10分）：在各自所得基本分的基础上，技术指标、参数或功能优于招标文件规定的相应技术指标、参数或功能，并且有实质性能提升的，评标委员会一致认可的可进行相应加分，每项加1分，最多加10分。 - 注：“★”关键指标投标人应提供充足的佐证材料（佐证材料包括但不限于：经厂家确认的产品彩页、检测报告、官网截图等证明材料）予以佐证，佐证材料应编制在投标文件中，投标人自行承担因佐证材料不全或未提供而被视为技术参数无正偏离或负偏离的风险。 |
| 项目实 施方案 | 6分 | 项目实施方案：内容包括但不限于供货进度及保证措施，拟投入本项目的人员安排及责任制度，安装、检测、调试措施，安全保障措施，应急处理措施。 ①方案内容完整、全面、详细的，根据响应程度计3.1-6分； ②缺少上述方案内容要求中任意1至3项的、内容较薄弱的，根据响应程度计0.1-3分； ③未提供项目实施方案不计分。 |
| 产品 渠道 | 3分 | 能提供所投产品（全自动生长曲线分析仪）的合法来源渠道证明文件（包括但不限于产品制造商授权、销售协议、代理协议、原厂授权等），提供的计3分，不提供的不计分。 |
| 履约能力及质量保证方案 | 5分 | 内容包括但不限于所投产品符合相关标准，质量检测合格，有具体可行的质量保证承诺及措施，质量保证范围明确；投标人有完善的仓储设施、有合理的物流运输工具确保项目履约（提供相关证明材料）。 ①方案内容完整、全面、详细的，根据响应程度计3.1-5分； ②缺少上述方案内容要求中任意1至3项的、内容较薄弱的，根据响应程度计0.1-3分； ③未提供履约能力及质量保证方案不计分。 |
| 业绩 | 3分 | 提供投标人2019年01月01日至今（以合同落款时间为准）类似业绩，每提供一个业绩计1分，共计3分，不提供的不计分。（需提供完整合同复印件） |
| 售后服 务及培训方案 | 6分 | 有完善的售后服务方案（内容包括但不限于售后服务网点的设定、日常维护、项目交付用户后出现故障响应时间、售后回访措施、售后服务人员配置等）；有完善的培训方案（内容包括但不限于培训方式、时间、地点、人员、培训内容等），确保使用人员能够独立操作，并进行简单故障排查处理。 ①方案内容完整、全面、详细的，根据响应程度计3.1-6分； ②缺少上述方案内容要求中任意1至3项的、内容较薄弱的，根据响应程度计0.1-3分； ③未提供售后服务及培训方案不计分。 |

（第2包评分标准）

| 评审分项 | 分项分值 | 评审因素 |
| --- | --- | --- |
| 投标 报价 | 30分 | 按照财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）的有关规定：价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值（即30%）×100 （因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价，详见3.7.1至3.7.3） |
| 节能 环保 | 2分 | 投标人投标产品中每有一项为节能产品政府采购清单中优先采购的节能产品的计0.5分，每有一项为环境标志产品政府采购清单中的产品的计0.5分，每有一项产品同时为节能产品政府采购清单中优先采购的节能产品和环境标志产品政府采购清单中的产品的得1分，最多得2分。（提供认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，详见3-7-4） |
| 技术指 标和配 置 | 45分 | 1、基本分（35分）：完全符合、满足招标文件技术要求的，计35分； 指标分为“★”关键指标和一般无标记指标。★关键指标项不满足每项扣2分；无标记为普通指标，不满足每项扣1分，扣完为止。 2、“★”关键指标加分（10分）：在各自所得基本分的基础上，技术指标、参数或功能优于招标文件规定的相应技术指标、参数或功能，并且有实质性能提升的，评标委员会一致认可的可进行相应加分，每项加1分，最多加10分。 注：“★”关键指标投标人应提供充足的佐证材料（佐证材料包括但不限于：经厂家确认的产品彩页、检测报告、官网截图等证明材料）予以佐证，佐证材料应编制在投标文件中，投标人自行承担因佐证材料不全或未提供而被视为技术参数无正偏离或负偏离的风险。 |
| 项目实 施方案 | 7分 | 项目实施方案：内容包括但不限于供货进度及保证措施，拟投入本项目的人员安排及责任制度，安装、检测、调试措施，安全保障措施，应急处理措施。 ①方案内容完整、全面、详细的，根据响应程度计4.1-7分； ②缺少上述方案内容要求中任意1至3项的、内容较薄弱的，根据响应程度计0.1-4分； ③未提供项目实施方案不计分。 |
| 履约能力及质量保证方案 | 6分 | 内容包括但不限于所投产品符合相关标准，质量检测合格，有具体可行的质量保证承诺及措施，质量保证范围明确；投标人有完善的仓储设施、有合理的物流运输工具确保项目履约（提供相关证明材料）。 ①方案内容完整、全面、详细的，根据响应程度计3.1-6分； ②缺少上述方案内容要求中任意1至3项的、内容较薄弱的，根据响应程度计0.1-3分； ③未提供履约能力及质量保证方案不计分。 |
| 业绩 | 3分 | 提供投标人2019年01月01日至今（以合同落款时间为准）类似业绩，每提供一个业绩计1分，共计3分，不提供的不计分。（需提供完整合同复印件） |
| 售后服 务及培训方案 | 7分 | 有完善的售后服务方案（内容包括但不限于售后服务网点的设定、日常维护、项目交付用户后出现故障响应时间、售后回访措施、售后服务人员配置等）；有完善的培训方案（内容包括但不限于培训方式、时间、地点、人员、培训内容等），确保使用人员能够独立操作，并进行简单故障排查处理。 ①方案内容完整、全面、详细的，根据响应程度计4.1-7分； ②缺少上述方案内容要求中任意1至3项的、内容较薄弱的，根据响应程度计0.1-4分； ③未提供售后服务及培训方案不计分。 |

注：3.6.1评委打分超过得分界限或未按本方法赋分时，该评委的打分按废票处理。

3.6.2各种计算数字均保留两位小数，第三位“四舍五入”。

3.6.3特殊情况处理：

3.6.3.1当投标人某评分项出现未报、漏报或零报价时，该分项得零分，并不参与投标报价分的计算。

3.6.3.2相同品牌产品

单一产品采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，投标报价得分高者获得中标人推荐资格，若投标报价得分相同，技术得分高者获得中标人推荐资格，若上述两项得分相同，则由全体评标委员会成员无记名投票，得票高者获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的全部核心产品品牌相同的，按照前款规定处理。

3.6.3.3若出现综合得分相同时，投标报价得分高者为第一中标候选人，若投标报价得分相同，技术得分高者为第一中标候选人，若上述两项得分相同，则由全体评标委员会成员无记名投票，得票高者为第一中标候选人。

3.6.3.4评标过程中，若出现本评标方法以外的特殊情况时，将暂停评标，待评委商榷后再进行复会。

3.7政府采购政策评分标准

3.7.1小微企业的价格评分标准

3.7.1.1根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库〔2022〕19号）的文件规定，对于非专门面向中小企业的项目，对小型、微型企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，其评审价=最终投标报价*（1-10%）。

3.7.1.2中小企业参加政府采购活动，须提供《中小企业声明函》（式样见投标文件格式），否则不得享受相关中小企业扶持政策。投标人须保证真实性，如有虚假，将依法承担相应责任。本项目提供的货物不包括使用大型企业注册商标的货物，小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

3.7.1.3小微企业按《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发<中小企业划型标准规定>的通知》（工信部联企业【2011】300号）文件规定标准确认。

3.7.1.4在货物采购项目中，货物应当由中小企业制造，不对其中涉及的服务的承接商作出要求。

3.7.2监狱企业的价格评分标准

3.7.2.1在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

3.7.2.2监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

3.7.2.3监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.7.2.4监狱企业按《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件规定标准执行。

3.7.3残疾人福利性单位的价格评分标准

3.7.3.1在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

3.7.3.2残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

3.7.3.3符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（式样见投标文件格式），并对声明的真实性负责，未提供的不视为残疾人福利性单位。

3.7.4节能产品、环境标志产品政策

节能产品、环境标志产品根据《财政部、国家发展和改革委员会关于印发<节能产品政府采购实施意见>的通知》（财库【2004】185号）、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）、《财政部、国家环保总局联合印发<关于环境标志产品政府采购实施的意见>》（财库【2006】90号）、《财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）的有关规定执行。

4.定标

4.1定标程序

4.1.1评标委员会依据评标办法，经过符合性审查、澄清、比较与评价等程序后，在最大限度满足招标文件实质性要求前提下进行综合评审，以评标总得分最高到低的顺序推荐3名以上中标候选人，并编写评标报告。

4.1.2评标委员会成员应当在评标报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

4.1.3采购代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评标报告送交采购人。采购人在收到评审报告5个工作日内，从评审报告推荐的中标候选人中，按顺序确定中标人。中标候选人并列的，投标报价得分高者成为中标人，若投标报价得分相同，技术得分高者成为中标人。确定结果后，采购人向采购代理机构出具《定标复函》。采购人逾期未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

4.1.4采购代理机构接到采购人的《定标复函》后，在2个工作日内，将中标结果在中国政府采购网上进行公告。公告发布1个工作日，其他投标人若有异议，按《中华人民共和国政府采购法》第52条执行。

4.2中标人确定后，采购人和采购代理机构对未中标原因不作任何解释，投标文件不予退还（含纸质及电子版文件）。

5.投标无效的情形：

5.1未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

5.2投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

5.3不具备招标文件中规定的资格要求的；

5.4报价超过招标文件中规定的预算金额的；

5.5投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

5.6提供虚假材料谋取中标的；

5.7采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

5.8法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

6.中标通知书及未中标通知书

6.1中标通知书及未中标通知书将在中标公告发布的同时由采购代理机构发出。

6.2中标人应在接到采购代理机构通知之日起七日内领取中标通知书。未在规定时间内领取中标通知书的，投标保证金不予退还。提供投标担保的投标人将由专业担保机构先行偿付采购人损失。

6.3中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

## 八、合同

1.中标人在收到中标通知书后三十个日历日内，执中标通知书与采购人签订合同。

2.中标人因自身原因不按规定与采购人签订供货合同或者拒绝与采购人签订合同的，则采购人将废除授标，投标保证金不予退还。给采购人造成损失超过投标保证金额的，还应当对超过部分予以赔偿，并依法承担相应法律责任。同时，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，以此类推，也可以重新开展政府采购活动。因自身原因拒绝签订政府采购合同的或者未按合同约定进行履约的，中标人不得参加对该项目重新开展的招标活动。

3.中标通知书将是合同的重要组成部分。招标文件、中标人的投标文件及评议过程中有关的澄清文件均作为合同附件。

4.中标后，中标人应按照合同约定履行义务，完成招标项目的供货，不允许中标后另行转包或者分包履行。

5.所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

6.采购人需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

## 九、合同的履约验收

采购人应按照政府采购合同约定的技术、服务、安全标准组织对投标人每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行验收，并出具验收书。

## 十、招标代理服务费

1.中标人在领取中标通知书时，按照收费标准计算的60%向陕西上德招标有限公司交纳招标代理服务费。服务费收费标准参照原《国家计委关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知》(计价格〔2002〕1980号)、《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》(发改价格〔2011〕534号)规定执行。

2.招标代理服务费应采用转账、刷卡、现金形式缴纳，不得用投标保证金冲抵。

3.中标人如未按上述第1条规定办理，采购代理机构将没收其投标保证金。提供投标担保的投标人将由专业担保机构先行偿付采购代理机构损失。

## 十一、重新组织采购活动

如果发生下列情况之一，采购人和采购代理机构将按《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物与服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）重新组织采购活动：

1.投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.所有投标人的报价均超出采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

## 十二、询问、质疑与投诉

1.询问

投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。

2.质疑

2.1投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，逾期质疑无效。投标人应知其权益受到损害之日，是指：

2.1.1对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

2.1.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

2.1.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

2.2投标人须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.3投标人必须按照财政部发布的《政府采购投标人质疑函范本》及其制作说明提出质疑。

2.4投标人提出质疑应当提交必要的证明材料，证据来源必须合法，采购人、采购代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。质疑函内容不得含有虚假、恶意成分。对捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得的证明材料，滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，采购人、采购代理机构将驳回。

2.5投标人可以委托代理人进行质疑，须提交授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或盖章，并加盖公章（鲜章）。

2.6投标人应在法定期限内以书面形式提出质疑，联系人：黄诗沫(7号工位)，联系方式:029-86673953、029-86518381、029-89299829、029-89293231 转8007,地址：陕西上德招标有限公司（西安市经开区凤城八路正尚国际金融广场A座7层703（张家堡转盘东南角））。

3.投诉

质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可按《中华人民共和国政府采购法》第55条和《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第17条等有关规定执行。

## 十三、拒绝商业贿赂

1.采购人、采购代理机构、投标人和评审专家在招投标活动中，都要签订相应的《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》，并对违反承诺的行为承担全部责任。

2.投标人必须填写《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》（式样见投标文件格式）并附在投标文件中，同时应保证投标文件正、副本中一致。

- 第三章  采购内容及技术要求

第1包 详细产品技术参数：

| 序号 | 名称 | 数量 | 功能和质量要求 （包括性能、技术规格、物理特性等） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动制冰机 | 1台 | 1.冰型：不定形的细小颗粒雪花状碎冰 2.一键式操作，冰满自动停机 3.环保制冷剂 4.台式，可放置在桌面使用 ★5.产量≥40kg/24h,储冰量≥10kg 6.状态显示：需配备液晶显示屏呈现运行状态 |
| 2 | 恒温摇床 | 1台 | 1.振荡频率 40～280r/min ★2.控温范围 4～60℃ 3.温度分辨率≤ 0.1℃ 4.外形参考尺寸 ≥600×650×950 5.振幅 ≥20mm |
| 3 | 烘箱 | 1台 | 1.控温范围 RT+10~180℃ 2.温度分辨率/波动度 0.1℃/±1℃ 3.外形参考尺寸（mm）≥605X490X450 4. 工作室材料 不锈钢304 5.加热方式 隔板式加热 ★6. 达到真空度 ≥133Pa |
| 4 | 高通量磁珠组织研磨器 | 1台 | 1.时间设定：1(秒)-9999(秒) 2.频率设定：10—70Hz，即振荡300—2100次/min 3.额定功率：≥180W 4.夹具行程：≥34mm(垂直) ★5温度设置:-50℃-0℃ 6.需配置电磁锁控制开门 7.样品容量：铝合金适配器5ml12孔，2ml48孔 8.电源需求：220V单相交流，<2.5A 9.配套需求：主机一台，5ml适配器12孔，2ml适配器48孔各1个，3mm与6mm不锈钢各500颗，电源线1根。 |
| 5 | 自动厌氧培养箱 | 1套 | 技术参数： 1.培养箱整机材质：需采用3mm 304不锈钢，操作室前窗需要采用倾斜的操作面和可拆卸的安全玻璃前窗，配活动脚轮和可升降支撑脚；可转移手套箱。 尺寸要求：（操作箱内）≥1220mm*760mm*900mm （设备整体）≥1935mm*790mm*1800mm 2.大过渡舱需采用304不锈钢材质，电磁阀触摸屏自动操作，尺寸：直径≥ 380mm, 长度 ≥600mm 3.小过渡舱需采用304不锈钢材质，手动阀手动操作控制，尺寸直径≥ 150mm，长度 ≥300mm，进入箱体部分长度≥100mm 4.气体净化循环系统，气体密闭，除水、除氧；循环系统循环能力：集成风机流量 90m3/h；PLC 自动控制再生过程，箱体泄漏率≤0.01Vol%/h 5.温度范围：室温+3~50℃，培养室温度波动≤±0.2℃。具有超温报警功能，当箱内温度高于报警设定值时，能自动切断加热回路，并发出报警信号 6.气路开关：需采用锁定开关，可任意准确调节流量，能任意输入各种所需气体 7.需采用进口 PLC 触摸屏，显示运行状态，箱体压力、系统记录等，控制箱体、过渡舱的压力，工作压力+/- 10mbar 内可以自由设定，超出+/- 12mbar 系统自动保护；同时配脚踏板控制箱体压力，方便操作升压和降压 8.需采用进口真空表机械式表盘显示，测量过度舱和工具过度舱的真空度。真空泵要求在系统需要时可手动或通过 PLC 自动开启，流量 ≥12m3/h ,可对过渡舱抽真空，并保持箱体压力平衡，真空泵极限真空度≤2x10-1pa ★9.氧分析仪：需采用进口，测量范围不小于 0～1000ppm；采用 ZrO2 传感器。水分析仪：需采用进口，测量范围不小于0～1000ppm，水、氧分析仪测量数据需要显示出来，超过设定值需报警,水氧指标≤ 1ppm 10.需带有机溶剂吸附器放置箱内，可快速更换材料，并且不破坏高纯气氛 |
| 6 | 超纯水仪 | 1套 | - 造水要求:≥20L/H，取水流速:≥2.0L/min；采用软件管理恒压输送 ★2、连续稳产生两种水质：1)、RO三级纯水:电导率≤0-5us/cm。2)、UP一级超纯水:比电阻≥18.25MΩ. - 3、UV紫外灭菌、除细菌。微生物:＜1cfu/ml;截留率≥99%。 - 4、设备具有使用记录和各级耗材使用进度管理，提供相应证明材料；便于储存统计、历史记录查询、智能提示预警。5、ABS机箱尺寸≤：380mmX530mmX580mm（长宽高） |
| 7 | 数显恒温金属浴 | 8台 | 1.加热块数量：2/每台 2.加热输出功率：250W ★3.加热温度范围：室温+5°-120°C 4.调节和显示精度：≤0.1°C 5.温度精度：≤[37°C时]±0.8°C 6.有定时功能 |
| 8 | 精密天平 | 4台 | ★1.万分之一天平；量程0-200g 2.最小显示值 0.0001g 3.标准偏差 ≤0.0001 4.显示器 带背灯LCD 5.带全自动智能内部校准功能 |
| 9 | 液氮罐 | 2台 | 1、内部容积：≥60L ★2、提供冻存架数量：≥6个/每台 3、每个冻存架可容纳2ml冻存管数量：≥100个 - 液氮最大静态保存时间：≥60天 5、保温层：采用真空绝热材料，确保温度均匀性 |
| 10 | 全自动生长曲线分析仪 | 1套 | 1. 检测波长：300-850nm，需能实现全光谱扫描 2. 采样间隔：5-360分钟需能灵活设置 3. 工作时长：1~1600h ★4. 微孔板类型：需支持96孔板（0.2ml）、48孔板（1ml）、24孔板（2ml）、12孔板（4ml） 5. 培养温度：15～60℃ 6. 振摇速度：最高转速≥1250 rpm 7. 要求有热盖防冷凝，以保证培养过程中孔板上盖没有水汽干扰 8. 多波长检测：≥最多6个波长的同时检测 9. 单孔多点检测：≥单孔5点检测 10. 具有中途变温功能：可不停机变化设置温度 11. 配套需求：电脑1台：I7处理器，≥8G内存，独显，27寸液晶显示器，1T以上硬盘 |

- 第2包 详细产品技术参数：（允许采购进口设备）

| 序号 | 名称 | 数量 | 功能和质量要求 （包括性能、技术规格、物理特性等） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 移液器 | 10套 | ★1.每套须配备： 0.2-2.5ul、0.5-10ul、10-100ul、20-200ul、100-1000 ul等5个量程各1支； 2.可整支灭菌； |
| 2 | 小型高速低温离心机 | 6台 | 1、最高转速：≥13000rpm 2、最大相对离心力：≥17000 xg 3、温度范围：-9 ℃ 至 +40 ℃ 4、离心计时：1min－99min，连续离心模式及瞬时离心模式 5、安全性：具有自动门锁、超速检测、保护不平衡及应急手动开盖功能 ★6、转头材料：需采用高性能聚合材料转头，具有化学防腐性和气密性 7、单台配套要求：主机 1台、24×1.5/2.0 mL转头 1个、密封盖1个 |
| 3 | 普通PCR仪 | 4台 | ★1.配备高分辨率彩色液晶触摸屏，方便程序设置，图文实时显示温控及运行状态 2容量：96孔 3.PCR管：0.2 ml 单管、八连管、96孔板 4.升降温速率：4℃/秒 5.温度梯度：同时运行8个不同温度；温度梯度范围：30 - 100℃；温差范围：1 - 25℃，孵育时间：相同； 6.温控范围：4-100℃ 7.温度精度：0.5℃；8 温度均匀性：0.5℃ |
| 4 | 电泳仪及转膜系统 | 4套 | 电泳槽: 1.标准水平电泳槽及制胶托板、梳子 2.标准垂直电泳槽、玻璃板、灌胶系统及梳子 电源 ： 1.输出范围：电压10-300 V；电流4-400 mA；功率75 W ★2.输出类型：恒压、恒流、恒功率，可定时1-999分钟 3.有暂停/继续功能 4.有断电后自动恢复功能 5.输出插孔：4对并联，可同时运行四个同类型电泳 转印: 1.具有冷却芯，可用于酶(4℃)或高强度转移 2.电极：阴极采用镀铂钛材料，阳极采用不锈钢，能产生更高强度的电场 3.胶容量：2块小胶 单套配置要求：电泳槽:1套，电源1个，转印1个 |
| 5 | 中型冷冻离心机 | 2台 | 1、最高转速≥17800 转/分 2、最大离心力≥30200×g 3、可选择启动计时或定速计时模式 4、温度控制范围：从-10 到+40℃ 5、具有自动锁盖及内锁装置 6、程序：≥5个快捷程序可一键调用，最多可保存≥90个程序 ★7、具有转头自动锁定装置 8、单台配套要求：离心机主机 1台、6×50ml角转头 1个、15ml适配器 1套、24×1.5/2.0 mL转头 1个、密封盖1个 |
| 6 | 微量核酸蛋白检测仪 | 1台 | 1检测下限≤2ng/ul（dsDNA），0.06mg/ml（BSA），0.03mg/ml（IgG） 2检测上限≥27450ng/ul（dsDNA），820mg/ml（BSA），400mg/ml（IgG） ★3波长范围：190－850nm连续波长全光谱分析 4光程：≥4个光程（0.03,0.05,0.1,1mm）， 5最小样品体积≤1ul； 6.当样本中存在污染物时，能确定样品污染物具体物质，鉴定出污染物的种类≥5。 7. 具有自动扣除污染物OD值功能； 8.仪器需内置传感器，能探测待测液柱中气泡并报警。 |
| 7 | 微量荧光仪 | 1台 | 1.激发光源：蓝色 LED(约470 nm), 红色 LED (约635 nm)； 2.激发通道：蓝光 430–495 nm ；红光 600–645 nm； 3.荧光发射通道：绿光 510–580 nm ；红光 665–720 nm； ★4.可通过荧光染料法专一性地定量 dsDNA ，ssDNA ， RNA ，microRNA 和蛋白质； 5.高敏感度线性检测最低达到： dsDNA 0.01 ng/μL ，ssDNA 0.05 ng/μL ，RNA 0.25 ng/μL ，microRNA 0.05 ng/μL ，蛋白质 12.5 ng/μL |
| 8 | 蛋白红外成像系统 | 1套 | 1 技术参数： 1.1、检测通道：至少同时含有四个检测通道，至少包括600 nm （520 nm激发），700 nm（685 nm激发，720 nm检测）、800 nm（785 nm激发，820 nm检测）以及化学发光检测通道。 1.2 、CCD冷却方式：至少可以使用热电冷却。 1.3 、光源：至少包含固态二极管激光器和散射照明光源；1.4.、独立的波长特异性激光器：至少2根，至少包括波长685nm和785nm，双通道独立激发和检测； 1.5成像分辨率：≤125mm。 1.6化学发光曝光时间：最长≥60min 1.7灵敏度：灵敏度：≥1.2 pg（膜上蛋白），≥10 fmol（双链DNA探针），无需像素合并，即可获得最佳分辨率。1.8 双色近红外荧光成像：具有，且适用的染料至少包含5种以上近红外荧光染料；具有且兼容市面上所有的化学发光试剂盒。 1.9 DNA凝胶兼容染料：EB, SYBR green, SYBR safe, Nancy-520, Gelstar, GelGreen, GelRed和 Syto60等染色 ★1.10动态范围：≥5.8logs 2软件功能： 2.1系统控制：包括图像采集、图像调整、定量分析、以及报告输出。 2.2 操作系统：兼容Mac和Windows操作系统。 3配套要求：电脑1台： i7处理器，8G内存，独显，1T硬盘以上配置 |
| 9 | 实时荧光定量PCR仪 | 1套 | 1、样品容量： 96孔×0.2ml； ★2、目标基因数： 每孔可同时检测至少三个目标基因； 3、光源：高亮度白光LED(工作寿命>5年)； 4、检测方式：所有反应孔同时采集荧光数据，不同孔之间不存在时间差； 5、Rox功能 具有荧光Rox功能，校正加样误差； 6、分辨率： 单次反应可区分≤1.5倍的靶标数量差异； 7、温控范围： 4-100°C； 8、仪器自带存储： ≥16GB（相当于2000-2500运行文件) 9、互动触摸屏： 仪器自带触摸屏，可单独控制操作仪器，并可查看实时荧光定量PCR实验。 10、配套要求：电脑1台： i7处理器，8G内存，独显，500G硬盘以上配置。 |
| 10 | 电转仪 | 1台 | ★1.系统输出波形：指数衰减波和方形波两种波形输出，适合原核、真核细胞不同应用需要； 2.输出电压：10–3000V可调，最小1V递增； 3.样品电阻：10–2500V：最小20V；2500–3000V：最小600V； 4.方波放电时间：微秒级脉冲①10–500V档位：脉冲时间50us–10ms时，以50us递增；脉冲时间10–100ms时，以1ms递增；可设1–10次脉冲重复，0.1–10sec间隔；②500–3000V档位：脉冲时间50us–5ms时，以50us递增；可设1–2次脉冲重复，5sec最小间隔； 5.有灵活性；可选择预设程序、优化程序、手动操作、用户程序； 6.重现性：具有电路和电弧保护功能，确保重现性并保护样品； |
| 11 | 蛋白质纯化系统 | 1套 | 1.由四辊轴泵头组成的单通道稳定的蠕动泵。 2流速：0.5到5 ml/min（操作范围），10 ml/min（清洗流速）；准确度：流速≤ 1 ml/min: ± 15%，流速> 1 ml/min: ± 10%；精确度：流速≤ 1 ml/min: ± 15%，流速> 1 ml/min: ±10%。 3. 紫外可见检测器 4.电导率范围：0~300 mS/cm，分辨率为1 mS/cm 准确度：±5%或±2 mS/cm（以较大者为准），内置温度检测器，电脑利用校正因子做自动校正。 5.温度监测器范围：4℃至35℃，温度监测器准确度：±10%或±5℃（以较大者为准） 6. 压力传感器检测范围：0至0.5 MPa（5 bar，72 psi）。 ★7 组分收集器数量：达到30个，可根据体积或峰自动收集：支持管尺寸：1.5 ml/2 ml离心管，5 ml管 (12×75 mm)，12 ml管 (17×100 mm)，15 ml管 (17×118 mm)。收集组分体积为0.5至15 ml。 8.触摸屏控制，提供一个简单而直观的方法编辑界面用于创建自定义程序方法。 |
| 12 | 倒置荧光显微镜 | 1套 | ★1、光学系统：无限远校正光学系统，齐焦距离≤50mm 2、照明装置：长寿命LED光源，寿命≥5万小时，色温高达≥3999K 3、4X/5X长工作距离高级荧光物镜 4X N.A.≥0.13 4、10X长工作距离高级荧光物镜 10X N.A.≥0. 3 5、20X长工作距离高级荧光物镜 20X N.A≥.0. 45 6、40X长工作距离高级荧光物镜 40X N.A.≥0. 60 7、载物台：备有右手用低位置同轴X、Y机械载物台，载物台≥250mm（长）X≥200mm（宽），含万能标本适配器，可用于玻片，培养皿，多孔板观察。 8、荧光激发块：蓝色荧光：(Hoechst, DAPI)。 绿色荧光：(FITC, Calcein, Alexa Fluor 488, GFP) 红色荧光：( PI, Texas Red, Alexa Fluor 568)。 9、荧光光源：长寿命≥120W荧光光源，光纤传导，≥7档光强调节，强度设置（100％，50％，25％，12％，6％，3％，0％）。 10、像素：≥630万像素彩色CMOS相机背照式芯片。 11、图像控制及分析软件：多通道荧光图像自动采集及叠加，显示多染标本的图像。合成透射光和荧光通道图像，显示荧光在细胞上的定位图像；可添加标尺；可测量长度、面积、角度等多个参数。 12、配套要求：电脑1台：I7处理器，8G内存，独显，27寸液晶显示器，1T以上硬盘。 |
| 13 | 二氧化碳培养箱 | 1台 | 1、有效容积≥170L。 - 加热方式：直热气套式，一键高温灭菌。 ★3.灭菌方式：90℃湿热高温灭菌，饱和高温蒸汽循环对细菌孢子有良好的灭活效果（附相应实验白皮书），避免灭菌过程箱内元器件损伤，延缓设备老化；HPA灭菌效果认证。4、显示界面：可同时显示温度/CO2浓度设定值、实际值，可查阅历史数据记录； 5、温度控制：环境温度+3~60℃可调；温度控制精度（℃）：±0.1℃。 6、温度均一性：腔内6面加热结构，8个加热单元，循环风机改善空气对流，确保温度温度均一性≤±0.3℃。 7、CO2浓度0~20％可调，控制精度：±0.1%。 8、温度/浓度恢复：开门1min后，37℃温度恢复时间（min）：≤5min，5%浓度时CO2恢复时间：≤6min。 9、二氧化碳传感器：具备CO2浓度自动校准功能，无需人工零点校正；灭菌时无需拆卸。 10、在线滤器：进入培养箱内的气体需经过0.2um在线过滤器，消除输入气体中的污染物和杂质；在线滤器数量≥2个。 11、报警功能：具有温度超限、CO2浓度超限、开门超时及CO2钢瓶耗竭报警提示功能，低气量预警时，余量至少可维持一周，预留气瓶更换时间； 12、结构设计：清洁无死角；标准搁板数量：4块，可根据需要选配增加隔板，可选装隔板加固装置。 13、水盘式加湿，方便取出换水及消毒，预防水垢形成；避免化学抑菌剂对内胆底部长期侵蚀，损害结构，避免水库式造成的污渍残留。 14、远程监控：可选配远程监控模块，可通过信息推送、电话通知等方式反馈设备异常； 15、配置要求：在线滤器、增湿水盘、IR传感器、叠放连接卡扣、CO2 钢瓶1个。 |

- 第四章  商务要求

一、交货时间及地点：

1. 交货期： 第1包：自合同签订之日起30日内交付完成

第2包：自合同签订之日起90日内交付完成

2.交货地点：西北农林科技大学动物科技学院

二、包装、运输、安装、调试及培训要求：

1.包装：应采取防潮、防晒、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要措施。中标人应承担由于其包装或防护措施不妥而引起的货物锈蚀、损坏和丢失等任何损失造成的责任或费用。

2.运输：选择运输风险小、运费低、距离短的运输路线。运杂费一次包死在总价内，包括生产厂到施工现场所需的装卸、运输（含保险费）、现场保管费、二次倒运费、吊装费等费用。

3.安装、调试及培训：中标人负责所有设备的安装、调试、培训工作，并提供相关软件安装与维护等服务，所有费用一次包死在总价内。

三、付款方式：

本项目为专项贷款项目，为保证资金支付，投标人须自行选择以下任一付款方式。只能唯一响应，不接受选择性响应，否则视为未实质性响应招标文件要求。

方式一（仅限2022年12月25日前无法验收合格项目）：

中标人需在中标结果公告发布后及时（5个工作日内）办理采购人、贷款银行、中标人三方共管账户，合同签订后采购人将100%合同价款转入共管账户，项目验收合格后解付共管账户。

1.1  进口产品支付方式：

（1）中标人在签订合同前须向采购人交纳中标金额的5%做为履约保证金，待验收合格后，无异议，供货商提交申请，使用部门签字确认后一次性无息退还；

（2）采购人收到中标人提供的全部货物及其相关文件（包括发票、运单、装箱单、质量保证书或产品合格证书、制造厂家出具的品质证书和数量证书及《招标文件》规定的技术资料等其他文件），经验收合格签署验收单后，在10个工作日内解付共管账户向中标人一次性支付100%合同款。

（3）设备进口免税手续由中标人自行选择的进出口外贸公司办理（外贸代理服务费由中标人承担），采购人可协助提供相关资料。

1.2 国产产品支付方式：

（1）中标人在签订合同前须向采购人交纳中标金额的5%做为履约保证金，待验收合格后，无异议，供货商提交申请，使用部门签字确认后一次性无息退还。

（2）采购人在货物验收合格（签署验收单）安装调试运转正常后解付共管账户向中标人一次性支付100%合同款。

方式二（仅限2022年12月25日前无法验收合格项目）：合同签订前中标人须开具中标金额等额保函交至采购人处。（保函有效期限不得少于自本项目中标公告发布之日起至整体项目履约验收合格的期限）。

2.1  进口产品支付方式：

（1）中标人在签订合同前须向采购人交纳中标金额的5%做为履约保证金，待验收合格后，无异议，供货商提交申请，使用部门签字确认后一次性无息退还；

（2）采购人收到中标金额等额保函并于合同签订后向中标人支付 100%合同款。

（3）采购人收到中标人提供的全部货物及其相关文件（包括发票、运单、装箱单、质量保证书或产品合格证书、制造厂家出具的品质证书和数量证书及《招标文件》规定的技术资料等其他文件），经验收合格签署验收单后，自保函有效期届满次日起经中标人申请后退还保函。

（4）设备进口免税手续由中标人自行选择的进出口外贸公司办理（外贸代理服务费由中标人承担），采购人可协助提供相关资料。

2.2 国产产品支付方式：

（1）中标人在签订合同前须向采购人交纳中标金额的5%做为履约保证金，待验收合格后，无异议，供货商提交申请，使用部门签字确认后一次性无息退还。

（2）采购人收到中标金额等额保函并于合同签订后向中标人支付100%合同款。

（3）采购人在货物验收合格（签署验收单）安装调试运转正常后无异议，自保函有效期届满次日起经中标人申请后退还保函。

方式三（仅限2022年12月25日前验收合格项目）：

3.1  进口产品支付方式：

（1）中标人在签订合同前须向采购人交纳中标金额的5%做为履约保证金，待验收合格后，无异议，供货商提交申请，使用部门签字确认后一次性无息退还；

（2）采购人收到中标人提供的全部货物及其相关文件（包括发票、运单、装箱单、质量保证书或产品合格证书、制造厂家出具的品质证书和数量证书及《招标文件》规定的技术资料等其他文件），经验收合格签署验收单后，在2022年12月31日前向中标人支付100%合同款。

（3）设备进口免税手续由中标人自行选择的进出口外贸公司办理（外贸代理服务费由中标人承担），采购人可协助提供相关资料。

3.2 国产产品支付方式：

（1）中标人在签订合同前须向采购人交纳中标金额的5%做为履约保证金，待验收合格后，无异议，供货商提交申请，使用部门签字确认后一次性无息退还。

（2）采购人在货物验收合格（签署验收单）安装调试运转正常后于2022年12月31日前一次性支付100%合同款。

四、验收:

1.乙方货物到达甲方指定地点，并按合同要求完成安装调试方可组织验收。甲乙双方签署验收单的时间，也是货物所有权进行交割的时间，在交割以前货物所发生的一切损失及费用由乙方承担。

2.到货及验收时间：第1包：合同签订后  30  日内到货。到货后5个工作日内乙方完成安装调试及培训，10个工作日内甲方组织验收。

第2包：合同签订后  90  日内到货。到货后10个工作日内乙方完成安装调试及培训，15个工作日内甲方组织验收。（进口设备验收时乙方需提交设备的报关单、原产地证明等相关材料。）

五、质量保证：

1.质保期

第1包：为验收合格后不少于24个月；第2包：为验收合格后不少于12个月；

（各包参数中有具体要求的，按参数要求提供质保）。中标人承诺的质保时间超过招标文件要求的，按其承诺时间质保。

2.中标人承诺的质保期起始时间为验收合格之日。

3.所有产品质量必须符合国家有关规范和相关政策。所有设备及辅材必须是未使用过的新产品，质量优良、渠道正当，配置合理。

4.质保期内出现的质量问题由中标人负责解决并承担所有费用。质保期内接到故障报修上门服务响应为12小时内、排除故障解决问题响应为24小时内。

5.质保期内货物不能及时维修时，投标人应向采购人提供相同的货物，以保证采购人的正常使用，质保期外的维修，投标人只收取材料费。

六、技术培训

乙方免费为甲方在货物使用地提供操作、保养及维修培训。

七、合同实施：

1.中标人应在合同签订后7个日历日内安排人员（项目组成人员简历表所列）与使用单位就送货、安装、调试、培训等工作进行安排、部署。

2.若未能在交货期内完成合同规定的义务，由此对采购人造成的延误和一切损失，由中标人承担和赔偿。

八、违约责任：

1.按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

2.未按合同要求提供产品或设备质量不能满足技术要求，采购人有权终止合同，并对供方违约行为进行追究，同时按《中华人民共和国政府采购法》的有关规定进行处罚。

注：商务要求为实质性要求，不得负偏离。

# 第五章  合同条款（参考模板）

使用单位：                      经费来源：

计划编号：CG202 -               合同编号：招标编号-GN

# 国产货物采购合同书

甲方：西北农林科技大学国有资产管理处

乙方：

年  月  日，西北农林科技大学             采购项目，按照采购程序，经学校物资采购领导小组办公室同意，委托       公司通过     方式确定（招标编号：    ），乙方获得该项目第   包设备的供货权。双方经过协商，达成如下协议：

一、货物清单 (详细技术指标见附件)

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 品牌 | 生产厂家 | 数量 | 单价（元） | 总价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

人民币（含税）合计：        （大写）

二、产品质量

1、乙方提供给甲方的货物必须是原厂生产的全新合格产品。

2、乙方提供产品涉及的专利权应符合中国的相关法律要求，由此导致与第三方发生的任何纠纷均与甲方无关。

3、安全可靠。在正常使用下不应对操作者造成任何人身伤害，如因产品质量或标示不明确而对操作者造成伤害的，甲方将保留依法索赔的权利。

4、有强制性安全标准的产品，乙方应提供产品的制造许可证明。

5、乙方产品性能必须与其标示的技术指标相符合，并符合国家标准，无国家标准的应符合行业标准。

三、产品运输方式及到货验收时间

1、产品运输方式由乙方自行选择，所发生的一切费用由乙方承担。

2、乙方货物到达甲方指定地点，并按合同要求完成安装调试方可组织验收。甲乙双方签署验收单的时间，也是货物所有权进行交割的时间，在交割以前货物所发生的一切损失及费用由乙方承担。

3、到货及验收时间：合同签订后    日内到货。到货后5个工作日内乙方完成安装调试及培训，10个工作日内甲方组织验收。进口设备验收时乙方需提交设备的报关单、原产地证明等相关材料。

四、保修

乙方所提供的上述产品免费质保期限为   年，时间按所有货物验收合格之日算起。质保期内免费上门服务响应时间为   小时，   小时内解决存在问题。质保期内货物不能及时维修时，乙方应向甲方提供相同的货物，以保证甲方的正常使用。质保期外的维修，乙方只收取材料费。

五、技术培训

乙方免费为甲方在货物使用地提供1—3人的操作、保养及维修培训。

六、付款

经双方协商，选择按以下第     种方式进行支付。验收付款前，乙方必须提供全额发票及供货清单。

方式一（仅限2022年12月25日前无法验收合格项目）：

中标人需在中标结果公告发布后及时（5个工作日内）办理采购人、贷款银行、中标人三方共管账户，合同签订后采购人将100%合同价款转入共管账户，项目验收合格后解付共管账户。

（1）中标人在签订合同前须向采购人交纳中标金额的5%做为履约保证金，待验收合格后，无异议，供货商提交申请，使用部门签字确认后一次性无息退还。

（2）采购人在货物验收合格（签署验收单）安装调试运转正常后解付共管账户向中标人一次性支付100%合同款。

方式二（仅限2022年12月25日前无法验收合格项目）：合同签订前中标人须开具中标金额等额保函交至采购人处。（保函有效期限不得少于自本项目中标公告发布之日起至整体项目履约验收合格的期限）。

（1）中标人在签订合同前须向采购人交纳中标金额的5%做为履约保证金，待验收合格后，无异议，供货商提交申请，使用部门签字确认后一次性无息退还。

（2）采购人收到中标金额等额保函并于合同签订后向中标人支付100%合同款。

（3）采购人在货物验收合格（签署验收单）安装调试运转正常后无异议，自保函有效期届满次日起经中标人申请后退还保函。

方式三（仅限2022年12月25日前验收合格项目）：

（1）中标人在签订合同前须向采购人交纳中标金额的5%做为履约保证金，待验收合格后，无异议，供货商提交申请，使用部门签字确认后一次性无息退还。

（2）采购人在货物验收合格（签署验收单）安装调试运转正常后于2022年12月31日前一次性支付100%合同款。

乙方基本账户信息：

单    位：

开 户 行：

账    号：

七、违约责任

1、甲乙双方均应全面履行本合同，任何一方未能按照本合同的约定履行自己的义务，应当承担违约责任。

2、乙方逾期交付货物的，则每逾期一天，按合同总额的3‰向甲方支付违约金，并承担因此给甲方造成的实际损失。逾期交付超过5天的，甲方有权单方解除合同，并没收全额履约保证金。

3、若乙方未能按照合同约定的质量标准履行合同，甲方有权单方解除合同。对甲方造成损失的，乙方应对甲方损失全额赔偿，并按照合同金额20%的标准承担违约金。

4、若乙方未按本合同的约定提供保修服务，甲方有权自行委托第三方提供甲方所需要的技术支持和售后服务，所发生的费用由乙方承担，如因此造成甲方损失的，乙方应承担赔偿责任。

5、甲乙双方的任何一方遇法定不可抗因素，造成合同履行不能或延时，由双方协商解决。

八、合同书、本合同附件与本项目的招投标文件具有同等法律效力，合同未尽事宜执行招投标文件。

九、解决合同纠纷方式：如有纠纷，双方友好协商解决，协商不成时应向杨陵区人民法院起诉。

十、合同签订地点：陕西 杨凌 西北农林科技大学

十一、本合同书一式六份，甲方四份（校国资处二份，使用单位二份），乙方二份。

十二、本合同经甲、乙双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

甲方：西北农林科技大学国有资产管理处（盖章）

代表：

地址：陕西    杨凌

电话：029—87082444

甲方使用单位：西北农林科技大学             （盖章）

单位采购工作组负责人：

电话：029—

乙方：                    （盖章）

代表：

地址：

座机：                      手机：

年   月   日

附件：具体配置及详细技术指标

一、每套配置详单：

| 序号 | 名称 | 具体配置名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家全称 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

二、技术指标：

使用单位：                         经费来源：

计划编号：CG202 -                  合同编号：招标编号-GW

# 进口货物采购合同书

甲方：西北农林科技大学国有资产管理处

乙方：

年  月  日，西北农林科技大学               采购项目，按照采购程序，经学校物资采购领导小组办公室同意，委托       公司通过       方式确定（招标编号：    ），乙方获得该项目第   包设备的供货权。双方经过协商，达成如下协议：

一、货物清单 (详细技术指标见附件)

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 品牌 | 生产厂家 | 原产地 | 数量 | 单价 （元） | 总价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

人民币合计（大写）：

二、产品质量

1、乙方提供给甲方的货物必须是原厂生产的全新合格产品。

2、乙方提供产品涉及的专利权应符合中国的相关法律要求，由此导致与第三方发生的任何纠纷均与甲方无关。

3、安全可靠。在正常使用下不应对操作者造成任何人身伤害，如因产品质量或标示不明确而对操作者造成伤害的，甲方将保留依法索赔的权利。

4、有强制性安全标准的产品，乙方应提供产品的制造许可证明。

5、乙方产品性能必须与其标示的技术指标相符合，并符合国家标准，无国家标准的应符合行业标准。

三、产品运输方式及到货验收时间

1、产品运输方式由乙方自行选择，所发生的一切费用由乙方承担。

2、乙方货物到达甲方指定地点，并按合同要求完成安装调试方可组织验收。甲乙双方签署验收单的时间，也是货物所有权进行交割的时间，在交割以前货物所发生的一切损失及费用由乙方承担。

3、到货及验收时间：合同签订后90天内到货。到货后10个工作日内乙方完成安装调试及培训，15个工作日内甲方组织验收。验收时乙方需提交设备的报关单、原产地证明等相关材料。

四、保修

乙方所提供的上述产品免费质保期限为   年，时间按所有货物验收合格之日算起。质保期内免费上门服务响应时间    小时，   小时内解决存在问题。质保期内货物不能及时维修时，乙方应向甲方提供相同的货物，以保证甲方的正常使用。质保期外的维修，乙方只收取材料费。

五、技术培训

乙方免费为甲方在货物使用地提供1—3人的操作、保养及维修培训。

六、付款

经双方协商，选择按以下第     种方式进行支付。验收付款前，乙方必须提供全额发票及供货清单。

方式一（仅限2022年12月25日前无法验收合格项目）：

中标人需在中标结果公告发布后及时（5个工作日内）办理采购人、贷款银行、中标人三方共管账户，合同签订后采购人将100%合同价款转入共管账户，项目验收合格后解付共管账户。

（1）中标人在签订合同前须向采购人交纳中标金额的5%做为履约保证金，待验收合格后，无异议，供货商提交申请，使用部门签字确认后一次性无息退还；

（2）采购人收到中标人提供的全部货物及其相关文件（包括发票、运单、装箱单、质量保证书或产品合格证书、制造厂家出具的品质证书和数量证书及《招标文件》规定的技术资料等其他文件），经验收合格签署验收单后，在10个工作日内解付共管账户向中标人一次性支付100%合同款。

（3）设备进口免税手续由中标人自行选择的进出口外贸公司办理（外贸代理服务费由中标人承担），采购人可协助提供相关资料。

方式二（仅限2022年12月25日前无法验收合格项目）：合同签订前中标人须开具中标金额等额保函交至采购人处。（保函有效期限不得少于自本项目中标公告发布之日起至整体项目履约验收合格的期限）。

（1）中标人在签订合同前须向采购人交纳中标金额的5%做为履约保证金，待验收合格后，无异议，供货商提交申请，使用部门签字确认后一次性无息退还；

（2）采购人收到中标金额等额保函并于合同签订后向中标人支付 100%合同款。

（3）采购人收到中标人提供的全部货物及其相关文件（包括发票、运单、装箱单、质量保证书或产品合格证书、制造厂家出具的品质证书和数量证书及《招标文件》规定的技术资料等其他文件），经验收合格签署验收单后，自保函有效期届满次日起经中标人申请后退还保函。

（4）设备进口免税手续由中标人自行选择的进出口外贸公司办理（外贸代理服务费由中标人承担），采购人可协助提供相关资料。

方式三（仅限2022年12月25日前验收合格项目）：

（1）中标人在签订合同前须向采购人交纳中标金额的5%做为履约保证金，待验收合格后，无异议，供货商提交申请，使用部门签字确认后一次性无息退还；

（2）采购人收到中标人提供的全部货物及其相关文件（包括发票、运单、装箱单、质量保证书或产品合格证书、制造厂家出具的品质证书和数量证书及《招标文件》规定的技术资料等其他文件），经验收合格签署验收单后，在2022年12月31日前向中标人支付100%合同款。

（3）设备进口免税手续由中标人自行选择的进出口外贸公司办理（外贸代理服务费由中标人承担），采购人可协助提供相关资料。

乙方基本账户信息：

单    位：

开 户 行：

账    号：

七、违约责任

1、甲乙双方均应全面履行本合同，任何一方未能按照本合同的约定履行自己的义务，应当承担违约责任。

2、乙方逾期交付货物的，则每逾期一天，按合同总额的3‰向甲方支付违约金，并承担因此给甲方造成的实际损失。逾期交付超过5天的，甲方有权单方解除合同，并没收全额履约保证金。

3、若乙方未能按照合同约定的质量标准履行合同，甲方有权单方解除合同。对甲方造成损失的，乙方应对甲方损失全额赔偿，并按照合同金额20%的标准承担违约金。

4、若乙方未按本合同的约定提供保修服务，甲方有权自行委托第三方提供甲方所需要的技术支持和售后服务，所发生的费用由乙方承担，如因此造成甲方损失的，乙方应承担赔偿责任。

5、甲乙双方的任何一方遇法定不可抗因素，造成合同履行不能或延时，由双方协商解决。

八、合同书、本合同附件与本项目的招投标文件具有同等法律效力，合同未尽事宜执行招投标文件。

九、解决合同纠纷方式：如有纠纷，双方友好协商解决，协商不成时应向杨陵区人民法院起诉。

十、合同签订地点：陕西 杨凌 西北农林科技大学

十一、本合同书一式六份，甲方四份（校国资处二份，使用单位二份），乙方一份，外贸公司一份。

十二、本合同经甲、乙双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

甲方：西北农林科技大学国有资产管理处（盖章）

代表：

地址：陕西    杨凌

电话：029—87082444

甲方使用单位：西北农林科技大学             （盖章）

单位采购工作组负责人：

电话：029—

乙方：                    （盖章）

代表：

地址：

座机：                      手机：

年  月  日

附件：具体配置及详细技术指标

一、每套配置详单：

1.进口部分：

| 序号 | 名称 | 具体配置名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家全称 | 原产地 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

2.国产部分：

| 序号 | 名称 | 具体配置名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家全称 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

二、技术指标：

# 第六章  投标文件格式

投标文件编制说明

1.投标文件应当按照招标文件给定的格式和要求编制，格式之外的可自行编写。

2.投标人必须按照招标文件的规定和要求在投标文件中指定的页面落款处加盖公章（鲜章）并由法定代表人或被授权人签字（或盖章）。招标文件凡是要求法定代表人签字或盖章之处，非法人单位的负责人均参照执行。

3.建议纸质投标文件采用书籍（胶装）方式装订成册，须编制目录和页码，在每一页的正下方清楚标明“第几页共几页”字样。投标文件每本纸张数不得超过200张，如纸张数超过200张，可根据实际情况选择分为上中下册等，投标文件建议双面打印，并在书脊处标记项目名称及项目编号。

4.投标文件正本中的法人授权书须为原件，其它资质证明文件为复印件加盖投标人公章（鲜章）。副本可以是正本的复印件。

正本或副本                           政府采购项目

项目编号/包号:

西北农林科技大学动物科技学院

研究生教学仪器设备购置项目

投标文件

投 标 单 位：

采购代理机构：

时        间：

目  录

1．投标函（格式）

2．开标一览表（格式）

3．投标分项报价表（格式）

4．投标产品配置清单(格式)

5．技术规格响应偏离表（格式）

6．商务要求响应偏离表（格式）

7. 法定代表人授权书（格式）

8. 资格证明文件

9. 投标担保凭证

10.产品的佐证材料

11.项目实施方案

12.产品的合法渠道证明文件

13.履约能力及质量保证方案

14.业绩

15.售后服务及培训方案

16.投标人认为有必要说明的事宜（若有）

17.拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书（格式）

18.《中小企业声明函》（非中小微企业不提供）

19.《残疾人福利性单位声明函》（格式，若有）

20.监狱企业证明文件（若有）

21.本项目不接受联合体投标（格式）

1.投标函（格式）

致：陕西上德招标有限公司

根据贵单位         （招标项目名称）    项目（项目编号/包号）的招标公告，我方代表   （姓名、职务）   经正式授权并代表     （投标人名称）     就该项目进行投标。

在此，我方郑重承诺以下诸点，并负法律责任：

1.我方具备本项目招标文件中规定的资格条件。

2.我方已详细审阅全部投标文件，确认无误。提交投标文件正本一份，副本六份，

电子文件一份，“开标一览表”一份。

3.我方所附投标报价表中应提交和交付的货物投标总价为人民币：（同时用汉字大写和数字表示的投标总价）。该报价一次报死，不受市场因素的影响。

4.我方已详细审查全部招标文件（包括澄清函、补充通知等），完全理解投标人须知的所有条款。

5.我方完全满足和响应招标文件中的各项商务和技术要求，若有偏差，已在投标文件中明确说明。

6.我方接受招标文件中全部合同条款，且无任何异议；保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

7.我方完全理解并同意招标文件中有关没收投标保证金、要求专业担保机构先行偿付和拒绝投标的条款。

8.我方同意按照要求提供投标有关的一切数据或资料等。

9.我方完全理解最低报价不是中标的唯一条件，采购人有权选择质优价廉的货物。

10.我方同意按招标文件规定，遵守招标文件中的各项规定和要求。

11.我方对本次招标内容及与本项目有关的知识产权、技术资料、商业秘密及相关信息保密。

12.我方与采购人和采购代理机构无任何的隶属关系或者其他利害关系。

13.若我方中标，我方保证按有关规定向采购代理机构支付招标代理服务费。

14.投标有效期为自提交投标文件的截止之日起90个日历日。

15.所有关于本项目的函电，请按下列地址联系：

投标人名称（公章）：

详 细 地 址：

开 户 银 行：

帐       号：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

联系电话/手机：

年  月  日

2.开标一览表（格式）

投标人名称：                     （投标人单位公章）

| 项目编号/包号 | 投标总价 （人民币:元） | 交货期 （日历日） | 质保期 （月） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | （大写） |  |  |

日 期：

3.投标分项报价表（格式）

投标人名称：                     （投标人单位公章）                                    项目编号/包号：

| 序号 | 名称 | 海关商品名称 （仅限有进口产品的提供） | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家全称 | 原产地 | 数量 | 单价 （人民币元） | 总价 （人民币元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总 计（人民币元） |  |  | 大写： 小写¥： |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、如是进口产品，表格中“海关商品名称”参照《中华人民共和国海关进出口商品规范申报目录》中服商品名称的要求进行填报（投标人自行承担因填报内容与海关商品名称不符造成的一切后果）；并在备注中表明进口。如是国产产品不需要提供此项内容。

2、报价是指产品到达使用地点、验收合格达到正常使用条件前的所有费用，运输费、安装费、调试费、税费等一切费用包含在投标总价中但不得单独列出。

3、投标人必须按产品清单格式如实逐条分项填写，若有填写不足、遗漏，一律按废标处理。

日 期：

- 4.投标产品具体配置清单(格式)

投标人名称：                     （投标人单位公章）                                    项目编号/包号：

（一）投标产品清单—汇总

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家全称 | 原产地 | 数量/单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

注：投标人必须按产品清单格式如实逐条分项填写，若有填写不足、遗漏，一律按废标处理。

（二）产品配置清单—分项

| 序 号 | 投标产品名称 | 具体配置部件名称 | 品牌 | 规格型号 或货号 | 生产厂家全称 | 原产地 | 具体每套配置 （数量/单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1. |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. |  |  |  |  |  |
|  |  | N. |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 1. |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. |  |  |  |  |  |
|  |  | N. |  |  |  |  |  |
| N |  | 1. |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. |  |  |  |  |  |
|  |  | N. |  |  |  |  |  |

注：投标人必须按产品清单格式如实逐条分项填写，若有填写不足、遗漏，一律按废标处理。

5.技术规格响应偏离表（格式）

投标人名称：                     （投标人单位公章）    项目编号/包号：

| 序号 | 招标文件采购内容 及技术要求 | 投标文件技术响应 | 响应情况 | 响应说明,并标明相关证明材料页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

备注：1.对第三章中的采购内容及技术要求逐条做出响应。

2.响应情况按实际响应情况填写“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”。

日 期：

6.商务要求响应偏离表（格式）

投标人名称：                 （投标人单位公章）           项目编号/包号：

| 序号 | 招标文件商务要求 | 响应索引或页码 | 响应情况 | 响应说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

备注：1.对第四章中的商务要求逐条做出响应。

2.响应情况按实际响应情况填写“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”。

3.“响应索引或页码”单元格中注明引用位置，如“见商务响应方案1.1.1或P页码”。

日 期：

附：商务响应方案

7. 法定代表人授权书（格式）

7.1法定代表人资格证明书

| 致：陕西上德招标有限公司 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |  |
| 项目编号/ 包号 |  |  |  |  |
| 权 限 | 办理本次招标采购项目的投标、联系、洽谈、签约、执行等具体事务，签署全部有关文件、文书、协议及合同。 |  |  |  |
| 有效期 | 自提交投标文件的截止之日起90个日历日 |  |  |  |
| 企业 信息 | 企 业 名 称 |  |  |  |
|  | 法 定 地 址 |  |  |  |
|  | 营业执照注册证号 |  |  |  |
|  | 工商登记机关 |  |  |  |
|  | 网 址 |  |  |  |
| 法定代 表人 | 姓 名 |  | 性 别 |  |
|  | 职 务 |  | 联系电话 |  |
|  | 传 真 |  |  |  |
|  | 通讯地址 |  |  |  |
| 法定代表人身份证复印件 二代身份证正、反两面都需复印 （粘贴处） |  |  |  |  |
| 法定代表人签字或盖章： |  |  |  |  |

投标人名称：                        （投标人单位公章）   日 期：

注：法定代表人投标时提供

7.2法定代表人授权委托书

| 致：陕西上德招标有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被授 权项 目与 内容 | 项目名称 |  |  |  |  |  |
|  | 项目编号 /包号 |  |  |  |  |  |
|  | 授权范围 | 全权办理本次招标采购项目的投标、联系、洽谈、签约、执行等具体事务，签署全部有关文件、文书、协议及合同。 |  |  |  |  |
|  | 法律责任 | 本公司对被授权人在本项目中的签名承担全部法律责任。 |  |  |  |  |
|  | 授权期限 | 本授权书自提交投标文件的截止之日起90个日历日 |  |  |  |  |
| 企业信息 | 企 业 名 称 |  |  |  |  |  |
|  | 法 定 地 址 |  |  |  |  |  |
|  | 营业执照注册证号 |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  |  | 性 别 |  |
|  | 职务 |  |  |  | 手机号码 |  |
| 被授权人 | 姓名 |  |  |  | 性 别 |  |
|  | 职务 |  |  |  | 手机号码 |  |
| 通讯地址 |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人身份证复印件 二代身份证正、反两面都需复印 （粘贴处） |  |  |  | 被授权人身份证复印件 二代身份证正、反两面都需复印 （粘贴处） |  |  |
| 法定代表人签字或盖章： |  |  |  | 被授权人： |  |  |

投标人名称：             （投标人单位公章）     日 期：

注：被授权人投标时提供

8.资格证明文件

8.1基本资格条件证明文件

8.2特定资格条件证明文件

9.投标担保凭证

10.产品的佐证材料

11.项目实施方案

12.产品的合法渠道证明文件（第1包提供）

13.履约能力及质量保证方案

- 14.业绩（2019年01月01日至今（以合同落款时间为准）类似业绩）

| - 序号 | - 合同名称 | - 合同金额 | - 合同甲方名称 | - 合同签订时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

15.售后服务及培训方案

16.投标人认为有必要补充说明的事宜（若有）

17.《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》（格式）

政府采购投标人拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我单位作为     （项目名称）          的投标人，在此庄严承诺：

1.在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2.不向采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3.不向政府采购采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标。

4.不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。

5.不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人。

6.不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7.不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它投标人恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8.尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9.不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位：　　                 　（盖章）

全权代表：　　　　　     　　　　（签字）

地　　址：

邮    编：

电　　话：

年　　月　　日

18.《中小企业声明函》（非中小微企业不提供）

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于        行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于        行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注： 1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.填写前请认真阅读《工业和信息化部　国家统计局　国家发展和改革委员会　财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)和《财政部、工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库﹝2020﹞46 号）相关规定。

3.本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为（工业）。（所属行业类别投标人不得更改，否则，造成不利影响投标人自行承担）

19.《残疾人福利性单位声明函》（格式，若有）

根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，由投标人自行申明，并对申明真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

| 序号 | 产品类型 | 产品名称 | 制造商 | 金额 （万元） | 所占比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 本企业制造的货物 |  |  |  |  |
| 2 | 其他残疾人福利性单位制造的货物 |  |  |  |  |

注：1.本声明函对残疾人福利性单位参与政府采购活动时适用。

2.如提供其他残疾人福利性单位的货物须按此格式附其他残疾人福利性单位的《残疾人福利性单位声明函》

单位名称（盖章）：

日  期：

20.监狱企业证明文件（若有）

说明：根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

21.本项目不接受联合体投标（格式）

非联合体投标声明

我司参加本次项目名称：                     项目编号/包号：          政府采购的投标，非联合体投标，如有虚假，承担相应责任。

特此声明！

投标人名称（公章）：

日期：

附件：

封袋正面标识式样

致：陕西上德招标有限公司

项目编号/包号：

项目名称：

投标文件（正本或副本）

（开标前不得启封）

投标人名称：            （公章）

本页以下无内容

致：陕西上德招标有限公司

项目编号/包号：

项目名称：

开标一览表

（开标前不得启封）

投标人名称：            （公章）

本页以下无内容