技术参数会审表

| 设备名称 |  | 自动过柱机 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最高限价 |  | 人民币20.00万元 |  |  |  |  | 设备数量 | 1台 |  |
| 是否必须 进口 |  | √是□否 |  |  | 是否免税 （进口设备填写） | □是√否 |  |  |  |
| 设备功能要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要功能用于实验室里合成化合物/天然产物以及相关生物小分子的分离纯化。可完全代替现有常规的手工过柱；应用领域遍及有机合成化学，药物化学，天然产物，材料化学，食品等领域 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 软硬件配置清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 描述 |  |  | 数量 |  |  |  |
| 1 |  |  | 主机 |  |  | 1台 |  |  |  |
| 2 |  |  | 操作及维护手册 |  |  | 1套 |  |  |  |
| 技术参数要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 指标名称 |  |  | 技术参数 |  |  |  |  |  |
| 1 | 主机 |  |  | 自动过柱机 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ★溶剂通道 |  |  | 四个溶剂通道，二元线性梯度，可支持三种溶剂同时梯度洗脱 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | #溶剂传送动力 |  |  | 高精度双独立HPFC柱塞泵（Piston Pump） |  |  |  |  |  |
| 1.3 | #系统耐压 |  |  | 30bar，可支持更高柱效的填料和色谱柱，可代替常规mg/g级制备的10um反相C18分离，可支持10um-100um之间任何粒径范围的色谱柱 |  |  |  |  |  |
| 1.4 | #流速范围 |  |  | 1-300ml/min，可支持最小流速1ml/min |  |  |  |  |  |
| 1.5 | ★二维码色谱柱识别系统 |  |  | 支持二维码扫描识别，每一种色谱柱对应唯一一种二维码编号，可实时查看色谱柱使用情况，同时系统通过扫描色谱柱二维码可以自动推荐色谱柱内置梯度方法 |  |  |  |  |  |
| 1.6 | #操作系统 |  |  | Linux操作系统。耐受各类溶剂腐蚀，操作灵敏，简单好用，信息显示全面。 |  |  |  |  |  |
| 1.7 | ★RF试管架识别系统 |  |  | 无需手动选择收集支架类型，系统会自动识别试管架类型，自动改变收集模式和收集量 |  |  |  |  |  |
| 1.8 | ★紫外检测器 |  |  | 可变双波长检测器，检测范围：200-400nm；UV显示范围: 0 – 6 AU，最小检测限0.001AU，检测器：DAD技术，二极管阵列 |  |  |  |  |  |
| 1.9 | #产物收集 |  |  | 全部收集、UV阈值、UV斜率、 时间、体积、手动收集 |  |  |  |  |  |
| 1.10 | ★从TLC到梯度纯化 |  |  | 独家双TLC点板信息输入，可更全面而又完整的自动生成样品梯度纯化方法。 |  |  |  |  |  |
| 1.11 | ★节省溶剂功能 |  |  | 利用Gradient Optimization功能自动优化梯度，从而实现溶剂最大程度节省 |  |  |  |  |  |
| 售后服务要求（每一项都是“★”） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 质保期 |  |  | 1年 |  |  |  |  |  |
| 2 | 备件库 |  |  | 陕西西安 |  |  |  |  |  |
| 3 | 维修服务 |  |  | 陕西西安有维修站 |  |  |  |  |  |
| 4 | 收费标准 |  |  | 保修期后，如果仪器出现故障需要更换配件，乙方提供优惠的配件价格，并只收取配件费用 |  |  |  |  |  |
| 5 | 培训支持 |  |  | 在仪器安装完成后，由仪器供应商派专业工程师对使用人员免费进行技术培训。包括仪器基本原理和结构介绍、仪器操作方法、仪器基本保养维护程序等内容。根据用户实际需求，双方协商时间，可进行多次预约培训，参加培训的人员数量由用户自行确定 |  |  |  |  |  |
| 6 | 维修响应 |  |  | 响应时间为接到报修后24小时以内，并在48小时内到设备使用现场进行维修工作。 |  |  |  |  |  |
| 7 | 到货时间 |  |  | 收到货款后60天内。 |  |  |  |  |  |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。售后服务要求尽量填写，没有要求的可不填。