设备技术参数会审表

| 设备名称 |  | 化学实验室通风系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最高限价 |  | 人民币30.00万元 |  |  |  |  | 设备数量 | 6套 |  |
| 是否必须 进口 |  | □是√否 |  |  | 是否免税 （进口设备填写） | □是□否 |  |  |  |
| 设备功能要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 购置化学教学实验室通风系统，保证实验室良好通风，避免师生吸入有毒有害气体，保护环境。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 软硬件配置清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 描述 |  |  | 数量 |  |  |  |
| 1 |  |  | 全钢结构通风柜 |  |  | 7个 |  |  |  |
| 2 |  |  | 万向360度旋转通风吸收罩 |  |  | 18套 |  |  |  |
| 3 |  |  | 实验室置物架 |  |  | 16个（轻型架14个，重型架2个） |  |  |  |
| 4 |  |  | p2.0全彩显示屏 |  |  | 1个 |  |  |  |
| 技术参数要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 指标名称 |  |  | 技术参数 |  |  |  |  |  |
| 1 | 全钢结构通风柜 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ★排风量 |  |  | 16 m3/Min |  |  |  |  |  |
| 1.2 | ★排风管口径 |  |  | 200 mm |  |  |  |  |  |
| 1.3 | ★视窗风速 |  |  | 0.5 m/s |  |  |  |  |  |
| 1.4 | # 整体构架 |  |  | 优质冷扎钢板（经独特的防腐处理）厚度1.0mm 或整体PP（聚丙烯）经折弯焊接成型 |  |  |  |  |  |
| 1.5 | # 内壁及导流板 |  |  | 实验室专用5mm厚抗倍特板 |  |  |  |  |  |
| 2 | 万向360度旋转通风吸收罩 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | ★管道直径 |  |  | 75mm |  |  |  |  |  |
| 2.2 | ★罩口直径 |  |  | 375mm |  |  |  |  |  |
| 2.3 | # 罩口 |  |  | 拱型/杯型集气罩，高密度 PP/PC 材质 |  |  |  |  |  |
| 3 | 货架 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | ★立柱 |  |  | 35*75mm |  |  |  |  |  |
| 3.2 | ★槽梁 |  |  | 40*60mm |  |  |  |  |  |
| 3.3 | ★尺寸规格 |  |  | 轻型货架：长1200mm*高2000mm*深500mm，1500*高2000mm*深500mm, 重型货架：长2000mm*高2000mm*深600mm |  |  |  |  |  |
| 4 | p2.0全彩显示屏参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | ★尺寸 |  |  | 1.54m*2.98m |  |  |  |  |  |
| 4.2 | #封装方式 |  |  | SMD封装 |  |  |  |  |  |
| 4.3 | ★显示屏亮度 |  |  | ≥500cd/m2； |  |  |  |  |  |
| 4.4 | ★刷新率 |  |  | ≥1920Hz，支持通过配套软件调节刷新率； |  |  |  |  |  |
| 4.5 | ★对比度 |  |  | ≥8000:1； |  |  |  |  |  |
| 4.6 | #水平/垂直视角 |  |  | ≥170° |  |  |  |  |  |
| 4.7 | #亮度均匀性 |  |  | ≥97% |  |  |  |  |  |
| 4.8 | ★色温 |  |  | 3000K-9000K； |  |  |  |  |  |
| 4.9 | ★温升 |  |  | 按GB4943.1-2011的规定进行，LED显示屏在满负荷工作30min后用测温计测试各可触及点温度，LED显示屏正常使用时在达到热平衡后，屏体结构的金属部分的温升应不超过20K，绝缘材料温升应不超过30K（提供第三方检测机构出具的CNAS、CMA认证的检测报告 |  |  |  |  |  |
| 4.10 | ★接地电阻 |  |  | 按GB4943.1-2011的规定，LED显示屏应有保护接地端子，且显示屏整体系统的接地电阻应不大于1Ω（提供第三方检测机构出具的CNAS、CMA认证的检测报告） |  |  |  |  |  |
| 4.11 | #箱体材质 |  |  | ADC12压铸铝合金设计，一次性整体压铸，无风扇、防尘、静音设计（提供CNAS和CMA认可的第三方检测机构出具的检测报告）根据实际情况选用 |  |  |  |  |  |
| 4.12 | ★平均失效间隔工作时间（MTBF） |  |  | 按GB/T11463-1989规定，LED显示屏的平均失效间隔工作时间MTBF≥50000h（提供CNAS和CMA认可的第三方检测机构出具的检测报告） |  |  |  |  |  |
| 4.13 | #动态节能 |  |  | 带有智能节电功能、带电黑屏节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能 45%以上（提供CNAS和CMA认可的第三方检测机构出具的检测报告） |  |  |  |  |  |
| 4.14 | ★电气防护 |  |  | LED显示屏通过过流、断路、短路、过压、欠压、超温、超负荷、断电等测试，符合相关测试要求（提供CNAS和CMA认可的第三方检测机构出具的检测报告） |  |  |  |  |  |
| 4.15 | ★像素失控率等级 |  |  | 整屏像素失控率符合SJ/T 11141-2017标准 C级； PZ≤1×10-4 区域像素失控率符合SJ/T 11141-2017标准 C级； PQ≤3×10-4（提供CNAS和CMA认可的第三方检测机构出具的检测报告） |  |  |  |  |  |
| 4.16 | 远程监控 |  |  | 远程监控：可实现远程监督控制，对可能发生的潜在故障记录日志，并向操作员发出警报信号（提供CNAS和CMA认可的第三方检测机构出具的检测报告） |  |  |  |  |  |
| 4.17 | #光生物安全 |  |  | 光生物安全：在1000s（约16min)内不造成近紫外危害（EUVA），在10000s（约2.8h）内不造成对视网膜蓝光危害（LB）并在10s内不造成对视网膜热危害（LR），并且在1000s内不造成对眼睛的红外辐射危害（EIR）（提供CNAS和CMA认可的第三方检测机构出具的检测报告） |  |  |  |  |  |
| 4.18 | ★LED显示屏图像主观质量评价 |  |  | 按SJ/T 11590-2016LED显示屏图像质量评价方法进行主观感受评价，图像质量好，十分满意，评价优级，评分5分（提供CNAS和CMA认可的第三方检测机构出具的检测报告） |  |  |  |  |  |
| 4.19 | ★自动除湿功能 |  |  | 系统支持自动检测长时间没有使用屏体，将启动除湿模式30min, 使屏体从10%到100%零度逐步显示，提升产品稳定性（提供CNAS和CMA认可的第三方检测机构出具的检测报告） |  |  |  |  |  |
| 4.20 | ★整机阻燃测试 |  |  | 依据标准GB/T 2408-2008；GB/T 5169.16-2008；GB/T 4943.1-2011；UL94-2016进行测试符合V-0级标准（提供CNAS和CMA认可的第三方检测机构出具的检测报告） |  |  |  |  |  |
| 4.21 | ★拼缝亮线暗线校正 |  |  | 可从控制系统和结构设计两方面消除亮、暗线，彻底改善困扰 LED 显示屏 安装精度造成的亮、暗线问题（提供CNAS和CMA认可的第三方检测机构出具的检测报告） |  |  |  |  |  |
| 4.22 | # 认证 |  |  | 所投屏体须通过CCC、CQC认证，不接受OEM产品，要求证书中申请人、制造商、生产企业三者名称须一致或为同一集团、法人企业，并提供证书复印件加盖原厂公章。所投屏体须通过CE、FCC认证，并提供证书复印件加盖原厂公章。 |  |  |  |  |  |
| 售后服务要求（每一项都是“★”） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 质保期 |  |  | 2年 |  |  |  |  |  |
| 2 | 备件库 |  |  | 有 |  |  |  |  |  |
| 3 | 维修服务 |  |  | 有 |  |  |  |  |  |
| 4 | 收费标准 |  |  | 质保期内免费，质保期外只收取备件成本价 |  |  |  |  |  |
| 5 | 培训支持 |  |  | 有 有 |  |  |  |  |  |
| 6 | 维修响应 |  |  | 24小时 |  |  |  |  |  |
| 7 | 到货时间 |  |  | 15天 |  |  |  |  |  |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。售后服务要求尽量填写，没有要求的可不填。