技术参数会审表

| 设备名称 |  |  | 傅里叶红外分光光谱仪 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最高限价 |  |  | 人民币22.00万元 |  |  |  | 设备数量 | 1台 |  |
| 是否必须 进口 |  |  | √是□否 |  | 是否免税 （进口设备填写） | √是□否 |  |  |  |
| 设备功能要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 红外光谱仪主要是对中红外区有机化合物进行快速的结构鉴定。通过与标准谱图比较，可以确定化合物的结构。对于未知样品，通过官能团、顺反异构、取代基位置、氢键结合以及络合物的形成等结构信息可以推测结构，从而进行快速的定性及定量分析。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 软硬件配置清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 描述 |  |  |  |  | 数量 |  |  |  |
| 1 | ALPHA II - Platinum FT-IR Spectrometer with Platinum Diamond-ATR QuickSnap Sampling Module ALPHA II主机 配置金刚石晶体ATR快速取样附件 |  |  |  |  | 1台 |  |  |  |
| 2 | OPUS/IR, FT-IR Spectroscopy Software Package version 8: 操作软件 |  |  |  |  | 1个 |  |  |  |
| 3 | Warranty Extension to 10 Years for Interferomete 干涉仪质保10年 |  |  |  |  | 1个 |  |  |  |
| 4 | Warranty Extension to 10 Years for laser 激光器质保10年 |  |  |  |  | 1个 |  |  |  |
| 5 | Warranty Extension to 5 Years for MIR source 光源质保5年 |  |  |  |  | 1个 |  |  |  |
| 6 | OPUS-TOUCH software OPUS-TOUCH触屏操作软件 |  |  |  |  | 1个 |  |  |  |
| 7 | Extension of the ALPHA base spectrometer for operation in regions with high humidity. Use of ZnSe for all IR light-transmissive optical components including the beam splitter. 防潮ZnSe分束器及窗片 |  |  |  |  | 1个 |  |  |  |
| 8 | Warranty Extension to 10 Years for Platinum ATR A220/Dx or A225/Qx, with diamond ATR-crystal 金刚石晶体质保10年 |  |  |  |  | 1个 |  |  |  |
| 技术参数要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 指标名称 |  | 技术参数 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 主机 |  | 红外光谱仪的光学腔为密封、干燥设计。 |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | ★光谱范围 |  | 6000~500 cm-1 |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | ★扩展性 |  | 可在实验室手套箱内使用。 |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  | ★连接方式 |  | 采用无线路由器连接和传输数据。 |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  | ★激光器 |  | 优质冷扎钢板（经独特的防腐处理）厚度1.0mm 或整体PP（聚丙烯）经折弯焊接成型 |  |  |  |  |  |
| 1.5 |  | #波数精度 |  | 优于 0.005cm-1@2000cm-1 |  |  |  |  |  |
| 1.6 |  | ★信噪比 |  | ≥50000:1（1分钟测试，4cm-1分辨率） |  |  |  |  |  |
| 1.7 |  | #分辨率 |  | 优于2cm-1，选项:优于0.75cm-1 |  |  |  |  |  |
| 1.8 |  | ★干涉仪 |  | 平面镜-立体角镜干涉仪，光路入射角度小于等于30度，避免偏振效应，保证最大光通量。光路永久准直、无需被动式动态调整。质保10年 |  |  |  |  |  |
| 1.9 |  | ★光源 |  | 带有预准直、高能量的中红外光源，支持热插拔，即插即用，质保 5 年。 |  |  |  |  |  |
| 1.10 |  | #分束器 |  | ZnSe 分束器 |  |  |  |  |  |
| 1.11 | ★检测器 |  |  | DigiTect 数字技术的中红外 DLATGS 检测器，全数字化，直接输出数字信号 |  |  |  |  |  |
| 1.12 | #衰减全反射附件 |  |  | 金刚石晶体质保10年 |  |  |  |  |  |
| 1.13 | ★A/D转换 |  |  | 检测器内置A/D转换模块，实现全数字化信号传输，无模拟信号传输的损耗和干扰。无检测器与主板A/D转换模块的连接。 |  |  |  |  |  |
| 1.14 | ★外联功能 |  |  | 可扩展连接热分析仪器，实现热红联用功能；可连接红外显微镜，实现红外微区分析和化学成像；可配备便携仪器箱，车载电源连接器实现车载 12V 电源供电，并可配备独立电池实现项目现场分析。 |  |  |  |  |  |
| 1.15 | #操作软件 |  |  | 中文界面的红外控制软件，包括红外控制、谱图处理、数据转换、多组分定量等操作软件。 |  |  |  |  |  |
| 1.16 | #认证标准 |  |  | 系统须内置自动校验模块，包括：聚苯乙烯标准片 1 片，测试仪器的波长精度 /准确度；系统须内置全中文的自动检测程序，包括：1）中文版 OQ 程序；2）中文版 PQ 程序。 |  |  |  |  |  |
| 2 | 光谱数据分析系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | ★光谱数据分析系统 |  |  | 振动光谱版软件为实验室的各种分析技术（包括红外，近红外及拉曼光谱等）提供一个综合解析的软件平台。 |  |  |  |  |  |
| 2.2 | ★光谱数据分析系统 |  |  | 使用软件可根据化合物的名称、结构式、CAS 号及物理化学属性在数据库中进行标准物质检索。 |  |  |  |  |  |
| 2.3 | ★光谱数据分析系统 |  |  | 软件兼容目前市场上主流厂商（Thermo，Bruker，PE，Shimadzu，光谱数据分析系统Agilent 等）的光谱数据格式，并可对标准化 Jcamp 文件，.t光谱数据分析系统xt，.csv 数据文件进行自动识别。光谱数据分析系统 |  |  |  |  |  |
| 2.4 | ★光谱数据分析系统 |  |  | 可根据测定化合物的光谱图或谱峰进行谱库检索，获取相关化合物信息。 |  |  |  |  |  |
| 2.5 | #光谱数据分析系统 |  |  | 软件具有自动成分剖析功能，可去除数据库中商品名称类物质，最终检索出包含各个化合物的具体物质信息。可自动检索物质多达10个 |  |  |  |  |  |
| 2.6 | #光谱数据分析系统 |  |  | 软件具有手动和自动混合物分析功能，保证分析的便利性与研究级别的可调性 |  |  |  |  |  |
| 2.7 | #光谱数据分析系统 |  |  | 具有自动优化校正图谱功能，实时纠正图谱的正确性。 |  |  |  |  |  |
| 2.8 | 光谱数据分析系统 |  |  | 具有重叠密度热图技术，可查看多张图谱叠加热图，清晰展示其共性及差异。 |  |  |  |  |  |
| 2.9 | 光谱数据分析系统 |  |  | 可以使用红外、近红外及拉曼图谱和其相关属性自己建立相关数据库 |  |  |  |  |  |
| 2.10 | #光谱数据分析系统 |  |  | 软件带有红外、红外聚合物和拉曼官能团分析功能，可以根据图谱或者指定峰位置、峰型判断其官能团。 |  |  |  |  |  |
| 2.11 | #光谱数据分析系统 |  |  | 标配 Chemwindow 软件，可进行二维结构绘制，直观显示三维化学结构。 |  |  |  |  |  |
| 2.12 | 光谱数据分析系统 |  |  | 可批量进行图谱处理，成批计算属性。 |  |  |  |  |  |
| 2.13 | 光谱数据分析系统 |  |  | 可根据要求，使用光谱、结构及各项属性创建报告。 |  |  |  |  |  |
| 2.14 | ★光谱数据分析系统 |  |  | 包含有萨特勒标准化合物数据库 1 套，谱图数量≥19995 |  |  |  |  |  |
| 2.15 | ★光谱数据分析系统 |  |  | 包含有萨特勒 Hummel 数据库 1 套，谱图数量≥9905 |  |  |  |  |  |
| 2.16 | ★光谱数据分析系统 |  |  | 包含有萨特勒溶剂化合物数据库 1 套，谱图数量≥8629 |  |  |  |  |  |
| 售后服务要求（每一项都是“★”） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 质保期 |  |  | 整机质保一年，光源质保5年、干涉仪（不包括分束器）质保10年、激光器质保10年、金刚石晶体保10年 |  |  |  |  |  |
| 2 | 备件库 |  |  | 西安无备件库，国内有备件库 |  |  |  |  |  |
| 3 | 维修服务 |  |  | 西安有维修站，国内有维修站 |  |  |  |  |  |
| 4 | 收费标准 |  |  | 质保期外8折优惠 |  |  |  |  |  |
| 5 | 培训支持 |  |  | 1 提供现场培训，并安排国内技术培训和应用培训； 2 提供应用、技术支持及软/硬件升级。 |  |  |  |  |  |
| 6 | 维修响应 |  |  | 24小时内响应， 48小时内到现场解决问题。 |  |  |  |  |  |
| 7 | 到货时间 |  |  | 四个月 |  |  |  |  |  |

说明: 功能要求、配置清单为必备要求，从功能角度提出；技术参数应体现设备档次要求，参数中区分“★”、“＃”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数；“＃”参数为重要参数，在采购评审中分值较高。售后服务要求尽量填写，没有要求的可不填。